## mass calibration
bl=13.4
m_a | m_meas | difference | %diff
41 | 43 | -2 | -4.878%
88 | 92 | -4 | -4.545%
140 | 149 | -9 | -6.429%
190 | 203 | -13 | -6.842%
241 | 254 | -13 | -5.394%
300 | 316 | -16 | -5.333%
bl=13.4
41 | 41.7 | -0.7 | -1.707%
88 | 91.7 | -3.7 | -4.205%
140 | 146.6 | -6.6 | -4.714%
190 | 200.1 | -10.1 | -5.316%
241 | 253.6 | -12.6 | -5.228%
300 | 316 | -16 | -5.333%
bl=13.4 |  |  |  | bl=13.4
zeroing cap probe 1 |  |  |  | zeroing cap probe 2
41 | 44 | -3 | 7.317% | 41 | 43.5 | -2.5 | 6.098%
88 | 92.8 | -4.8 | 5.455% | 88 | 92.1 | -4.1 | 4.659%
140 | 148.4 | -8.4 | 6% | 140 | 149 | -9 | 6.429%
190 | 201.3 | -11.3 | 5.947% | 190 | 200.2 | -10.2 | 5.368%
241 | 254.5 | -13.5 | 5.602% | 241 | 253 | -12 | 4.979%
300 | 318.2 | -18.2 | 6.067% | 300 | 316.2 | -16.2 | 5.4%
|  |  | 6.065% |  |  |  | 5.489%
|  |  | 0.6593% |  |  |  | 0.667%

## meas BL from I
|  | I | m
-0.28 | -0.52 | 0.24 | 300 | 0.3 | 2.9392 | 12.2465 |  | g | m | i
-0.27 | -0.467 | 0.197 | 241 | 0.241 | 2.3611 | 11.9854 |  | 9.7972 | 0.041 | 0.033
-0.263 | -0.42 | 0.157 | 190 | 0.19 | 1.8615 | 11.8565 |  | F=Bli
-0.262 | -0.377 | 0.115 | 140 | 0.14 | 1.3716 | 11.927 |  | BL=F/i
-0.26 | -0.333 | 0.073 | 88 | 0.088 | 0.86215 | 11.8103 |  | uncertainty in current meas (A)
-0.261 | -0.294 | 0.033 | 41 | 0.041 | 0.40168 | 12.1723 |  | 0.0005
|  |  |  | m | F | 11.9996 |  | uncertainty in true mass (kg)
[6 empty] | 0.17467 |  | 0.0001
uncertainty in BL
0.1868
[7 empty] | I | BL | m
[7 empty] | 0.24 | 13 | 0.31804
[7 empty] | 0.24 | 13.1 | 0.32049
|  | 9.7972 | [6 empty] | -0.0024465
0.00625
|  | mt | It | m/I^2
|  | 300 | 0.24 | 5208.3333
|  | 241 | 0.197 | 6209.8998
|  | 190 | 0.157 | 7708.2235
|  | 140 | 0.115 | 10586.0113
|  | 88 | 0.073 | 16513.4172
|  | 41 | 0.033 | 37649.2195

## voltage vs current
-9 | -8 | -7 | -7 | -3 | 0 | 3 | 7 | 9
-0.90515 | -0.80495 | -0.70438 | -0.70436 | -0.30162 | -8.6466e-05 | 0.30188 | 0.70478 | 0.90571
0.00035375 | 0.0002047 | 0.00021825 | 0.00031392 | 0.00040469 | 0.00054339 | 0.00056278 | 0.00071622 | 0.00074183 | 0.00045106
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0009366 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9056
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0009355 | 0.3012 | 0.7052 | 0.9057
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0009199 | 0.3013 | 0.7052 | 0.9057
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0009216 | 0.3013 | 0.7053 | 0.9058
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0009311 | 0.3014 | 0.7053 | 0.9058
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0009488 | 0.3014 | 0.7054 | 0.9059
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0009361 | 0.3015 | 0.7054 | 0.906
-0.905 | -0.8052 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0009383 | 0.3015 | 0.7054 | 0.906
-0.905 | -0.8052 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0008694 | 0.3015 | 0.7054 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0008194 | 0.3015 | 0.7055 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0007872 | 0.3016 | 0.7055 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7047 | -0.302 | -0.0007394 | 0.3016 | 0.7055 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7047 | -0.302 | -0.0007216 | 0.3016 | 0.7055 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7047 | -0.302 | -0.0006927 | 0.3017 | 0.7055 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7044 | -0.7047 | -0.302 | -0.0006616 | 0.3017 | 0.7056 | 0.9064
-0.905 | -0.8053 | -0.7044 | -0.7047 | -0.302 | -0.0006177 | 0.3017 | 0.7056 | 0.9064
-0.905 | -0.8053 | -0.7044 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0005577 | 0.3018 | 0.7056 | 0.9065
-0.905 | -0.8054 | -0.7044 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0005227 | 0.3017 | 0.7056 | 0.9065
-0.905 | -0.8053 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0004739 | 0.3017 | 0.7056 | 0.9065
-0.905 | -0.8053 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0004333 | 0.3018 | 0.7056 | 0.9066
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0004211 | 0.3018 | 0.7056 | 0.9066
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0003811 | 0.3019 | 0.7056 | 0.9066
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0003616 | 0.3019 | 0.7056 | 0.9067
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0003378 | 0.3019 | 0.7057 | 0.9067
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0002544 | 0.302 | 0.7057 | 0.9068
-0.905 | -0.8054 | -0.7046 | -0.7046 | -0.3021 | -0.0002139 | 0.302 | 0.7057 | 0.9068
-0.905 | -0.8054 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | -0.0001555 | 0.3021 | 0.7057 | 0.9068
-0.905 | -0.8054 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | -0.00016 | 0.3021 | 0.7057 | 0.9068
-0.905 | -0.8054 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | -0.0001494 | 0.3021 | 0.7057 | 0.9068
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7045 | -0.3021 | -0.0001211 | 0.3021 | 0.7056 | 0.9068
-0.905 | -0.8054 | -0.7045 | -0.7045 | -0.3021 | -7.833e-05 | 0.3022 | 0.7056 | 0.9068
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | -3.166e-05 | 0.3022 | 0.7056 | 0.9068
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | 6.666e-05 | 0.3022 | 0.7056 | 0.9068
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0001255 | 0.3023 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0001339 | 0.3023 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0001844 | 0.3024 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0002155 | 0.3024 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0001933 | 0.3025 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7045 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0002222 | 0.3025 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.3021 | 0.0002322 | 0.3025 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.3021 | 0.0002567 | 0.3025 | 0.7056 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.3021 | 0.00031 | 0.3025 | 0.7055 | 0.9069
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.302 | 0.0003394 | 0.3025 | 0.7055 | 0.9068
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.302 | 0.0003672 | 0.3025 | 0.7055 | 0.9068
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.302 | 0.0003661 | 0.3025 | 0.7054 | 0.9068
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7043 | -0.3019 | 0.0003866 | 0.3025 | 0.7053 | 0.9067
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7043 | -0.3019 | 0.0004355 | 0.3026 | 0.7053 | 0.9067
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0005039 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0005283 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9066
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0005322 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9066
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0005666 | 0.3026 | 0.7051 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0005877 | 0.3026 | 0.7051 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0005766 | 0.3026 | 0.705 | 0.9064
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0005766 | 0.3026 | 0.705 | 0.9064
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0006044 | 0.3026 | 0.7049 | 0.9064
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0006305 | 0.3026 | 0.7049 | 0.9064
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3018 | 0.00064 | 0.3026 | 0.7048 | 0.9063
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0006683 | 0.3025 | 0.7048 | 0.9063
-0.905 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3017 | 0.0006611 | 0.3025 | 0.7048 | 0.9062
-0.905 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3017 | 0.000645 | 0.3025 | 0.7047 | 0.9062
-0.905 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3017 | 0.0006233 | 0.3025 | 0.7047 | 0.9061
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3017 | 0.0006116 | 0.3025 | 0.7046 | 0.9061
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3017 | 0.0006455 | 0.3025 | 0.7046 | 0.9061
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3017 | 0.0006511 | 0.3025 | 0.7046 | 0.906
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3017 | 0.0006472 | 0.3025 | 0.7045 | 0.906
-0.905 | -0.8048 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3016 | 0.0006233 | 0.3025 | 0.7045 | 0.9059
-0.905 | -0.8048 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3016 | 0.0006144 | 0.3024 | 0.7044 | 0.9059
-0.905 | -0.8048 | -0.7044 | -0.7041 | -0.3016 | 0.0005894 | 0.3024 | 0.7044 | 0.9058
-0.905 | -0.8048 | -0.7044 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0005827 | 0.3024 | 0.7043 | 0.9058
-0.905 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3015 | 0.0005455 | 0.3024 | 0.7043 | 0.9057
-0.905 | -0.8047 | -0.7044 | -0.704 | -0.3015 | 0.0005866 | 0.3024 | 0.7042 | 0.9057
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0006133 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9056
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.000585 | 0.3024 | 0.7042 | 0.9056
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0005855 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9055
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0005111 | 0.3023 | 0.7041 | 0.9055
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004616 | 0.3022 | 0.7041 | 0.9054
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004 | 0.3022 | 0.704 | 0.9054
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004539 | 0.3022 | 0.704 | 0.9053
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004255 | 0.3022 | 0.704 | 0.9053
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3013 | 0.0004033 | 0.3022 | 0.7039 | 0.9052
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3013 | 0.0004422 | 0.3021 | 0.7039 | 0.9052
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3013 | 0.0004428 | 0.3021 | 0.7039 | 0.9052
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3013 | 0.0003805 | 0.3021 | 0.7038 | 0.9051
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.704 | -0.3013 | 0.0003194 | 0.302 | 0.7038 | 0.9051
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.3013 | 0.0003028 | 0.302 | 0.7038 | 0.905
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.3012 | 0.0002455 | 0.3019 | 0.7038 | 0.905
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.3012 | 0.000195 | 0.3019 | 0.7038 | 0.905
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.3012 | 0.0001978 | 0.3018 | 0.7037 | 0.9049
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.3011 | 0.0001539 | 0.3017 | 0.7037 | 0.9049
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.3011 | 0.0001317 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.3011 | 9.611e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9048
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.704 | -0.3011 | 3.111e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.704 | -0.3011 | -3.333e-06 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -4.444e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -4.611e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -9.277e-05 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -0.0001117 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.301 | -0.0001489 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9045
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.301 | -0.0001939 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9045
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0002539 | 0.3015 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.301 | -0.0003189 | 0.3014 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.301 | -0.0003494 | 0.3014 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0003544 | 0.3014 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0003594 | 0.3013 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0003866 | 0.3013 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0004428 | 0.3013 | 0.7039 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.00048 | 0.3012 | 0.7039 | 0.9044
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0004905 | 0.3012 | 0.7039 | 0.9044
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0005233 | 0.3012 | 0.7039 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0005589 | 0.3012 | 0.7039 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0005511 | 0.3012 | 0.7039 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3011 | -0.0005827 | 0.3012 | 0.7039 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3011 | -0.0006411 | 0.3011 | 0.704 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3011 | -0.0006561 | 0.3011 | 0.704 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3011 | -0.0006822 | 0.3011 | 0.7041 | 0.9045
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3012 | -0.0007061 | 0.3011 | 0.7041 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3012 | -0.0007516 | 0.3011 | 0.7042 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7044 | -0.3012 | -0.0007905 | 0.3011 | 0.7042 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7044 | -0.3012 | -0.0007938 | 0.3011 | 0.7042 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7045 | -0.3012 | -0.0007855 | 0.3011 | 0.7043 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3012 | -0.0008244 | 0.3011 | 0.7044 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3012 | -0.0008688 | 0.3011 | 0.7044 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3012 | -0.0008672 | 0.3011 | 0.7045 | 0.9048
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3013 | -0.0008799 | 0.3011 | 0.7045 | 0.9048
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3013 | -0.0008511 | 0.3011 | 0.7045 | 0.9049
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3013 | -0.0008333 | 0.3011 | 0.7046 | 0.9049
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3013 | -0.0008238 | 0.3012 | 0.7047 | 0.905
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3014 | -0.0008711 | 0.3012 | 0.7047 | 0.905
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3014 | -0.0008711 | 0.3011 | 0.7048 | 0.9051
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3015 | -0.0008477 | 0.3011 | 0.7048 | 0.9051
-0.905 | -0.8049 | -0.7043 | -0.7046 | -0.3015 | -0.0009149 | 0.3012 | 0.7049 | 0.9052
-0.905 | -0.805 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3016 | -0.0009483 | 0.3012 | 0.7049 | 0.9052
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7046 | -0.3016 | -0.0009166 | 0.3012 | 0.705 | 0.9053
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7047 | -0.3016 | -0.0008877 | 0.3012 | 0.705 | 0.9053
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7047 | -0.3016 | -0.0008883 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9054
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7047 | -0.3017 | -0.0008683 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9055
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7047 | -0.3017 | -0.0008388 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9055
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7047 | -0.3017 | -0.0008177 | 0.3013 | 0.7052 | 0.9056
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7047 | -0.3018 | -0.0008044 | 0.3013 | 0.7052 | 0.9057
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7047 | -0.3018 | -0.0007677 | 0.3014 | 0.7053 | 0.9057
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7048 | -0.3018 | -0.0007477 | 0.3014 | 0.7053 | 0.9058
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7048 | -0.3019 | -0.0007183 | 0.3014 | 0.7054 | 0.9059
-0.905 | -0.805 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3019 | -0.0007161 | 0.3014 | 0.7054 | 0.9059
-0.905 | -0.805 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3019 | -0.0007383 | 0.3015 | 0.7055 | 0.9059
-0.905 | -0.805 | -0.7045 | -0.7048 | -0.302 | -0.0007122 | 0.3015 | 0.7055 | 0.906
-0.905 | -0.805 | -0.7045 | -0.7048 | -0.302 | -0.0006838 | 0.3015 | 0.7056 | 0.906
-0.905 | -0.805 | -0.7045 | -0.7048 | -0.302 | -0.0006805 | 0.3016 | 0.7056 | 0.9061
-0.905 | -0.805 | -0.7045 | -0.7048 | -0.302 | -0.0006683 | 0.3016 | 0.7056 | 0.9061
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0006711 | 0.3017 | 0.7056 | 0.9062
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0006011 | 0.3017 | 0.7057 | 0.9062
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0005611 | 0.3017 | 0.7057 | 0.9063
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0005244 | 0.3018 | 0.7057 | 0.9064
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0004911 | 0.3018 | 0.7057 | 0.9064
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0004939 | 0.3018 | 0.7057 | 0.9064
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0004194 | 0.3019 | 0.7058 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0003805 | 0.302 | 0.7058 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0003344 | 0.302 | 0.7058 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0002961 | 0.302 | 0.7058 | 0.9066
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0002655 | 0.302 | 0.7058 | 0.9066
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0002361 | 0.3021 | 0.7058 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0002417 | 0.3021 | 0.7058 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3022 | -0.0001983 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0001455 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -0.0001161 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3023 | -9.666e-05 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | -5.444e-05 | 0.3023 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | 1.333e-05 | 0.3023 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3022 | 4.833e-05 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3022 | 7.611e-05 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9067
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3022 | 0.0001122 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3022 | 0.0001478 | 0.3025 | 0.7057 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3023 | 0.0001911 | 0.3025 | 0.7057 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3023 | 0.0002089 | 0.3025 | 0.7057 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3022 | 0.0001944 | 0.3025 | 0.7056 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3023 | 0.0002139 | 0.3025 | 0.7056 | 0.9067
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3022 | 0.0002333 | 0.3026 | 0.7056 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3022 | 0.0002644 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9068
-0.906 | -0.8051 | -0.7046 | -0.7046 | -0.3022 | 0.0003116 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9068
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7046 | -0.3022 | 0.0003405 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9068
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | 0.0003494 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9068
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | 0.0003733 | 0.3027 | 0.7055 | 0.9067
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7045 | -0.3021 | 0.0003939 | 0.3027 | 0.7054 | 0.9068
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0003894 | 0.3027 | 0.7054 | 0.9067
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7044 | -0.3021 | 0.0003611 | 0.3027 | 0.7054 | 0.9067
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7044 | -0.302 | 0.0004089 | 0.3028 | 0.7053 | 0.9067
-0.906 | -0.805 | -0.7046 | -0.7043 | -0.302 | 0.0004239 | 0.3028 | 0.7053 | 0.9067
-0.906 | -0.805 | -0.7045 | -0.7043 | -0.302 | 0.0004394 | 0.3028 | 0.7053 | 0.9067
-0.906 | -0.805 | -0.7045 | -0.7043 | -0.3019 | 0.0004355 | 0.3027 | 0.7053 | 0.9066
-0.906 | -0.805 | -0.7045 | -0.7043 | -0.3019 | 0.0004555 | 0.3027 | 0.7052 | 0.9066
-0.906 | -0.805 | -0.7045 | -0.7043 | -0.3019 | 0.0004411 | 0.3028 | 0.7051 | 0.9065
-0.906 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0004333 | 0.3028 | 0.7051 | 0.9065
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3019 | 0.0004411 | 0.3028 | 0.705 | 0.9065
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0004983 | 0.3028 | 0.705 | 0.9064
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0005605 | 0.3027 | 0.7049 | 0.9064
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0005322 | 0.3027 | 0.7049 | 0.9064
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0005294 | 0.3027 | 0.7048 | 0.9064
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3017 | 0.0004927 | 0.3027 | 0.7048 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3017 | 0.0004866 | 0.3027 | 0.7047 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3016 | 0.0004983 | 0.3027 | 0.7046 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7044 | -0.7041 | -0.3016 | 0.0004866 | 0.3026 | 0.7046 | 0.9062
-0.906 | -0.8049 | -0.7044 | -0.7041 | -0.3016 | 0.0004805 | 0.3027 | 0.7045 | 0.9062
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3015 | 0.0005127 | 0.3026 | 0.7045 | 0.9061
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3015 | 0.0005339 | 0.3026 | 0.7045 | 0.9061
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3015 | 0.0005322 | 0.3025 | 0.7044 | 0.9061
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3015 | 0.0004728 | 0.3025 | 0.7044 | 0.906
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004644 | 0.3024 | 0.7044 | 0.906
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004478 | 0.3024 | 0.7043 | 0.9059
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.3014 | 0.0004078 | 0.3023 | 0.7043 | 0.9059
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3014 | 0.0003955 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9058
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3014 | 0.0003844 | 0.3024 | 0.7042 | 0.9058
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3014 | 0.0003833 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9057
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3014 | 0.0003433 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9057
-0.906 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3013 | 0.0003055 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9056
-0.905 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3013 | 0.0003016 | 0.3023 | 0.7042 | 0.9056
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7038 | -0.3013 | 0.0003261 | 0.3023 | 0.7041 | 0.9056
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3012 | 0.0003155 | 0.3022 | 0.7041 | 0.9055
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3013 | 0.000305 | 0.3022 | 0.704 | 0.9054
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3013 | 0.0002978 | 0.3022 | 0.704 | 0.9054
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3012 | 0.0002778 | 0.3021 | 0.704 | 0.9053
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3012 | 0.0002383 | 0.3021 | 0.7039 | 0.9053
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3012 | 0.0001917 | 0.3021 | 0.7039 | 0.9053
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3012 | 0.0001594 | 0.302 | 0.7038 | 0.9052
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3011 | 0.0001783 | 0.302 | 0.7038 | 0.9051
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3011 | 0.0001617 | 0.3019 | 0.7038 | 0.9051
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3011 | 0.0001344 | 0.3019 | 0.7037 | 0.9051
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3011 | 8.555e-05 | 0.3018 | 0.7037 | 0.905
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.3011 | 9.499e-05 | 0.3017 | 0.7037 | 0.9051
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7039 | -0.301 | 7.444e-05 | 0.3017 | 0.7037 | 0.905
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7039 | -0.301 | 3.278e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.905
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7039 | -0.301 | -1.5e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9049
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.7039 | -0.301 | -2.667e-05 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9049
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.7039 | -0.301 | -8.944e-05 | 0.3015 | 0.7036 | 0.9049
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.7039 | -0.301 | -0.0001244 | 0.3015 | 0.7036 | 0.9049
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | -7.888e-05 | 0.3015 | 0.7036 | 0.9048
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | -0.0001739 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9048
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | -0.0001978 | 0.3014 | 0.7036 | 0.9048
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -0.0002255 | 0.3014 | 0.7036 | 0.9048
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -0.000215 | 0.3014 | 0.7036 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | -0.0002622 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.7041 | -0.301 | -0.0002861 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7042 | -0.7041 | -0.301 | -0.0002822 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7041 | -0.301 | -0.0003205 | 0.3012 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.000405 | 0.3012 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0004489 | 0.3012 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0004739 | 0.3011 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0004894 | 0.3011 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8046 | -0.704 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0004683 | 0.3011 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.704 | -0.7042 | -0.3012 | -0.0005072 | 0.301 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3011 | -0.00054 | 0.3011 | 0.7039 | 0.9046
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3012 | -0.0005494 | 0.3011 | 0.7039 | 0.9046
-0.905 | -0.8046 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3012 | -0.0005655 | 0.301 | 0.7039 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7042 | -0.3012 | -0.0006344 | 0.3011 | 0.704 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3012 | -0.000715 | 0.3011 | 0.704 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3013 | -0.0007288 | 0.3011 | 0.7041 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3013 | -0.0007372 | 0.3011 | 0.7041 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3013 | -0.0007694 | 0.3011 | 0.7041 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7043 | -0.3014 | -0.0008044 | 0.301 | 0.7042 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7044 | -0.3014 | -0.0008033 | 0.3011 | 0.7042 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7044 | -0.3014 | -0.0008444 | 0.301 | 0.7043 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7044 | -0.3014 | -0.0008633 | 0.301 | 0.7043 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7044 | -0.3014 | -0.0008988 | 0.301 | 0.7043 | 0.9049
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3014 | -0.0008849 | 0.301 | 0.7044 | 0.9049
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3015 | -0.0009316 | 0.301 | 0.7044 | 0.9049
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7045 | -0.3015 | -0.0009516 | 0.301 | 0.7044 | 0.905
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3015 | -0.0009794 | 0.3009 | 0.7045 | 0.905
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3016 | -0.0009916 | 0.301 | 0.7045 | 0.9051
-0.905 | -0.8048 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3016 | -0.001008 | 0.301 | 0.7046 | 0.9051
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3016 | -0.001035 | 0.301 | 0.7046 | 0.9051
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3016 | -0.001057 | 0.301 | 0.7046 | 0.9052
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3017 | -0.001033 | 0.3011 | 0.7047 | 0.9052
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3017 | -0.001004 | 0.3011 | 0.7048 | 0.9052
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3017 | -0.001017 | 0.3011 | 0.7049 | 0.9053
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3017 | -0.001044 | 0.3012 | 0.7049 | 0.9053
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3018 | -0.001019 | 0.3012 | 0.7049 | 0.9054
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.7047 | -0.3018 | -0.00102 | 0.3012 | 0.705 | 0.9054
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7048 | -0.3018 | -0.0009905 | 0.3012 | 0.705 | 0.9054
-0.905 | -0.8049 | -0.7042 | -0.7048 | -0.3018 | -0.001027 | 0.3013 | 0.7051 | 0.9054
-0.905 | -0.8049 | -0.7043 | -0.7048 | -0.3018 | -0.00103 | 0.3013 | 0.7052 | 0.9055
-0.905 | -0.8049 | -0.7043 | -0.7048 | -0.3019 | -0.0009972 | 0.3014 | 0.7052 | 0.9055
-0.905 | -0.8049 | -0.7043 | -0.7048 | -0.3019 | -0.0009477 | 0.3014 | 0.7053 | 0.9055
-0.905 | -0.8049 | -0.7043 | -0.7048 | -0.3019 | -0.0009383 | 0.3014 | 0.7053 | 0.9055
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7048 | -0.302 | -0.0008988 | 0.3015 | 0.7053 | 0.9056
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7048 | -0.302 | -0.0008766 | 0.3015 | 0.7054 | 0.9056
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7049 | -0.302 | -0.0008694 | 0.3015 | 0.7054 | 0.9057
-0.905 | -0.805 | -0.7043 | -0.7048 | -0.302 | -0.0007894 | 0.3015 | 0.7054 | 0.9057
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7048 | -0.302 | -0.0007955 | 0.3016 | 0.7055 | 0.9058
-0.905 | -0.8051 | -0.7044 | -0.7048 | -0.302 | -0.0007811 | 0.3016 | 0.7055 | 0.9058
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7049 | -0.302 | -0.0007538 | 0.3016 | 0.7055 | 0.9058
-0.905 | -0.8051 | -0.7044 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0007 | 0.3017 | 0.7055 | 0.9059
-0.905 | -0.805 | -0.7044 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0006816 | 0.3018 | 0.7055 | 0.9059
-0.905 | -0.8051 | -0.7044 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0006805 | 0.3018 | 0.7055 | 0.9059
-0.905 | -0.8051 | -0.7044 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0006239 | 0.3019 | 0.7056 | 0.906
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0005477 | 0.3019 | 0.7056 | 0.906
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0004933 | 0.302 | 0.7057 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0004483 | 0.302 | 0.7057 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0004055 | 0.302 | 0.7058 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0004305 | 0.302 | 0.7058 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.000395 | 0.3021 | 0.7058 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0003683 | 0.3021 | 0.7058 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0003461 | 0.3021 | 0.7058 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0002928 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0002483 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0001872 | 0.3022 | 0.7058 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7049 | -0.3021 | -0.0001772 | 0.3023 | 0.7058 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0001317 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3021 | -0.0001133 | 0.3023 | 0.7058 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7048 | -0.3021 | -7.666e-05 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9063
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7048 | -0.302 | -6.444e-05 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9064
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7047 | -0.302 | 1.722e-05 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.302 | 8.555e-05 | 0.3024 | 0.7058 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.302 | 0.0001289 | 0.3025 | 0.7058 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.302 | 0.0001244 | 0.3025 | 0.7058 | 0.9064
-0.905 | -0.8053 | -0.7046 | -0.7047 | -0.302 | 0.0002205 | 0.3025 | 0.7058 | 0.9065
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.302 | 0.0002272 | 0.3025 | 0.7057 | 0.9065
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7046 | -0.302 | 0.0002672 | 0.3026 | 0.7057 | 0.9065
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7046 | -0.302 | 0.0002583 | 0.3025 | 0.7057 | 0.9065
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3019 | 0.0002372 | 0.3026 | 0.7057 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3019 | 0.0002733 | 0.3026 | 0.7057 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3019 | 0.0003272 | 0.3026 | 0.7057 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7045 | -0.3019 | 0.0003328 | 0.3026 | 0.7057 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7045 | -0.3018 | 0.000335 | 0.3026 | 0.7056 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7045 | -0.3018 | 0.0003639 | 0.3026 | 0.7056 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3018 | 0.0004089 | 0.3026 | 0.7056 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3017 | 0.0003894 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9066
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3017 | 0.0004083 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9066
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3017 | 0.0004583 | 0.3026 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3017 | 0.0004916 | 0.3026 | 0.7054 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3017 | 0.0005094 | 0.3026 | 0.7053 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3017 | 0.0005172 | 0.3026 | 0.7053 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3016 | 0.00054 | 0.3025 | 0.7052 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3016 | 0.0005633 | 0.3025 | 0.7052 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7042 | -0.3015 | 0.0005727 | 0.3025 | 0.7051 | 0.9064
-0.905 | -0.805 | -0.7047 | -0.7042 | -0.3015 | 0.0005877 | 0.3025 | 0.7051 | 0.9064
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3015 | 0.0005427 | 0.3025 | 0.7051 | 0.9063
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3015 | 0.00054 | 0.3025 | 0.7051 | 0.9063
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0005744 | 0.3024 | 0.705 | 0.9062
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0005772 | 0.3025 | 0.7049 | 0.9062
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0005644 | 0.3025 | 0.7049 | 0.9061
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3014 | 0.0005833 | 0.3024 | 0.7049 | 0.9061
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.7041 | -0.3014 | 0.0006 | 0.3024 | 0.7048 | 0.9061
-0.905 | -0.805 | -0.7046 | -0.704 | -0.3014 | 0.0006083 | 0.3023 | 0.7047 | 0.906
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.704 | -0.3014 | 0.0006022 | 0.3023 | 0.7047 | 0.906
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3014 | 0.0006061 | 0.3023 | 0.7046 | 0.906
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.704 | -0.3013 | 0.0005789 | 0.3023 | 0.7046 | 0.9059
-0.905 | -0.8049 | -0.7045 | -0.704 | -0.3012 | 0.0005705 | 0.3022 | 0.7045 | 0.9059
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.704 | -0.3012 | 0.0005377 | 0.3022 | 0.7045 | 0.9058
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.704 | -0.3012 | 0.0005594 | 0.3023 | 0.7044 | 0.9058
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.704 | -0.3012 | 0.0005366 | 0.3022 | 0.7043 | 0.9058
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.704 | -0.3011 | 0.0005533 | 0.3022 | 0.7043 | 0.9057
-0.905 | -0.8048 | -0.7044 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0005255 | 0.3021 | 0.7042 | 0.9057
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0004794 | 0.3021 | 0.7042 | 0.9057
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0004544 | 0.3021 | 0.7042 | 0.9056
-0.905 | -0.8049 | -0.7044 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0004289 | 0.302 | 0.7041 | 0.9056
-0.905 | -0.8048 | -0.7044 | -0.7039 | -0.301 | 0.00043 | 0.302 | 0.7041 | 0.9055
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0003733 | 0.3019 | 0.704 | 0.9055
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.301 | 0.0004033 | 0.3019 | 0.704 | 0.9054
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.301 | 0.0003978 | 0.3018 | 0.704 | 0.9054
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.3011 | 0.0003828 | 0.3018 | 0.704 | 0.9053
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.301 | 0.0003055 | 0.3018 | 0.704 | 0.9053
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.301 | 0.0002361 | 0.3018 | 0.704 | 0.9052
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.301 | 0.0002044 | 0.3017 | 0.704 | 0.9052
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.301 | 0.0002328 | 0.3018 | 0.704 | 0.9051
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.301 | 0.00019 | 0.3017 | 0.704 | 0.905
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.704 | -0.301 | 0.0001678 | 0.3018 | 0.7039 | 0.905
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | 0.0001722 | 0.3017 | 0.7039 | 0.905
-0.905 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3009 | 0.0001711 | 0.3017 | 0.7039 | 0.9049
-0.905 | -0.8048 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | 0.0001628 | 0.3016 | 0.7038 | 0.9049
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | 0.0001183 | 0.3016 | 0.7038 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | 4.555e-05 | 0.3016 | 0.7038 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | 1.055e-05 | 0.3016 | 0.7037 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | -1.611e-05 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9048
-0.905 | -0.8047 | -0.7042 | -0.704 | -0.301 | -5.166e-05 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -0.0001128 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.301 | -8.611e-05 | 0.3015 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0001255 | 0.3014 | 0.7037 | 0.9047
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.704 | -0.3011 | -0.0001878 | 0.3014 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0002322 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.7041 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0002605 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8047 | -0.704 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0002678 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0002961 | 0.3013 | 0.7037 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0003733 | 0.3013 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7041 | -0.3011 | -0.0004094 | 0.3012 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7042 | -0.3011 | -0.0004339 | 0.3012 | 0.7038 | 0.9045
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7042 | -0.3012 | -0.0004378 | 0.3012 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3011 | -0.0004761 | 0.3011 | 0.7038 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3012 | -0.000515 | 0.3011 | 0.7039 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3012 | -0.000535 | 0.3011 | 0.7039 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3012 | -0.0005711 | 0.301 | 0.7039 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3012 | -0.000625 | 0.301 | 0.704 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3012 | -0.0006683 | 0.301 | 0.704 | 0.9046
-0.905 | -0.8048 | -0.704 | -0.7043 | -0.3012 | -0.0007061 | 0.301 | 0.704 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7043 | -0.3013 | -0.0007377 | 0.301 | 0.7041 | 0.9046
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7043 | -0.3013 | -0.0007811 | 0.301 | 0.7041 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7043 | -0.3013 | -0.0007844 | 0.301 | 0.7041 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7043 | -0.3014 | -0.0007844 | 0.301 | 0.7042 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7044 | -0.3015 | -0.0007694 | 0.301 | 0.7042 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7044 | -0.3015 | -0.0007855 | 0.301 | 0.7042 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7044 | -0.3015 | -0.0007727 | 0.301 | 0.7043 | 0.9047
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7044 | -0.3015 | -0.0007905 | 0.301 | 0.7043 | 0.9048
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7045 | -0.3016 | -0.0008011 | 0.301 | 0.7044 | 0.9048
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7045 | -0.3016 | -0.0007788 | 0.301 | 0.7044 | 0.9048
-0.905 | -0.8049 | -0.704 | -0.7045 | -0.3016 | -0.0007916 | 0.301 | 0.7045 | 0.9049
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7045 | -0.3017 | -0.0007855 | 0.301 | 0.7045 | 0.9049
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3016 | -0.0007777 | 0.301 | 0.7046 | 0.905
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3016 | -0.00076 | 0.301 | 0.7046 | 0.905
-0.905 | -0.8049 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3017 | -0.000805 | 0.3011 | 0.7046 | 0.905
-0.905 | -0.805 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3017 | -0.0008233 | 0.3011 | 0.7046 | 0.905
-0.905 | -0.805 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3017 | -0.0008127 | 0.3011 | 0.7047 | 0.9051
-0.905 | -0.805 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3017 | -0.0007488 | 0.3011 | 0.7047 | 0.9051
-0.905 | -0.805 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3017 | -0.0007083 | 0.3011 | 0.7047 | 0.9051
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3017 | -0.0007122 | 0.3011 | 0.7047 | 0.9052
-0.905 | -0.805 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3018 | -0.0007255 | 0.301 | 0.7048 | 0.9053
-0.905 | -0.8051 | -0.7041 | -0.7046 | -0.3018 | -0.0007394 | 0.301 | 0.7048 | 0.9053
-0.905 | -0.8051 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3018 | -0.0007105 | 0.301 | 0.7048 | 0.9053
-0.905 | -0.8051 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3018 | -0.0007477 | 0.3011 | 0.7049 | 0.9054
-0.905 | -0.8051 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3018 | -0.0007272 | 0.3011 | 0.7049 | 0.9054
-0.905 | -0.8051 | -0.7042 | -0.7046 | -0.3018 | -0.0006811 | 0.3011 | 0.705 | 0.9055
-0.905 | -0.8051 | -0.7043 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0006566 | 0.3012 | 0.705 | 0.9055
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7047 | -0.3019 | -0.0006489 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9055
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0006233 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9055
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7046 | -0.3019 | -0.0005989 | 0.3012 | 0.7051 | 0.9056
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7046 | -0.302 | -0.0005772 | 0.3013 | 0.7052 | 0.9056
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7047 | -0.302 | -0.0005483 | 0.3013 | 0.7052 | 0.9057
-0.905 | -0.8052 | -0.7043 | -0.7047 | -0.302 | -0.00051 | 0.3014 | 0.7052 | 0.9057
-0.905 | -0.8052 | -0.7044 | -0.7047 | -0.302 | -0.000465 | 0.3014 | 0.7053 | 0.9057
-0.905 | -0.8051 | -0.7044 | -0.7047 | -0.302 | -0.0004489 | 0.3015 | 0.7053 | 0.9058
-0.905 | -0.8051 | -0.7044 | -0.7047 | -0.302 | -0.00042 | 0.3015 | 0.7053 | 0.9058
-0.905 | -0.8052 | -0.7044 | -0.7047 | -0.302 | -0.0004144 | 0.3016 | 0.7054 | 0.9058
-0.905 | -0.8052 | -0.7045 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0004155 | 0.3017 | 0.7054 | 0.9058
-0.905 | -0.8052 | -0.7045 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0004316 | 0.3017 | 0.7054 | 0.9059
-0.905 | -0.8052 | -0.7045 | -0.7047 | -0.3021 | -0.00037 | 0.3017 | 0.7054 | 0.9059
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0002978 | 0.3018 | 0.7055 | 0.906
-0.905 | -0.8051 | -0.7045 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0002611 | 0.3018 | 0.7055 | 0.906
-0.905 | -0.8052 | -0.7045 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0001983 | 0.3018 | 0.7055 | 0.906
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3022 | -0.0001583 | 0.3019 | 0.7055 | 0.906
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3021 | -0.0001311 | 0.3019 | 0.7055 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3022 | -0.0001472 | 0.3019 | 0.7055 | 0.9061
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3022 | -7.777e-05 | 0.302 | 0.7055 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3021 | -3.944e-05 | 0.3021 | 0.7055 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3022 | 2.167e-05 | 0.3021 | 0.7055 | 0.9062
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3022 | 5.444e-05 | 0.3021 | 0.7055 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7046 | -0.7047 | -0.3022 | 8.166e-05 | 0.3021 | 0.7056 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3021 | 9.555e-05 | 0.3021 | 0.7056 | 0.9063
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3021 | 8.166e-05 | 0.3021 | 0.7055 | 0.9063
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3021 | 8.611e-05 | 0.3021 | 0.7055 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7047 | -0.3021 | 9.833e-05 | 0.3022 | 0.7055 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7046 | -0.302 | 0.0001578 | 0.3021 | 0.7055 | 0.9064
-0.905 | -0.8052 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3021 | 0.0002044 | 0.3022 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3021 | 0.00022 | 0.3023 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3021 | 0.0002372 | 0.3023 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.3021 | 0.0002317 | 0.3023 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7045 | -0.302 | 0.0002767 | 0.3023 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7045 | -0.302 | 0.0002667 | 0.3023 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7047 | -0.7046 | -0.302 | 0.0002533 | 0.3024 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7048 | -0.7045 | -0.302 | 0.0002905 | 0.3024 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.8051 | -0.7048 | -0.7045 | -0.302 | 0.0003472 | 0.3024 | 0.7055 | 0.9065
-0.905 | -0.805 | -0.7048 | -0.7045 | -0.302 | 0.0004155 | 0.3025 | 0.7054 | 0.9065
-0.905 | -0.805 | -0.7047 | -0.7045 | -0.302 | 0.0004366 | 0.3025 | 0.7054 | 0.9065
-0.905 | -0.805 | -0.7047 | -0.7044 | -0.302 | 0.0004094 | 0.3025 | 0.7053 | 0.9065
-0.905 | -0.805 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3019 | 0.0004228 | 0.3026 | 0.7053 | 0.9065
-0.905 | -0.805 | -0.7047 | -0.7044 | -0.302 | 0.0004883 | 0.3026 | 0.7053 | 0.9065
-0.905 | -0.805 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3019 | 0.0005105 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9064
-0.905 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3019 | 0.0005755 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9064
-0.905 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3018 | 0.0005977 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9064
-0.905 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3018 | 0.0006144 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9064
-0.905 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7044 | -0.3018 | 0.0006077 | 0.3026 | 0.7052 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3018 | 0.0005855 | 0.3026 | 0.7051 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3018 | 0.0006161 | 0.3026 | 0.7051 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7047 | -0.7043 | -0.3018 | 0.0006833 | 0.3026 | 0.705 | 0.9063
-0.906 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3018 | 0.0006916 | 0.3026 | 0.705 | 0.9062
-0.906 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3017 | 0.0006966 | 0.3026 | 0.705 | 0.9062
-0.906 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3017 | 0.000725 | 0.3025 | 0.705 | 0.9062
-0.906 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3017 | 0.0007466 | 0.3025 | 0.7049 | 0.9061
-0.906 | -0.8049 | -0.7046 | -0.7042 | -0.3016 | 0.0007561 | 0.3025 | 0.7048 | 0.9061
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3016 | 0.0007122 | 0.3025 | 0.7048 | 0.9061
-0.906 | -0.805 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3016 | 0.0007233 | 0.3024 | 0.7048 | 0.9061
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7042 | -0.3015 | 0.0007238 | 0.3024 | 0.7047 | 0.906
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0007388 | 0.3024 | 0.7047 | 0.906
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0007388 | 0.3024 | 0.7047 | 0.906
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.7041 | -0.3015 | 0.0007483 | 0.3023 | 0.7046 | 0.906
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.704 | -0.3014 | 0.0007444 | 0.3023 | 0.7046 | 0.9059
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.704 | -0.3014 | 0.0007033 | 0.3023 | 0.7045 | 0.9059
-0.906 | -0.8049 | -0.7045 | -0.704 | -0.3014 | 0.000695 | 0.3023 | 0.7045 | 0.9058
-0.906 | -0.8049 | -0.7044 | -0.704 | -0.3013 | 0.0006472 | 0.3023 | 0.7044 | 0.9058
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3013 | 0.0006477 | 0.3023 | 0.7044 | 0.9058
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3013 | 0.0006644 | 0.3022 | 0.7044 | 0.9057
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3013 | 0.0007305 | 0.3022 | 0.7043 | 0.9057
-0.906 | -0.8048 | -0.7044 | -0.704 | -0.3012 | 0.0006666 | 0.3022 | 0.7043 | 0.9056
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3012 | 0.0006616 | 0.3022 | 0.7042 | 0.9055
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3012 | 0.0006105 | 0.3022 | 0.7042 | 0.9055
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3012 | 0.0005994 | 0.3021 | 0.7042 | 0.9054
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0005722 | 0.3021 | 0.7041 | 0.9054
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3011 | 0.00056 | 0.3021 | 0.7041 | 0.9053
-0.906 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0005583 | 0.3021 | 0.7041 | 0.9053
-0.906 | -0.8048 | -0.7043 | -0.7039 | -0.3011 | 0.0005283 | 0.302 | 0.704 | 0.9052
-0.906 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7039 | -0.301 | 0.0005144 | 0.302 | 0.704 | 0.9051
-0.906 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7038 | -0.301 | 0.0004461 | 0.302 | 0.7039 | 0.9051
-0.906 | -0.8047 | -0.7043 | -0.7038 | -0.301 | 0.0004016 | 0.3019 | 0.7039 | 0.9051
-0.906 | -0.8047 | -0.7042 | -0.7038 | -0.301 | 0.00039 | 0.3018 | 0.7039 | 0.905

## calc BL using scope
calibrating voltage offset of ADC
| scope voltage | LV voltage
-3 | -7.79 | -7.86 | 0.07 | 1.75
-1.5 | -4.04 | -4.02 | -0.02 | -0.5
0 | -0.17 | -0.17 | 0 | 0
1.5 | 3.69 | 3.65 | 0.04 | 1
3 | 7.56 | 7.57 | -0.01 | -0.25
0 | -0.003 | -0.005 |  | 11.0414
0.5 | 1.22 | 1.21
1 | 2.47 | 2.43
1.5 | 3.74 | 3.71 |  | 0.25352
2 | 5.04 | 4.99
2.5 | 6.29 | 6.27
3 | 7.56 | 7.56
3.5 | 8.84 | 8.84
0.026741
0.408
| LV | scope |  | 15.2573
| 0.0341 | 0.03454
| 0.454 | 0.472
| 13.3138 | 13.6653 |  | scope amp | 7.8 | 8
|  |  |  | scope disp | 0.000195 | 0.0002
|  |  |  | LV disp | 0.00019 | 0.00019
|  |  |  | diff | 5e-06 | 1e-05
|  |  |  | percent diff | 2.564% | 5%

## Sheet1
N |  | 5
amplitude (V) |  | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 4.8 | 9.5
frequency (Hz) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
Avg BL |  | 15.2 | 14.2 | 14.8 | 14.1 | 16.2
amplitude (V) | 3.5 | 3 | 1.8 | 0.9 | 4.8 | 9.5
frequency (Hz) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
Avg BL |  | 14.4 | 14.2 | 17.1 | 14.4 | 16.1
Peak Find | [6 empty] | avg | std dev
Avg BL_2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 14.3333 | 0.17512
Avg BL_3