## knife edge linearity error
calibration curve
disp (mm) | output (V)
0.7 | 4.491
0.75 | 4.477
0.8 | 4.445
0.85 | 4.369
0.9 | 4.253
0.95 | 4.025
1 | 3.554
1.05 | 2.845
1.1 | 2.062
1.15 | 1.32
1.2 | 0.744
1.25 | 0.342
1.3 | 0.163
1.35 | 0.094
1.4 | 0.053
linear portion of curve |  | least squares fit |  | fitted curve |  | residual
disp (mm) | output (V) |  |  | disp (mm) | fit_output (V) | output-fit_output
0.9 | 4.253 | m (V/mm) | -12.206 | 0.9 | 4.5296 | -0.2766
0.95 | 4.025 | b (V) | 15.515 | 0.95 | 3.9193 | 0.1057
1 | 3.554 | R2 | 0.9863 | 1 | 3.309 | 0.245
1.05 | 2.845 |  |  | 1.05 | 2.6987 | 0.1463
1.1 | 2.062 |  |  | 1.1 | 2.0884 | -0.0264
1.15 | 1.32 |  |  | 1.15 | 1.4781 | -0.1581
1.2 | 0.744 |  |  | 1.2 | 0.8678 | -0.1238
1.25 | 0.342 |  |  | 1.25 | 0.2575 | 0.0845
[5 empty] | std. dev (V) | 0.17618
[5 empty] | std. dev (μm) | -14.4336

## gyro noise uncertainty
[5 empty] | Dcbias removed |  |  | moving average |  |  | integral of data over time |  |  | http://www.engineerexcel.com/numerical-integration-of-tabular-data-in-excel/
time (min) | time(sec) | Gx (deg/s) | Gy (deg/s) | Gz (deg/s) | Gx (deg/s) | Gy (deg/s) | Gz (deg/s) | Gx(deg/s) | Gy (deg/s) | Gz (deg/s) | filtered Gx(deg)
0 | 0 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0016204 |  |  |  |  | -7.2908e-17 |  | convert degrees to length at target
0.0032938 | 0.19763 | 0.229 | 0.061 | -0.114 | 0.042254 | 0.031922 | -0.075583 | 0.0046949 | 0.0035469 | -0.0083982 | 0.00042279 | 0.00053628 | -0.00098998 | -0.00045165 | 0.030346 | -0.026887 | statistical measures of raw data
0.0065876 | 0.39526 | 0.198 | 0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.0010103 | 0.00082004 | -0.00198 |  |  |  |  | Gx (deg/s)
0.0098814 | 0.59289 | 0.198 | 0.038 | 0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.053417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0059352 | 0.0012574 | 0.00085127 | -0.0015536 |  |  |  | mean | -6.5812e-16
0.013175 | 0.79051 | 0.252 | -0.008 | -0.038 | 0.065254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.0072504 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | 0.0020974 | 0.00054214 | -0.00096254 |  |  |  | std dev | 0.037797
0.016469 | 0.98814 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.0024433 | 0.00015616 | -0.0010412
0.019763 | 1.1858 | 0.214 | 0 | -0.076 | 0.027254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0041759 | 0.0023721 | -0.00014199 | -0.0015371 |  |  |  | statistical measures of integrated data
0.023057 | 1.3834 | 0.191 | -0.031 | -0.008 | 0.0042539 | -0.060078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0066753 | 0.0033796 | 0.002718 | -0.0011209 | -0.0016158 |  |  |  |  | Roll (deg)
0.02635 | 1.581 | 0.183 | 0.053 | -0.076 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0041759 | 0.0027236 | -0.0015178 | -0.0016945 |  |  |  | mean | -0.00045165
0.029644 | 1.7787 | 0.153 | 0.069 | 0.015 | -0.033746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0037496 | 0.0044358 | 0.0059352 | 0.0023119 | -0.00081685 | -0.0015207 |  |  |  | std dev | 0.021764
0.032938 | 1.9763 | 0.168 | 0.031 | 0 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.0017356 | -0.00035742 | -0.0005124
0.036232 | 2.1739 | 0.175 | 0.038 | -0.061 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.0014008 | -0.00023836 | -0.00033856
0.039526 | 2.3715 | 0.145 | 0.038 | -0.053 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.00081349 | -4.2435e-05 | -0.00074663 |  |  |  | L (m) | 6 | distance from laser to wall
0.042819 | 2.5692 | 0.145 | 0.053 | -0.076 | -0.041746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0046385 | 0.002658 | -0.0041759 | -0.0001032 | 0.00031818 | -0.0013194 |  |  |  | (rad/deg) | 0.017453 | conversion factor from degrees to radians
0.046113 | 2.7668 | 0.13 | 0.015 | -0.046 | -0.056746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0063051 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.0011846 | 0.00042626 | -0.0018153
0.049407 | 2.9644 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.0021013 | -4.7554e-05 | -0.0020587 |  |  |  |  | Roll (μm)
0.052701 | 3.1621 | 0.183 | -0.023 | -0.084 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.045583 | -0.00041624 | -0.0057864 | -0.0050648 | -0.0024361 | -0.00093859 | -0.0027193 |  |  |  |  | -4.7296e-05
0.055995 | 3.3597 | 0.168 | 0.031 | 0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0068241 | -0.002683 | -0.0014893 | -0.0025454 |  |  |  |  | 2.2791
0.059289 | 3.5573 | 0.107 | 0.015 | 0.031 | -0.079746 | -0.014078 | 0.069417 | -0.0088607 | -0.0015642 | 0.0077129 | -0.0037644 | -0.0016227 | -0.001109
0.062582 | 3.7549 | 0.153 | 0.008 | -0.015 | -0.033746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.0050105 | -0.0020087 | -8.9722e-05
0.065876 | 3.9526 | 0.252 | -0.015 | -0.076 | 0.065254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0072504 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.0046645 | -0.0027241 | -0.00024527 |  | #VALUE!
0.06917 | 4.1502 | 0.099 | 0.015 | -0.046 | -0.087746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0097496 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.0049115 | -0.0033626 | -0.00074117
0.072464 | 4.3478 | 0.229 | 0.008 | -0.076 | 0.042254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.0046949 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.005411 | -0.0037486 | -0.0012371
0.075758 | 4.5455 | 0.183 | 0.092 | 0.069 | -0.0037461 | 0.062922 | 0.10742 | -0.00041624 | 0.0069914 | 0.011935 | -0.0049882 | -0.0032891 | -0.00047035
0.079051 | 4.7431 | 0.16 | 0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.005323 | -0.0027529 | 0.00037323
0.082345 | 4.9407 | 0.175 | -0.008 | 0 | -0.011746 | -0.037078 | 0.038417 | -0.0013051 | -0.0041197 | 0.0042685 | -0.0057456 | -0.0033145 | 0.00045923
0.085639 | 5.1383 | 0.183 | -0.015 | -0.092 | -0.0037461 | -0.044078 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0048975 | -0.0059537 | -0.0059157 | -0.0042055 | 0.0002927
0.088933 | 5.336 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.0059101 | -0.0046684 | -0.00045572
0.092227 | 5.5336 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.0064096 | -0.004714 | -0.0006991
0.09552 | 5.7312 | 0.214 | 0.023 | -0.023 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0066565 | -0.0048475 | -0.0006131
0.098814 | 5.9289 | 0.16 | 0.038 | -0.069 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0029718 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.0066509 | -0.0048162 | -0.00077962
0.10211 | 6.1265 | 0.145 | 0.076 | -0.023 | -0.041746 | 0.046922 | 0.015417 | -0.0046385 | 0.0052136 | 0.0017129 | -0.0074029 | -0.0042031 | -0.00094615
0.1054 | 6.3241 | 0.153 | 0.053 | -0.061 | -0.033746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.0082318 | -0.0034253 | -0.0010248
0.1087 | 6.5217 | 0.244 | 0.099 | -0.053 | 0.057254 | 0.069922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.0077691 | -0.0016204 | -0.0079737 | -0.0023949 | -0.0014329
0.11199 | 6.7194 | 0.252 | 0.046 | -0.13 | 0.065254 | 0.016922 | -0.091583 | 0.0072504 | 0.0018803 | -0.010176 | -0.0066286 | -0.0014414 | -0.0025986
0.11528 | 6.917 | 0.153 | 0.046 | 0 | -0.033746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.0042685 | -0.0062827 | -0.0010698 | -0.0031823
0.11858 | 7.1146 | 0.168 | 0.069 | -0.084 | -0.018746 | 0.039922 | -0.045583 | -0.0020829 | 0.0044358 | -0.0050648 | -0.006859 | -0.00044571 | -0.003261
0.12187 | 7.3123 | 0.237 | 0.076 | 0.038 | 0.050254 | 0.046922 | 0.076417 | 0.0055838 | 0.0052136 | 0.0084907 | -0.0065131 | 0.00050779 | -0.0029225
0.12516 | 7.5099 | 0.183 | 0.092 | -0.053 | -0.0037461 | 0.062922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0069914 | -0.0016204 | -0.0060025 | 0.0017138 | -0.0022436
0.12846 | 7.7075 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.0061726 | 0.0025905 | -0.0026516
0.13175 | 7.9051 | 0.114 | 0.053 | -0.038 | -0.072746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0080829 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0071002 | 0.0030389 | -0.002895
0.13505 | 8.1028 | 0.244 | 0.069 | -0.084 | 0.057254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.0063615 | 0.0044358 | -0.0050648 | -0.0072703 | 0.0037399 | -0.0033909
0.13834 | 8.3004 | 0.168 | 0.092 | 0.015 | -0.018746 | 0.062922 | 0.053417 | -0.0020829 | 0.0069914 | 0.0059352 | -0.0068476 | 0.004869 | -0.0033049
0.14163 | 8.498 | 0.214 | 0.084 | -0.023 | 0.027254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.0061025 | 0.0017129 | -0.0067541 | 0.0061629 | -0.0025492
0.14493 | 8.6957 | 0.099 | 0.015 | -0.046 | -0.087746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0097496 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.0074183 | 0.0066113 | -0.0024632
0.14822 | 8.8933 | 0.198 | 0.031 | -0.038 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.0082581 | 0.0064779 | -0.0025419
0.15152 | 9.0909 | 0.16 | 0.015 | 0 | -0.026746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.0084282 | 0.0063444 | -0.0021155
0.15481 | 9.2885 | 0.168 | -0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0048975 | -0.0016204 | -0.0089277 | 0.0057059 | -0.0018538
0.1581 | 9.4862 | 0.168 | 0 | -0.076 | -0.018746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.0041759 | -0.0093394 | 0.0049027 | -0.0024266
0.1614 | 9.6838 | 0.099 | 0.031 | -0.053 | -0.087746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0097496 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.010509 | 0.0046046 | -0.0029993
0.16469 | 9.8814 | 0.259 | 0.015 | -0.008 | 0.072254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0080282 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.010679 | 0.0044711 | -0.0028255
0.16798 | 10.0791 | 0.183 | 0.038 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0099265 | 0.0044145 | -0.002487
0.17128 | 10.2767 | 0.13 | 0.061 | -0.076 | -0.056746 | 0.031922 | -0.037583 | -0.0063051 | 0.0035469 | -0.0041759 | -0.010591 | 0.004863 | -0.002895
0.17457 | 10.4743 | 0.145 | 0.015 | -0.038 | -0.041746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0046385 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.011672 | 0.0050589 | -0.0033031
0.17787 | 10.6719 | 0.214 | 0.061 | -0.038 | 0.027254 | 0.031922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | -0.011831 | 0.0052548 | -0.003294
0.18116 | 10.8696 | 0.122 | 0.015 | -0.053 | -0.064746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.007194 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.012243 | 0.0054507 | -0.0034495
0.18445 | 11.0672 | 0.252 | 0.015 | -0.061 | 0.065254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0072504 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.012237 | 0.0051416 | -0.0038576
0.18775 | 11.2648 | 0.175 | 0.053 | -0.069 | -0.011746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.01165 | 0.0052497 | -0.0044413
0.19104 | 11.4625 | 0.137 | 0.061 | -0.114 | -0.049746 | 0.031922 | -0.075583 | -0.0055273 | 0.0035469 | -0.0083982 | -0.012325 | 0.0058628 | -0.005607
0.19433 | 11.6601 | 0.16 | 0.076 | -0.053 | -0.026746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.013165 | 0.0067285 | -0.0065969
0.19763 | 11.8577 | 0.16 | 0.023 | -0.015 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.013752 | 0.0071769 | -0.0065
0.20092 | 12.0553 | 0.183 | 0.168 | -0.023 | -0.0037461 | 0.13892 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.015436 | 0.0017129 | -0.014087 | 0.0086355 | -0.0060736
0.20422 | 12.253 | 0.206 | 0.084 | 0.008 | 0.019254 | 0.054922 | 0.046417 | 0.0021393 | 0.0061025 | 0.0051574 | -0.013917 | 0.010764 | -0.0053947
0.20751 | 12.4506 | 0.221 | 0.046 | -0.023 | 0.034254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.013329 | 0.011553 | -0.0047158
0.2108 | 12.6482 | 0.137 | 0.099 | -0.015 | -0.049746 | 0.069922 | 0.023417 | -0.0055273 | 0.0077691 | 0.0026018 | -0.013499 | 0.012506 | -0.0042895
0.2141 | 12.8458 | 0.153 | 0.053 | -0.015 | -0.033746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0037496 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.014416 | 0.013536 | -0.0037753
0.21739 | 13.0435 | 0.13 | 0.046 | 0 | -0.056746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0063051 | 0.0018803 | 0.0042685 | -0.015409 | 0.013985 | -0.0030964
0.22069 | 13.2411 | 0.191 | 0.069 | 0.046 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.084417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0093796 | -0.015986 | 0.014609 | -0.0017477
0.22398 | 13.4387 | 0.191 | 0.031 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.015892 | 0.015068 | -0.00081634
0.22727 | 13.6364 | 0.198 | -0.015 | -0.076 | 0.011254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.015722 | 0.014606 | -0.0012244
0.23057 | 13.834 | 0.16 | 0.061 | -0.015 | -0.026746 | 0.031922 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.015892 | 0.014472 | -0.00138
0.23386 | 14.0316 | 0.237 | 0.015 | -0.061 | 0.050254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0055838 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.015634 | 0.014668 | -0.0013708
0.23715 | 14.2292 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.014706 | 0.014699 | -0.001702
0.24045 | 14.4269 | 0.229 | -0.046 | -0.031 | 0.042254 | -0.075078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.008342 | 0.00082406 | -0.013866 | 0.014061 | -0.0017039
0.24374 | 14.6245 | 0.198 | 0.015 | -0.061 | 0.011254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0012504 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.013279 | 0.013082 | -0.0018704
0.24704 | 14.8221 | 0.153 | 0.092 | -0.069 | -0.033746 | 0.062922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.0069914 | -0.0033982 | -0.013526 | 0.013618 | -0.0024541
0.25033 | 15.0198 | 0.16 | -0.053 | -0.031 | -0.026746 | -0.082078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0091197 | 0.00082406 | -0.01419 | 0.013408 | -0.0027085
0.25362 | 15.2174 | 0.145 | 0.069 | 0.015 | -0.041746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0046385 | 0.0044358 | 0.0059352 | -0.014942 | 0.012945 | -0.0020406
0.25692 | 15.415 | 0.237 | 0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.014848 | 0.013317 | -0.0013727
0.26021 | 15.6126 | 0.198 | 0 | -0.008 | 0.011254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.0012504 | -0.0032309 | 0.0033796 | -0.014173 | 0.012931 | -0.00095727
0.2635 | 15.8103 | 0.16 | 0.137 | -0.031 | -0.026746 | 0.10792 | 0.0074165 | -0.0029718 | 0.011991 | 0.00082406 | -0.014343 | 0.013796 | -0.00054189
0.2668 | 16.0079 | 0.122 | 0.008 | -0.015 | -0.064746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.007194 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.015348 | 0.01475 | -0.00020336
0.27009 | 16.2055 | 0.206 | 0.114 | -0.046 | 0.019254 | 0.084922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0094358 | -0.00084261 | -0.015847 | 0.015451 | -2.9525e-05
0.27339 | 16.4032 | 0.191 | 0.015 | -0.053 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.015589 | 0.016229 | -0.0002729
0.27668 | 16.6008 | 0.168 | 0.038 | -0.107 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.068583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0076204 | -0.015748 | 0.016172 | -0.001186
0.27997 | 16.7984 | 0.175 | 0.053 | -0.008 | -0.011746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.016083 | 0.016533 | -0.0016051
0.28327 | 16.996 | 0.214 | 0.008 | -0.046 | 0.027254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.015913 | 0.016564 | -0.0013544
0.28656 | 17.1937 | 0.153 | 0.031 | 0.008 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0051574 | -0.015984 | 0.016354 | -0.00092802
0.28986 | 17.3913 | 0.061 | 0.061 | -0.038 | -0.12575 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.013972 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | -0.017735 | 0.016725 | -0.00041382
0.29315 | 17.5889 | 0.183 | 0.031 | -0.069 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.019157 | 0.017097 | -0.00074503
0.29644 | 17.7866 | 0.168 | 0.053 | -0.061 | -0.018746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.019404 | 0.01738 | -0.0013288
0.29974 | 17.9842 | 0.206 | -0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0041197 | -0.0016204 | -0.019398 | 0.017236 | -0.0017368
0.30303 | 18.1818 | 0.145 | 0.023 | -0.092 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.0046385 | -0.0006753 | -0.0059537 | -0.019645 | 0.016762 | -0.0024853
0.30632 | 18.3794 | 0.244 | 0 | -0.038 | 0.057254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0063615 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.019475 | 0.016376 | -0.003069
0.30962 | 18.5771 | 0.153 | -0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.0057864 | -0.00084261 | -0.019217 | 0.015485 | -0.0031477
0.31291 | 18.7747 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.019464 | 0.014594 | -0.0033911
0.31621 | 18.9723 | 0.13 | 0.084 | -0.061 | -0.056746 | 0.054922 | -0.022583 | -0.0063051 | 0.0061025 | -0.0025093 | -0.019963 | 0.014878 | -0.0037991
0.3195 | 19.17 | 0.145 | 0.038 | -0.084 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0050648 | -0.021045 | 0.015579 | -0.0045476
0.32279 | 19.3676 | 0.153 | 0.008 | -0.023 | -0.033746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.021874 | 0.015445 | -0.0048788
0.32609 | 19.5652 | 0.16 | 0.023 | -0.076 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0029718 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.022538 | 0.015147 | -0.0051222
0.32938 | 19.7628 | 0.168 | 0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.023037 | 0.015014 | -0.0056949
0.33267 | 19.9605 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.023119 | 0.015045 | -0.0055979
0.33597 | 20.1581 | 0.16 | 0.023 | 0.023 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.061417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0068241 | -0.02329 | 0.015076 | -0.0046665
0.33926 | 20.3557 | 0.237 | -0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.023031 | 0.014438 | -0.0039108
0.34256 | 20.5534 | 0.175 | 0.015 | -0.084 | -0.011746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0013051 | -0.0015642 | -0.0050648 | -0.022609 | 0.013711 | -0.0043298
0.34585 | 20.751 | 0.191 | 0.015 | -0.076 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.037583 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.022691 | 0.013402 | -0.005243
0.34914 | 20.9486 | 0.153 | 0.031 | -0.061 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.023015 | 0.013269 | -0.0059036
0.35244 | 21.1462 | 0.145 | -0.008 | -0.023 | -0.041746 | -0.037078 | 0.015417 | -0.0046385 | -0.0041197 | 0.0017129 | -0.023844 | 0.012883 | -0.0059822
0.35573 | 21.3439 | 0.168 | 0.053 | -0.015 | -0.018746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.024508 | 0.012738 | -0.0055559
0.35903 | 21.5415 | 0.237 | 0.092 | 0.023 | 0.050254 | 0.062922 | 0.061417 | 0.0055838 | 0.0069914 | 0.0068241 | -0.024162 | 0.013692 | -0.0046245
0.36232 | 21.7391 | 0.175 | 0.046 | 0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.053417 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.0059352 | -0.023739 | 0.014569 | -0.0033637
0.36561 | 21.9368 | 0.16 | -0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0048975 | -0.00084261 | -0.024162 | 0.01427 | -0.0028605
0.36891 | 22.1344 | 0.206 | 0.023 | -0.053 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.024244 | 0.01372 | -0.0031038
0.3722 | 22.332 | 0.214 | -0.015 | -0.076 | 0.027254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0030282 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.023733 | 0.013169 | -0.0036766
0.37549 | 22.5296 | 0.175 | 0.031 | -0.122 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.083583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0092871 | -0.023563 | 0.012706 | -0.0050069
0.37879 | 22.7273 | 0.175 | 0.053 | 0.015 | -0.011746 | 0.023922 | 0.053417 | -0.0013051 | 0.002658 | 0.0059352 | -0.023821 | 0.01299 | -0.0053381
0.38208 | 22.9249 | 0.175 | 0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.024079 | 0.013098 | -0.0045824
0.38538 | 23.1225 | 0.252 | 0.008 | -0.046 | 0.065254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0072504 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.023491 | 0.012712 | -0.0044964
0.38867 | 23.3202 | 0.122 | 0.046 | -0.053 | -0.064746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.023486 | 0.012666 | -0.0047398
0.39196 | 23.5178 | 0.16 | -0.031 | -0.046 | -0.026746 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0066753 | -0.00084261 | -0.02449 | 0.012193 | -0.0049832
0.39526 | 23.7154 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.024913 | 0.011302 | -0.004985
0.39855 | 23.913 | 0.237 | 0.046 | 0 | 0.050254 | 0.016922 | 0.038417 | 0.0055838 | 0.0018803 | 0.0042685 | -0.02449 | 0.011256 | -0.0044818
0.40184 | 24.1107 | 0.137 | 0.015 | -0.084 | -0.049746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0055273 | -0.0015642 | -0.0050648 | -0.024485 | 0.011287 | -0.0045605
0.40514 | 24.3083 | 0.214 | 0.092 | -0.076 | 0.027254 | 0.062922 | -0.037583 | 0.0030282 | 0.0069914 | -0.0041759 | -0.024732 | 0.011823 | -0.0054736
0.40843 | 24.5059 | 0.221 | 0.053 | -0.061 | 0.034254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.003806 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.024056 | 0.012777 | -0.0061342
0.41173 | 24.7036 | 0.175 | 0.084 | -0.061 | -0.011746 | 0.054922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0061025 | -0.0025093 | -0.023809 | 0.013643 | -0.0066301
0.41502 | 24.9012 | 0.183 | 0.046 | -0.046 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.023979 | 0.014431 | -0.0069613
0.41831 | 25.0988 | 0.244 | 0.015 | -0.061 | 0.057254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0063615 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.023392 | 0.014463 | -0.0072925
0.42161 | 25.2964 | 0.137 | 0.046 | -0.031 | -0.049746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0055273 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.023309 | 0.014494 | -0.007459
0.4249 | 25.4941 | 0.168 | 0.046 | -0.031 | -0.018746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.024061 | 0.014866 | -0.0072962
0.42819 | 25.6917 | 0.221 | -0.015 | -0.015 | 0.034254 | -0.044078 | 0.023417 | 0.003806 | -0.0048975 | 0.0026018 | -0.023891 | 0.014567 | -0.0069576
0.43149 | 25.8893 | 0.252 | 0 | -0.038 | 0.065254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0072504 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.022798 | 0.013764 | -0.006696
0.43478 | 26.087 | 0.168 | 0 | -0.053 | -0.018746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.022288 | 0.013126 | -0.0068515
0.43808 | 26.2846 | 0.16 | 0.053 | -0.038 | -0.026746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.022787 | 0.013069 | -0.0070071
0.44137 | 26.4822 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.007194 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.023792 | 0.013265 | -0.0070857
0.44466 | 26.6798 | 0.183 | -0.053 | -0.015 | -0.0037461 | -0.082078 | 0.023417 | -0.00041624 | -0.0091197 | 0.0026018 | -0.024544 | 0.012297 | -0.0069119
0.44796 | 26.8775 | 0.282 | 0.023 | 0.053 | 0.095254 | -0.0060777 | 0.091417 | 0.010584 | -0.0006753 | 0.010157 | -0.023539 | 0.011329 | -0.0056511
0.45125 | 27.0751 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.021865 | 0.01136 | -0.0048075
0.45455 | 27.2727 | 0.229 | 0.069 | -0.038 | 0.042254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0046949 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | -0.020772 | 0.011897 | -0.0049631
0.45784 | 27.4704 | 0.282 | -0.008 | -0.092 | 0.095254 | -0.037078 | -0.053583 | 0.010584 | -0.0041197 | -0.0059537 | -0.019262 | 0.011928 | -0.0055468
0.46113 | 27.668 | 0.137 | 0.008 | -0.076 | -0.049746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0055273 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.018763 | 0.011289 | -0.0065478
0.46443 | 27.8656 | 0.214 | 0.023 | -0.038 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.01901 | 0.010991 | -0.0069558
0.46772 | 28.0632 | 0.16 | 0.015 | -0.023 | -0.026746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.019004 | 0.01077 | -0.006782
0.47101 | 28.2609 | 0.137 | 0.053 | -0.076 | -0.049746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0055273 | 0.002658 | -0.0041759 | -0.019844 | 0.010878 | -0.0070254
0.47431 | 28.4585 | 0.229 | 0.038 | -0.015 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0046949 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.019926 | 0.011239 | -0.0071809
0.4776 | 28.6561 | 0.137 | -0.008 | -0.099 | -0.049746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0055273 | -0.0041197 | -0.0067315 | -0.020009 | 0.01093 | -0.007589
0.4809 | 28.8538 | 0.16 | 0 | -0.023 | -0.026746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.020848 | 0.010203 | -0.0080849
0.48419 | 29.0514 | 0.137 | 0.031 | 0 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0055273 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.021688 | 0.0099051 | -0.0074939
0.48748 | 29.249 | 0.153 | 0 | -0.084 | -0.033746 | -0.029078 | -0.045583 | -0.0037496 | -0.0032309 | -0.0050648 | -0.022605 | 0.0096069 | -0.0075725
0.49078 | 29.4466 | 0.137 | 0.031 | -0.053 | -0.049746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0055273 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.023522 | 0.0093088 | -0.0082331
0.49407 | 29.6443 | 0.214 | 0.023 | -0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.023769 | 0.0092631 | -0.0081362
0.49736 | 29.8419 | 0.183 | 0.008 | -0.122 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.083583 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.0092871 | -0.02351 | 0.008965 | -0.0087968
0.50066 | 30.0395 | 0.145 | 0.015 | 0 | -0.041746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.02401 | 0.008579 | -0.0092927
0.50395 | 30.2372 | 0.16 | 0.046 | -0.061 | -0.026746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.024762 | 0.0086102 | -0.0091188
0.50725 | 30.4348 | 0.168 | 0.046 | 0.008 | -0.018746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.0051574 | -0.025261 | 0.0089818 | -0.0088571
0.51054 | 30.6324 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.025673 | 0.0090131 | -0.0080136
0.51383 | 30.83 | 0.168 | 0.031 | -0.069 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.0020829 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.026085 | 0.0088796 | -0.0080154
0.51713 | 31.0277 | 0.198 | -0.023 | -0.092 | 0.011254 | -0.052078 | -0.053583 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.0059537 | -0.026167 | 0.0083289 | -0.0089395
0.52042 | 31.2253 | 0.099 | -0.008 | -0.046 | -0.087746 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.0097496 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.027007 | 0.0073501 | -0.0096111
0.52372 | 31.4229 | 0.168 | 0.023 | -0.031 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.028176 | 0.0068762 | -0.0096129
0.52701 | 31.6206 | 0.092 | -0.053 | -0.031 | -0.094746 | -0.082078 | 0.0074165 | -0.010527 | -0.0091197 | 0.00082406 | -0.029422 | 0.0059084 | -0.0094501
0.5303 | 31.8182 | 0.183 | 0.084 | -0.053 | -0.0037461 | 0.054922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0061025 | -0.0016204 | -0.030503 | 0.0056102 | -0.0095287
0.5336 | 32.0158 | 0.244 | -0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.0041197 | 0.0017129 | -0.029916 | 0.0058061 | -0.0095196
0.53689 | 32.2134 | 0.214 | 0.023 | -0.061 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.028988 | 0.0053323 | -0.0095983
0.54018 | 32.4111 | 0.168 | 0.053 | -0.023 | -0.018746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.028895 | 0.0055282 | -0.009677
0.54348 | 32.6087 | 0.221 | 0.031 | -0.061 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.003806 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.028724 | 0.005812 | -0.0097557
0.54677 | 32.8063 | 0.175 | -0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.028477 | 0.0053492 | -0.0098343
0.55007 | 33.004 | 0.275 | 0.076 | -0.092 | 0.088254 | 0.046922 | -0.053583 | 0.009806 | 0.0052136 | -0.0059537 | -0.027637 | 0.0053804 | -0.010253
0.55336 | 33.2016 | 0.191 | 0.015 | -0.061 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.026622 | 0.005741 | -0.01109
0.55665 | 33.3992 | 0.153 | 0.008 | -0.046 | -0.033746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.026945 | 0.005355 | -0.011421
0.55995 | 33.5968 | 0.168 | 0.061 | -0.053 | -0.018746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.027522 | 0.0054741 | -0.011664
0.56324 | 33.7945 | 0.244 | 0.084 | 0.015 | 0.057254 | 0.054922 | 0.053417 | 0.0063615 | 0.0061025 | 0.0059352 | -0.027099 | 0.0064276 | -0.011238
0.56653 | 33.9921 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.007194 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.027181 | 0.0069639 | -0.010735
0.56983 | 34.1897 | 0.191 | 0.023 | -0.092 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.00047265 | -0.0006753 | -0.0059537 | -0.027845 | 0.0068304 | -0.011406
0.57312 | 34.3874 | 0.099 | 0.031 | -0.031 | -0.087746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0097496 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.028762 | 0.0067848 | -0.011913
0.57642 | 34.585 | 0.13 | 0.053 | -0.046 | -0.056746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0063051 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.030349 | 0.0070685 | -0.011915
0.57971 | 34.7826 | 0.221 | 0.069 | -0.031 | 0.034254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.003806 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.030595 | 0.0077695 | -0.011917
0.583 | 34.9802 | 0.145 | 0.031 | -0.023 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0046385 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.030678 | 0.0082289 | -0.011666
0.5863 | 35.1779 | 0.198 | 0.038 | -0.076 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.00099137 | -0.0041759 | -0.031013 | 0.008348 | -0.011909
0.58959 | 35.3755 | 0.237 | 0.069 | -0.015 | 0.050254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0055838 | 0.0044358 | 0.0026018 | -0.030337 | 0.0088843 | -0.012065
0.59289 | 35.5731 | 0.16 | 0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.030079 | 0.009168 | -0.011474
0.59618 | 35.7708 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.030074 | 0.0091993 | -0.011059
0.59947 | 35.9684 | 0.175 | 0.069 | -0.023 | -0.011746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.029903 | 0.0098234 | -0.010808
0.60277 | 36.166 | 0.175 | 0.046 | -0.084 | -0.011746 | 0.016922 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0050648 | -0.030161 | 0.010448 | -0.011139
0.60606 | 36.3636 | 0.221 | 0.015 | -0.053 | 0.034254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.003806 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.029914 | 0.010479 | -0.0118
0.60935 | 36.5613 | 0.214 | 0.145 | -0.061 | 0.027254 | 0.11592 | -0.022583 | 0.0030282 | 0.01288 | -0.0025093 | -0.029239 | 0.011597 | -0.012208
0.61265 | 36.7589 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.029233 | 0.012803 | -0.012122
0.61594 | 36.9565 | 0.206 | 0.046 | 0.015 | 0.019254 | 0.016922 | 0.053417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0059352 | -0.029315 | 0.012922 | -0.011201
0.61924 | 37.1542 | 0.175 | 0.015 | -0.008 | -0.011746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.029233 | 0.012953 | -0.010281
0.62253 | 37.3518 | 0.092 | 0.031 | -0.053 | -0.094746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.010527 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.030402 | 0.01282 | -0.010107
0.62582 | 37.5494 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.031396 | 0.012862 | -0.010427
0.62912 | 37.747 | 0.191 | 0.031 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.031302 | 0.012904 | -0.010583
0.63241 | 37.9447 | 0.137 | -0.046 | -0.046 | -0.049746 | -0.075078 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.008342 | -0.00084261 | -0.031802 | 0.012101 | -0.010662
0.6357 | 38.1423 | 0.168 | 0.107 | 0 | -0.018746 | 0.077922 | 0.038417 | -0.0020829 | 0.008658 | 0.0042685 | -0.032554 | 0.012132 | -0.010323
0.639 | 38.3399 | 0.168 | 0 | -0.053 | -0.018746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.032966 | 0.012669 | -0.010061
0.64229 | 38.5375 | 0.221 | 0.099 | -0.015 | 0.034254 | 0.069922 | 0.023417 | 0.003806 | 0.0077691 | 0.0026018 | -0.032795 | 0.013117 | -0.0099644
0.64559 | 38.7352 | 0.206 | 0.031 | -0.053 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.032208 | 0.013906 | -0.0098674
0.64888 | 38.9328 | 0.206 | 0.046 | -0.023 | 0.019254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.031785 | 0.014113 | -0.0098582
0.65217 | 39.1304 | 0.206 | 0.015 | 0 | 0.019254 | -0.014078 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.031362 | 0.014144 | -0.0092672
0.65547 | 39.3281 | 0.183 | 0.053 | -0.046 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.031192 | 0.014252 | -0.0089286
0.65876 | 39.5257 | 0.244 | 0.031 | -0.069 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0063615 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.030604 | 0.014536 | -0.0093477
0.66206 | 39.7233 | 0.206 | 0.023 | -0.015 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.029764 | 0.01449 | -0.0094264
0.66535 | 39.9209 | 0.145 | -0.023 | -0.015 | -0.041746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0046385 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.030011 | 0.013852 | -0.0089122
0.66864 | 40.1186 | 0.153 | 0.084 | -0.038 | -0.033746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.0061025 | 4.6281e-05 | -0.03084 | 0.013883 | -0.0086505
0.67194 | 40.3162 | 0.175 | 0.114 | -0.061 | -0.011746 | 0.084922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0094358 | -0.0025093 | -0.03134 | 0.015418 | -0.0088939
0.67523 | 40.5138 | 0.183 | 0.107 | -0.084 | -0.0037461 | 0.077922 | -0.045583 | -0.00041624 | 0.008658 | -0.0050648 | -0.03151 | 0.017206 | -0.0096423
0.67852 | 40.7115 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.031504 | 0.018083 | -0.010479
0.68182 | 40.9091 | 0.175 | 0.038 | -0.038 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.031586 | 0.018202 | -0.01081
0.68511 | 41.1067 | 0.237 | -0.031 | -0.038 | 0.050254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.0055838 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | -0.031164 | 0.01764 | -0.010801
0.68841 | 41.3043 | 0.229 | 0.008 | -0.031 | 0.042254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.030148 | 0.016749 | -0.010715
0.6917 | 41.502 | 0.191 | 0.046 | -0.053 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.029637 | 0.016704 | -0.010793
0.69499 | 41.6996 | 0.114 | 0.046 | -0.015 | -0.072746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0080829 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.030389 | 0.017075 | -0.010696
0.69829 | 41.8972 | 0.183 | 0.092 | -0.076 | -0.0037461 | 0.062922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.0069914 | -0.0041759 | -0.031229 | 0.017952 | -0.010852
0.70158 | 42.0949 | 0.145 | 0.038 | -0.099 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.060583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0067315 | -0.031729 | 0.018741 | -0.01193
0.70487 | 42.2925 | 0.168 | 0.023 | -0.008 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.032393 | 0.018772 | -0.012261
0.70817 | 42.4901 | 0.145 | 0.015 | -0.023 | -0.041746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.033057 | 0.018551 | -0.011758
0.71146 | 42.6877 | 0.221 | 0.061 | 0.015 | 0.034254 | 0.031922 | 0.053417 | 0.003806 | 0.0035469 | 0.0059352 | -0.033139 | 0.018746 | -0.011002
0.71476 | 42.8854 | 0.183 | -0.008 | -0.015 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.023417 | -0.00041624 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.032804 | 0.01869 | -0.010158
0.71805 | 43.083 | 0.153 | 0.061 | 0.015 | -0.033746 | 0.031922 | 0.053417 | -0.0037496 | 0.0035469 | 0.0059352 | -0.033216 | 0.018633 | -0.0093148
0.72134 | 43.2806 | 0.175 | 0.076 | -0.008 | -0.011746 | 0.046922 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.0052136 | 0.0033796 | -0.033715 | 0.019499 | -0.0083944
0.72464 | 43.4783 | 0.153 | -0.008 | -0.008 | -0.033746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0037496 | -0.0041197 | 0.0033796 | -0.034215 | 0.019607 | -0.0077265
0.72793 | 43.6759 | 0.221 | 0.053 | -0.008 | 0.034254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.003806 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.034209 | 0.019463 | -0.0070586
0.73123 | 43.8735 | 0.153 | -0.015 | -0.038 | -0.033746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0037496 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.034204 | 0.019241 | -0.00672
0.73452 | 44.0711 | 0.114 | -0.084 | -0.031 | -0.072746 | -0.11308 | 0.0074165 | -0.0080829 | -0.012564 | 0.00082406 | -0.035373 | 0.017516 | -0.006634
0.73781 | 44.2688 | 0.175 | 0.069 | -0.076 | -0.011746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.0044358 | -0.0041759 | -0.036301 | 0.016713 | -0.0069652
0.74111 | 44.4664 | 0.175 | 0.031 | -0.084 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0050648 | -0.036559 | 0.017172 | -0.0078784
0.7444 | 44.664 | 0.183 | 0.023 | -0.023 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.036729 | 0.017126 | -0.0082096
0.74769 | 44.8617 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.036723 | 0.017081 | -0.0083761
0.75099 | 45.0593 | 0.229 | 0.053 | 0 | 0.042254 | 0.023922 | 0.038417 | 0.0046949 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.036213 | 0.017365 | -0.0082901
0.75428 | 45.2569 | 0.145 | 0.031 | -0.023 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0046385 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.036207 | 0.017648 | -0.0076991
0.75758 | 45.4545 | 0.183 | 0.069 | -0.053 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.036706 | 0.018108 | -0.0076899
0.76087 | 45.6522 | 0.183 | 0.023 | -0.107 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0076204 | -0.036789 | 0.018479 | -0.008603
0.76416 | 45.8498 | 0.198 | 0.076 | -0.061 | 0.011254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.036706 | 0.018928 | -0.009604
0.76746 | 46.0474 | 0.221 | 0.076 | -0.046 | 0.034254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.036207 | 0.019958 | -0.0099352
0.77075 | 46.2451 | 0.229 | 0.046 | -0.038 | 0.042254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0046949 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.035367 | 0.020659 | -0.010014
0.77404 | 46.4427 | 0.175 | 0.069 | -0.031 | -0.011746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.035032 | 0.021283 | -0.0099279
0.77734 | 46.6403 | 0.137 | 0.008 | -0.008 | -0.049746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0055273 | -0.002342 | 0.0033796 | -0.035707 | 0.02149 | -0.0095125
0.78063 | 46.8379 | 0.153 | -0.031 | 0.015 | -0.033746 | -0.060078 | 0.053417 | -0.0037496 | -0.0066753 | 0.0059352 | -0.036623 | 0.020599 | -0.0085921
0.78393 | 47.0356 | 0.145 | 0.092 | 0 | -0.041746 | 0.062922 | 0.038417 | -0.0046385 | 0.0069914 | 0.0042685 | -0.037452 | 0.02063 | -0.0075838
0.78722 | 47.2332 | 0.198 | 0.092 | -0.046 | 0.011254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0069914 | -0.00084261 | -0.037787 | 0.022012 | -0.0072453
0.79051 | 47.4308 | 0.16 | 0.069 | -0.015 | -0.026746 | 0.039922 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.0044358 | 0.0026018 | -0.037957 | 0.023141 | -0.0070714
0.79381 | 47.6285 | 0.16 | 0 | -0.038 | -0.026746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.038545 | 0.02326 | -0.0068098
0.7971 | 47.8261 | 0.229 | -0.031 | -0.023 | 0.042254 | -0.060078 | 0.015417 | 0.0046949 | -0.0066753 | 0.0017129 | -0.038374 | 0.022281 | -0.0066359
0.8004 | 48.0237 | 0.16 | -0.038 | -0.092 | -0.026746 | -0.067078 | -0.053583 | -0.0029718 | -0.0074531 | -0.0059537 | -0.038204 | 0.020885 | -0.007055
0.80369 | 48.2213 | 0.198 | 0.031 | -0.038 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.038374 | 0.02017 | -0.0076387
0.80698 | 48.419 | 0.168 | 0.046 | -0.031 | -0.018746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.038456 | 0.020377 | -0.0075527
0.81028 | 48.6166 | 0.191 | 0.122 | -0.008 | 0.0042539 | 0.092922 | 0.030417 | 0.00047265 | 0.010325 | 0.0033796 | -0.038615 | 0.021583 | -0.0071373
0.81357 | 48.8142 | 0.175 | 0.061 | -0.046 | -0.011746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.038698 | 0.022954 | -0.0068866
0.81686 | 49.0119 | 0.229 | 0.023 | -0.084 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.045583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0050648 | -0.038363 | 0.023237 | -0.0074704
0.82016 | 49.2095 | 0.244 | 0.015 | -0.084 | 0.057254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.0063615 | -0.0015642 | -0.0050648 | -0.03727 | 0.023016 | -0.0084713
0.82345 | 49.4071 | 0.198 | 0.023 | -0.069 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0033982 | -0.036518 | 0.022795 | -0.0093076
0.82675 | 49.6047 | 0.191 | 0.015 | -0.099 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.060583 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.0067315 | -0.036348 | 0.022573 | -0.010309
0.83004 | 49.8024 | 0.214 | 0 | -0.053 | 0.027254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.036002 | 0.0221 | -0.011134
0.83333 | 50 | 0.183 | 0.015 | -0.122 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.083583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0092871 | -0.035744 | 0.021626 | -0.012212
0.83663 | 50.1976 | 0.214 | 0.038 | -0.031 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.035486 | 0.021569 | -0.013048
0.83992 | 50.3953 | 0.198 | 0.046 | -0.069 | 0.011254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.035063 | 0.021853 | -0.013302
0.84321 | 50.5929 | 0.267 | -0.023 | -0.069 | 0.080254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.0089171 | -0.0057864 | -0.0033982 | -0.034058 | 0.021467 | -0.013974
0.84651 | 50.7905 | 0.168 | 0.069 | -0.023 | -0.018746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.033383 | 0.021334 | -0.01414
0.8498 | 50.9881 | 0.137 | 0.008 | -0.015 | -0.049746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0055273 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.034135 | 0.02154 | -0.013714
0.8531 | 51.1858 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.03481 | 0.021572 | -0.013452
0.85639 | 51.3834 | 0.214 | 0.038 | -0.069 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.03464 | 0.021932 | -0.013784
0.85968 | 51.581 | 0.198 | 0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.034217 | 0.021876 | -0.014279
0.86298 | 51.7787 | 0.244 | 0.061 | -0.046 | 0.057254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0063615 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.033465 | 0.022072 | -0.014523
0.86627 | 51.9763 | 0.198 | -0.031 | -0.023 | 0.011254 | -0.060078 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.0066753 | 0.0017129 | -0.032713 | 0.021762 | -0.014437
0.86957 | 52.1739 | 0.237 | 0.008 | -0.053 | 0.050254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0055838 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.032037 | 0.020871 | -0.014428
0.87286 | 52.3715 | 0.137 | 0.053 | -0.031 | -0.049746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0055273 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.032032 | 0.020903 | -0.014506
0.87615 | 52.5692 | 0.153 | 0.038 | -0.046 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.032948 | 0.021263 | -0.014508
0.87945 | 52.7668 | 0.198 | 0.031 | -0.046 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.033195 | 0.021382 | -0.014675
0.88274 | 52.9644 | 0.221 | -0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.032696 | 0.020996 | -0.014841
0.88603 | 53.1621 | 0.198 | -0.008 | 0.008 | 0.011254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.0012504 | -0.0041197 | 0.0051574 | -0.032196 | 0.020182 | -0.014415
0.88933 | 53.3597 | 0.237 | 0.008 | 0.023 | 0.050254 | -0.021078 | 0.061417 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.0068241 | -0.031521 | 0.019544 | -0.013231
0.89262 | 53.5573 | 0.122 | 0.061 | -0.046 | -0.064746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.007194 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.03168 | 0.019663 | -0.01264
0.89592 | 53.7549 | 0.175 | 0.069 | -0.046 | -0.011746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.03252 | 0.020452 | -0.012806
0.89921 | 53.9526 | 0.16 | 0.076 | 0.023 | -0.026746 | 0.046922 | 0.061417 | -0.0029718 | 0.0052136 | 0.0068241 | -0.032942 | 0.021405 | -0.012215
0.9025 | 54.1502 | 0.267 | 0.092 | -0.046 | 0.080254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0089171 | 0.0069914 | -0.00084261 | -0.032355 | 0.022611 | -0.011624
0.9058 | 54.3478 | 0.191 | 0.114 | -0.023 | 0.0042539 | 0.084922 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.0094358 | 0.0017129 | -0.031427 | 0.024234 | -0.011538
0.90909 | 54.5455 | 0.175 | -0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0048975 | 0.00082406 | -0.031509 | 0.024683 | -0.011288
0.91238 | 54.7431 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.031427 | 0.024297 | -0.011037
0.91568 | 54.9407 | 0.145 | -0.015 | -0.015 | -0.041746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0046385 | -0.0048975 | 0.0026018 | -0.031674 | 0.023911 | -0.010611
0.91897 | 55.1383 | 0.168 | 0.031 | -0.031 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.032338 | 0.023448 | -0.010272
0.92227 | 55.336 | 0.198 | 0.053 | -0.061 | 0.011254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.03242 | 0.023732 | -0.010439
0.92556 | 55.5336 | 0.183 | 0.114 | -0.015 | -0.0037461 | 0.084922 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.0094358 | 0.0026018 | -0.032338 | 0.024927 | -0.010429
0.92885 | 55.7312 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.032255 | 0.025957 | -0.0099152
0.93215 | 55.9289 | 0.183 | 0.015 | -0.076 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.037583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.032173 | 0.0259 | -0.010071
0.93544 | 56.1265 | 0.198 | 0.046 | 0.015 | 0.011254 | 0.016922 | 0.053417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0059352 | -0.03209 | 0.025932 | -0.0098969
0.93874 | 56.3241 | 0.183 | 0.031 | -0.053 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.032008 | 0.026139 | -0.0094706
0.94203 | 56.5217 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.032178 | 0.026258 | -0.0094614
0.94532 | 56.7194 | 0.244 | 0.046 | -0.076 | 0.057254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.0063615 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.031679 | 0.026541 | -0.0097048
0.94862 | 56.917 | 0.175 | 0.099 | -0.114 | -0.011746 | 0.069922 | -0.075583 | -0.0013051 | 0.0077691 | -0.0083982 | -0.031179 | 0.027495 | -0.010947
0.95191 | 57.1146 | 0.198 | 0.023 | -0.046 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.031184 | 0.028196 | -0.01186
0.9552 | 57.3123 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.030937 | 0.02781 | -0.012104
0.9585 | 57.5099 | 0.198 | 0.023 | -0.015 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.03069 | 0.027424 | -0.012007
0.96179 | 57.7075 | 0.221 | 0.031 | -0.069 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.003806 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.03019 | 0.027378 | -0.012085
0.96509 | 57.9051 | 0.191 | 0 | 0.015 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.053417 | 0.00047265 | -0.0032309 | 0.0059352 | -0.029768 | 0.02708 | -0.011835
0.96838 | 58.1028 | 0.16 | 0.023 | -0.107 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.0029718 | -0.0006753 | -0.0076204 | -0.030015 | 0.026694 | -0.012001
0.97167 | 58.3004 | 0.153 | -0.038 | -0.031 | -0.033746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0074531 | 0.00082406 | -0.030679 | 0.025891 | -0.012673
0.97497 | 58.498 | 0.168 | 0.069 | -0.076 | -0.018746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.0020829 | 0.0044358 | -0.0041759 | -0.031255 | 0.025593 | -0.013004
0.97826 | 58.6957 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.032007 | 0.025964 | -0.0135
0.98155 | 58.8933 | 0.229 | 0.053 | -0.069 | 0.042254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0046949 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.032089 | 0.02616 | -0.013919
0.98485 | 59.0909 | 0.221 | 0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.031249 | 0.026192 | -0.014173
0.98814 | 59.2885 | 0.114 | 0.015 | -0.023 | -0.072746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0080829 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.031672 | 0.025806 | -0.013923
0.99144 | 59.4862 | 0.221 | -0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.032095 | 0.025244 | -0.013837
0.99473 | 59.6838 | 0.13 | 0.038 | -0.015 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0063051 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.032341 | 0.024935 | -0.013663
0.99802 | 59.8814 | 0.175 | 0.031 | -0.076 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0041759 | -0.033093 | 0.025054 | -0.013818
1.0013 | 60.0791 | 0.153 | 0.069 | -0.069 | -0.033746 | 0.039922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.0044358 | -0.0033982 | -0.033593 | 0.025513 | -0.014567
1.0046 | 60.2767 | 0.206 | 0.061 | -0.061 | 0.019254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.0025093 | -0.033752 | 0.026302 | -0.015151
1.0079 | 60.4743 | 0.214 | 0.069 | -0.046 | 0.027254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.033241 | 0.027091 | -0.015482
1.0112 | 60.6719 | 0.145 | 0.069 | -0.053 | -0.041746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0046385 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.033401 | 0.027968 | -0.015725
1.0145 | 60.8696 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0339 | 0.028504 | -0.015969
1.0178 | 61.0672 | 0.183 | 0.046 | -0.038 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.033982 | 0.028788 | -0.016047
1.0211 | 61.2648 | 0.175 | 0.061 | -0.008 | -0.011746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.0035469 | 0.0033796 | -0.034152 | 0.029324 | -0.015709
1.0244 | 61.4625 | 0.13 | 0.015 | -0.023 | -0.056746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0063051 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.034904 | 0.02952 | -0.015206
1.0277 | 61.6601 | 0.16 | -0.031 | -0.023 | -0.026746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0066753 | 0.0017129 | -0.035821 | 0.028706 | -0.014867
1.031 | 61.8577 | 0.206 | 0.069 | -0.031 | 0.019254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.035903 | 0.028484 | -0.014616
1.0343 | 62.0553 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.035393 | 0.029108 | -0.014453
1.0375 | 62.253 | 0.237 | 0 | -0.137 | 0.050254 | -0.029078 | -0.098583 | 0.0055838 | -0.0032309 | -0.010954 | -0.034542 | 0.028975 | -0.015454
1.0408 | 62.4506 | 0.175 | 0.092 | -0.038 | -0.011746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | -0.034119 | 0.029347 | -0.016532
1.0441 | 62.6482 | 0.191 | 0.069 | -0.046 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.034201 | 0.030476 | -0.016611
1.0474 | 62.8458 | 0.175 | 0.076 | -0.076 | -0.011746 | 0.046922 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.0052136 | -0.0041759 | -0.034283 | 0.031429 | -0.017107
1.0507 | 63.0435 | 0.153 | 0.008 | -0.046 | -0.033746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.034783 | 0.031713 | -0.017603
1.054 | 63.2411 | 0.122 | 0.084 | -0.046 | -0.064746 | 0.054922 | -0.0075835 | -0.007194 | 0.0061025 | -0.00084261 | -0.035864 | 0.032085 | -0.017769
1.0573 | 63.4387 | 0.191 | 0.107 | -0.053 | 0.0042539 | 0.077922 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.008658 | -0.0016204 | -0.036529 | 0.033543 | -0.018013
1.0606 | 63.6364 | 0.183 | -0.031 | -0.061 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.0066753 | -0.0025093 | -0.036523 | 0.033739 | -0.018421
1.0639 | 63.834 | 0.206 | 0.084 | -0.084 | 0.019254 | 0.054922 | -0.045583 | 0.0021393 | 0.0061025 | -0.0050648 | -0.036353 | 0.033682 | -0.019169
1.0672 | 64.0316 | 0.137 | 0.053 | -0.076 | -0.049746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0055273 | 0.002658 | -0.0041759 | -0.036687 | 0.034548 | -0.020082
1.0705 | 64.2292 | 0.16 | 0.092 | -0.046 | -0.026746 | 0.062922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0069914 | -0.00084261 | -0.037527 | 0.035502 | -0.020578
1.0738 | 64.4269 | 0.16 | 0.061 | -0.015 | -0.026746 | 0.031922 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.038115 | 0.036543 | -0.020404
1.0771 | 64.6245 | 0.237 | 0.092 | -0.046 | 0.050254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.0069914 | -0.00084261 | -0.037856 | 0.037584 | -0.02023
1.0804 | 64.8221 | 0.191 | -0.038 | -0.092 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.053583 | 0.00047265 | -0.0074531 | -0.0059537 | -0.037258 | 0.037539 | -0.020902
1.0837 | 65.0198 | 0.183 | 0.076 | -0.038 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | -0.037252 | 0.037317 | -0.021486
1.087 | 65.2174 | 0.244 | 0.114 | -0.053 | 0.057254 | 0.084922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.0094358 | -0.0016204 | -0.036665 | 0.038765 | -0.021641
1.0903 | 65.415 | 0.206 | 0.084 | 0 | 0.019254 | 0.054922 | 0.038417 | 0.0021393 | 0.0061025 | 0.0042685 | -0.035825 | 0.0403 | -0.02138
1.0935 | 65.6126 | 0.13 | 0.038 | -0.038 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0063051 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.036237 | 0.041001 | -0.020953
1.0968 | 65.8103 | 0.229 | 0.069 | -0.015 | 0.042254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0046949 | 0.0044358 | 0.0026018 | -0.036396 | 0.041538 | -0.020692
1.1001 | 66.0079 | 0.16 | 0.038 | -0.031 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.036225 | 0.042074 | -0.020353
1.1034 | 66.2055 | 0.244 | -0.023 | -0.031 | 0.057254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0063615 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.035891 | 0.0416 | -0.02019
1.1067 | 66.4032 | 0.206 | 0.069 | -0.092 | 0.019254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.0021393 | 0.0044358 | -0.0059537 | -0.035051 | 0.041467 | -0.020697
1.11 | 66.6008 | 0.206 | 0.107 | -0.038 | 0.019254 | 0.077922 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.008658 | 4.6281e-05 | -0.034628 | 0.04276 | -0.021281
1.1133 | 66.7984 | 0.175 | 0.076 | -0.061 | -0.011746 | 0.046922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.034545 | 0.044131 | -0.021524
1.1166 | 66.996 | 0.214 | 0.092 | -0.023 | 0.027254 | 0.062922 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.0069914 | 0.0017129 | -0.034375 | 0.045337 | -0.021603
1.1199 | 67.1937 | 0.214 | 0.008 | -0.038 | 0.027254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.033777 | 0.045797 | -0.021429
1.1232 | 67.3913 | 0.237 | 0.031 | -0.015 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0055838 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.032926 | 0.045586 | -0.021167
1.1265 | 67.5889 | 0.168 | 0.038 | -0.023 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.03258 | 0.045705 | -0.020741
1.1298 | 67.7866 | 0.221 | 0.092 | 0.031 | 0.034254 | 0.062922 | 0.069417 | 0.003806 | 0.0069914 | 0.0077129 | -0.032409 | 0.046494 | -0.01981
1.1331 | 67.9842 | 0.214 | 0.046 | 0.008 | 0.027254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.0051574 | -0.031734 | 0.047371 | -0.018538
1.1364 | 68.1818 | 0.183 | -0.031 | -0.092 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0066753 | -0.0059537 | -0.031476 | 0.046897 | -0.018617
1.1397 | 68.3794 | 0.145 | 0.038 | -0.015 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0046385 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.031975 | 0.046335 | -0.018948
1.143 | 68.5771 | 0.175 | 0.038 | 0 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.032563 | 0.046531 | -0.018269
1.1462 | 68.7747 | 0.214 | 0.069 | -0.076 | 0.027254 | 0.039922 | -0.037583 | 0.0030282 | 0.0044358 | -0.0041759 | -0.032392 | 0.047068 | -0.01826
1.1495 | 68.9723 | 0.183 | 0.023 | -0.008 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.032134 | 0.047439 | -0.018338
1.1528 | 69.17 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.032129 | 0.04747 | -0.017923
1.1561 | 69.3676 | 0.175 | 0.076 | 0.015 | -0.011746 | 0.046922 | 0.053417 | -0.0013051 | 0.0052136 | 0.0059352 | -0.032211 | 0.048084 | -0.017255
1.1594 | 69.5652 | 0.175 | 0.061 | -0.092 | -0.011746 | 0.031922 | -0.053583 | -0.0013051 | 0.0035469 | -0.0059537 | -0.032469 | 0.048949 | -0.017257
1.1627 | 69.7628 | 0.275 | 0.061 | -0.023 | 0.088254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.009806 | 0.0035469 | 0.0017129 | -0.031629 | 0.04965 | -0.017676
1.166 | 69.9605 | 0.221 | 0.076 | -0.076 | 0.034254 | 0.046922 | -0.037583 | 0.003806 | 0.0052136 | -0.0041759 | -0.030284 | 0.050516 | -0.017919
1.1693 | 70.1581 | 0.168 | 0.031 | -0.038 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0020829 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.030114 | 0.051052 | -0.018327
1.1726 | 70.3557 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.029943 | 0.051259 | -0.018406
1.1759 | 70.5534 | 0.237 | 0.023 | -0.076 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0055838 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.029016 | 0.051378 | -0.018902
1.1792 | 70.751 | 0.153 | -0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.028834 | 0.050827 | -0.019727
1.1825 | 70.9486 | 0.244 | 0.031 | -0.084 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.0063615 | 0.00021359 | -0.0050648 | -0.028576 | 0.050365 | -0.02064
1.1858 | 71.1462 | 0.244 | -0.008 | -0.008 | 0.057254 | -0.037078 | 0.030417 | 0.0063615 | -0.0041197 | 0.0033796 | -0.027319 | 0.049979 | -0.020807
1.1891 | 71.3439 | 0.16 | 0.008 | -0.046 | -0.026746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.026984 | 0.04934 | -0.020556
1.1924 | 71.5415 | 0.259 | -0.061 | -0.061 | 0.072254 | -0.090078 | -0.022583 | 0.0080282 | -0.010009 | -0.0025093 | -0.026484 | 0.04812 | -0.020887
1.1957 | 71.7391 | 0.229 | 0.053 | -0.046 | 0.042254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.0046949 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.025227 | 0.047393 | -0.021219
1.1989 | 71.9368 | 0.237 | 0.015 | -0.031 | 0.050254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.024211 | 0.047501 | -0.021221
1.2022 | 72.1344 | 0.221 | 0.031 | -0.053 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.003806 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.023284 | 0.047368 | -0.021299
1.2055 | 72.332 | 0.153 | 0.023 | 0.031 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.069417 | -0.0037496 | -0.0006753 | 0.0077129 | -0.023278 | 0.047322 | -0.020697
1.2088 | 72.5296 | 0.153 | 0.053 | -0.038 | -0.033746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.024019 | 0.047518 | -0.01993
1.2121 | 72.7273 | 0.168 | 0.023 | 0 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.024595 | 0.047714 | -0.019504
1.2154 | 72.9249 | 0.198 | 0.046 | -0.038 | 0.011254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.024678 | 0.047833 | -0.019078
1.2187 | 73.1225 | 0.145 | 0.038 | -0.107 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.068583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0076204 | -0.025012 | 0.048117 | -0.019826
1.222 | 73.3202 | 0.16 | 0.046 | -0.092 | -0.026746 | 0.016922 | -0.053583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0059537 | -0.025764 | 0.048401 | -0.021167
1.2253 | 73.5178 | 0.237 | 0.069 | -0.023 | 0.050254 | 0.039922 | 0.015417 | 0.0055838 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.025506 | 0.049025 | -0.021587
1.2286 | 73.7154 | 0.183 | 0.076 | -0.053 | -0.0037461 | 0.046922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.024996 | 0.049978 | -0.021577
1.2319 | 73.913 | 0.252 | 0.061 | -0.053 | 0.065254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0072504 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.02432 | 0.050844 | -0.021898
1.2352 | 74.1107 | 0.175 | -0.015 | -0.076 | -0.011746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0013051 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.023733 | 0.050711 | -0.02247
1.2385 | 74.3083 | 0.237 | 0.061 | -0.031 | 0.050254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.0035469 | 0.00082406 | -0.02331 | 0.050577 | -0.022802
1.2418 | 74.5059 | 0.16 | 0.107 | 0.023 | -0.026746 | 0.077922 | 0.061417 | -0.0029718 | 0.008658 | 0.0068241 | -0.023052 | 0.051783 | -0.022046
1.2451 | 74.7036 | 0.191 | 0.061 | -0.023 | 0.0042539 | 0.031922 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.0035469 | 0.0017129 | -0.023299 | 0.052989 | -0.021202
1.2484 | 74.9012 | 0.221 | 0.053 | 0.008 | 0.034254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.003806 | 0.002658 | 0.0051574 | -0.022876 | 0.053602 | -0.020523
1.2516 | 75.0988 | 0.237 | 0.061 | -0.053 | 0.050254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0055838 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.021948 | 0.054215 | -0.020174
1.2549 | 75.2964 | 0.183 | 0 | -0.046 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.021438 | 0.054247 | -0.020417
1.2582 | 75.4941 | 0.244 | 0.015 | -0.023 | 0.057254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.02085 | 0.053773 | -0.020331
1.2615 | 75.6917 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.020351 | 0.053552 | -0.020081
1.2648 | 75.8893 | 0.16 | 0.053 | -0.053 | -0.026746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.020773 | 0.053747 | -0.020159
1.2681 | 76.087 | 0.221 | 0.046 | -0.053 | 0.034254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.020691 | 0.054196 | -0.020479
1.2714 | 76.2846 | 0.275 | 0.038 | 0.008 | 0.088254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.009806 | 0.00099137 | 0.0051574 | -0.019346 | 0.05448 | -0.02013
1.2747 | 76.4822 | 0.168 | 0.008 | -0.023 | -0.018746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.018583 | 0.054346 | -0.019451
1.278 | 76.6798 | 0.259 | 0.069 | -0.053 | 0.072254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0080282 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.017995 | 0.054553 | -0.019442
1.2813 | 76.8775 | 0.16 | 0.008 | -0.076 | -0.026746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.017495 | 0.05476 | -0.020015
1.2846 | 77.0751 | 0.168 | -0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0057864 | -0.0016204 | -0.017995 | 0.053957 | -0.020587
1.2879 | 77.2727 | 0.137 | 0.031 | -0.015 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0055273 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.018747 | 0.053406 | -0.02049
1.2912 | 77.4704 | 0.191 | 0.069 | 0 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0042685 | -0.019246 | 0.053866 | -0.019812
1.2945 | 77.668 | 0.229 | -0.015 | -0.008 | 0.042254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.0046949 | -0.0048975 | 0.0033796 | -0.018736 | 0.05382 | -0.019056
1.2978 | 77.8656 | 0.191 | 0 | 0 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.038417 | 0.00047265 | -0.0032309 | 0.0042685 | -0.018225 | 0.053017 | -0.0183
1.3011 | 78.0632 | 0.198 | 0.023 | -0.061 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.018055 | 0.052631 | -0.018126
1.3043 | 78.2609 | 0.145 | -0.038 | -0.076 | -0.041746 | -0.067078 | -0.037583 | -0.0046385 | -0.0074531 | -0.0041759 | -0.01839 | 0.051828 | -0.018787
1.3076 | 78.4585 | 0.168 | 0.008 | -0.069 | -0.018746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.019054 | 0.05086 | -0.019535
1.3109 | 78.6561 | 0.153 | 0.076 | -0.076 | -0.033746 | 0.046922 | -0.037583 | -0.0037496 | 0.0052136 | -0.0041759 | -0.01963 | 0.051143 | -0.020284
1.3142 | 78.8538 | 0.198 | 0.015 | 0.023 | 0.011254 | -0.014078 | 0.061417 | 0.0012504 | -0.0015642 | 0.0068241 | -0.019877 | 0.051504 | -0.020022
1.3175 | 79.0514 | 0.191 | 0.053 | -0.053 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.019707 | 0.051612 | -0.019508
1.3208 | 79.249 | 0.206 | 0.046 | -0.031 | 0.019254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.019449 | 0.052061 | -0.019587
1.3241 | 79.4466 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.019366 | 0.052267 | -0.019424
1.3274 | 79.6443 | 0.183 | 0.015 | -0.015 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.023417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.019536 | 0.052134 | -0.019085
1.3307 | 79.8419 | 0.237 | 0.076 | -0.053 | 0.050254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0055838 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.019026 | 0.052495 | -0.018988
1.334 | 80.0395 | 0.214 | 0.061 | -0.031 | 0.027254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0035469 | 0.00082406 | -0.018175 | 0.05336 | -0.019067
1.3373 | 80.2372 | 0.168 | 0.015 | -0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.018081 | 0.053556 | -0.018981
1.3406 | 80.4348 | 0.206 | 0.046 | -0.069 | 0.019254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.018076 | 0.053587 | -0.019312
1.3439 | 80.6324 | 0.153 | 0.092 | -0.023 | -0.033746 | 0.062922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0069914 | 0.0017129 | -0.018235 | 0.054464 | -0.019479
1.3472 | 80.83 | 0.137 | -0.008 | -0.031 | -0.049746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0055273 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.019152 | 0.054748 | -0.019228
1.3505 | 81.0277 | 0.145 | 0.015 | -0.031 | -0.041746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.020156 | 0.054186 | -0.019065
1.3538 | 81.2253 | 0.122 | 0.076 | -0.046 | -0.064746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.007194 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.021325 | 0.054547 | -0.019067
1.357 | 81.4229 | 0.183 | -0.008 | -0.076 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.037583 | -0.00041624 | -0.0041197 | -0.0041759 | -0.022077 | 0.054655 | -0.019563
1.3603 | 81.6206 | 0.168 | 0.015 | -0.031 | -0.018746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.022324 | 0.054093 | -0.019894
1.3636 | 81.8182 | 0.183 | 0.038 | -0.092 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.053583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0059537 | -0.022571 | 0.054037 | -0.020401
1.3669 | 82.0158 | 0.229 | 0.053 | -0.031 | 0.042254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.022149 | 0.054397 | -0.020908
1.3702 | 82.2134 | 0.206 | 0.015 | -0.084 | 0.019254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.0021393 | -0.0015642 | -0.0050648 | -0.021473 | 0.054505 | -0.021327
1.3735 | 82.4111 | 0.191 | -0.008 | -0.038 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.021215 | 0.053944 | -0.021823
1.3768 | 82.6087 | 0.275 | 0.008 | -0.038 | 0.088254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.009806 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.020199 | 0.053305 | -0.021814
1.3801 | 82.8063 | 0.221 | 0.023 | -0.008 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.003806 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.018854 | 0.053007 | -0.021475
1.3834 | 83.004 | 0.183 | 0.031 | -0.023 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.018519 | 0.052961 | -0.020972
1.3867 | 83.2016 | 0.122 | 0.038 | -0.092 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.053583 | -0.007194 | 0.00099137 | -0.0059537 | -0.019271 | 0.05308 | -0.021391
1.39 | 83.3992 | 0.191 | 0.023 | -0.069 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0006753 | -0.0033982 | -0.019936 | 0.053112 | -0.022315
1.3933 | 83.5968 | 0.214 | 0.053 | -0.008 | 0.027254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0030282 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.01959 | 0.053308 | -0.022317
1.3966 | 83.7945 | 0.221 | 0.038 | -0.038 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.018914 | 0.053668 | -0.021978
1.3999 | 83.9921 | 0.191 | 0.023 | -0.031 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.018492 | 0.053699 | -0.021892
1.4032 | 84.1897 | 0.214 | 0.076 | -0.061 | 0.027254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0030282 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.018146 | 0.054148 | -0.022059
1.4065 | 84.3874 | 0.237 | 0.015 | -0.031 | 0.050254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.017295 | 0.054509 | -0.022225
1.4097 | 84.585 | 0.137 | 0.015 | -0.046 | -0.049746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.017289 | 0.054199 | -0.022227
1.413 | 84.7826 | 0.153 | -0.008 | -0.076 | -0.033746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.0041197 | -0.0041759 | -0.018206 | 0.053638 | -0.022723
1.4163 | 84.9802 | 0.191 | 0.031 | -0.046 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.01853 | 0.053252 | -0.023219
1.4196 | 85.1779 | 0.229 | 0.038 | 0.008 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.0046949 | 0.00099137 | 0.0051574 | -0.018019 | 0.053371 | -0.022793
1.4229 | 85.3755 | 0.229 | 0.076 | -0.069 | 0.042254 | 0.046922 | -0.030583 | 0.0046949 | 0.0052136 | -0.0033982 | -0.017091 | 0.053984 | -0.022619
1.4262 | 85.5731 | 0.092 | 0.046 | 0.015 | -0.094746 | 0.016922 | 0.053417 | -0.010527 | 0.0018803 | 0.0059352 | -0.017667 | 0.054685 | -0.022368
1.4295 | 85.7708 | 0.229 | 0.053 | -0.008 | 0.042254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0046949 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.018244 | 0.055133 | -0.021448
1.4328 | 85.9684 | 0.214 | 0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.017481 | 0.055165 | -0.021449
1.4361 | 86.166 | 0.259 | -0.008 | -0.038 | 0.072254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.0080282 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.016388 | 0.054526 | -0.021781
1.4394 | 86.3636 | 0.191 | 0.038 | -0.023 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.015548 | 0.054217 | -0.021607
1.4427 | 86.5613 | 0.168 | 0.008 | -0.015 | -0.018746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.015707 | 0.054084 | -0.021181
1.446 | 86.7589 | 0.175 | 0.038 | -0.076 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0041759 | -0.016042 | 0.05395 | -0.021336
1.4493 | 86.9565 | 0.175 | -0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.052078 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0057864 | -0.0025093 | -0.0163 | 0.053476 | -0.021997
1.4526 | 87.1542 | 0.175 | -0.015 | -0.008 | -0.011746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.0048975 | 0.0033796 | -0.016558 | 0.052421 | -0.021911
1.4559 | 87.3518 | 0.206 | 0.076 | -0.053 | 0.019254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.016475 | 0.052452 | -0.021737
1.4592 | 87.5494 | 0.107 | 0.099 | -0.038 | -0.079746 | 0.069922 | 0.00041653 | -0.0088607 | 0.0077691 | 4.6281e-05 | -0.01714 | 0.053735 | -0.021892
1.4625 | 87.747 | 0.214 | 0 | 0.038 | 0.027254 | -0.029078 | 0.076417 | 0.0030282 | -0.0032309 | 0.0084907 | -0.017716 | 0.054183 | -0.021049
1.4657 | 87.9447 | 0.229 | 0.084 | -0.023 | 0.042254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0046949 | 0.0061025 | 0.0017129 | -0.016953 | 0.054467 | -0.020041
1.469 | 88.1423 | 0.168 | 0.046 | -0.061 | -0.018746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.016695 | 0.055256 | -0.020119
1.4723 | 88.3399 | 0.244 | 0.114 | -0.061 | 0.057254 | 0.084922 | -0.022583 | 0.0063615 | 0.0094358 | -0.0025093 | -0.016272 | 0.056374 | -0.020615
1.4756 | 88.5375 | 0.244 | 0.061 | -0.061 | 0.057254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0063615 | 0.0035469 | -0.0025093 | -0.015015 | 0.057657 | -0.021111
1.4789 | 88.7352 | 0.191 | 0.053 | -0.061 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.014339 | 0.05827 | -0.021607
1.4822 | 88.9328 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.053417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0059352 | -0.014422 | 0.058378 | -0.021268
1.4855 | 89.1304 | 0.16 | 0.061 | -0.008 | -0.026746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0029718 | 0.0035469 | 0.0033796 | -0.014844 | 0.058574 | -0.020348
1.4888 | 89.3281 | 0.175 | 0.008 | -0.114 | -0.011746 | -0.021078 | -0.075583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0083982 | -0.015267 | 0.058693 | -0.020844
1.4921 | 89.5257 | 0.221 | 0.038 | -0.038 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.01502 | 0.058559 | -0.021669
1.4954 | 89.7233 | 0.206 | 0.031 | 0 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.014432 | 0.058679 | -0.021243
1.4987 | 89.9209 | 0.191 | 0.046 | 0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.053417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0059352 | -0.014174 | 0.058885 | -0.020234
1.502 | 90.1186 | 0.282 | -0.015 | -0.084 | 0.095254 | -0.044078 | -0.045583 | 0.010584 | -0.0048975 | -0.0050648 | -0.013082 | 0.058587 | -0.020148
1.5053 | 90.3162 | 0.244 | 0.031 | -0.038 | 0.057254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0063615 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.011407 | 0.058124 | -0.020644
1.5086 | 90.5138 | 0.13 | 0.031 | 0.023 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0063051 | 0.00021359 | 0.0068241 | -0.011402 | 0.058167 | -0.019966
1.5119 | 90.7115 | 0.252 | 0.092 | 0 | 0.065254 | 0.062922 | 0.038417 | 0.0072504 | 0.0069914 | 0.0042685 | -0.011308 | 0.058879 | -0.018869
1.5152 | 90.9091 | 0.214 | 0.053 | -0.053 | 0.027254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.010292 | 0.059832 | -0.018608
1.5184 | 91.1067 | 0.16 | -0.038 | -0.031 | -0.026746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0074531 | 0.00082406 | -0.010287 | 0.059358 | -0.018686
1.5217 | 91.3043 | 0.175 | 0.046 | -0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.01071 | 0.058808 | -0.018348
1.525 | 91.502 | 0.198 | 0.076 | -0.061 | 0.011254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.010715 | 0.059509 | -0.018339
1.5283 | 91.6996 | 0.183 | -0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.010633 | 0.059617 | -0.01867
1.5316 | 91.8972 | 0.114 | 0.031 | -0.084 | -0.072746 | 0.0019223 | -0.045583 | -0.0080829 | 0.00021359 | -0.0050648 | -0.011472 | 0.059231 | -0.019254
1.5349 | 92.0949 | 0.16 | 0.046 | -0.046 | -0.026746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.012565 | 0.059438 | -0.019837
1.5382 | 92.2925 | 0.191 | 0.008 | 0.008 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.046417 | 0.00047265 | -0.002342 | 0.0051574 | -0.012812 | 0.059392 | -0.019411
1.5415 | 92.4901 | 0.168 | -0.038 | -0.015 | -0.018746 | -0.067078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0074531 | 0.0026018 | -0.012971 | 0.058424 | -0.018644
1.5448 | 92.6877 | 0.237 | 0.038 | -0.046 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.012625 | 0.057786 | -0.018471
1.5481 | 92.8854 | 0.175 | 0.038 | -0.008 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.012202 | 0.057981 | -0.01822
1.5514 | 93.083 | 0.16 | -0.008 | -0.069 | -0.026746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0033982 | -0.012625 | 0.057672 | -0.018222
1.5547 | 93.2806 | 0.16 | -0.015 | -0.031 | -0.026746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0048975 | 0.00082406 | -0.013212 | 0.056781 | -0.018476
1.558 | 93.4783 | 0.191 | 0 | -0.038 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.013459 | 0.055978 | -0.01839
1.5613 | 93.6759 | 0.16 | 0.069 | -0.038 | -0.026746 | 0.039922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | -0.013706 | 0.056097 | -0.018381
1.5646 | 93.8735 | 0.267 | 0.069 | -0.061 | 0.080254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0089171 | 0.0044358 | -0.0025093 | -0.013118 | 0.056974 | -0.018624
1.5679 | 94.0711 | 0.198 | -0.046 | -0.076 | 0.011254 | -0.075078 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.008342 | -0.0041759 | -0.012114 | 0.056588 | -0.019285
1.5711 | 94.2688 | 0.145 | -0.038 | -0.008 | -0.041746 | -0.067078 | 0.030417 | -0.0046385 | -0.0074531 | 0.0033796 | -0.012448 | 0.055027 | -0.019364
1.5744 | 94.4664 | 0.191 | 0.069 | -0.046 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.01286 | 0.054729 | -0.019113
1.5777 | 94.664 | 0.122 | 0.038 | -0.023 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.013524 | 0.055265 | -0.019027
1.581 | 94.8617 | 0.244 | 0.031 | -0.069 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0063615 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.013607 | 0.055384 | -0.019193
1.5843 | 95.0593 | 0.183 | 0.069 | -0.053 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.013019 | 0.055844 | -0.019689
1.5876 | 95.2569 | 0.221 | 0.076 | -0.008 | 0.034254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.003806 | 0.0052136 | 0.0033796 | -0.012684 | 0.056797 | -0.019515
1.5909 | 95.4545 | 0.206 | 0.053 | -0.053 | 0.019254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.012097 | 0.057575 | -0.019342
1.5942 | 95.6522 | 0.191 | 0.061 | -0.046 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.011839 | 0.058188 | -0.019585
1.5975 | 95.8498 | 0.137 | 0.008 | -0.038 | -0.049746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0055273 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.012338 | 0.058307 | -0.019664
1.6008 | 96.0474 | 0.252 | 0.008 | -0.015 | 0.065254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0072504 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.012168 | 0.057844 | -0.019402
1.6041 | 96.2451 | 0.175 | 0.008 | -0.053 | -0.011746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.01158 | 0.057382 | -0.019305
1.6074 | 96.4427 | 0.16 | 0 | -0.031 | -0.026746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.012003 | 0.056831 | -0.019384
1.6107 | 96.6403 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.012426 | 0.05594 | -0.019045
1.614 | 96.8379 | 0.229 | 0.061 | -0.046 | 0.042254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0046949 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.012091 | 0.055719 | -0.018871
1.6173 | 97.0356 | 0.198 | 0 | -0.038 | 0.011254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.011503 | 0.05575 | -0.01895
1.6206 | 97.2332 | 0.198 | 0.038 | -0.107 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.068583 | 0.0012504 | 0.00099137 | -0.0076204 | -0.011256 | 0.055528 | -0.019698
1.6238 | 97.4308 | 0.145 | -0.008 | -0.099 | -0.041746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0046385 | -0.0041197 | -0.0067315 | -0.011591 | 0.055219 | -0.021117
1.6271 | 97.6285 | 0.183 | 0.046 | -0.069 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.01209 | 0.054998 | -0.022118
1.6304 | 97.8261 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.007194 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.012842 | 0.055117 | -0.022537
1.6337 | 98.0237 | 0.237 | 0.061 | -0.015 | 0.050254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0055838 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.013001 | 0.055401 | -0.022363
1.637 | 98.2213 | 0.214 | 0.038 | -0.092 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0059537 | -0.01215 | 0.055849 | -0.022694
1.6403 | 98.419 | 0.237 | -0.008 | 0.008 | 0.050254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.0055838 | -0.0041197 | 0.0051574 | -0.011299 | 0.05554 | -0.022773
1.6436 | 98.6166 | 0.114 | 0.031 | -0.099 | -0.072746 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.0080829 | 0.00021359 | -0.0067315 | -0.011546 | 0.055154 | -0.022928
1.6469 | 98.8142 | 0.183 | 0.015 | -0.084 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.045583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0050648 | -0.012386 | 0.055021 | -0.024094
1.6502 | 99.0119 | 0.244 | 0.053 | -0.015 | 0.057254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0063615 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.011799 | 0.055129 | -0.024337
1.6535 | 99.2095 | 0.137 | 0.015 | -0.023 | -0.049746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0055273 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.011716 | 0.055237 | -0.023911
1.6568 | 99.4071 | 0.198 | 0.031 | -0.092 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0059537 | -0.012139 | 0.055103 | -0.02433
1.6601 | 99.6047 | 0.137 | 0.092 | -0.038 | -0.049746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | -0.012561 | 0.055815 | -0.024914
1.6634 | 99.8024 | 0.206 | -0.031 | 0 | 0.019254 | -0.060078 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.0066753 | 0.0042685 | -0.012896 | 0.055847 | -0.024487
1.6667 | 100 | 0.145 | -0.023 | -0.038 | -0.041746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0046385 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | -0.013143 | 0.054615 | -0.024061
1.67 | 100.1976 | 0.198 | 0.099 | -0.046 | 0.011254 | 0.069922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0077691 | -0.00084261 | -0.013478 | 0.054811 | -0.02414
1.6733 | 100.3953 | 0.198 | 0.099 | -0.069 | 0.011254 | 0.069922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.0077691 | -0.0033982 | -0.013231 | 0.056347 | -0.024559
1.6765 | 100.5929 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.013478 | 0.057135 | -0.024725
1.6798 | 100.7905 | 0.206 | 0.053 | -0.023 | 0.019254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.013637 | 0.057419 | -0.024387
1.6831 | 100.9881 | 0.221 | 0.061 | -0.061 | 0.034254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.003806 | 0.0035469 | -0.0025093 | -0.013049 | 0.058032 | -0.024465
1.6864 | 101.1858 | 0.275 | 0.076 | -0.008 | 0.088254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.009806 | 0.0052136 | 0.0033796 | -0.011704 | 0.058898 | -0.024379
1.6897 | 101.3834 | 0.183 | 0.046 | -0.023 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.010777 | 0.059599 | -0.023876
1.693 | 101.581 | 0.237 | 0.038 | -0.031 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.010266 | 0.059883 | -0.023625
1.6963 | 101.7787 | 0.29 | 0.053 | 0 | 0.10325 | 0.023922 | 0.038417 | 0.011473 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.0085805 | 0.060243 | -0.023122
1.6996 | 101.9763 | 0.198 | 0.069 | -0.084 | 0.011254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.0012504 | 0.0044358 | -0.0050648 | -0.0073233 | 0.060944 | -0.023201
1.7029 | 102.1739 | 0.183 | 0.069 | -0.031 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.0072409 | 0.061821 | -0.02362
1.7062 | 102.3715 | 0.168 | 0.015 | -0.076 | -0.018746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.0074878 | 0.062105 | -0.023951
1.7095 | 102.5692 | 0.198 | 0.038 | -0.038 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0075701 | 0.062048 | -0.024359
1.7128 | 102.7668 | 0.168 | -0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0026018 | -0.0076524 | 0.061662 | -0.024098
1.7161 | 102.9644 | 0.221 | -0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.0074821 | 0.060771 | -0.023759
1.7194 | 103.1621 | 0.16 | 0.053 | -0.031 | -0.026746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0029718 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.0073997 | 0.060627 | -0.023596
1.7227 | 103.3597 | 0.145 | 0.023 | -0.038 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0046385 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.0081517 | 0.060823 | -0.02351
1.726 | 103.5573 | 0.214 | 0.122 | -0.023 | 0.027254 | 0.092922 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.010325 | 0.0017129 | -0.0083108 | 0.061776 | -0.023336
1.7292 | 103.7549 | 0.145 | 0.053 | -0.092 | -0.041746 | 0.023922 | -0.053583 | -0.0046385 | 0.002658 | -0.0059537 | -0.0084699 | 0.063059 | -0.023755
1.7325 | 103.9526 | 0.16 | 0.046 | -0.053 | -0.026746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.0092219 | 0.063507 | -0.024504
1.7358 | 104.1502 | 0.175 | 0.061 | 0.008 | -0.011746 | 0.031922 | 0.046417 | -0.0013051 | 0.0035469 | 0.0051574 | -0.0096445 | 0.064044 | -0.024154
1.7391 | 104.3478 | 0.16 | 0.061 | -0.076 | -0.026746 | 0.031922 | -0.037583 | -0.0029718 | 0.0035469 | -0.0041759 | -0.010067 | 0.064745 | -0.024057
1.7424 | 104.5455 | 0.252 | 0.015 | -0.031 | 0.065254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0072504 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.0096443 | 0.064941 | -0.024389
1.7457 | 104.7431 | 0.275 | 0.038 | -0.069 | 0.088254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.009806 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.0079589 | 0.064884 | -0.024643
1.749 | 104.9407 | 0.282 | 0.061 | -0.015 | 0.095254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.010584 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.0059441 | 0.065332 | -0.024722
1.7523 | 105.1383 | 0.175 | 0.015 | -0.046 | -0.011746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0013051 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.0050273 | 0.065528 | -0.024548
1.7556 | 105.336 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0052852 | 0.065307 | -0.024462
1.7589 | 105.5336 | 0.191 | -0.015 | 0.008 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.046417 | 0.00047265 | -0.0048975 | 0.0051574 | -0.0053675 | 0.064756 | -0.023783
1.7622 | 105.7312 | 0.16 | 0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.0056144 | 0.064118 | -0.023609
1.7655 | 105.9289 | 0.244 | 0.023 | -0.038 | 0.057254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0063615 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.0052795 | 0.063897 | -0.02394
1.7688 | 106.1265 | 0.198 | -0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.0045273 | 0.063423 | -0.023679
1.7721 | 106.3241 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.0044449 | 0.063201 | -0.023582
1.7754 | 106.5217 | 0.183 | -0.023 | -0.046 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0057864 | -0.00084261 | -0.0045271 | 0.062815 | -0.023825
1.7787 | 106.7194 | 0.221 | 0.015 | -0.038 | 0.034254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.0041922 | 0.062089 | -0.023904
1.7819 | 106.917 | 0.16 | 0.053 | -0.038 | -0.026746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0041097 | 0.062197 | -0.023895
1.7852 | 107.1146 | 0.191 | 0.046 | 0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.053417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0059352 | -0.0043567 | 0.062646 | -0.023303
1.7885 | 107.3123 | 0.229 | 0.031 | -0.038 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0046949 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.0038461 | 0.062853 | -0.022712
1.7918 | 107.5099 | 0.145 | 0.015 | -0.015 | -0.041746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.0038405 | 0.062719 | -0.022451
1.7951 | 107.7075 | 0.252 | 0.046 | -0.008 | 0.065254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0072504 | 0.0018803 | 0.0033796 | -0.0035824 | 0.06275 | -0.02186
1.7984 | 107.9051 | 0.175 | 0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.0029949 | 0.062782 | -0.021356
1.8017 | 108.1028 | 0.229 | 0.023 | -0.092 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0059537 | -0.0026599 | 0.06256 | -0.021776
1.805 | 108.3004 | 0.214 | 0.015 | -0.053 | 0.027254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.0018968 | 0.062339 | -0.022524
1.8083 | 108.498 | 0.16 | -0.031 | -0.053 | -0.026746 | -0.060078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0066753 | -0.0016204 | -0.0018912 | 0.061525 | -0.022844
1.8116 | 108.6957 | 0.214 | 0.053 | -0.038 | 0.027254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0018856 | 0.061128 | -0.023
1.8149 | 108.8933 | 0.198 | 0.038 | -0.053 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.0014629 | 0.061488 | -0.023155
1.8182 | 109.0909 | 0.183 | 0.076 | -0.076 | -0.0037461 | 0.046922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.0052136 | -0.0041759 | -0.0013804 | 0.062102 | -0.023728
1.8215 | 109.2885 | 0.198 | 0.015 | -0.008 | 0.011254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0012504 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.001298 | 0.062462 | -0.023807
1.8248 | 109.4862 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.0011277 | 0.06257 | -0.023391
1.8281 | 109.6838 | 0.198 | 0.122 | -0.038 | 0.011254 | 0.092922 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.010325 | 4.6281e-05 | -0.00095746 | 0.063853 | -0.023305
1.8314 | 109.8814 | 0.214 | 0.031 | -0.092 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0030282 | 0.00021359 | -0.0059537 | -0.00053467 | 0.064894 | -0.023889
1.8347 | 110.0791 | 0.145 | -0.015 | -0.038 | -0.041746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0046385 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.00069379 | 0.064432 | -0.024473
1.8379 | 110.2767 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0011054 | 0.064046 | -0.024464
1.8412 | 110.4743 | 0.229 | 0 | -0.061 | 0.042254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.0032309 | -0.0025093 | -0.0005948 | 0.063824 | -0.024707
1.8445 | 110.6719 | 0.183 | 0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.00017201 | 0.063274 | -0.025038
1.8478 | 110.8696 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0016204 | -8.9581e-05 | 0.062723 | -0.025282
1.8511 | 111.0672 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.00015754 | 0.062084 | -0.025602
1.8544 | 111.2648 | 0.214 | 0.046 | -0.023 | 0.027254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.00058033 | 0.061951 | -0.025593
1.8577 | 111.4625 | 0.237 | 0.038 | -0.053 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.0014313 | 0.062235 | -0.025584
1.861 | 111.6601 | 0.175 | 0.084 | -0.038 | -0.011746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.0061025 | 4.6281e-05 | 0.0018541 | 0.062936 | -0.025739
1.8643 | 111.8577 | 0.244 | 0 | 0.015 | 0.057254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.0063615 | -0.0032309 | 0.0059352 | 0.0023538 | 0.06322 | -0.025148
1.8676 | 112.0553 | 0.237 | 0.038 | -0.038 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.0035341 | 0.062998 | -0.024557
1.8709 | 112.253 | 0.198 | 0.023 | -0.008 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.0042094 | 0.063029 | -0.024219
1.8742 | 112.4506 | 0.175 | 0.023 | -0.046 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.004204 | 0.062896 | -0.023968
1.8775 | 112.6482 | 0.114 | 0.061 | -0.008 | -0.072746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0080829 | 0.0035469 | 0.0033796 | 0.0032764 | 0.06318 | -0.023717
1.8808 | 112.8458 | 0.183 | 0.031 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.0024365 | 0.063551 | -0.023631
1.8841 | 113.0435 | 0.206 | 0.031 | -0.069 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.0033982 | 0.0026068 | 0.063594 | -0.024215
1.8874 | 113.2411 | 0.267 | -0.031 | -0.031 | 0.080254 | -0.060078 | 0.0074165 | 0.0089171 | -0.0066753 | 0.00082406 | 0.0036993 | 0.062955 | -0.024469
1.8906 | 113.4387 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.0042868 | 0.061976 | -0.024548
1.8939 | 113.6364 | 0.229 | 0.046 | -0.008 | 0.042254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0046949 | 0.0018803 | 0.0033796 | 0.0044571 | 0.061843 | -0.024374
1.8972 | 113.834 | 0.175 | 0 | -0.053 | -0.011746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.004792 | 0.061709 | -0.0242
1.9005 | 114.0316 | 0.214 | 0.069 | -0.038 | 0.027254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.0049623 | 0.061828 | -0.024356
1.9038 | 114.2292 | 0.237 | 0.015 | -0.069 | 0.050254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0055838 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.0058133 | 0.062112 | -0.024687
1.9071 | 114.4269 | 0.183 | 0.023 | 0.038 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.076417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0084907 | 0.0063239 | 0.061891 | -0.024184
1.9104 | 114.6245 | 0.145 | 0.061 | 0.008 | -0.041746 | 0.031922 | 0.046417 | -0.0046385 | 0.0035469 | 0.0051574 | 0.0058244 | 0.062175 | -0.022835
1.9137 | 114.8221 | 0.198 | 0.053 | -0.084 | 0.011254 | 0.023922 | -0.045583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0050648 | 0.0054896 | 0.062788 | -0.022826
1.917 | 115.0198 | 0.137 | 0.023 | -0.053 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.005067 | 0.062984 | -0.023487
1.9203 | 115.2174 | 0.16 | -0.031 | -0.015 | -0.026746 | -0.060078 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.0066753 | 0.0026018 | 0.0042272 | 0.062257 | -0.02339
1.9236 | 115.415 | 0.191 | 0 | -0.038 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.0039802 | 0.061278 | -0.023128
1.9269 | 115.6126 | 0.145 | 0.084 | -0.031 | -0.041746 | 0.054922 | 0.0074165 | -0.0046385 | 0.0061025 | 0.00082406 | 0.0035686 | 0.061562 | -0.023042
1.9302 | 115.8103 | 0.206 | -0.008 | -0.008 | 0.019254 | -0.037078 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0041197 | 0.0033796 | 0.0033216 | 0.061758 | -0.022627
1.9335 | 116.0079 | 0.183 | 0.061 | 0.023 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.061417 | -0.00041624 | 0.0035469 | 0.0068241 | 0.0034919 | 0.061701 | -0.021618
1.9368 | 116.2055 | 0.13 | -0.023 | -0.023 | -0.056746 | -0.052078 | 0.015417 | -0.0063051 | -0.0057864 | 0.0017129 | 0.0028277 | 0.06148 | -0.020775
1.9401 | 116.4032 | 0.137 | -0.053 | 0.015 | -0.049746 | -0.082078 | 0.053417 | -0.0055273 | -0.0091197 | 0.0059352 | 0.0016585 | 0.060007 | -0.020019
1.9433 | 116.6008 | 0.198 | 0.053 | 0.038 | 0.011254 | 0.023922 | 0.076417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0084907 | 0.0012359 | 0.059369 | -0.018593
1.9466 | 116.7984 | 0.183 | 0.069 | -0.031 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.0044358 | 0.00082406 | 0.0013183 | 0.06007 | -0.017673
1.9499 | 116.996 | 0.168 | 0.038 | -0.053 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.0010714 | 0.060606 | -0.017752
1.9532 | 117.1937 | 0.168 | -0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.00065973 | 0.060132 | -0.018072
1.9565 | 117.3913 | 0.198 | 0.069 | -0.092 | 0.011254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.0044358 | -0.0059537 | 0.00057747 | 0.059999 | -0.01882
1.9598 | 117.5889 | 0.153 | 0.015 | -0.015 | -0.033746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0037496 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.00033052 | 0.060282 | -0.019152
1.9631 | 117.7866 | 0.153 | 0.008 | -0.061 | -0.033746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.0004105 | 0.059896 | -0.019142
1.9664 | 117.9842 | 0.183 | 0.069 | -0.023 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.00082214 | 0.060103 | -0.019221
1.9697 | 118.1818 | 0.145 | 0.015 | 0.015 | -0.041746 | -0.014078 | 0.053417 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.0059352 | -0.0013216 | 0.060387 | -0.018465
1.973 | 118.3794 | 0.198 | 0.061 | -0.015 | 0.011254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.0016564 | 0.060583 | -0.017622
1.9763 | 118.5771 | 0.175 | 0.046 | -0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.0016618 | 0.061119 | -0.017108
1.9796 | 118.7747 | 0.229 | 0.023 | -0.031 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.0013269 | 0.061238 | -0.016769
1.9829 | 118.9723 | 0.221 | 0.046 | -0.038 | 0.034254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.00048684 | 0.061357 | -0.016683
1.9862 | 119.17 | 0.16 | -0.008 | -0.076 | -0.026746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0041759 | -0.00040441 | 0.061136 | -0.017091
1.9895 | 119.3676 | 0.16 | -0.023 | 0.008 | -0.026746 | -0.052078 | 0.046417 | -0.0029718 | -0.0057864 | 0.0051574 | -0.00099172 | 0.060157 | -0.016994
1.9928 | 119.5652 | 0.221 | 0.038 | 0.023 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.061417 | 0.003806 | 0.00099137 | 0.0068241 | -0.00090929 | 0.059683 | -0.01581
1.996 | 119.7628 | 0.191 | 0.053 | -0.061 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.0004865 | 0.060044 | -0.015384
1.9993 | 119.9605 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.00031624 | 0.060405 | -0.015375
2.0026 | 120.1581 | 0.145 | 0.053 | 0 | -0.041746 | 0.023922 | 0.038417 | -0.0046385 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.00065103 | 0.060765 | -0.014696
2.0059 | 120.3557 | 0.237 | 0.046 | -0.046 | 0.050254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.00055762 | 0.061214 | -0.014357
2.0092 | 120.5534 | 0.206 | -0.008 | -0.031 | 0.019254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0021393 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.00020553 | 0.060992 | -0.014359
2.0125 | 120.751 | 0.229 | 0.053 | -0.031 | 0.042254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.00088085 | 0.060848 | -0.014196
2.0158 | 120.9486 | 0.168 | 0.023 | -0.023 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.001139 | 0.061044 | -0.013946
2.0191 | 121.1462 | 0.175 | 0.061 | -0.046 | -0.011746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0035469 | -0.00084261 | 0.00080416 | 0.061328 | -0.01386
2.0224 | 121.3439 | 0.259 | 0.053 | -0.061 | 0.072254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0080282 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.0014685 | 0.061941 | -0.014191
2.0257 | 121.5415 | 0.244 | 0.038 | -0.046 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0063615 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.0028904 | 0.062301 | -0.014522
2.029 | 121.7391 | 0.214 | 0.084 | -0.076 | 0.027254 | 0.054922 | -0.037583 | 0.0030282 | 0.0061025 | -0.0041759 | 0.0038183 | 0.063002 | -0.015018
2.0323 | 121.9368 | 0.16 | 0.008 | -0.053 | -0.026746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.0038238 | 0.063374 | -0.015591
2.0356 | 122.1344 | 0.229 | 0.076 | -0.038 | 0.042254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0046949 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.0039941 | 0.063658 | -0.015746
2.0389 | 122.332 | 0.229 | 0.038 | -0.031 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.0049219 | 0.064271 | -0.01566
2.0422 | 122.5296 | 0.229 | 0.107 | -0.053 | 0.042254 | 0.077922 | -0.014583 | 0.0046949 | 0.008658 | -0.0016204 | 0.0058498 | 0.065224 | -0.015739
2.0455 | 122.7273 | 0.244 | 0.084 | -0.061 | 0.057254 | 0.054922 | -0.022583 | 0.0063615 | 0.0061025 | -0.0025093 | 0.0069423 | 0.066683 | -0.016147
2.0487 | 122.9249 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.0072004 | 0.067307 | -0.016478
2.052 | 123.1225 | 0.191 | 0.092 | -0.046 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.0068766 | 0.068019 | -0.016645
2.0553 | 123.3202 | 0.168 | 0.069 | -0.061 | -0.018746 | 0.039922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.0044358 | -0.0025093 | 0.0067175 | 0.069148 | -0.016976
2.0586 | 123.5178 | 0.153 | 0.038 | 0 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0037496 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.0061412 | 0.069685 | -0.016802
2.0619 | 123.7154 | 0.099 | 0.061 | -0.023 | -0.087746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0097496 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.0048072 | 0.070133 | -0.016211
2.0652 | 123.913 | 0.214 | 0.038 | -0.023 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.0041431 | 0.070581 | -0.015873
2.0685 | 124.1107 | 0.153 | 0.038 | -0.031 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.0040718 | 0.070777 | -0.015622
2.0718 | 124.3083 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.0035723 | 0.070721 | -0.015283
2.0751 | 124.5059 | 0.168 | 0.069 | -0.084 | -0.018746 | 0.039922 | -0.045583 | -0.0020829 | 0.0044358 | -0.0050648 | 0.0032375 | 0.071004 | -0.015527
2.0784 | 124.7036 | 0.175 | -0.023 | -0.053 | -0.011746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.0029028 | 0.070871 | -0.016187
2.0817 | 124.9012 | 0.145 | 0.015 | -0.099 | -0.041746 | -0.014078 | -0.060583 | -0.0046385 | -0.0015642 | -0.0067315 | 0.0023154 | 0.070145 | -0.017013
2.085 | 125.0988 | 0.145 | 0 | -0.053 | -0.041746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0046385 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.0013987 | 0.069671 | -0.017838
2.0883 | 125.2964 | 0.137 | 0.061 | -0.053 | -0.049746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0055273 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.00039422 | 0.069702 | -0.018158
2.0916 | 125.4941 | 0.183 | 0.046 | -0.061 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.00019309 | 0.070238 | -0.018566
2.0949 | 125.6917 | 0.153 | 0.046 | -0.008 | -0.033746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.0033796 | -0.00060473 | 0.07061 | -0.01848
2.0982 | 125.8893 | 0.153 | 0.076 | -0.069 | -0.033746 | 0.046922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.0052136 | -0.0033982 | -0.0013458 | 0.071311 | -0.018482
2.1014 | 126.087 | 0.198 | 0.046 | -0.069 | 0.011254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.0015927 | 0.072012 | -0.019154
2.1047 | 126.2846 | 0.206 | 0.023 | -0.031 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.0012577 | 0.072131 | -0.019408
2.108 | 126.4822 | 0.206 | 0.099 | -0.008 | 0.019254 | 0.069922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0077691 | 0.0033796 | -0.00083496 | 0.072832 | -0.018993
2.1113 | 126.6798 | 0.153 | -0.008 | -0.092 | -0.033746 | -0.037078 | -0.053583 | -0.0037496 | -0.0041197 | -0.0059537 | -0.00099407 | 0.073193 | -0.019247
2.1146 | 126.8775 | 0.114 | -0.038 | -0.046 | -0.072746 | -0.067078 | -0.0075835 | -0.0080829 | -0.0074531 | -0.00084261 | -0.0021633 | 0.072049 | -0.019918
2.1179 | 127.0751 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.0030031 | 0.071246 | -0.01992
2.1212 | 127.2727 | 0.237 | 0.053 | -0.038 | 0.050254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0024925 | 0.071442 | -0.019834
2.1245 | 127.4704 | 0.191 | 0.069 | 0 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0042685 | -0.001894 | 0.072143 | -0.019408
2.1278 | 127.668 | 0.244 | -0.046 | -0.015 | 0.057254 | -0.075078 | 0.023417 | 0.0063615 | -0.008342 | 0.0026018 | -0.0012187 | 0.071757 | -0.018729
2.1311 | 127.8656 | 0.145 | 0.015 | -0.061 | -0.041746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0046385 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.0010485 | 0.070778 | -0.01872
2.1344 | 128.0632 | 0.221 | 0.031 | -0.069 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.003806 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.0011307 | 0.070644 | -0.019304
2.1377 | 128.2609 | 0.122 | -0.023 | -0.038 | -0.064746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.007194 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | -0.0014655 | 0.070094 | -0.019635
2.141 | 128.4585 | 0.206 | 0.107 | -0.031 | 0.019254 | 0.077922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.008658 | 0.00082406 | -0.001965 | 0.070377 | -0.019549
2.1443 | 128.6561 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.0022998 | 0.071166 | -0.019551
2.1476 | 128.8538 | 0.206 | 0.076 | -0.061 | 0.019254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.0026346 | 0.071615 | -0.019882
2.1509 | 129.0514 | 0.175 | 0.031 | -0.046 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.0025521 | 0.072151 | -0.020213
2.1542 | 129.249 | 0.175 | 0.076 | -0.084 | -0.011746 | 0.046922 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.0052136 | -0.0050648 | -0.0028101 | 0.072687 | -0.020797
2.1574 | 129.4466 | 0.145 | 0.061 | -0.069 | -0.041746 | 0.031922 | -0.030583 | -0.0046385 | 0.0035469 | -0.0033982 | -0.0033974 | 0.073553 | -0.021633
2.1607 | 129.6443 | 0.191 | 0.076 | -0.061 | 0.0042539 | 0.046922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.003809 | 0.074419 | -0.022217
2.164 | 129.8419 | 0.13 | 0.023 | 0.008 | -0.056746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0063051 | -0.0006753 | 0.0051574 | -0.0043853 | 0.074867 | -0.021955
2.1673 | 130.0395 | 0.175 | -0.031 | -0.053 | -0.011746 | -0.060078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.0066753 | -0.0016204 | -0.0051373 | 0.074141 | -0.021606
2.1706 | 130.2372 | 0.175 | 0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.0053953 | 0.073327 | -0.021597
2.1739 | 130.4348 | 0.191 | 0.038 | -0.092 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0059537 | -0.0054775 | 0.07327 | -0.022016
2.1772 | 130.6324 | 0.183 | 0.053 | -0.031 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.005472 | 0.073631 | -0.022522
2.1805 | 130.83 | 0.206 | 0.084 | -0.099 | 0.019254 | 0.054922 | -0.060583 | 0.0021393 | 0.0061025 | -0.0067315 | -0.0053017 | 0.074496 | -0.023106
2.1838 | 131.0277 | 0.237 | -0.015 | -0.008 | 0.050254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.0055838 | -0.0048975 | 0.0033796 | -0.0045385 | 0.074615 | -0.023437
2.1871 | 131.2253 | 0.153 | 0.069 | 0 | -0.033746 | 0.039922 | 0.038417 | -0.0037496 | 0.0044358 | 0.0042685 | -0.0043573 | 0.07457 | -0.022682
2.1904 | 131.4229 | 0.183 | 0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.0047689 | 0.074777 | -0.022255
2.1937 | 131.6206 | 0.137 | 0.031 | -0.038 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.0053562 | 0.074566 | -0.022246
2.197 | 131.8182 | 0.145 | 0.046 | -0.015 | -0.041746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0046385 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.0063608 | 0.074773 | -0.021985
2.2003 | 132.0158 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.0071896 | 0.07498 | -0.021558
2.2036 | 132.2134 | 0.175 | 0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.0076891 | 0.074934 | -0.021637
2.2069 | 132.4111 | 0.267 | 0.031 | -0.084 | 0.080254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.0089171 | 0.00021359 | -0.0050648 | -0.0069369 | 0.074889 | -0.022385
2.2101 | 132.6087 | 0.175 | -0.031 | -0.023 | -0.011746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0066753 | 0.0017129 | -0.0061848 | 0.07425 | -0.022716
2.2134 | 132.8063 | 0.137 | 0 | -0.031 | -0.049746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0055273 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.0068599 | 0.073271 | -0.022466
2.2167 | 133.004 | 0.214 | 0.015 | -0.069 | 0.027254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.0071069 | 0.072798 | -0.02272
2.22 | 133.2016 | 0.191 | 0.031 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.0067609 | 0.072664 | -0.022975
2.2233 | 133.3992 | 0.13 | -0.069 | -0.008 | -0.056746 | -0.098078 | 0.030417 | -0.0063051 | -0.010898 | 0.0033796 | -0.0073373 | 0.071608 | -0.022559
2.2266 | 133.5968 | 0.137 | -0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.052078 | -0.022583 | -0.0055273 | -0.0057864 | -0.0025093 | -0.0085065 | 0.06996 | -0.022473
2.2299 | 133.7945 | 0.114 | 0.046 | -0.008 | -0.072746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0080829 | 0.0018803 | 0.0033796 | -0.0098514 | 0.069574 | -0.022387
2.2332 | 133.9921 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.003806 | 0.00021359 | 0.0033796 | -0.010274 | 0.069781 | -0.021719
2.2365 | 134.1897 | 0.16 | 0.046 | -0.038 | -0.026746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.010192 | 0.069988 | -0.021381
2.2398 | 134.3874 | 0.244 | 0 | -0.023 | 0.057254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.0098566 | 0.069854 | -0.021207
2.2431 | 134.585 | 0.275 | 0.038 | -0.008 | 0.088254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.009806 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.008259 | 0.069633 | -0.020704
2.2464 | 134.7826 | 0.214 | 0 | -0.061 | 0.027254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0025093 | -0.0069908 | 0.069412 | -0.020618
2.2497 | 134.9802 | 0.137 | 0.023 | 0 | -0.049746 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.0055273 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.0072378 | 0.069026 | -0.020444
2.253 | 135.1779 | 0.198 | 0.038 | -0.038 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0076604 | 0.069057 | -0.020017
2.2563 | 135.3755 | 0.252 | 0.069 | -0.061 | 0.065254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0072504 | 0.0044358 | -0.0025093 | -0.0068204 | 0.069593 | -0.020261
2.2596 | 135.5731 | 0.145 | 0.031 | -0.061 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0046385 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.0065623 | 0.070053 | -0.020757
2.2628 | 135.7708 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.0069739 | 0.070259 | -0.020923
2.2661 | 135.9684 | 0.191 | 0.046 | -0.046 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.0068805 | 0.070631 | -0.020925
2.2694 | 136.166 | 0.137 | 0.099 | 0.015 | -0.049746 | 0.069922 | 0.053417 | -0.0055273 | 0.0077691 | 0.0059352 | -0.00738 | 0.071585 | -0.020422
2.2727 | 136.3636 | 0.244 | 0.069 | -0.023 | 0.057254 | 0.039922 | 0.015417 | 0.0063615 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.0072975 | 0.072791 | -0.019666
2.276 | 136.5613 | 0.137 | 0.061 | -0.076 | -0.049746 | 0.031922 | -0.037583 | -0.0055273 | 0.0035469 | -0.0041759 | -0.0072151 | 0.073579 | -0.019909
2.2793 | 136.7589 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0078903 | 0.073863 | -0.020153
2.2826 | 136.9565 | 0.16 | -0.053 | -0.038 | -0.026746 | -0.082078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0091197 | 4.6281e-05 | -0.0083129 | 0.072895 | -0.019979
2.2859 | 137.1542 | 0.175 | 0.046 | 0 | -0.011746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.0042685 | -0.0087355 | 0.07218 | -0.019553
2.2892 | 137.3518 | 0.107 | 0.031 | -0.023 | -0.079746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0088607 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.00974 | 0.072387 | -0.018962
2.2925 | 137.5494 | 0.237 | -0.015 | -0.038 | 0.050254 | -0.044078 | 0.00041653 | 0.0055838 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.010064 | 0.071924 | -0.018788
2.2958 | 137.747 | 0.206 | 0.046 | -0.015 | 0.019254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.0093007 | 0.071626 | -0.018526
2.2991 | 137.9447 | 0.198 | 0.046 | 0.008 | 0.011254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0051574 | -0.0089657 | 0.071997 | -0.017759
2.3024 | 138.1423 | 0.137 | -0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0057864 | -0.00084261 | -0.0093884 | 0.071611 | -0.017333
2.3057 | 138.3399 | 0.206 | 0.015 | -0.031 | 0.019254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.0097231 | 0.070885 | -0.017335
2.309 | 138.5375 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.0095529 | 0.070752 | -0.017337
2.3123 | 138.7352 | 0.16 | 0.046 | -0.084 | -0.026746 | 0.016922 | -0.045583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0050648 | -0.0098877 | 0.070958 | -0.01792
2.3155 | 138.9328 | 0.168 | 0.023 | -0.008 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.010387 | 0.071078 | -0.018087
2.3188 | 139.1304 | 0.13 | 0.061 | 0 | -0.056746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.0063051 | 0.0035469 | 0.0042685 | -0.011216 | 0.071361 | -0.017331
2.3221 | 139.3281 | 0.175 | 0 | -0.023 | -0.011746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.011968 | 0.071393 | -0.01674
2.3254 | 139.5257 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.012391 | 0.070919 | -0.016566
2.3287 | 139.7233 | 0.198 | 0.031 | 0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.053417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0059352 | -0.012561 | 0.070785 | -0.015975
2.332 | 139.9209 | 0.175 | 0.008 | -0.023 | -0.011746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.012566 | 0.070575 | -0.01522
2.3353 | 140.1186 | 0.191 | 0.053 | -0.015 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.012648 | 0.070606 | -0.014793
2.3386 | 140.3162 | 0.206 | 0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.01239 | 0.070637 | -0.014696
2.3419 | 140.5138 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.012308 | 0.070427 | -0.014775
2.3452 | 140.7115 | 0.237 | 0.069 | -0.092 | 0.050254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.0055838 | 0.0044358 | -0.0059537 | -0.011885 | 0.070887 | -0.015282
2.3485 | 140.9091 | 0.175 | -0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | -0.011462 | 0.070753 | -0.015865
2.3518 | 141.1067 | 0.252 | 0.008 | -0.015 | 0.065254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0072504 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.010875 | 0.06995 | -0.015604
2.3551 | 141.3043 | 0.107 | 0.069 | -0.023 | -0.079746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0088607 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.011034 | 0.070157 | -0.015177
2.3584 | 141.502 | 0.206 | -0.023 | -0.031 | 0.019254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0021393 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.011698 | 0.070023 | -0.014927
2.3617 | 141.6996 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.011616 | 0.069385 | -0.014764
2.365 | 141.8972 | 0.122 | -0.038 | -0.069 | -0.064746 | -0.067078 | -0.030583 | -0.007194 | -0.0074531 | -0.0033982 | -0.012455 | 0.068582 | -0.015018
2.3682 | 142.0949 | 0.198 | -0.046 | -0.076 | 0.011254 | -0.075078 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.008342 | -0.0041759 | -0.013043 | 0.067021 | -0.015767
2.3715 | 142.2925 | 0.206 | 0.046 | -0.038 | 0.019254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.012708 | 0.066382 | -0.016175
2.3748 | 142.4901 | 0.198 | 0.046 | -0.092 | 0.011254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.0018803 | -0.0059537 | -0.012373 | 0.066754 | -0.016759
2.3781 | 142.6877 | 0.153 | -0.015 | -0.015 | -0.033746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0037496 | -0.0048975 | 0.0026018 | -0.01262 | 0.066456 | -0.01709
2.3814 | 142.8854 | 0.214 | 0.015 | -0.061 | 0.027254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.012691 | 0.065817 | -0.017081
2.3847 | 143.083 | 0.153 | -0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.012762 | 0.065256 | -0.017247
2.388 | 143.2806 | 0.175 | 0.015 | -0.038 | -0.011746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.013262 | 0.064694 | -0.017161
2.3913 | 143.4783 | 0.13 | 0.053 | -0.038 | -0.056746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0063051 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.014014 | 0.064802 | -0.017152
2.3946 | 143.6759 | 0.13 | 0.031 | -0.015 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0063051 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.01526 | 0.065086 | -0.01689
2.3979 | 143.8735 | 0.13 | 0.008 | -0.008 | -0.056746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0063051 | -0.002342 | 0.0033796 | -0.016506 | 0.064875 | -0.016299
2.4012 | 144.0711 | 0.168 | -0.046 | -0.015 | -0.018746 | -0.075078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.008342 | 0.0026018 | -0.017335 | 0.06382 | -0.015708
2.4045 | 144.2688 | 0.221 | 0.031 | -0.061 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.003806 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.017165 | 0.063017 | -0.015699
2.4078 | 144.4664 | 0.298 | 0.031 | -0.038 | 0.11125 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.012362 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.015567 | 0.063059 | -0.015942
2.4111 | 144.664 | 0.198 | 0.053 | -0.023 | 0.011254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.014222 | 0.063343 | -0.015769
2.4144 | 144.8617 | 0.214 | 0.038 | -0.031 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.013799 | 0.063703 | -0.015518
2.4177 | 145.0593 | 0.191 | 0.099 | -0.023 | 0.0042539 | 0.069922 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.0077691 | 0.0017129 | -0.013453 | 0.064569 | -0.015267
2.4209 | 145.2569 | 0.229 | 0.069 | -0.031 | 0.042254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.012943 | 0.065775 | -0.015016
2.4242 | 145.4545 | 0.198 | 0.046 | 0.031 | 0.011254 | 0.016922 | 0.069417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0077129 | -0.012355 | 0.066399 | -0.014173
2.4275 | 145.6522 | 0.229 | 0.076 | 0 | 0.042254 | 0.046922 | 0.038417 | 0.0046949 | 0.0052136 | 0.0042685 | -0.011768 | 0.0671 | -0.012989
2.4308 | 145.8498 | 0.137 | 0.031 | -0.031 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0055273 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.01185 | 0.067636 | -0.012486
2.4341 | 146.0474 | 0.198 | 0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.012273 | 0.067426 | -0.012147
2.4374 | 146.2451 | 0.183 | 0.069 | -0.076 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.0041759 | -0.01219 | 0.067633 | -0.012303
2.4407 | 146.4427 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.011932 | 0.068257 | -0.012634
2.444 | 146.6403 | 0.206 | 0.084 | -0.061 | 0.019254 | 0.054922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0061025 | -0.0025093 | -0.011421 | 0.069046 | -0.012801
2.4473 | 146.8379 | 0.214 | 0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.010911 | 0.069417 | -0.013209
2.4506 | 147.0356 | 0.114 | 0.015 | -0.023 | -0.072746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0080829 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.01141 | 0.069031 | -0.013199
2.4539 | 147.2332 | 0.214 | 0.031 | -0.023 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.01191 | 0.068898 | -0.012861
2.4572 | 147.4308 | 0.191 | 0.015 | 0.015 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.053417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0059352 | -0.011564 | 0.068764 | -0.012105
2.4605 | 147.6285 | 0.183 | 0.023 | -0.069 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.030583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0033982 | -0.011558 | 0.068543 | -0.011854
2.4638 | 147.8261 | 0.137 | 0.038 | -0.076 | -0.049746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0055273 | 0.00099137 | -0.0041759 | -0.012145 | 0.068574 | -0.012603
2.4671 | 148.0237 | 0.168 | 0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.012898 | 0.068518 | -0.012758
2.4704 | 148.2213 | 0.175 | -0.038 | -0.084 | -0.011746 | -0.067078 | -0.045583 | -0.0013051 | -0.0074531 | -0.0050648 | -0.013232 | 0.067627 | -0.013002
2.4736 | 148.419 | 0.214 | -0.008 | -0.046 | 0.027254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.013062 | 0.066483 | -0.013586
2.4769 | 148.6166 | 0.16 | -0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0048975 | 0.0033796 | -0.013056 | 0.065592 | -0.013335
2.4802 | 148.8142 | 0.137 | -0.015 | -0.038 | -0.049746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0055273 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.013896 | 0.064624 | -0.012996
2.4835 | 149.0119 | 0.183 | 0.023 | -0.046 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.014484 | 0.064074 | -0.013075
2.4868 | 149.2095 | 0.122 | 0.069 | 0.008 | -0.064746 | 0.039922 | 0.046417 | -0.007194 | 0.0044358 | 0.0051574 | -0.015236 | 0.064445 | -0.012649
2.4901 | 149.4071 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.015735 | 0.064981 | -0.01197
2.4934 | 149.6047 | 0.145 | -0.031 | -0.023 | -0.041746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0046385 | -0.0066753 | 0.0017129 | -0.015982 | 0.06442 | -0.011631
2.4967 | 149.8024 | 0.16 | 0.046 | -0.023 | -0.026746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.016734 | 0.063946 | -0.011293
2.5 | 150 | 0.153 | 0.031 | -0.061 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.017398 | 0.064153 | -0.011371
2.5033 | 150.1976 | 0.183 | 0.038 | -0.015 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.01781 | 0.064272 | -0.011362
2.5066 | 150.3953 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.01798 | 0.064468 | -0.011188
2.5099 | 150.5929 | 0.267 | 0.084 | -0.023 | 0.080254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0089171 | 0.0061025 | 0.0017129 | -0.017228 | 0.065169 | -0.011102
2.5132 | 150.7905 | 0.153 | 0.015 | -0.053 | -0.033746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.016717 | 0.065617 | -0.011093
2.5165 | 150.9881 | 0.122 | 0.015 | -0.038 | -0.064746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.007194 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.017799 | 0.065308 | -0.011249
2.5198 | 151.1858 | 0.252 | 0.053 | -0.015 | 0.065254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0072504 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.017793 | 0.065416 | -0.010987
2.5231 | 151.3834 | 0.13 | -0.008 | -0.099 | -0.056746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0063051 | -0.0041197 | -0.0067315 | -0.0177 | 0.065272 | -0.011395
2.5264 | 151.581 | 0.145 | 0.038 | 0 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0046385 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.018781 | 0.064963 | -0.011639
2.5296 | 151.7787 | 0.16 | -0.031 | -0.076 | -0.026746 | -0.060078 | -0.037583 | -0.0029718 | -0.0066753 | -0.0041759 | -0.019533 | 0.064401 | -0.011629
2.5329 | 151.9763 | 0.13 | -0.023 | -0.008 | -0.056746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0063051 | -0.0057864 | 0.0033796 | -0.02045 | 0.06317 | -0.011708
2.5362 | 152.1739 | 0.175 | 0.084 | -0.099 | -0.011746 | 0.054922 | -0.060583 | -0.0013051 | 0.0061025 | -0.0067315 | -0.021202 | 0.063201 | -0.012039
2.5395 | 152.3715 | 0.168 | 0.023 | -0.076 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.021536 | 0.063737 | -0.013117
2.5428 | 152.5692 | 0.145 | 0.038 | -0.069 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.022201 | 0.063768 | -0.013866
2.5461 | 152.7668 | 0.214 | 0.061 | -0.046 | 0.027254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.02236 | 0.064217 | -0.014285
2.5494 | 152.9644 | 0.237 | 0.038 | -0.099 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.0067315 | -0.021509 | 0.064665 | -0.015033
2.5527 | 153.1621 | 0.145 | 0.015 | -0.061 | -0.041746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0046385 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.021415 | 0.064609 | -0.015946
2.556 | 153.3597 | 0.107 | 0.046 | -0.031 | -0.079746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0088607 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.022749 | 0.06464 | -0.016113
2.5593 | 153.5573 | 0.168 | 0.031 | 0 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.023831 | 0.064847 | -0.015609
2.5626 | 153.7549 | 0.168 | 0.008 | -0.008 | -0.018746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0033796 | -0.024242 | 0.064636 | -0.014854
2.5659 | 153.9526 | 0.198 | -0.061 | -0.046 | 0.011254 | -0.090078 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.010009 | -0.00084261 | -0.024324 | 0.063416 | -0.014603
2.5692 | 154.1502 | 0.16 | 0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.024495 | 0.062196 | -0.014605
2.5725 | 154.3478 | 0.206 | 0.031 | -0.038 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.024577 | 0.061985 | -0.014519
2.5758 | 154.5455 | 0.191 | 0.015 | -0.046 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.024319 | 0.061852 | -0.014598
2.5791 | 154.7431 | 0.114 | -0.008 | -0.076 | -0.072746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0080829 | -0.0041197 | -0.0041759 | -0.025071 | 0.06129 | -0.015093
2.5823 | 154.9407 | 0.206 | 0.092 | -0.046 | 0.019254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0069914 | -0.00084261 | -0.025658 | 0.061574 | -0.015589
2.5856 | 155.1383 | 0.229 | 0.023 | -0.092 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0059537 | -0.024983 | 0.062198 | -0.016261
2.5889 | 155.336 | 0.237 | 0.145 | -0.008 | 0.050254 | 0.11592 | 0.030417 | 0.0055838 | 0.01288 | 0.0033796 | -0.023967 | 0.063404 | -0.016515
2.5922 | 155.5336 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.023292 | 0.064775 | -0.015924
2.5955 | 155.7312 | 0.214 | 0.023 | -0.046 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.022869 | 0.064806 | -0.01575
2.5988 | 155.9289 | 0.206 | 0.038 | -0.092 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.0021393 | 0.00099137 | -0.0059537 | -0.022358 | 0.064837 | -0.016422
2.6021 | 156.1265 | 0.244 | 0.015 | -0.023 | 0.057254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.021518 | 0.064781 | -0.016841
2.6054 | 156.3241 | 0.153 | 0.069 | -0.069 | -0.033746 | 0.039922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.0044358 | -0.0033982 | -0.02126 | 0.065064 | -0.017008
2.6087 | 156.5217 | 0.229 | 0.023 | 0 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.0046949 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.021167 | 0.065436 | -0.016922
2.612 | 156.7194 | 0.145 | -0.084 | -0.031 | -0.041746 | -0.11308 | 0.0074165 | -0.0046385 | -0.012564 | 0.00082406 | -0.021161 | 0.064128 | -0.016418
2.6153 | 156.917 | 0.183 | 0.061 | 0 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.038417 | -0.00041624 | 0.0035469 | 0.0042685 | -0.021661 | 0.063237 | -0.015915
2.6186 | 157.1146 | 0.114 | -0.015 | -0.038 | -0.072746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0080829 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.022501 | 0.063103 | -0.015489
2.6219 | 157.3123 | 0.153 | 0.023 | -0.031 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.02367 | 0.062553 | -0.015403
2.6252 | 157.5099 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.023994 | 0.062748 | -0.01524
2.6285 | 157.7075 | 0.13 | 0.008 | -0.038 | -0.056746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0063051 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.02457 | 0.06278 | -0.015154
2.6318 | 157.9051 | 0.183 | -0.023 | -0.023 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0057864 | 0.0017129 | -0.025234 | 0.061977 | -0.01498
2.635 | 158.1028 | 0.114 | 0.023 | -0.031 | -0.072746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0080829 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.026074 | 0.061338 | -0.014729
2.6383 | 158.3004 | 0.137 | 0 | -0.046 | -0.049746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.027419 | 0.060952 | -0.014731
2.6416 | 158.498 | 0.191 | -0.008 | 0 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.038417 | 0.00047265 | -0.0041197 | 0.0042685 | -0.027918 | 0.060226 | -0.014393
2.6449 | 158.6957 | 0.198 | 0.076 | -0.061 | 0.011254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.027748 | 0.060334 | -0.014219
2.6482 | 158.8933 | 0.175 | 0.023 | -0.084 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0050648 | -0.027753 | 0.060782 | -0.014967
2.6515 | 159.0909 | 0.214 | 0.061 | -0.015 | 0.027254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0030282 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.027583 | 0.061066 | -0.015211
2.6548 | 159.2885 | 0.092 | 0.046 | -0.099 | -0.094746 | 0.016922 | -0.060583 | -0.010527 | 0.0018803 | -0.0067315 | -0.028324 | 0.061602 | -0.015619
2.6581 | 159.4862 | 0.198 | 0.015 | -0.076 | 0.011254 | -0.014078 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.029241 | 0.061633 | -0.016697
2.6614 | 159.6838 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.028818 | 0.061665 | -0.017028
2.6647 | 159.8814 | 0.183 | 0.015 | -0.061 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.02856 | 0.061696 | -0.017194
2.668 | 160.0791 | 0.175 | 0 | -0.031 | -0.011746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.02873 | 0.061222 | -0.017361
2.6713 | 160.2767 | 0.168 | 0.038 | -0.031 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.029065 | 0.061001 | -0.017198
2.6746 | 160.4743 | 0.206 | -0.015 | -0.099 | 0.019254 | -0.044078 | -0.060583 | 0.0021393 | -0.0048975 | -0.0067315 | -0.029059 | 0.060615 | -0.017782
2.6779 | 160.6719 | 0.16 | 0.046 | -0.069 | -0.026746 | 0.016922 | -0.030583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.029142 | 0.060317 | -0.018783
2.6812 | 160.8696 | 0.198 | 0.046 | -0.023 | 0.011254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.029312 | 0.060688 | -0.018949
2.6845 | 161.0672 | 0.221 | -0.038 | -0.053 | 0.034254 | -0.067078 | -0.014583 | 0.003806 | -0.0074531 | -0.0016204 | -0.028812 | 0.060138 | -0.01894
2.6877 | 161.2648 | 0.122 | 0 | -0.076 | -0.064746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.007194 | -0.0032309 | -0.0041759 | -0.029147 | 0.059082 | -0.019513
2.691 | 161.4625 | 0.282 | 0.031 | -0.031 | 0.095254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.010584 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.028812 | 0.058784 | -0.019844
2.6943 | 161.6601 | 0.168 | 0.023 | -0.084 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0050648 | -0.027972 | 0.058738 | -0.020263
2.6976 | 161.8577 | 0.168 | 0.031 | -0.076 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.037583 | -0.0020829 | 0.00021359 | -0.0041759 | -0.028383 | 0.058693 | -0.021176
2.7009 | 162.0553 | 0.198 | 0.061 | -0.092 | 0.011254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.0035469 | -0.0059537 | -0.028466 | 0.059064 | -0.022177
2.7042 | 162.253 | 0.13 | 0.023 | -0.076 | -0.056746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0063051 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.028965 | 0.059348 | -0.023178
2.7075 | 162.4506 | 0.145 | 0.061 | 0 | -0.041746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.0046385 | 0.0035469 | 0.0042685 | -0.030047 | 0.059632 | -0.023169
2.7108 | 162.6482 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.030634 | 0.060168 | -0.02283
2.7141 | 162.8458 | 0.275 | -0.023 | 0.015 | 0.088254 | -0.052078 | 0.053417 | 0.009806 | -0.0057864 | 0.0059352 | -0.029794 | 0.059782 | -0.022327
2.7174 | 163.0435 | 0.252 | -0.015 | -0.076 | 0.065254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0072504 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.028108 | 0.058726 | -0.022153
2.7207 | 163.2411 | 0.229 | 0.069 | -0.061 | 0.042254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0046949 | 0.0044358 | -0.0025093 | -0.026928 | 0.058681 | -0.022814
2.724 | 163.4387 | 0.153 | 0.038 | -0.015 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0037496 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.026835 | 0.059217 | -0.022805
2.7273 | 163.6364 | 0.16 | 0.031 | -0.038 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.027499 | 0.059336 | -0.022543
2.7306 | 163.834 | 0.092 | -0.008 | -0.084 | -0.094746 | -0.037078 | -0.045583 | -0.010527 | -0.0041197 | -0.0050648 | -0.028833 | 0.05895 | -0.023039
2.7339 | 164.0316 | 0.183 | 0 | -0.038 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.029914 | 0.058224 | -0.023535
2.7372 | 164.2292 | 0.122 | 0 | -0.015 | -0.064746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.007194 | -0.0032309 | 0.0026018 | -0.030666 | 0.057585 | -0.023273
2.7404 | 164.4269 | 0.198 | 0.061 | -0.069 | 0.011254 | 0.031922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.0035469 | -0.0033982 | -0.031253 | 0.057616 | -0.023352
2.7437 | 164.6245 | 0.206 | 0.069 | -0.031 | 0.019254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.030918 | 0.058405 | -0.023606
2.747 | 164.8221 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.030836 | 0.059029 | -0.023608
2.7503 | 165.0198 | 0.206 | 0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.030754 | 0.058984 | -0.024027
2.7536 | 165.2174 | 0.214 | 0.153 | -0.023 | 0.027254 | 0.12392 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.013769 | 0.0017129 | -0.030243 | 0.060113 | -0.024194
2.7569 | 165.415 | 0.16 | 0.008 | -0.114 | -0.026746 | -0.021078 | -0.075583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0083982 | -0.030237 | 0.061242 | -0.024854
2.7602 | 165.6126 | 0.221 | 0.015 | -0.023 | 0.034254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.003806 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.030155 | 0.060856 | -0.025515
2.7635 | 165.8103 | 0.191 | 0.038 | -0.061 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.029732 | 0.060799 | -0.025594
2.7668 | 166.0079 | 0.114 | -0.023 | -0.046 | -0.072746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0080829 | -0.0057864 | -0.00084261 | -0.030484 | 0.060326 | -0.025925
2.7701 | 166.2055 | 0.252 | -0.038 | -0.061 | 0.065254 | -0.067078 | -0.022583 | 0.0072504 | -0.0074531 | -0.0025093 | -0.030566 | 0.059017 | -0.026256
2.7734 | 166.4032 | 0.221 | 0.015 | -0.053 | 0.034254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.003806 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.029474 | 0.058126 | -0.026664
2.7767 | 166.6008 | 0.221 | -0.046 | -0.015 | 0.034254 | -0.075078 | 0.023417 | 0.003806 | -0.008342 | 0.0026018 | -0.028722 | 0.057147 | -0.026567
2.78 | 166.7984 | 0.16 | 0.053 | -0.053 | -0.026746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.028639 | 0.056586 | -0.02647
2.7833 | 166.996 | 0.175 | 0.008 | -0.046 | -0.011746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.029062 | 0.056617 | -0.026713
2.7866 | 167.1937 | 0.221 | 0.13 | -0.092 | 0.034254 | 0.10092 | -0.053583 | 0.003806 | 0.011214 | -0.0059537 | -0.028815 | 0.057494 | -0.027385
2.7899 | 167.3913 | 0.183 | 0.008 | -0.084 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.045583 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.0050648 | -0.02848 | 0.05837 | -0.028474
2.7931 | 167.5889 | 0.168 | 0.015 | 0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.076417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0084907 | -0.028727 | 0.057984 | -0.028135
2.7964 | 167.7866 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.028633 | 0.057928 | -0.027456
2.7997 | 167.9842 | 0.114 | 0.053 | 0.008 | -0.072746 | 0.023922 | 0.046417 | -0.0080829 | 0.002658 | 0.0051574 | -0.029133 | 0.058288 | -0.027107
2.803 | 168.1818 | 0.183 | -0.015 | 0 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.038417 | -0.00041624 | -0.0048975 | 0.0042685 | -0.029973 | 0.058067 | -0.026176
2.8063 | 168.3794 | 0.175 | 0.031 | -0.061 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.030143 | 0.057604 | -0.026002
2.8096 | 168.5771 | 0.259 | 0.015 | -0.031 | 0.072254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0080282 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.029478 | 0.057471 | -0.026168
2.8129 | 168.7747 | 0.244 | 0 | -0.023 | 0.057254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.028057 | 0.056997 | -0.025918
2.8162 | 168.9723 | 0.175 | 0.046 | -0.031 | -0.011746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.027557 | 0.056863 | -0.025667
2.8195 | 169.17 | 0.244 | 0.008 | -0.031 | 0.057254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0063615 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.027057 | 0.056818 | -0.025504
2.8228 | 169.3676 | 0.229 | 0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0046949 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.025965 | 0.05652 | -0.025165
2.8261 | 169.5652 | 0.137 | 0.061 | -0.046 | -0.049746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0055273 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.026047 | 0.056803 | -0.024992
2.8294 | 169.7628 | 0.16 | 0.061 | -0.084 | -0.026746 | 0.031922 | -0.045583 | -0.0029718 | 0.0035469 | -0.0050648 | -0.026887 | 0.057504 | -0.025575
2.8327 | 169.9605 | 0.13 | 0.031 | -0.099 | -0.056746 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.0063051 | 0.00021359 | -0.0067315 | -0.027804 | 0.057876 | -0.026741
2.836 | 170.1581 | 0.267 | 0.023 | -0.023 | 0.080254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0089171 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.027545 | 0.05783 | -0.027237
2.8393 | 170.3557 | 0.191 | 0.015 | 0 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.038417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.026618 | 0.057609 | -0.026646
2.8426 | 170.5534 | 0.16 | 0.092 | -0.046 | -0.026746 | 0.062922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0069914 | -0.00084261 | -0.026865 | 0.058145 | -0.026307
2.8458 | 170.751 | 0.175 | 0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.027287 | 0.058769 | -0.026386
2.8491 | 170.9486 | 0.16 | 0.053 | -0.092 | -0.026746 | 0.023922 | -0.053583 | -0.0029718 | 0.002658 | -0.0059537 | -0.02771 | 0.058965 | -0.02697
2.8524 | 171.1462 | 0.221 | -0.023 | -0.008 | 0.034254 | -0.052078 | 0.030417 | 0.003806 | -0.0057864 | 0.0033796 | -0.027627 | 0.058656 | -0.027224
2.8557 | 171.3439 | 0.191 | 0 | -0.038 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.027205 | 0.057765 | -0.026886
2.859 | 171.5415 | 0.221 | 0.023 | 0.008 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.046417 | 0.003806 | -0.0006753 | 0.0051574 | -0.026782 | 0.057379 | -0.026371
2.8623 | 171.7391 | 0.175 | 0.031 | 0 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.026535 | 0.057334 | -0.02544
2.8656 | 171.9368 | 0.198 | 0.069 | -0.015 | 0.011254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.0044358 | 0.0026018 | -0.02654 | 0.057793 | -0.024761
2.8689 | 172.1344 | 0.221 | 0.031 | 0.031 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.069417 | 0.003806 | 0.00021359 | 0.0077129 | -0.02604 | 0.058252 | -0.023742
2.8722 | 172.332 | 0.214 | -0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0041197 | -0.0016204 | -0.025365 | 0.057866 | -0.02314
2.8755 | 172.5296 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.025195 | 0.057305 | -0.023043
2.8788 | 172.7273 | 0.206 | 0.008 | -0.046 | 0.019254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.025112 | 0.056919 | -0.022869
2.8821 | 172.9249 | 0.229 | 0 | -0.031 | 0.042254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.024437 | 0.056368 | -0.022871
2.8854 | 173.1225 | 0.16 | -0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0048975 | -0.00084261 | -0.024267 | 0.055565 | -0.022873
2.8887 | 173.3202 | 0.16 | 0.099 | 0.031 | -0.026746 | 0.069922 | 0.069417 | -0.0029718 | 0.0077691 | 0.0077129 | -0.024854 | 0.055849 | -0.022194
2.892 | 173.5178 | 0.16 | 0.008 | -0.061 | -0.026746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.025441 | 0.056385 | -0.02168
2.8953 | 173.7154 | 0.183 | 0.038 | -0.015 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.025776 | 0.056252 | -0.02167
2.8986 | 173.913 | 0.259 | 0.061 | -0.038 | 0.072254 | 0.031922 | 0.00041653 | 0.0080282 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | -0.025024 | 0.0567 | -0.021409
2.9018 | 174.1107 | 0.221 | 0.046 | -0.061 | 0.034254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.023855 | 0.057236 | -0.021652
2.9051 | 174.3083 | 0.16 | -0.061 | -0.038 | -0.026746 | -0.090078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.010009 | 4.6281e-05 | -0.023772 | 0.056433 | -0.021895
2.9084 | 174.5059 | 0.183 | 0.023 | -0.046 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.024107 | 0.055377 | -0.021974
2.9117 | 174.7036 | 0.168 | 0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.024354 | 0.055156 | -0.0218
2.915 | 174.9012 | 0.191 | 0.046 | -0.053 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.024513 | 0.055187 | -0.021703
2.9183 | 175.0988 | 0.16 | 0.038 | -0.023 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.02476 | 0.055471 | -0.021694
2.9216 | 175.2964 | 0.191 | 0.031 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.025007 | 0.05559 | -0.021268
2.9249 | 175.4941 | 0.168 | 0.107 | -0.046 | -0.018746 | 0.077922 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.008658 | -0.00084261 | -0.025166 | 0.056467 | -0.021094
2.9282 | 175.6917 | 0.198 | 0.061 | 0 | 0.011254 | 0.031922 | 0.038417 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.0042685 | -0.025248 | 0.057673 | -0.020755
2.9315 | 175.8893 | 0.168 | 0.008 | -0.092 | -0.018746 | -0.021078 | -0.053583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0059537 | -0.025331 | 0.057792 | -0.020922
2.9348 | 176.087 | 0.168 | 0.031 | 0 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.025742 | 0.057582 | -0.021089
2.9381 | 176.2846 | 0.229 | 0.046 | -0.046 | 0.042254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0046949 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.025484 | 0.057788 | -0.02075
2.9414 | 176.4822 | 0.16 | 0.015 | -0.023 | -0.026746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.025314 | 0.05782 | -0.020664
2.9447 | 176.6798 | 0.168 | 0.069 | -0.031 | -0.018746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.025813 | 0.058103 | -0.020413
2.948 | 176.8775 | 0.229 | 0.092 | -0.015 | 0.042254 | 0.062922 | 0.023417 | 0.0046949 | 0.0069914 | 0.0026018 | -0.025555 | 0.059233 | -0.020075
2.9513 | 177.0751 | 0.191 | 0.038 | 0 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.025045 | 0.060021 | -0.019396
2.9545 | 177.2727 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.024874 | 0.06014 | -0.018717
2.9578 | 177.4704 | 0.092 | -0.015 | -0.061 | -0.094746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.010527 | -0.0048975 | -0.0025093 | -0.025791 | 0.059678 | -0.018708
2.9611 | 177.668 | 0.29 | 0.076 | -0.061 | 0.10325 | 0.046922 | -0.022583 | 0.011473 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.025698 | 0.059709 | -0.019204
2.9644 | 177.8656 | 0.183 | 0.038 | -0.076 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0041759 | -0.024605 | 0.060322 | -0.019864
2.9677 | 178.0632 | 0.206 | 0.023 | -0.099 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.060583 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.0067315 | -0.024435 | 0.060353 | -0.020942
2.971 | 178.2609 | 0.145 | 0.069 | 0.015 | -0.041746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0046385 | 0.0044358 | 0.0059352 | -0.024682 | 0.060725 | -0.021021
2.9743 | 178.4585 | 0.183 | -0.023 | 0.008 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.046417 | -0.00041624 | -0.0057864 | 0.0051574 | -0.025181 | 0.060591 | -0.019925
2.9776 | 178.6561 | 0.183 | 0.069 | -0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.025264 | 0.060458 | -0.019498
2.9809 | 178.8538 | 0.191 | 0.023 | 0 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.00047265 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.025258 | 0.060829 | -0.01916
2.9842 | 179.0514 | 0.198 | 0.076 | -0.076 | 0.011254 | 0.046922 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.0041759 | -0.025088 | 0.061278 | -0.019151
2.9875 | 179.249 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.024753 | 0.061726 | -0.019229
2.9908 | 179.4466 | 0.191 | -0.031 | -0.046 | 0.0042539 | -0.060078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.0066753 | -0.00084261 | -0.024495 | 0.061 | -0.018979
2.9941 | 179.6443 | 0.122 | 0.046 | -0.092 | -0.064746 | 0.016922 | -0.053583 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.0059537 | -0.025159 | 0.060526 | -0.01965
2.9974 | 179.8419 | 0.122 | 0.038 | -0.061 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.007194 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.026581 | 0.06081 | -0.020487
3.0007 | 180.0395 | 0.16 | 0 | -0.015 | -0.026746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.0032309 | 0.0026018 | -0.027585 | 0.060589 | -0.020477
3.004 | 180.2372 | 0.092 | -0.008 | -0.076 | -0.094746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.010527 | -0.0041197 | -0.0041759 | -0.028919 | 0.059862 | -0.020633
3.0072 | 180.4348 | 0.099 | 0.053 | -0.031 | -0.087746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0097496 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.030923 | 0.059718 | -0.020964
3.0105 | 180.6324 | 0.153 | 0.008 | -0.023 | -0.033746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.032257 | 0.059749 | -0.020713
3.0138 | 180.83 | 0.137 | 0.023 | -0.084 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0050648 | -0.033173 | 0.059451 | -0.021045
3.0171 | 181.0277 | 0.206 | 0.038 | -0.061 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.033508 | 0.059482 | -0.021793
3.0204 | 181.2253 | 0.206 | -0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.0041197 | -0.0033982 | -0.033085 | 0.059173 | -0.022377
3.0237 | 181.4229 | 0.206 | -0.008 | -0.015 | 0.019254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.032662 | 0.058359 | -0.022456
3.027 | 181.6206 | 0.168 | 0.053 | -0.076 | -0.018746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0020829 | 0.002658 | -0.0041759 | -0.032657 | 0.058214 | -0.022611
3.0303 | 181.8182 | 0.16 | -0.053 | -0.046 | -0.026746 | -0.082078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0091197 | -0.00084261 | -0.033156 | 0.057576 | -0.023107
3.0336 | 182.0158 | 0.191 | 0.031 | 0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.053417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0059352 | -0.033403 | 0.056696 | -0.022604
3.0369 | 182.2134 | 0.191 | 0.023 | -0.061 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.03331 | 0.05665 | -0.022265
3.0402 | 182.4111 | 0.175 | 0.031 | 0 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.033392 | 0.056605 | -0.022091
3.0435 | 182.6087 | 0.183 | -0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.033562 | 0.056219 | -0.021665
3.0468 | 182.8063 | 0.16 | 0.038 | -0.015 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.033897 | 0.05591 | -0.021403
3.0501 | 183.004 | 0.191 | 0.076 | -0.114 | 0.0042539 | 0.046922 | -0.075583 | 0.00047265 | 0.0052136 | -0.0083982 | -0.034144 | 0.056523 | -0.021976
3.0534 | 183.2016 | 0.122 | 0.023 | 0.008 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.007194 | -0.0006753 | 0.0051574 | -0.034808 | 0.056971 | -0.022296
3.0567 | 183.3992 | 0.191 | -0.023 | -0.053 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0057864 | -0.0016204 | -0.035472 | 0.056333 | -0.021947
3.0599 | 183.5968 | 0.198 | -0.015 | -0.023 | 0.011254 | -0.044078 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.035302 | 0.055277 | -0.021938
3.0632 | 183.7945 | 0.122 | 0.092 | -0.015 | -0.064746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.007194 | 0.0069914 | 0.0026018 | -0.035889 | 0.055484 | -0.021511
3.0665 | 183.9921 | 0.137 | 0.099 | -0.038 | -0.049746 | 0.069922 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.0077691 | 4.6281e-05 | -0.037146 | 0.056942 | -0.02125
3.0698 | 184.1897 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.037646 | 0.057896 | -0.021164
3.0731 | 184.3874 | 0.244 | 0.061 | -0.031 | 0.057254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0063615 | 0.0035469 | 0.00082406 | -0.036971 | 0.058432 | -0.021001
3.0764 | 184.585 | 0.175 | 0.069 | -0.092 | -0.011746 | 0.039922 | -0.053583 | -0.0013051 | 0.0044358 | -0.0059537 | -0.036471 | 0.059221 | -0.021508
3.0797 | 184.7826 | 0.137 | 0.015 | -0.046 | -0.049746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.037146 | 0.059505 | -0.022179
3.083 | 184.9802 | 0.145 | 0.038 | -0.061 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.038151 | 0.059448 | -0.022511
3.0863 | 185.1779 | 0.206 | -0.008 | -0.015 | 0.019254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.038398 | 0.059139 | -0.022501
3.0896 | 185.3755 | 0.198 | -0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.0016204 | -0.038063 | 0.05816 | -0.022404
3.0929 | 185.5731 | 0.168 | 0.061 | -0.046 | -0.018746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.038145 | 0.057939 | -0.022648
3.0962 | 185.7708 | 0.175 | 0.031 | -0.069 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.03848 | 0.05831 | -0.023067
3.0995 | 185.9684 | 0.13 | -0.015 | -0.061 | -0.056746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0063051 | -0.0048975 | -0.0025093 | -0.039232 | 0.057848 | -0.023651
3.1028 | 186.166 | 0.206 | 0.069 | -0.008 | 0.019254 | 0.039922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.0033796 | -0.039643 | 0.057802 | -0.023565
3.1061 | 186.3636 | 0.183 | 0.031 | -0.13 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.091583 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.010176 | -0.039473 | 0.058261 | -0.024236
3.1094 | 186.5613 | 0.168 | 0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.03972 | 0.058051 | -0.025654
3.1126 | 186.7589 | 0.191 | -0.038 | 0.023 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.061417 | 0.00047265 | -0.0074531 | 0.0068241 | -0.039879 | 0.057083 | -0.025393
3.1159 | 186.9565 | 0.153 | 0.038 | -0.069 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.040203 | 0.056445 | -0.025054
3.1192 | 187.1542 | 0.221 | 0 | -0.046 | 0.034254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.040197 | 0.056223 | -0.025473
3.1225 | 187.3518 | 0.16 | 0.023 | 0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0051574 | -0.040115 | 0.055837 | -0.025047
3.1258 | 187.5494 | 0.168 | 0.008 | -0.099 | -0.018746 | -0.021078 | -0.060583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0067315 | -0.040614 | 0.055539 | -0.025202
3.1291 | 187.747 | 0.198 | 0.031 | -0.076 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0041759 | -0.040697 | 0.055329 | -0.02628
3.1324 | 187.9447 | 0.214 | 0.015 | -0.008 | 0.027254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.040274 | 0.055195 | -0.026359
3.1357 | 188.1423 | 0.198 | -0.008 | -0.061 | 0.011254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.0012504 | -0.0041197 | -0.0025093 | -0.039851 | 0.054634 | -0.026273
3.139 | 188.3399 | 0.168 | 0.084 | -0.122 | -0.018746 | 0.054922 | -0.083583 | -0.0020829 | 0.0061025 | -0.0092871 | -0.039933 | 0.05483 | -0.027438
3.1423 | 188.5375 | 0.221 | -0.023 | -0.038 | 0.034254 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | -0.039763 | 0.054861 | -0.028352
3.1456 | 188.7352 | 0.183 | 0.053 | -0.099 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.060583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0067315 | -0.039428 | 0.054552 | -0.029012
3.1489 | 188.9328 | 0.122 | -0.053 | -0.015 | -0.064746 | -0.082078 | 0.023417 | -0.007194 | -0.0091197 | 0.0026018 | -0.04018 | 0.053913 | -0.02942
3.1522 | 189.1304 | 0.183 | 0.023 | -0.092 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0059537 | -0.040932 | 0.052945 | -0.029751
3.1555 | 189.3281 | 0.168 | 0.015 | 0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.076417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0084907 | -0.041179 | 0.052724 | -0.029501
3.1588 | 189.5257 | 0.206 | 0 | -0.061 | 0.019254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0021393 | -0.0032309 | -0.0025093 | -0.041173 | 0.05225 | -0.02891
3.1621 | 189.7233 | 0.328 | 0.084 | -0.046 | 0.14125 | 0.054922 | -0.0075835 | 0.015695 | 0.0061025 | -0.00084261 | -0.039411 | 0.052534 | -0.029241
3.1653 | 189.9209 | 0.198 | 0 | -0.046 | 0.011254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.037737 | 0.052818 | -0.029407
3.1686 | 190.1186 | 0.237 | 0.023 | -0.046 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0055838 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.037061 | 0.052432 | -0.029574
3.1719 | 190.3162 | 0.214 | 0.046 | -0.038 | 0.027254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.03621 | 0.052551 | -0.029653
3.1752 | 190.5138 | 0.237 | 0.031 | 0 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0055838 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.035359 | 0.052758 | -0.029226
3.1785 | 190.7115 | 0.122 | 0.008 | -0.069 | -0.064746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.007194 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.035519 | 0.052547 | -0.02914
3.1818 | 190.9091 | 0.175 | 0.023 | 0.008 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0051574 | -0.036358 | 0.052249 | -0.028966
3.1851 | 191.1067 | 0.229 | 0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0046949 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.036023 | 0.052116 | -0.0282
3.1884 | 191.3043 | 0.221 | 0.046 | -0.076 | 0.034254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.035183 | 0.052235 | -0.028355
3.1917 | 191.502 | 0.198 | 0.076 | -0.031 | 0.011254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.0052136 | 0.00082406 | -0.034684 | 0.052936 | -0.028686
3.195 | 191.6996 | 0.145 | 0.038 | -0.008 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0046385 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.035019 | 0.053549 | -0.028271
3.1983 | 191.8972 | 0.183 | -0.008 | -0.107 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.068583 | -0.00041624 | -0.0041197 | -0.0076204 | -0.035518 | 0.05324 | -0.02869
3.2016 | 192.0949 | 0.214 | 0.092 | -0.084 | 0.027254 | 0.062922 | -0.045583 | 0.0030282 | 0.0069914 | -0.0050648 | -0.03526 | 0.053524 | -0.029944
3.2049 | 192.2925 | 0.237 | 0.023 | -0.015 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0055838 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.034409 | 0.054148 | -0.030187
3.2082 | 192.4901 | 0.153 | -0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.034228 | 0.053597 | -0.030343
3.2115 | 192.6877 | 0.221 | -0.015 | -0.008 | 0.034254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.003806 | -0.0048975 | 0.0033796 | -0.034222 | 0.052629 | -0.030421
3.2148 | 192.8854 | 0.198 | 0.031 | -0.076 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0041759 | -0.033723 | 0.052166 | -0.0305
3.2181 | 193.083 | 0.237 | -0.015 | -0.061 | 0.050254 | -0.044078 | -0.022583 | 0.0055838 | -0.0048975 | -0.0025093 | -0.033047 | 0.051704 | -0.031161
3.2213 | 193.2806 | 0.206 | 0.061 | -0.053 | 0.019254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.032284 | 0.05157 | -0.031569
3.2246 | 193.4783 | 0.168 | 0 | -0.038 | -0.018746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.032278 | 0.051601 | -0.031724
3.2279 | 193.6759 | 0.214 | 0.023 | 0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.053417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0059352 | -0.032185 | 0.051215 | -0.031133
3.2312 | 193.8735 | 0.282 | 0.038 | -0.008 | 0.095254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.010584 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.03084 | 0.051247 | -0.030213
3.2345 | 194.0711 | 0.175 | 0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.029923 | 0.051278 | -0.030127
3.2378 | 194.2688 | 0.229 | 0.038 | 0.008 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.0046949 | 0.00099137 | 0.0051574 | -0.029588 | 0.051309 | -0.029865
3.2411 | 194.4664 | 0.214 | 0.046 | -0.046 | 0.027254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.028825 | 0.051593 | -0.029439
3.2444 | 194.664 | 0.206 | -0.031 | -0.008 | 0.019254 | -0.060078 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0066753 | 0.0033796 | -0.028314 | 0.051119 | -0.029188
3.2477 | 194.8617 | 0.175 | 0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.028232 | 0.050393 | -0.028849
3.251 | 195.0593 | 0.206 | 0.076 | -0.046 | 0.019254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.02815 | 0.050841 | -0.028928
3.2543 | 195.2569 | 0.206 | 0.076 | -0.046 | 0.019254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.027727 | 0.051871 | -0.029095
3.2576 | 195.4545 | 0.137 | 0.069 | -0.053 | -0.049746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0055273 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.028062 | 0.052825 | -0.029338
3.2609 | 195.6522 | 0.16 | -0.023 | -0.038 | -0.026746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | -0.028901 | 0.052691 | -0.029494
3.2642 | 195.8498 | 0.206 | 0.023 | -0.038 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.028984 | 0.052053 | -0.029484
3.2675 | 196.0474 | 0.16 | -0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.029066 | 0.051579 | -0.029398
3.2708 | 196.2451 | 0.206 | 0.031 | -0.031 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.029148 | 0.051193 | -0.029236
3.274 | 196.4427 | 0.221 | 0.069 | -0.053 | 0.034254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.003806 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.028561 | 0.051653 | -0.029314
3.2773 | 196.6403 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.028314 | 0.051772 | -0.02947
3.2806 | 196.8379 | 0.145 | 0.046 | -0.038 | -0.041746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0046385 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.028901 | 0.051638 | -0.029461
3.2839 | 197.0356 | 0.244 | 0.046 | -0.031 | 0.057254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0063615 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.028731 | 0.05201 | -0.029375
3.2872 | 197.2332 | 0.259 | 0.076 | -0.031 | 0.072254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0080282 | 0.0052136 | 0.00082406 | -0.027309 | 0.052711 | -0.029212
3.2905 | 197.4308 | 0.137 | 0.023 | -0.076 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.027062 | 0.053159 | -0.029543
3.2938 | 197.6285 | 0.244 | -0.008 | -0.046 | 0.057254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0063615 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.026979 | 0.052685 | -0.030039
3.2971 | 197.8261 | 0.237 | 0.053 | -0.008 | 0.050254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0055838 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.025799 | 0.052541 | -0.029788
3.3004 | 198.0237 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.025376 | 0.052649 | -0.029197
3.3037 | 198.2213 | 0.168 | -0.015 | -0.061 | -0.018746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0048975 | -0.0025093 | -0.025711 | 0.052011 | -0.029188
3.307 | 198.419 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.025958 | 0.05146 | -0.029355
3.3103 | 198.6166 | 0.168 | 0.008 | -0.023 | -0.018746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.026205 | 0.051162 | -0.029104
3.3136 | 198.8142 | 0.13 | 0.015 | 0 | -0.056746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0063051 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.027034 | 0.050776 | -0.028513
3.3169 | 199.0119 | 0.175 | 0.053 | -0.008 | -0.011746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.027786 | 0.050884 | -0.027757
3.3202 | 199.2095 | 0.175 | 0.038 | -0.076 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0041759 | -0.028043 | 0.051244 | -0.027836
3.3235 | 199.4071 | 0.175 | 0.107 | -0.031 | -0.011746 | 0.077922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.008658 | 0.00082406 | -0.028301 | 0.052198 | -0.028167
3.3267 | 199.6047 | 0.183 | 0 | -0.046 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.028472 | 0.052734 | -0.028169
3.33 | 199.8024 | 0.252 | 0.038 | -0.031 | 0.065254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0072504 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.027796 | 0.052513 | -0.028171
3.3333 | 200 | 0.168 | 0.092 | 0.008 | -0.018746 | 0.062922 | 0.046417 | -0.0020829 | 0.0069914 | 0.0051574 | -0.027286 | 0.053302 | -0.02758
3.3366 | 200.1976 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.026863 | 0.054091 | -0.02723
3.3399 | 200.3953 | 0.206 | 0.061 | -0.046 | 0.019254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.026023 | 0.054539 | -0.027473
3.3432 | 200.5929 | 0.29 | 0.023 | -0.031 | 0.10325 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.011473 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.024678 | 0.054823 | -0.027475
3.3465 | 200.7905 | 0.244 | 0.076 | -0.015 | 0.057254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.0063615 | 0.0052136 | 0.0026018 | -0.022915 | 0.055271 | -0.027137
3.3498 | 200.9881 | 0.252 | 0 | -0.008 | 0.065254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.0072504 | -0.0032309 | 0.0033796 | -0.02157 | 0.055467 | -0.026546
3.3531 | 201.1858 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.020895 | 0.055246 | -0.026295
3.3564 | 201.3834 | 0.191 | 0.061 | -0.061 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.0025093 | -0.020889 | 0.055694 | -0.026626
3.3597 | 201.581 | 0.259 | 0.107 | -0.015 | 0.072254 | 0.077922 | 0.023417 | 0.0080282 | 0.008658 | 0.0026018 | -0.020049 | 0.0569 | -0.026617
3.363 | 201.7787 | 0.229 | 0.046 | -0.023 | 0.042254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0046949 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.018792 | 0.057942 | -0.026191
3.3663 | 201.9763 | 0.153 | -0.031 | -0.069 | -0.033746 | -0.060078 | -0.030583 | -0.0037496 | -0.0066753 | -0.0033982 | -0.018699 | 0.057468 | -0.026357
3.3696 | 202.1739 | 0.191 | -0.023 | -0.076 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.037583 | 0.00047265 | -0.0057864 | -0.0041759 | -0.019023 | 0.056236 | -0.027106
3.3729 | 202.3715 | 0.252 | -0.023 | -0.046 | 0.065254 | -0.052078 | -0.0075835 | 0.0072504 | -0.0057864 | -0.00084261 | -0.01826 | 0.055093 | -0.027602
3.3762 | 202.5692 | 0.191 | 0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.017496 | 0.054454 | -0.02768
3.3794 | 202.7668 | 0.175 | 0.053 | -0.023 | -0.011746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.017579 | 0.05465 | -0.027506
3.3827 | 202.9644 | 0.16 | 0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.018001 | 0.054758 | -0.02742
3.386 | 203.1621 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.018589 | 0.054449 | -0.027499
3.3893 | 203.3597 | 0.214 | -0.015 | -0.031 | 0.027254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0030282 | -0.0048975 | 0.00082406 | -0.018583 | 0.053811 | -0.027413
3.3926 | 203.5573 | 0.229 | 0.015 | -0.061 | 0.042254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.01782 | 0.053172 | -0.02758
3.3959 | 203.7549 | 0.16 | 0.031 | -0.023 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.01765 | 0.053039 | -0.027658
3.3992 | 203.9526 | 0.145 | 0.061 | -0.084 | -0.041746 | 0.031922 | -0.045583 | -0.0046385 | 0.0035469 | -0.0050648 | -0.018402 | 0.05341 | -0.027989
3.4025 | 204.1502 | 0.114 | -0.008 | -0.038 | -0.072746 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.0080829 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.019659 | 0.053354 | -0.028485
3.4058 | 204.3478 | 0.191 | -0.023 | 0.023 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.061417 | 0.00047265 | -0.0057864 | 0.0068241 | -0.020411 | 0.052375 | -0.027807
3.4091 | 204.5455 | 0.16 | 0.023 | -0.061 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.020658 | 0.051736 | -0.02738
3.4124 | 204.7431 | 0.229 | 0.008 | -0.076 | 0.042254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.0046949 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.020487 | 0.051438 | -0.028041
3.4157 | 204.9407 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.020152 | 0.050635 | -0.028196
3.419 | 205.1383 | 0.168 | 0.023 | -0.061 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.020487 | 0.049996 | -0.028187
3.4223 | 205.336 | 0.16 | -0.008 | -0.061 | -0.026746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0025093 | -0.020987 | 0.049523 | -0.028683
3.4256 | 205.5336 | 0.16 | 0.023 | -0.053 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.021574 | 0.049049 | -0.029091
3.4289 | 205.7312 | 0.153 | 0.015 | -0.031 | -0.033746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.022238 | 0.048828 | -0.02917
3.4321 | 205.9289 | 0.175 | -0.008 | -0.061 | -0.011746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0041197 | -0.0025093 | -0.022738 | 0.048266 | -0.029336
3.4354 | 206.1265 | 0.183 | 0.031 | -0.031 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.022908 | 0.04788 | -0.029503
3.4387 | 206.3241 | 0.214 | 0 | -0.114 | 0.027254 | -0.029078 | -0.075583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0083982 | -0.02265 | 0.047582 | -0.030251
3.442 | 206.5217 | 0.214 | 0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.022051 | 0.047031 | -0.031241
3.4453 | 206.7194 | 0.16 | -0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.022046 | 0.046316 | -0.031397
3.4486 | 206.917 | 0.191 | 0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.022292 | 0.045677 | -0.031311
3.4519 | 207.1146 | 0.206 | 0.031 | -0.053 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.022034 | 0.045544 | -0.031389
3.4552 | 207.3123 | 0.198 | 0.038 | -0.023 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.021699 | 0.045663 | -0.03138
3.4585 | 207.5099 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.021782 | 0.045859 | -0.031547
3.4618 | 207.7075 | 0.145 | 0.046 | 0 | -0.041746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0046385 | 0.0018803 | 0.0042685 | -0.022446 | 0.046142 | -0.031461
3.4651 | 207.9051 | 0.183 | 0.069 | -0.061 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.0025093 | -0.022945 | 0.046767 | -0.031287
3.4684 | 208.1028 | 0.206 | 0.015 | -0.015 | 0.019254 | -0.014078 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0026018 | -0.022775 | 0.04705 | -0.031278
3.4717 | 208.3004 | 0.145 | -0.084 | -0.076 | -0.041746 | -0.11308 | -0.037583 | -0.0046385 | -0.012564 | -0.0041759 | -0.023022 | 0.045654 | -0.031433
3.475 | 208.498 | 0.237 | 0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.022929 | 0.044346 | -0.031765
3.4783 | 208.6957 | 0.183 | 0.046 | -0.023 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.022418 | 0.044465 | -0.031514
3.4816 | 208.8933 | 0.282 | 0.053 | -0.038 | 0.095254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.010584 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.021413 | 0.044914 | -0.03134
3.4848 | 209.0909 | 0.198 | 0.061 | 0.015 | 0.011254 | 0.031922 | 0.053417 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.0059352 | -0.020244 | 0.045527 | -0.030749
3.4881 | 209.2885 | 0.198 | 0.015 | -0.061 | 0.011254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0012504 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.019997 | 0.045723 | -0.030411
3.4914 | 209.4862 | 0.244 | 0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.019245 | 0.045337 | -0.030489
3.4947 | 209.6838 | 0.191 | 0.069 | -0.031 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.018569 | 0.045544 | -0.030239
3.498 | 209.8814 | 0.221 | -0.038 | 0.008 | 0.034254 | -0.067078 | 0.046417 | 0.003806 | -0.0074531 | 0.0051574 | -0.018146 | 0.045245 | -0.029647
3.5013 | 210.0791 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.017812 | 0.04453 | -0.029221
3.5046 | 210.2767 | 0.168 | 0.038 | -0.008 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.018058 | 0.044649 | -0.02897
3.5079 | 210.4743 | 0.229 | 0.031 | -0.031 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.0178 | 0.044768 | -0.028555
3.5112 | 210.6719 | 0.191 | 0.031 | -0.076 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0041759 | -0.01729 | 0.04481 | -0.028886
3.5145 | 210.8696 | 0.214 | 0 | -0.053 | 0.027254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.016944 | 0.044512 | -0.029459
3.5178 | 211.0672 | 0.175 | 0 | -0.076 | -0.011746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.0013051 | -0.0032309 | -0.0041759 | -0.016774 | 0.043874 | -0.030032
3.5211 | 211.2648 | 0.206 | 0.053 | -0.031 | 0.019254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.016691 | 0.043817 | -0.030363
3.5244 | 211.4625 | 0.229 | -0.008 | -0.015 | 0.042254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0046949 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.016016 | 0.043673 | -0.030024
3.5277 | 211.6601 | 0.145 | 0.015 | -0.092 | -0.041746 | -0.014078 | -0.053583 | -0.0046385 | -0.0015642 | -0.0059537 | -0.01601 | 0.043111 | -0.030356
3.531 | 211.8577 | 0.229 | 0.046 | -0.076 | 0.042254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.0046949 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.016005 | 0.043142 | -0.031357
3.5343 | 212.0553 | 0.183 | 0.015 | 0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.046417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0051574 | -0.015582 | 0.043173 | -0.03126
3.5375 | 212.253 | 0.221 | 0 | -0.038 | 0.034254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.015247 | 0.0427 | -0.030745
3.5408 | 212.4506 | 0.244 | 0.031 | -0.053 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.014242 | 0.042401 | -0.030901
3.5441 | 212.6482 | 0.275 | 0.061 | -0.092 | 0.088254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.009806 | 0.0035469 | -0.0059537 | -0.012645 | 0.042773 | -0.031649
3.5474 | 212.8458 | 0.206 | 0.053 | -0.092 | 0.019254 | 0.023922 | -0.053583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.0059537 | -0.011464 | 0.043386 | -0.032826
3.5507 | 213.0435 | 0.221 | 0.023 | -0.031 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.010877 | 0.043582 | -0.033333
3.554 | 213.2411 | 0.237 | 0.046 | -0.038 | 0.050254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.009949 | 0.043701 | -0.033247
3.5573 | 213.4387 | 0.13 | 0.008 | -0.015 | -0.056746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0063051 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.01002 | 0.043656 | -0.032985
3.5606 | 213.6364 | 0.214 | 0.008 | -0.046 | 0.027254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.010344 | 0.043193 | -0.032811
3.5639 | 213.834 | 0.168 | 0.008 | -0.023 | -0.018746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.010251 | 0.04273 | -0.032725
3.5672 | 214.0316 | 0.267 | 0.038 | -0.099 | 0.080254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.0089171 | 0.00099137 | -0.0067315 | -0.0095753 | 0.042596 | -0.033221
3.5705 | 214.2292 | 0.237 | 0.038 | -0.038 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0081424 | 0.042792 | -0.033882
3.5738 | 214.4269 | 0.244 | 0.046 | -0.092 | 0.057254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.0063615 | 0.0018803 | -0.0059537 | -0.0069621 | 0.043076 | -0.034466
3.5771 | 214.6245 | 0.168 | -0.008 | -0.092 | -0.018746 | -0.037078 | -0.053583 | -0.0020829 | -0.0041197 | -0.0059537 | -0.0065393 | 0.042855 | -0.035642
3.5804 | 214.8221 | 0.252 | 0.114 | -0.053 | 0.065254 | 0.084922 | -0.014583 | 0.0072504 | 0.0094358 | -0.0016204 | -0.0060286 | 0.04338 | -0.036391
3.5837 | 215.0198 | 0.168 | 0.023 | -0.015 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.005518 | 0.044246 | -0.036294
3.587 | 215.2174 | 0.114 | 0.023 | -0.023 | -0.072746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0080829 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0065225 | 0.044112 | -0.035867
3.5903 | 215.415 | 0.168 | 0.023 | -0.076 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.0075271 | 0.043979 | -0.036111
3.5935 | 215.6126 | 0.183 | 0 | -0.031 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.007774 | 0.043593 | -0.036442
3.5968 | 215.8103 | 0.183 | -0.046 | -0.046 | -0.0037461 | -0.075078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.008342 | -0.00084261 | -0.0078563 | 0.042449 | -0.036444
3.6001 | 216.0079 | 0.13 | 0.008 | -0.015 | -0.056746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0063051 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.0085204 | 0.041394 | -0.03627
3.6034 | 216.2055 | 0.13 | 0.084 | -0.023 | -0.056746 | 0.054922 | 0.015417 | -0.0063051 | 0.0061025 | 0.0017129 | -0.0097665 | 0.041765 | -0.035844
3.6067 | 216.4032 | 0.198 | -0.023 | -0.031 | 0.011254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.010266 | 0.041796 | -0.035593
3.61 | 216.6008 | 0.244 | 0.053 | -0.046 | 0.057254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.0063615 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.0095138 | 0.041487 | -0.035595
3.6133 | 216.7984 | 0.214 | 0.008 | -0.008 | 0.027254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.002342 | 0.0033796 | -0.008586 | 0.041519 | -0.035344
3.6166 | 216.996 | 0.198 | 0.023 | -0.031 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.0081632 | 0.04122 | -0.034929
3.6199 | 217.1937 | 0.145 | -0.046 | -0.061 | -0.041746 | -0.075078 | -0.022583 | -0.0046385 | -0.008342 | -0.0025093 | -0.008498 | 0.040329 | -0.035095
3.6232 | 217.3913 | 0.237 | -0.008 | -0.107 | 0.050254 | -0.037078 | -0.068583 | 0.0055838 | -0.0041197 | -0.0076204 | -0.0084046 | 0.039098 | -0.036096
3.6265 | 217.5889 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.0080586 | 0.038536 | -0.036515
3.6298 | 217.7866 | 0.183 | 0.015 | -0.092 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0059537 | -0.0083056 | 0.038227 | -0.03677
3.6331 | 217.9842 | 0.259 | 0 | -0.076 | 0.072254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.0080282 | -0.0032309 | -0.0041759 | -0.0075534 | 0.037753 | -0.03777
3.6364 | 218.1818 | 0.183 | 0 | 0.061 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.099417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.011046 | -0.0068012 | 0.037115 | -0.037092
3.6397 | 218.3794 | 0.168 | -0.031 | -0.015 | -0.018746 | -0.060078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0066753 | 0.0026018 | -0.0070482 | 0.036136 | -0.035743
3.643 | 218.5771 | 0.153 | 0.038 | -0.061 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.0076245 | 0.035574 | -0.035734
3.6462 | 218.7747 | 0.191 | 0.099 | -0.015 | 0.0042539 | 0.069922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.0077691 | 0.0026018 | -0.0079483 | 0.03644 | -0.035725
3.6495 | 218.9723 | 0.175 | -0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.052078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.0017129 | -0.0080306 | 0.036636 | -0.035298
3.6528 | 219.17 | 0.221 | 0.023 | -0.023 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.003806 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0077835 | 0.035997 | -0.03496
3.6561 | 219.3676 | 0.191 | 0.069 | -0.092 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.053583 | 0.00047265 | 0.0044358 | -0.0059537 | -0.0073607 | 0.036369 | -0.035379
3.6594 | 219.5652 | 0.198 | 0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.0071904 | 0.036741 | -0.036127
3.6627 | 219.7628 | 0.137 | 0.092 | -0.038 | -0.049746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | -0.007613 | 0.037365 | -0.036283
3.666 | 219.9605 | 0.191 | 0.008 | -0.099 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.060583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0067315 | -0.0081125 | 0.037824 | -0.036943
3.6693 | 220.1581 | 0.183 | 0.092 | -0.038 | -0.0037461 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | -0.0081069 | 0.038284 | -0.037604
3.6726 | 220.3557 | 0.153 | 0.069 | -0.023 | -0.033746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.0085186 | 0.039413 | -0.03743
3.6759 | 220.5534 | 0.183 | 0.046 | -0.038 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.0089302 | 0.040037 | -0.037256
3.6792 | 220.751 | 0.175 | 0 | -0.122 | -0.011746 | -0.029078 | -0.083583 | -0.0013051 | -0.0032309 | -0.0092871 | -0.0091003 | 0.039903 | -0.038169
3.6825 | 220.9486 | 0.198 | -0.008 | -0.053 | 0.011254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0041197 | -0.0016204 | -0.0091057 | 0.039177 | -0.039247
3.6858 | 221.1462 | 0.214 | 0.053 | -0.053 | 0.027254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.0086829 | 0.039033 | -0.039567
3.6891 | 221.3439 | 0.183 | 0.046 | -0.069 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.0084248 | 0.039481 | -0.040063
3.6924 | 221.5415 | 0.137 | 0.099 | -0.008 | -0.049746 | 0.069922 | 0.030417 | -0.0055273 | 0.0077691 | 0.0033796 | -0.0090121 | 0.040435 | -0.040065
3.6957 | 221.7391 | 0.183 | 0.053 | 0 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.038417 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.0095995 | 0.041465 | -0.039309
3.6989 | 221.9368 | 0.252 | 0.13 | -0.061 | 0.065254 | 0.10092 | -0.022583 | 0.0072504 | 0.011214 | -0.0025093 | -0.0089241 | 0.042836 | -0.039136
3.7022 | 222.1344 | 0.175 | 0.099 | -0.046 | -0.011746 | 0.069922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0077691 | -0.00084261 | -0.0083367 | 0.044711 | -0.039467
3.7055 | 222.332 | 0.191 | 0.053 | -0.038 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0084189 | 0.045742 | -0.039546
3.7088 | 222.5296 | 0.168 | 0.038 | 0.015 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.053417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0059352 | -0.008578 | 0.046102 | -0.038954
3.7121 | 222.7273 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.0089128 | 0.046386 | -0.038616
3.7154 | 222.9249 | 0.168 | 0.084 | -0.076 | -0.018746 | 0.054922 | -0.037583 | -0.0020829 | 0.0061025 | -0.0041759 | -0.0092476 | 0.047175 | -0.039277
3.7187 | 223.1225 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.0096592 | 0.048041 | -0.039608
3.722 | 223.3202 | 0.183 | 0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.0099062 | 0.048072 | -0.03961
3.7253 | 223.5178 | 0.16 | 0.031 | -0.015 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.010241 | 0.047861 | -0.039436
3.7286 | 223.7154 | 0.168 | 0.069 | 0.046 | -0.018746 | 0.039922 | 0.084417 | -0.0020829 | 0.0044358 | 0.0093796 | -0.01074 | 0.048321 | -0.038252
3.7319 | 223.913 | 0.282 | 0.061 | 0.046 | 0.095254 | 0.031922 | 0.084417 | 0.010584 | 0.0035469 | 0.0093796 | -0.0099004 | 0.04911 | -0.036398
3.7352 | 224.1107 | 0.175 | 0.046 | -0.031 | -0.011746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.0089836 | 0.049646 | -0.03539
3.7385 | 224.3083 | 0.153 | 0 | 0.015 | -0.033746 | -0.029078 | 0.053417 | -0.0037496 | -0.0032309 | 0.0059352 | -0.0094831 | 0.049513 | -0.034722
3.7418 | 224.5059 | 0.229 | 0.076 | -0.053 | 0.042254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0046949 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.0093897 | 0.049708 | -0.034296
3.7451 | 224.7036 | 0.229 | 0.046 | -0.13 | 0.042254 | 0.016922 | -0.091583 | 0.0046949 | 0.0018803 | -0.010176 | -0.0084618 | 0.050409 | -0.035461
3.7484 | 224.9012 | 0.16 | 0.061 | 0.008 | -0.026746 | 0.031922 | 0.046417 | -0.0029718 | 0.0035469 | 0.0051574 | -0.0082915 | 0.050946 | -0.035957
3.7516 | 225.0988 | 0.198 | 0.122 | -0.053 | 0.011254 | 0.092922 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.010325 | -0.0016204 | -0.0084616 | 0.052316 | -0.035608
3.7549 | 225.2964 | 0.198 | 0.053 | -0.069 | 0.011254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.0082145 | 0.053599 | -0.036104
3.7582 | 225.4941 | 0.214 | 0.031 | -0.107 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.0030282 | 0.00021359 | -0.0076204 | -0.0077917 | 0.053883 | -0.037192
3.7615 | 225.6917 | 0.214 | -0.038 | -0.038 | 0.027254 | -0.067078 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.0074531 | 4.6281e-05 | -0.0071933 | 0.053168 | -0.037941
3.7648 | 225.8893 | 0.16 | 0.076 | -0.046 | -0.026746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.0071877 | 0.052946 | -0.038019
3.7681 | 226.087 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.0075225 | 0.053307 | -0.038098
3.7714 | 226.2846 | 0.153 | 0.076 | -0.046 | -0.033746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.0079341 | 0.053668 | -0.038177
3.7747 | 226.4822 | 0.214 | 0.084 | -0.008 | 0.027254 | 0.054922 | 0.030417 | 0.0030282 | 0.0061025 | 0.0033796 | -0.0080054 | 0.054786 | -0.037926
3.778 | 226.6798 | 0.221 | 0.038 | -0.114 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.075583 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.0083982 | -0.0073301 | 0.055487 | -0.038422
3.7813 | 226.8775 | 0.198 | 0.084 | 0.015 | 0.011254 | 0.054922 | 0.053417 | 0.0012504 | 0.0061025 | 0.0059352 | -0.0068304 | 0.056188 | -0.038665
3.7846 | 227.0751 | 0.198 | 0.053 | -0.069 | 0.011254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.0065833 | 0.057053 | -0.038415
3.7879 | 227.2727 | 0.137 | -0.008 | 0.038 | -0.049746 | -0.037078 | 0.076417 | -0.0055273 | -0.0041197 | 0.0084907 | -0.0070059 | 0.056909 | -0.037912
3.7912 | 227.4704 | 0.168 | 0.038 | -0.015 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.0077579 | 0.0566 | -0.036815
3.7945 | 227.668 | 0.198 | 0.061 | -0.046 | 0.011254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.0078402 | 0.057048 | -0.036642
3.7978 | 227.8656 | 0.183 | 0.076 | -0.038 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | -0.0077578 | 0.057914 | -0.03672
3.8011 | 228.0632 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.0080047 | 0.058692 | -0.036634
3.8043 | 228.2609 | 0.214 | 0 | -0.084 | 0.027254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0050648 | -0.0079113 | 0.058635 | -0.037053
3.8076 | 228.4585 | 0.252 | 0.053 | -0.015 | 0.065254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0072504 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.0068956 | 0.058579 | -0.037297
3.8109 | 228.6561 | 0.267 | -0.015 | -0.084 | 0.080254 | -0.044078 | -0.045583 | 0.0089171 | -0.0048975 | -0.0050648 | -0.0052981 | 0.058357 | -0.03754
3.8142 | 228.8538 | 0.29 | 0.046 | -0.092 | 0.10325 | 0.016922 | -0.053583 | 0.011473 | 0.0018803 | -0.0059537 | -0.0032833 | 0.058059 | -0.038629
3.8175 | 229.0514 | 0.168 | -0.008 | 0 | -0.018746 | -0.037078 | 0.038417 | -0.0020829 | -0.0041197 | 0.0042685 | -0.0023554 | 0.057838 | -0.038795
3.8208 | 229.249 | 0.13 | 0.008 | 0 | -0.056746 | -0.021078 | 0.038417 | -0.0063051 | -0.002342 | 0.0042685 | -0.0031843 | 0.057199 | -0.037952
3.8241 | 229.4466 | 0.267 | 0.084 | -0.107 | 0.080254 | 0.054922 | -0.068583 | 0.0089171 | 0.0061025 | -0.0076204 | -0.0029262 | 0.057571 | -0.038283
3.8274 | 229.6443 | 0.198 | 0.069 | -0.015 | 0.011254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.0044358 | 0.0026018 | -0.0019215 | 0.058612 | -0.038779
3.8307 | 229.8419 | 0.183 | 0 | -0.069 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.030583 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.0033982 | -0.0018391 | 0.058731 | -0.038858
3.834 | 230.0395 | 0.191 | 0.031 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.0018335 | 0.058433 | -0.039112
3.8373 | 230.2372 | 0.229 | 0.031 | -0.061 | 0.042254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0046949 | 0.00021359 | -0.0025093 | -0.0013229 | 0.058475 | -0.039279
3.8406 | 230.4348 | 0.191 | 0.023 | -0.008 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.00081223 | 0.05843 | -0.039193
3.8439 | 230.6324 | 0.206 | 0.031 | -0.038 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.00055413 | 0.058384 | -0.038854
3.8472 | 230.83 | 0.107 | -0.015 | -0.046 | -0.079746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0088607 | -0.0048975 | -0.00084261 | -0.0012183 | 0.057921 | -0.038933
3.8505 | 231.0277 | 0.198 | 0 | -0.084 | 0.011254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0050648 | -0.0019703 | 0.057118 | -0.039516
3.8538 | 231.2253 | 0.206 | 0.053 | -0.069 | 0.019254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.0016353 | 0.057062 | -0.040353
3.857 | 231.4229 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.0013772 | 0.05751 | -0.040607
3.8603 | 231.6206 | 0.191 | 0.008 | -0.046 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.0012838 | 0.057464 | -0.040609
3.8636 | 231.8182 | 0.16 | 0.046 | -0.069 | -0.026746 | 0.016922 | -0.030583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.0015308 | 0.057419 | -0.041028
3.8669 | 232.0158 | 0.183 | 0.015 | -0.053 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.0018656 | 0.05745 | -0.041524
3.8702 | 232.2134 | 0.137 | 0.053 | -0.038 | -0.049746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0024529 | 0.057558 | -0.041679
3.8735 | 232.4111 | 0.175 | 0.076 | -0.046 | -0.011746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0052136 | -0.00084261 | -0.003128 | 0.058336 | -0.041758
3.8768 | 232.6087 | 0.122 | 0.046 | -0.076 | -0.064746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.0039679 | 0.059037 | -0.042254
3.8801 | 232.8063 | 0.198 | 0.038 | 0 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.0045552 | 0.059321 | -0.042245
3.8834 | 233.004 | 0.183 | 0.053 | -0.092 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.053583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0059537 | -0.0044727 | 0.059681 | -0.042411
3.8867 | 233.2016 | 0.183 | 0.015 | -0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.030417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.004555 | 0.059789 | -0.042666
3.89 | 233.3992 | 0.198 | 0 | -0.031 | 0.011254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.0044726 | 0.059315 | -0.04225
3.8933 | 233.5968 | 0.221 | -0.023 | -0.031 | 0.034254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.0039729 | 0.058424 | -0.042087
3.8966 | 233.7945 | 0.229 | 0.038 | -0.084 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0046949 | 0.00099137 | -0.0050648 | -0.0031329 | 0.057951 | -0.042506
3.8999 | 233.9921 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0027101 | 0.058147 | -0.04309
3.9032 | 234.1897 | 0.237 | 0.038 | -0.046 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0021995 | 0.058342 | -0.043257
3.9065 | 234.3874 | 0.183 | 0.084 | -0.076 | -0.0037461 | 0.054922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.0061025 | -0.0041759 | -0.0016889 | 0.059043 | -0.043753
3.9097 | 234.585 | 0.221 | 0.053 | -0.023 | 0.034254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.0013539 | 0.059909 | -0.043996
3.913 | 234.7826 | 0.153 | 0.031 | 0 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.0013483 | 0.060193 | -0.043405
3.9163 | 234.9802 | 0.16 | 0.008 | -0.046 | -0.026746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.0020125 | 0.059983 | -0.043066
3.9196 | 235.1779 | 0.183 | 0.061 | -0.069 | -0.0037461 | 0.031922 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.0035469 | -0.0033982 | -0.0023473 | 0.060102 | -0.043486
3.9229 | 235.3755 | 0.221 | 0.008 | -0.069 | 0.034254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.003806 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.0020123 | 0.060221 | -0.044157
3.9262 | 235.5731 | 0.16 | 0.092 | -0.015 | -0.026746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.0069914 | 0.0026018 | -0.0019299 | 0.06068 | -0.044236
3.9295 | 235.7708 | 0.252 | 0.031 | -0.031 | 0.065254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0072504 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.0015071 | 0.061392 | -0.043897
3.9328 | 235.9684 | 0.145 | 0.031 | -0.046 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0046385 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.001249 | 0.061434 | -0.043899
3.9361 | 236.166 | 0.107 | 0.038 | -0.053 | -0.079746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0088607 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.0025829 | 0.061553 | -0.044142
3.9394 | 236.3636 | 0.237 | 0.038 | -0.061 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.0029067 | 0.061749 | -0.044551
3.9427 | 236.5613 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.0023961 | 0.062033 | -0.044959
3.946 | 236.7589 | 0.191 | 0.015 | 0 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.038417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.0023905 | 0.062064 | -0.044697
3.9493 | 236.9565 | 0.221 | 0.031 | -0.053 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.003806 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.0019677 | 0.061931 | -0.044435
3.9526 | 237.1542 | 0.198 | -0.023 | -0.084 | 0.011254 | -0.052078 | -0.045583 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.0050648 | -0.0014681 | 0.06138 | -0.045096
3.9559 | 237.3518 | 0.221 | 0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.00096845 | 0.060577 | -0.04568
3.9592 | 237.5494 | 0.183 | 0.061 | -0.046 | -0.0037461 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.0006335 | 0.060696 | -0.045846
3.9625 | 237.747 | 0.198 | 0.092 | -0.092 | 0.011254 | 0.062922 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.0069914 | -0.0059537 | -0.00055107 | 0.061737 | -0.046518
3.9657 | 237.9447 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.00046864 | 0.062361 | -0.047025
3.969 | 238.1423 | 0.168 | -0.015 | -0.031 | -0.018746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.00082406 | -0.00071559 | 0.061811 | -0.046862
3.9723 | 238.3399 | 0.191 | -0.015 | -0.076 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.037583 | 0.00047265 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.0008747 | 0.060843 | -0.047193
3.9756 | 238.5375 | 0.175 | 0.076 | -0.031 | -0.011746 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.0052136 | 0.00082406 | -0.00095696 | 0.060874 | -0.047524
3.9789 | 238.7352 | 0.137 | 0.008 | -0.015 | -0.049746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0055273 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.0016321 | 0.061158 | -0.047186
3.9822 | 238.9328 | 0.191 | 0.015 | -0.008 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.0021316 | 0.060772 | -0.046595
3.9855 | 239.1304 | 0.175 | -0.038 | 0.008 | -0.011746 | -0.067078 | 0.046417 | -0.0013051 | -0.0074531 | 0.0051574 | -0.0022138 | 0.059881 | -0.045751
3.9888 | 239.3281 | 0.252 | 0.008 | -0.084 | 0.065254 | -0.021078 | -0.045583 | 0.0072504 | -0.002342 | -0.0050648 | -0.0016264 | 0.058913 | -0.045742
3.9921 | 239.5257 | 0.198 | -0.023 | -0.008 | 0.011254 | -0.052078 | 0.030417 | 0.0012504 | -0.0057864 | 0.0033796 | -0.00078636 | 0.05811 | -0.045908
3.9954 | 239.7233 | 0.206 | 0.031 | -0.023 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.0004514 | 0.057559 | -0.045405
3.9987 | 239.9209 | 0.206 | 0.008 | -0.061 | 0.019254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0025093 | -2.8614e-05 | 0.057349 | -0.045484
4.002 | 240.1186 | 0.244 | 0.046 | -0.038 | 0.057254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0063615 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | 0.00081139 | 0.057303 | -0.045727
4.0053 | 240.3162 | 0.206 | 0.008 | -0.046 | 0.019254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.00084261 | 0.0016514 | 0.057258 | -0.045806
4.0086 | 240.5138 | 0.191 | 0.061 | -0.015 | 0.0042539 | 0.031922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.0035469 | 0.0026018 | 0.0019095 | 0.057377 | -0.045632
4.0119 | 240.7115 | 0.122 | 0.053 | -0.015 | -0.064746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.007194 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.0012453 | 0.05799 | -0.045118
4.0152 | 240.9091 | 0.183 | 0.038 | -0.084 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0050648 | 0.00049333 | 0.05835 | -0.045361
4.0184 | 241.1067 | 0.221 | 0.038 | -0.099 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.0067315 | 0.00082829 | 0.058546 | -0.046527
4.0217 | 241.3043 | 0.168 | 0.053 | -0.038 | -0.018746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0020829 | 0.002658 | 4.6281e-05 | 0.00099855 | 0.058907 | -0.047187
4.025 | 241.502 | 0.16 | 0.008 | -0.053 | -0.026746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.00049907 | 0.058938 | -0.047343
4.0283 | 241.6996 | 0.198 | -0.015 | -0.031 | 0.011254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.00032898 | 0.058223 | -0.047422
4.0316 | 241.8972 | 0.237 | 0.099 | -0.038 | 0.050254 | 0.069922 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.0077691 | 4.6281e-05 | 0.0010043 | 0.058506 | -0.047336
4.0349 | 242.0949 | 0.214 | 0.038 | 0.008 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.0051574 | 0.0018553 | 0.059372 | -0.046822
4.0382 | 242.2925 | 0.191 | 0.038 | -0.13 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.091583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.010176 | 0.0022012 | 0.059568 | -0.047317
4.0415 | 242.4901 | 0.175 | 0.046 | -0.053 | -0.011746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.002119 | 0.059852 | -0.048483
4.0448 | 242.6877 | 0.221 | -0.038 | -0.031 | 0.034254 | -0.067078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0074531 | 0.00082406 | 0.0023661 | 0.059301 | -0.048562
4.0481 | 242.8854 | 0.229 | 0.023 | -0.053 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.0032061 | 0.058498 | -0.04864
4.0514 | 243.083 | 0.145 | 0.031 | -0.061 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0046385 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.0032117 | 0.058452 | -0.049049
4.0547 | 243.2806 | 0.206 | 0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0033982 | 0.0029647 | 0.058242 | -0.049632
4.058 | 243.4783 | 0.114 | 0.046 | 0.008 | -0.072746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.0080829 | 0.0018803 | 0.0051574 | 0.0023774 | 0.058196 | -0.049458
4.0613 | 243.6759 | 0.244 | 0.145 | -0.038 | 0.057254 | 0.11592 | 0.00041653 | 0.0063615 | 0.01288 | 4.6281e-05 | 0.0022073 | 0.059655 | -0.048944
4.0646 | 243.8735 | 0.175 | 0.038 | -0.015 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.0027069 | 0.061026 | -0.048683
4.0679 | 244.0711 | 0.244 | -0.015 | -0.061 | 0.057254 | -0.044078 | -0.022583 | 0.0063615 | -0.0048975 | -0.0025093 | 0.0032066 | 0.06064 | -0.048673
4.0711 | 244.2688 | 0.122 | 0 | -0.076 | -0.064746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.007194 | -0.0032309 | -0.0041759 | 0.0031243 | 0.059836 | -0.049334
4.0744 | 244.4664 | 0.183 | 0.031 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.0023723 | 0.059538 | -0.049742
4.0777 | 244.664 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.0022022 | 0.059328 | -0.049656
4.081 | 244.8617 | 0.191 | -0.023 | -0.031 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.00212 | 0.058525 | -0.049493
4.0843 | 245.0593 | 0.076 | -0.069 | -0.046 | -0.11075 | -0.098078 | -0.0075835 | -0.012305 | -0.010898 | -0.00084261 | 0.00095076 | 0.056876 | -0.049495
4.0876 | 245.2569 | 0.168 | -0.015 | -0.038 | -0.018746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.00047098 | 0.055315 | -0.049574
4.0909 | 245.4545 | 0.206 | 0.076 | -0.008 | 0.019254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0052136 | 0.0033796 | -0.00046541 | 0.055347 | -0.049235
4.0942 | 245.6522 | 0.153 | -0.015 | -0.107 | -0.033746 | -0.044078 | -0.068583 | -0.0037496 | -0.0048975 | -0.0076204 | -0.00062453 | 0.055378 | -0.049654
4.0975 | 245.8498 | 0.252 | 0.038 | -0.069 | 0.065254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.0072504 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.00027859 | 0.054992 | -0.050743
4.1008 | 246.0474 | 0.168 | 0.008 | -0.053 | -0.018746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.00023203 | 0.054858 | -0.051239
4.1041 | 246.2451 | 0.153 | 0.008 | -0.015 | -0.033746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.0003443 | 0.054396 | -0.051142
4.1074 | 246.4427 | 0.191 | 0.061 | -0.092 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.053583 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.0059537 | -0.0006681 | 0.054515 | -0.051473
4.1107 | 246.6403 | 0.183 | 0.076 | -0.076 | -0.0037461 | 0.046922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.0052136 | -0.0041759 | -0.00066253 | 0.05538 | -0.052474
4.114 | 246.8379 | 0.175 | 0.015 | -0.13 | -0.011746 | -0.014078 | -0.091583 | -0.0013051 | -0.0015642 | -0.010176 | -0.00083262 | 0.055741 | -0.053892
4.1173 | 247.0356 | 0.237 | 0.061 | -0.061 | 0.050254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0055838 | 0.0035469 | -0.0025093 | -0.00040983 | 0.055937 | -0.055146
4.1206 | 247.2332 | 0.198 | -0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0048975 | -0.0016204 | 0.00026548 | 0.055803 | -0.055554
4.1238 | 247.4308 | 0.16 | 0.053 | -0.038 | -0.026746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.002658 | 4.6281e-05 | 9.5387e-05 | 0.055582 | -0.055709
4.1271 | 247.6285 | 0.168 | 0.076 | -0.031 | -0.018746 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.0052136 | 0.00082406 | -0.00040409 | 0.05636 | -0.055623
4.1304 | 247.8261 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.007194 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.0013208 | 0.056808 | -0.055625
4.1337 | 248.0237 | 0.168 | 0.046 | -0.023 | -0.018746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.0022375 | 0.056927 | -0.055539
4.137 | 248.2213 | 0.175 | 0.069 | -0.061 | -0.011746 | 0.039922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0044358 | -0.0025093 | -0.0025723 | 0.057552 | -0.055618
4.1403 | 248.419 | 0.13 | 0.084 | 0.015 | -0.056746 | 0.054922 | 0.053417 | -0.0063051 | 0.0061025 | 0.0059352 | -0.0033243 | 0.058593 | -0.055279
4.1436 | 248.6166 | 0.137 | 0.076 | -0.053 | -0.049746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0055273 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.0044935 | 0.059711 | -0.054853
4.1469 | 248.8142 | 0.237 | -0.008 | -0.053 | 0.050254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0055838 | -0.0041197 | -0.0016204 | -0.0044879 | 0.059819 | -0.055173
4.1502 | 249.0119 | 0.168 | -0.023 | -0.038 | -0.018746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | -0.004142 | 0.05884 | -0.055329
4.1535 | 249.2095 | 0.183 | 0.015 | -0.076 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.037583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.0043889 | 0.058114 | -0.055737
4.1568 | 249.4071 | 0.16 | 0.046 | -0.038 | -0.026746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.0047237 | 0.058145 | -0.056145
4.1601 | 249.6047 | 0.13 | 0.015 | -0.053 | -0.056746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0063051 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.0056404 | 0.058176 | -0.0563
4.1634 | 249.8024 | 0.229 | 0.046 | -0.069 | 0.042254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0046949 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.0057995 | 0.058208 | -0.056796
4.1667 | 250 | 0.237 | 0.038 | -0.053 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.0047838 | 0.058491 | -0.057292
4.17 | 250.1976 | 0.145 | 0.053 | -0.046 | -0.041746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0046385 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.0046904 | 0.058852 | -0.057536
4.1733 | 250.3953 | 0.107 | 0.031 | -0.046 | -0.079746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0088607 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.0060243 | 0.059136 | -0.057702
4.1765 | 250.5929 | 0.183 | 0.053 | -0.038 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.006941 | 0.05942 | -0.057781
4.1798 | 250.7905 | 0.221 | 0 | -0.084 | 0.034254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.003806 | -0.0032309 | -0.0050648 | -0.0066061 | 0.059363 | -0.058277
4.1831 | 250.9881 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.0061064 | 0.058724 | -0.058937
4.1864 | 251.1858 | 0.137 | 0.023 | -0.069 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.030583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0033982 | -0.006529 | 0.058338 | -0.059433
4.1897 | 251.3834 | 0.206 | 0.023 | -0.092 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.0059537 | -0.0068638 | 0.058205 | -0.060357
4.193 | 251.581 | 0.145 | 0.038 | 0.038 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.076417 | -0.0046385 | 0.00099137 | 0.0084907 | -0.0071108 | 0.058236 | -0.060107
4.1963 | 251.7787 | 0.191 | 0.031 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.0075224 | 0.058355 | -0.059186
4.1996 | 251.9763 | 0.168 | 0.038 | 0.008 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0051574 | -0.0076815 | 0.058474 | -0.058595
4.2029 | 252.1739 | 0.221 | 0.053 | -0.069 | 0.034254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.003806 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.0075113 | 0.058835 | -0.058421
4.2062 | 252.3715 | 0.221 | 0.046 | -0.076 | 0.034254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.0067591 | 0.059283 | -0.05917
4.2095 | 252.5692 | 0.237 | 0.046 | 0.023 | 0.050254 | 0.016922 | 0.061417 | 0.0055838 | 0.0018803 | 0.0068241 | -0.0058313 | 0.059655 | -0.058908
4.2128 | 252.7668 | 0.214 | -0.023 | -0.053 | 0.027254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0057864 | -0.0016204 | -0.0049803 | 0.059269 | -0.058394
4.2161 | 252.9644 | 0.16 | -0.015 | -0.023 | -0.026746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.0049747 | 0.058213 | -0.058385
4.2194 | 253.1621 | 0.214 | -0.008 | 0.023 | 0.027254 | -0.037078 | 0.061417 | 0.0030282 | -0.0041197 | 0.0068241 | -0.0049691 | 0.057322 | -0.057541
4.2227 | 253.3597 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.004711 | 0.056848 | -0.056785
4.226 | 253.5573 | 0.221 | 0 | -0.031 | 0.034254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.0043761 | 0.056462 | -0.056623
4.2292 | 253.7549 | 0.092 | -0.023 | -0.053 | -0.094746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.010527 | -0.0057864 | -0.0016204 | -0.0050402 | 0.055571 | -0.056701
4.2325 | 253.9526 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.0060338 | 0.055021 | -0.057022
4.2358 | 254.1502 | 0.153 | -0.061 | -0.038 | -0.033746 | -0.090078 | 0.00041653 | -0.0037496 | -0.010009 | 4.6281e-05 | -0.0063576 | 0.054053 | -0.057177
4.2391 | 254.3478 | 0.168 | -0.038 | -0.069 | -0.018746 | -0.067078 | -0.030583 | -0.0020829 | -0.0074531 | -0.0033982 | -0.0069339 | 0.052327 | -0.057508
4.2424 | 254.5455 | 0.214 | -0.008 | -0.015 | 0.027254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.0068405 | 0.051184 | -0.057587
4.2457 | 254.7431 | 0.191 | 0.061 | -0.069 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.0033982 | -0.0064946 | 0.051127 | -0.057666
4.249 | 254.9407 | 0.183 | 0.069 | -0.061 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.0025093 | -0.006489 | 0.051916 | -0.058249
4.2523 | 255.1383 | 0.114 | -0.015 | 0.015 | -0.072746 | -0.044078 | 0.053417 | -0.0080829 | -0.0048975 | 0.0059352 | -0.0073288 | 0.05187 | -0.057911
4.2556 | 255.336 | 0.175 | 0.069 | -0.023 | -0.011746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.0082565 | 0.051825 | -0.057155
4.2589 | 255.5336 | 0.183 | 0.053 | -0.092 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.053583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0059537 | -0.0084266 | 0.052526 | -0.057574
4.2622 | 255.7312 | 0.244 | -0.008 | -0.046 | 0.057254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0063615 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.0078391 | 0.052381 | -0.058246
4.2655 | 255.9289 | 0.168 | -0.038 | -0.031 | -0.018746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0074531 | 0.00082406 | -0.0074163 | 0.051238 | -0.058248
4.2688 | 256.1265 | 0.168 | 0.046 | -0.099 | -0.018746 | 0.016922 | -0.060583 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.0067315 | -0.007828 | 0.050687 | -0.058831
4.2721 | 256.3241 | 0.237 | 0.046 | -0.031 | 0.050254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.007482 | 0.051059 | -0.059415
4.2754 | 256.5217 | 0.221 | -0.008 | -0.069 | 0.034254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.003806 | -0.0041197 | -0.0033982 | -0.0065542 | 0.050837 | -0.059669
4.2787 | 256.7194 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.0061314 | 0.050693 | -0.059924
4.2819 | 256.917 | 0.183 | 0.038 | -0.084 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0050648 | -0.0061258 | 0.051054 | -0.060343
4.2852 | 257.1146 | 0.221 | -0.023 | -0.031 | 0.034254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.0057909 | 0.05058 | -0.060762
4.2885 | 257.3123 | 0.16 | 0 | -0.008 | -0.026746 | -0.029078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0032309 | 0.0033796 | -0.0057084 | 0.049689 | -0.060346
4.2918 | 257.5099 | 0.153 | 0.061 | 0 | -0.033746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.0037496 | 0.0035469 | 0.0042685 | -0.0063726 | 0.04972 | -0.059591
4.2951 | 257.7075 | 0.13 | 0.038 | -0.069 | -0.056746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0063051 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.0073662 | 0.050168 | -0.059505
4.2984 | 257.9051 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.008195 | 0.050364 | -0.060176
4.3017 | 258.1028 | 0.221 | 0.015 | -0.061 | 0.034254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.003806 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.0080248 | 0.050308 | -0.06076
4.305 | 258.3004 | 0.275 | 0.015 | -0.031 | 0.088254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.009806 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.0066797 | 0.049999 | -0.060927
4.3083 | 258.498 | 0.244 | 0.038 | 0 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0063615 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.0050821 | 0.049942 | -0.060423
4.3116 | 258.6957 | 0.214 | 0.031 | -0.015 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0030282 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.0041543 | 0.050061 | -0.059744
4.3149 | 258.8933 | 0.244 | 0.038 | -0.031 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0063615 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.0032264 | 0.05018 | -0.059406
4.3182 | 259.0909 | 0.244 | 0.046 | -0.084 | 0.057254 | 0.016922 | -0.045583 | 0.0063615 | 0.0018803 | -0.0050648 | -0.0019692 | 0.050464 | -0.059825
4.3215 | 259.2885 | 0.122 | 0.031 | -0.023 | -0.064746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.007194 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.0020515 | 0.050671 | -0.060156
4.3248 | 259.4862 | 0.244 | 0.008 | -0.061 | 0.057254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0063615 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.0021337 | 0.05046 | -0.060235
4.3281 | 259.6838 | 0.191 | 0.038 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.0014584 | 0.050327 | -0.060226
4.3314 | 259.8814 | 0.122 | 0.069 | -0.031 | -0.064746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.007194 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.0021226 | 0.050863 | -0.059887
4.3347 | 260.0791 | 0.16 | -0.046 | 0.008 | -0.026746 | -0.075078 | 0.046417 | -0.0029718 | -0.008342 | 0.0051574 | -0.0031271 | 0.050477 | -0.059296
4.3379 | 260.2767 | 0.16 | 0.038 | -0.038 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0037144 | 0.049751 | -0.058782
4.3412 | 260.4743 | 0.214 | 0.038 | -0.008 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.0037088 | 0.049947 | -0.058443
4.3445 | 260.6719 | 0.168 | 0.008 | -0.069 | -0.018746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.0036154 | 0.049813 | -0.058445
4.3478 | 260.8696 | 0.153 | 0.099 | -0.031 | -0.033746 | 0.069922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.0077691 | 0.00082406 | -0.0041918 | 0.05035 | -0.0587
4.3511 | 261.0672 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.0048559 | 0.050798 | -0.058778
4.3544 | 261.2648 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.0052786 | 0.05016 | -0.058934
4.3577 | 261.4625 | 0.153 | -0.015 | -0.023 | -0.033746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0037496 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.005778 | 0.049356 | -0.05876
4.361 | 261.6601 | 0.153 | 0.038 | -0.023 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.006519 | 0.04897 | -0.058421
4.3643 | 261.8577 | 0.183 | -0.038 | -0.023 | -0.0037461 | -0.067078 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0074531 | 0.0017129 | -0.0069307 | 0.048332 | -0.058083
4.3676 | 262.0553 | 0.145 | -0.023 | -0.031 | -0.041746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0046385 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.0074302 | 0.047024 | -0.057832
4.3709 | 262.253 | 0.168 | 0.015 | -0.076 | -0.018746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.0080943 | 0.046297 | -0.058163
4.3742 | 262.4506 | 0.16 | 0.038 | -0.046 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0085938 | 0.046241 | -0.058659
4.3775 | 262.6482 | 0.206 | 0.023 | 0 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.0086761 | 0.046272 | -0.058321
4.3808 | 262.8458 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0085936 | 0.046303 | -0.057982
4.3841 | 263.0435 | 0.206 | 0.053 | -0.061 | 0.019254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.0085112 | 0.046664 | -0.058314
4.3874 | 263.2411 | 0.145 | 0.038 | -0.031 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0046385 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.0087582 | 0.047024 | -0.05848
4.3906 | 263.4387 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.0089173 | 0.04722 | -0.058559
4.3939 | 263.6364 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.008747 | 0.046747 | -0.058462
4.3972 | 263.834 | 0.145 | 0.099 | -0.061 | -0.041746 | 0.069922 | -0.022583 | -0.0046385 | 0.0077691 | -0.0025093 | -0.0093343 | 0.046942 | -0.058453
4.4005 | 264.0316 | 0.214 | -0.038 | -0.061 | 0.027254 | -0.067078 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.0074531 | -0.0025093 | -0.0094934 | 0.046974 | -0.058949
4.4038 | 264.2292 | 0.198 | 0.038 | -0.046 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0090706 | 0.046335 | -0.05928
4.4071 | 264.4269 | 0.16 | 0.023 | -0.015 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.0092407 | 0.046366 | -0.059106
4.4104 | 264.6245 | 0.221 | 0.046 | -0.038 | 0.034254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.0091583 | 0.046485 | -0.058844
4.4137 | 264.8221 | 0.221 | -0.076 | -0.053 | 0.034254 | -0.10508 | -0.014583 | 0.003806 | -0.011675 | -0.0016204 | -0.0084061 | 0.045518 | -0.059
4.417 | 265.0198 | 0.183 | 0 | -0.069 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.030583 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.0033982 | -0.0080712 | 0.044045 | -0.059496
4.4203 | 265.2174 | 0.16 | -0.031 | -0.008 | -0.026746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0066753 | 0.0033796 | -0.008406 | 0.043066 | -0.059498
4.4236 | 265.415 | 0.175 | -0.046 | -0.038 | -0.011746 | -0.075078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.008342 | 4.6281e-05 | -0.0088286 | 0.041582 | -0.059159
4.4269 | 265.6126 | 0.237 | -0.008 | 0 | 0.050254 | -0.037078 | 0.038417 | 0.0055838 | -0.0041197 | 0.0042685 | -0.0084058 | 0.04035 | -0.058733
4.4302 | 265.8103 | 0.145 | 0.015 | -0.053 | -0.041746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0046385 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.0083124 | 0.039789 | -0.058471
4.4335 | 266.0079 | 0.206 | -0.023 | -0.015 | 0.019254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.0085593 | 0.039062 | -0.058374
4.4368 | 266.2055 | 0.153 | -0.008 | -0.053 | -0.033746 | -0.037078 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.0041197 | -0.0016204 | -0.0087185 | 0.038084 | -0.058277
4.4401 | 266.4032 | 0.122 | 0.046 | -0.031 | -0.064746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.007194 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.0097998 | 0.037862 | -0.058356
4.4433 | 266.6008 | 0.191 | 0.092 | -0.061 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.0069914 | -0.0025093 | -0.010464 | 0.038739 | -0.058522
4.4466 | 266.7984 | 0.206 | -0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.010206 | 0.039023 | -0.058766
4.4499 | 266.996 | 0.244 | 0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.0093659 | 0.038384 | -0.058592
4.4532 | 267.1937 | 0.237 | -0.031 | -0.038 | 0.050254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.0055838 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | -0.0081855 | 0.037493 | -0.058418
4.4565 | 267.3913 | 0.206 | 0.023 | -0.069 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.0033982 | -0.0074224 | 0.036767 | -0.058749
4.4598 | 267.5889 | 0.214 | -0.015 | -0.031 | 0.027254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0030282 | -0.0048975 | 0.00082406 | -0.0069118 | 0.036216 | -0.059003
4.4631 | 267.7866 | 0.153 | 0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.006983 | 0.035501 | -0.058841
4.4664 | 267.9842 | 0.137 | -0.046 | 0.008 | -0.049746 | -0.075078 | 0.046417 | -0.0055273 | -0.008342 | 0.0051574 | -0.0078997 | 0.034445 | -0.05825
4.4697 | 268.1818 | 0.229 | -0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0046949 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.007982 | 0.033049 | -0.057483
4.473 | 268.3794 | 0.183 | -0.031 | -0.046 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0066753 | -0.00084261 | -0.0075592 | 0.031818 | -0.057309
4.4763 | 268.5771 | 0.168 | 0.038 | -0.023 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.0078062 | 0.031256 | -0.057223
4.4796 | 268.7747 | 0.13 | 0.038 | 0.015 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.053417 | -0.0063051 | 0.00099137 | 0.0059352 | -0.008635 | 0.031452 | -0.056467
4.4829 | 268.9723 | 0.13 | 0.069 | -0.053 | -0.056746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0063051 | 0.0044358 | -0.0016204 | -0.0098811 | 0.031988 | -0.056041
4.4862 | 269.17 | 0.175 | -0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.010633 | 0.031855 | -0.05612
4.4895 | 269.3676 | 0.13 | 0.053 | -0.023 | -0.056746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0063051 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.011385 | 0.031546 | -0.055869
4.4928 | 269.5652 | 0.183 | 0.023 | -0.023 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.012049 | 0.031741 | -0.05553
4.496 | 269.7628 | 0.137 | 0.015 | -0.069 | -0.049746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0055273 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.012637 | 0.03152 | -0.055697
4.4993 | 269.9605 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.012554 | 0.031464 | -0.056193
4.5026 | 270.1581 | 0.198 | 0.031 | -0.114 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.075583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0083982 | -0.011802 | 0.031583 | -0.057183
4.5059 | 270.3557 | 0.183 | 0.099 | -0.061 | -0.0037461 | 0.069922 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.0077691 | -0.0025093 | -0.01172 | 0.032371 | -0.058261
4.5092 | 270.5534 | 0.206 | 0.061 | -0.092 | 0.019254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.0059537 | -0.011549 | 0.03349 | -0.059097
4.5125 | 270.751 | 0.206 | -0.008 | -0.046 | 0.019254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.011126 | 0.033433 | -0.059768
4.5158 | 270.9486 | 0.168 | 0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.011121 | 0.032871 | -0.060012
4.5191 | 271.1462 | 0.198 | -0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.011203 | 0.03231 | -0.059915
4.5224 | 271.3439 | 0.13 | 0.008 | -0.099 | -0.056746 | -0.021078 | -0.060583 | -0.0063051 | -0.002342 | -0.0067315 | -0.011703 | 0.031671 | -0.060323
4.5257 | 271.5415 | 0.16 | 0.031 | -0.053 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.00021359 | -0.0016204 | -0.012619 | 0.031461 | -0.061148
4.529 | 271.7391 | 0.16 | 0.038 | 0 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.013207 | 0.03158 | -0.060887
4.5323 | 271.9368 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.013289 | 0.031776 | -0.060295
4.5356 | 272.1344 | 0.145 | -0.015 | -0.053 | -0.041746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0046385 | -0.0048975 | -0.0016204 | -0.013536 | 0.03139 | -0.060286
4.5389 | 272.332 | 0.198 | 0 | -0.061 | 0.011254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0025093 | -0.013871 | 0.030587 | -0.060694
4.5422 | 272.5296 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.013624 | 0.030289 | -0.060685
4.5455 | 272.7273 | 0.198 | 0.076 | -0.053 | 0.011254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.013376 | 0.030825 | -0.060588
4.5487 | 272.9249 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.013294 | 0.031273 | -0.060667
4.552 | 273.1225 | 0.206 | 0.053 | 0.023 | 0.019254 | 0.023922 | 0.061417 | 0.0021393 | 0.002658 | 0.0068241 | -0.013124 | 0.031469 | -0.059911
4.5553 | 273.3202 | 0.122 | 0.046 | -0.046 | -0.064746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.013623 | 0.031918 | -0.05932
4.5586 | 273.5178 | 0.168 | 0.076 | -0.069 | -0.018746 | 0.046922 | -0.030583 | -0.0020829 | 0.0052136 | -0.0033982 | -0.01454 | 0.032619 | -0.059739
4.5619 | 273.7154 | 0.191 | 0.015 | -0.069 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.014699 | 0.032979 | -0.060411
4.5652 | 273.913 | 0.221 | -0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.014276 | 0.032418 | -0.060665
4.5685 | 274.1107 | 0.191 | 0.038 | -0.008 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.013853 | 0.032108 | -0.06025
4.5718 | 274.3083 | 0.183 | 0.046 | -0.046 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.013848 | 0.032392 | -0.059999
4.5751 | 274.5059 | 0.153 | 0.023 | -0.084 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0037496 | -0.0006753 | -0.0050648 | -0.014259 | 0.032511 | -0.060583
4.5784 | 274.7036 | 0.168 | 0.023 | 0 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.014836 | 0.032378 | -0.060661
4.5817 | 274.9012 | 0.175 | 0.008 | -0.046 | -0.011746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.015171 | 0.03208 | -0.060323
4.585 | 275.0988 | 0.221 | 0.076 | 0.008 | 0.034254 | 0.046922 | 0.046417 | 0.003806 | 0.0052136 | 0.0051574 | -0.014923 | 0.032363 | -0.059897
4.5883 | 275.2964 | 0.153 | 0 | -0.076 | -0.033746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.0032309 | -0.0041759 | -0.014918 | 0.032559 | -0.0598
4.5916 | 275.4941 | 0.153 | 0.046 | -0.069 | -0.033746 | 0.016922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.0018803 | -0.0033982 | -0.015659 | 0.032426 | -0.060548
4.5949 | 275.6917 | 0.183 | 0.023 | -0.038 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.016071 | 0.032545 | -0.060879
4.5982 | 275.8893 | 0.214 | 0.008 | -0.031 | 0.027254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0030282 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.015812 | 0.032247 | -0.060793
4.6014 | 276.087 | 0.183 | 0.038 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.015554 | 0.032113 | -0.060378
4.6047 | 276.2846 | 0.237 | 0.053 | -0.008 | 0.050254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0055838 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.015044 | 0.032474 | -0.05971
4.608 | 276.4822 | 0.214 | 0.092 | 0.008 | 0.027254 | 0.062922 | 0.046417 | 0.0030282 | 0.0069914 | 0.0051574 | -0.014193 | 0.033427 | -0.058866
4.6113 | 276.6798 | 0.206 | 0.008 | -0.061 | 0.019254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.013682 | 0.033887 | -0.058605
4.6146 | 276.8775 | 0.175 | 0.023 | -0.008 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.0136 | 0.033589 | -0.058519
4.6179 | 277.0751 | 0.183 | -0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.01377 | 0.033115 | -0.05818
4.6212 | 277.2727 | 0.107 | 0 | -0.008 | -0.079746 | -0.029078 | 0.030417 | -0.0088607 | -0.0032309 | 0.0033796 | -0.014686 | 0.032389 | -0.057842
4.6245 | 277.4704 | 0.183 | 0.031 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.015603 | 0.03209 | -0.057503
4.6278 | 277.668 | 0.221 | -0.008 | -0.023 | 0.034254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.0017129 | -0.015268 | 0.031704 | -0.057329
4.6311 | 277.8656 | 0.191 | -0.038 | -0.038 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0074531 | 4.6281e-05 | -0.014845 | 0.030561 | -0.057155
4.6344 | 278.0632 | 0.168 | 0.023 | -0.023 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.015005 | 0.029758 | -0.056982
4.6377 | 278.2609 | 0.168 | 0 | -0.092 | -0.018746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.0059537 | -0.015416 | 0.029372 | -0.057401
4.641 | 278.4585 | 0.237 | 0.046 | -0.061 | 0.050254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0055838 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.01507 | 0.029238 | -0.058237
4.6443 | 278.6561 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.014395 | 0.029522 | -0.058228
4.6476 | 278.8538 | 0.153 | 0 | -0.092 | -0.033746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0037496 | -0.0032309 | -0.0059537 | -0.014642 | 0.029301 | -0.058559
4.6509 | 279.0514 | 0.229 | 0.053 | -0.031 | 0.042254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.002658 | 0.00082406 | -0.014548 | 0.029244 | -0.059066
4.6542 | 279.249 | 0.237 | 0.084 | -0.076 | 0.050254 | 0.054922 | -0.037583 | 0.0055838 | 0.0061025 | -0.0041759 | -0.013533 | 0.03011 | -0.059397
4.6574 | 279.4466 | 0.175 | 0.038 | -0.053 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.01311 | 0.030811 | -0.05997
4.6607 | 279.6443 | 0.168 | -0.038 | -0.031 | -0.018746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0074531 | 0.00082406 | -0.013445 | 0.030172 | -0.060049
4.664 | 279.8419 | 0.122 | 0.023 | -0.038 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.007194 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.014361 | 0.029369 | -0.059963
4.6673 | 280.0395 | 0.168 | 0.046 | -0.053 | -0.018746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.015278 | 0.029488 | -0.060118
4.6706 | 280.2372 | 0.183 | 0.008 | -0.061 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.015525 | 0.029442 | -0.060526
4.6739 | 280.4348 | 0.153 | 0.046 | 0 | -0.033746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.0042685 | -0.015937 | 0.029397 | -0.060352
4.6772 | 280.6324 | 0.198 | 0.023 | -0.046 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.016184 | 0.029516 | -0.060014
4.6805 | 280.83 | 0.206 | 0.061 | 0.015 | 0.019254 | 0.031922 | 0.053417 | 0.0021393 | 0.0035469 | 0.0059352 | -0.015849 | 0.0298 | -0.059511
4.6838 | 281.0277 | 0.191 | 0.015 | -0.069 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.015591 | 0.029996 | -0.05926
4.6871 | 281.2253 | 0.168 | -0.015 | -0.023 | -0.018746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.01575 | 0.029357 | -0.059426
4.6904 | 281.4229 | 0.13 | 0.092 | -0.076 | -0.056746 | 0.062922 | -0.037583 | -0.0063051 | 0.0069914 | -0.0041759 | -0.016579 | 0.029564 | -0.05967
4.6937 | 281.6206 | 0.153 | 0.053 | -0.061 | -0.033746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.017572 | 0.030517 | -0.06033
4.697 | 281.8182 | 0.16 | 0.023 | -0.038 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.018236 | 0.030713 | -0.060574
4.7003 | 282.0158 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.018571 | 0.030668 | -0.060652
4.7036 | 282.2134 | 0.214 | 0.069 | -0.046 | 0.027254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.018313 | 0.031127 | -0.060819
4.7069 | 282.4111 | 0.206 | 0.053 | -0.069 | 0.019254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.017802 | 0.031828 | -0.061238
4.7101 | 282.6087 | 0.237 | 0.076 | -0.099 | 0.050254 | 0.046922 | -0.060583 | 0.0055838 | 0.0052136 | -0.0067315 | -0.017039 | 0.032606 | -0.062239
4.7134 | 282.8063 | 0.168 | -0.023 | -0.023 | -0.018746 | -0.052078 | 0.015417 | -0.0020829 | -0.0057864 | 0.0017129 | -0.016693 | 0.032549 | -0.062735
4.7167 | 283.004 | 0.183 | 0.053 | -0.008 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.030417 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.0033796 | -0.01694 | 0.03224 | -0.062232
4.72 | 283.2016 | 0.198 | -0.008 | -0.122 | 0.011254 | -0.037078 | -0.083583 | 0.0012504 | -0.0041197 | -0.0092871 | -0.016858 | 0.032096 | -0.062815
4.7233 | 283.3992 | 0.168 | 0.031 | 0.008 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0051574 | -0.01694 | 0.03171 | -0.063223
4.7266 | 283.5968 | 0.198 | 0.008 | -0.069 | 0.011254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0012504 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.017022 | 0.0315 | -0.06305
4.7299 | 283.7945 | 0.214 | 0.038 | 0 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.0166 | 0.031366 | -0.062964
4.7332 | 283.9921 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.016177 | 0.031397 | -0.062954
4.7365 | 284.1897 | 0.183 | 0.038 | -0.023 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.016094 | 0.031429 | -0.063198
4.7398 | 284.3874 | 0.107 | 0.053 | 0 | -0.079746 | 0.023922 | 0.038417 | -0.0088607 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.017011 | 0.031789 | -0.062607
4.7431 | 284.585 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.018016 | 0.032314 | -0.06218
4.7464 | 284.7826 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.018273 | 0.032675 | -0.062259
4.7497 | 284.9802 | 0.206 | 0.015 | -0.084 | 0.019254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.0021393 | -0.0015642 | -0.0050648 | -0.018191 | 0.032618 | -0.062843
4.753 | 285.1779 | 0.214 | 0.084 | -0.046 | 0.027254 | 0.054922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0061025 | -0.00084261 | -0.01768 | 0.033067 | -0.063427
4.7563 | 285.3755 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0033982 | -0.017335 | 0.033691 | -0.063846
4.7596 | 285.5731 | 0.191 | -0.038 | -0.053 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0074531 | -0.0016204 | -0.017241 | 0.032976 | -0.064342
4.7628 | 285.7708 | 0.153 | 0.084 | -0.038 | -0.033746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.0061025 | 4.6281e-05 | -0.017565 | 0.032842 | -0.064497
4.7661 | 285.9684 | 0.122 | 0.023 | -0.038 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.007194 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | -0.018646 | 0.033378 | -0.064488
4.7694 | 286.166 | 0.191 | 0.092 | -0.069 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.0069914 | -0.0033982 | -0.01931 | 0.034003 | -0.064819
4.7727 | 286.3636 | 0.175 | -0.015 | -0.053 | -0.011746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.0048975 | -0.0016204 | -0.019393 | 0.03421 | -0.065315
4.776 | 286.5613 | 0.16 | 0.046 | -0.038 | -0.026746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.019815 | 0.033911 | -0.065471
4.7793 | 286.7589 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.00084261 | -0.019733 | 0.034283 | -0.065549
4.7826 | 286.9565 | 0.168 | -0.015 | -0.046 | -0.018746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0020829 | -0.0048975 | -0.00084261 | -0.019563 | 0.033985 | -0.065716
4.7859 | 287.1542 | 0.183 | -0.038 | -0.053 | -0.0037461 | -0.067078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.0074531 | -0.0016204 | -0.01981 | 0.032764 | -0.065959
4.7892 | 287.3518 | 0.175 | 0.038 | -0.092 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.053583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0059537 | -0.01998 | 0.032126 | -0.066708
4.7925 | 287.5494 | 0.206 | 0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.019897 | 0.031992 | -0.067291
4.7958 | 287.747 | 0.221 | 0.061 | -0.023 | 0.034254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.0035469 | 0.0017129 | -0.01931 | 0.032111 | -0.067118
4.7991 | 287.9447 | 0.206 | 0.038 | 0.015 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.053417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0059352 | -0.018722 | 0.03256 | -0.066362
4.8024 | 288.1423 | 0.198 | -0.053 | -0.023 | 0.011254 | -0.082078 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.0091197 | 0.0017129 | -0.018387 | 0.031757 | -0.065606
4.8057 | 288.3399 | 0.145 | -0.061 | -0.053 | -0.041746 | -0.090078 | -0.014583 | -0.0046385 | -0.010009 | -0.0016204 | -0.018722 | 0.029867 | -0.065597
4.809 | 288.5375 | 0.214 | 0.015 | -0.069 | 0.027254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.018881 | 0.028723 | -0.066093
4.8123 | 288.7352 | 0.214 | -0.061 | -0.038 | 0.027254 | -0.090078 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.010009 | 4.6281e-05 | -0.018283 | 0.027579 | -0.066424
4.8155 | 288.9328 | 0.137 | 0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.01853 | 0.026524 | -0.066667
4.8188 | 289.1304 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.018865 | 0.026555 | -0.066746
4.8221 | 289.3281 | 0.198 | 0.092 | -0.076 | 0.011254 | 0.062922 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.0069914 | -0.0041759 | -0.01853 | 0.027344 | -0.066989
4.8254 | 289.5257 | 0.16 | 0.031 | -0.023 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.0187 | 0.028056 | -0.067233
4.8287 | 289.7233 | 0.16 | -0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.019287 | 0.02767 | -0.066982
4.832 | 289.9209 | 0.084 | -0.076 | -0.008 | -0.10275 | -0.10508 | 0.030417 | -0.011416 | -0.011675 | 0.0033796 | -0.020709 | 0.026109 | -0.066567
4.8353 | 290.1186 | 0.191 | 0.015 | 0.015 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.053417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0059352 | -0.02179 | 0.024801 | -0.065646
4.8386 | 290.3162 | 0.198 | 0 | -0.099 | 0.011254 | -0.029078 | -0.060583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0067315 | -0.02162 | 0.024327 | -0.065725
4.8419 | 290.5138 | 0.206 | 0.031 | -0.008 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.0033796 | -0.021285 | 0.024029 | -0.066056
4.8452 | 290.7115 | 0.206 | 0.031 | -0.023 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.020862 | 0.024071 | -0.065553
4.8485 | 290.9091 | 0.168 | 0 | -0.046 | -0.018746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.020856 | 0.023773 | -0.065467
4.8518 | 291.1067 | 0.206 | 0.069 | -0.084 | 0.019254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.0021393 | 0.0044358 | -0.0050648 | -0.020851 | 0.023892 | -0.066051
4.8551 | 291.3043 | 0.069 | 0 | -0.023 | -0.11775 | -0.029078 | 0.015417 | -0.013083 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.021932 | 0.024011 | -0.066382
4.8584 | 291.502 | 0.206 | 0.046 | 0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0051574 | -0.023014 | 0.023877 | -0.065703
4.8617 | 291.6996 | 0.191 | -0.008 | 0.008 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.046417 | 0.00047265 | -0.0041197 | 0.0051574 | -0.022756 | 0.023656 | -0.064684
4.865 | 291.8972 | 0.145 | 0.023 | -0.023 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0046385 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.023167 | 0.023182 | -0.064005
4.8682 | 292.0949 | 0.229 | 0.038 | -0.031 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.023162 | 0.023214 | -0.063754
4.8715 | 292.2925 | 0.198 | 0 | -0.107 | 0.011254 | -0.029078 | -0.068583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0076204 | -0.022574 | 0.022992 | -0.064426
4.8748 | 292.4901 | 0.206 | 0.031 | -0.046 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.022239 | 0.022694 | -0.065262
4.8781 | 292.6877 | 0.16 | 0.046 | -0.023 | -0.026746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.022321 | 0.022901 | -0.065176
4.8814 | 292.8854 | 0.221 | 0.076 | -0.008 | 0.034254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.003806 | 0.0052136 | 0.0033796 | -0.022239 | 0.023602 | -0.064673
4.8847 | 293.083 | 0.206 | 0.023 | -0.046 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.021652 | 0.02405 | -0.064422
4.888 | 293.2806 | 0.229 | 0.061 | -0.053 | 0.042254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0046949 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.020976 | 0.024334 | -0.064666
4.8913 | 293.4783 | 0.137 | 0.038 | -0.015 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0055273 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.021059 | 0.024783 | -0.064569
4.8946 | 293.6759 | 0.198 | 0.107 | -0.046 | 0.011254 | 0.077922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.008658 | -0.00084261 | -0.021481 | 0.025736 | -0.064395
4.8979 | 293.8735 | 0.198 | 0.076 | -0.092 | 0.011254 | 0.046922 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.0059537 | -0.021234 | 0.027107 | -0.065066
4.9012 | 294.0711 | 0.206 | -0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0041197 | -0.0016204 | -0.020899 | 0.027215 | -0.065815
4.9045 | 294.2688 | 0.214 | 0.008 | -0.038 | 0.027254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.020388 | 0.026576 | -0.06597
4.9078 | 294.4664 | 0.168 | -0.015 | -0.061 | -0.018746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0048975 | -0.0025093 | -0.020295 | 0.025861 | -0.066214
4.9111 | 294.664 | 0.153 | 0.031 | -0.008 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0033796 | -0.020871 | 0.025398 | -0.066128
4.9144 | 294.8617 | 0.206 | -0.031 | -0.053 | 0.019254 | -0.060078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0066753 | -0.0016204 | -0.02103 | 0.02476 | -0.065954
4.9177 | 295.0593 | 0.114 | 0.015 | -0.069 | -0.072746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0080829 | -0.0015642 | -0.0033982 | -0.021618 | 0.023946 | -0.06645
4.9209 | 295.2569 | 0.198 | 0.061 | -0.046 | 0.011254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.022293 | 0.024141 | -0.066869
4.9242 | 295.4545 | 0.191 | 0.008 | -0.046 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.00084261 | -0.022123 | 0.024261 | -0.067035
4.9275 | 295.6522 | 0.237 | 0.008 | -0.061 | 0.050254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0055838 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.021524 | 0.023798 | -0.067367
4.9308 | 295.8498 | 0.221 | 0.008 | -0.038 | 0.034254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.020596 | 0.023335 | -0.06761
4.9341 | 296.0474 | 0.191 | 0.038 | -0.061 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.020174 | 0.023201 | -0.067853
4.9374 | 296.2451 | 0.137 | 0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.020673 | 0.023233 | -0.068349
4.9407 | 296.4427 | 0.16 | -0.008 | -0.107 | -0.026746 | -0.037078 | -0.068583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0076204 | -0.021513 | 0.022759 | -0.06935
4.944 | 296.6403 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.021507 | 0.02245 | -0.070263
4.9473 | 296.8379 | 0.198 | 0.053 | -0.015 | 0.011254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.021085 | 0.02281 | -0.070166
4.9506 | 297.0356 | 0.175 | 0.053 | -0.076 | -0.011746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.0041759 | -0.02109 | 0.023336 | -0.070322
4.9539 | 297.2332 | 0.137 | -0.046 | -0.069 | -0.049746 | -0.075078 | -0.030583 | -0.0055273 | -0.008342 | -0.0033982 | -0.021765 | 0.022774 | -0.07107
4.9572 | 297.4308 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.022352 | 0.021466 | -0.071401
4.9605 | 297.6285 | 0.198 | 0.084 | -0.069 | 0.011254 | 0.054922 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.0061025 | -0.0033982 | -0.02227 | 0.021585 | -0.071733
4.9638 | 297.8261 | 0.252 | 0.038 | -0.015 | 0.065254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0072504 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.02143 | 0.022286 | -0.071811
4.9671 | 298.0237 | 0.198 | 0.046 | -0.038 | 0.011254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.02059 | 0.02257 | -0.07155
4.9704 | 298.2213 | 0.183 | 0.069 | -0.038 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | -0.020508 | 0.023194 | -0.071541
4.9736 | 298.419 | 0.13 | 0.023 | -0.061 | -0.056746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0063051 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.021172 | 0.023565 | -0.071784
4.9769 | 298.6166 | 0.206 | 0.015 | -0.038 | 0.019254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.021583 | 0.023344 | -0.072027
4.9802 | 298.8142 | 0.198 | 0.084 | -0.031 | 0.011254 | 0.054922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.0061025 | 0.00082406 | -0.021248 | 0.023792 | -0.071941
4.9835 | 299.0119 | 0.191 | 0.084 | -0.038 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.0061025 | 4.6281e-05 | -0.021078 | 0.024998 | -0.071855
4.9868 | 299.2095 | 0.183 | 0.031 | -0.099 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.0067315 | -0.021073 | 0.025623 | -0.072516
4.9901 | 299.4071 | 0.175 | 0.008 | -0.107 | -0.011746 | -0.021078 | -0.068583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0076204 | -0.021243 | 0.025412 | -0.073934
4.9934 | 299.6047 | 0.191 | -0.084 | -0.053 | 0.0042539 | -0.11308 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.012564 | -0.0016204 | -0.021325 | 0.023939 | -0.074847
4.9967 | 299.8024 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.021319 | 0.022214 | -0.075003
5 | 300 | 0.237 | 0.008 | -0.076 | 0.050254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.0055838 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.020809 | 0.021498 | -0.075411
5.0033 | 300.1976 | 0.221 | 0.053 | 0 | 0.034254 | 0.023922 | 0.038417 | 0.003806 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.019881 | 0.02153 | -0.075402
5.0066 | 300.3953 | 0.214 | 0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.019206 | 0.021561 | -0.075316
5.0099 | 300.5929 | 0.183 | 0.084 | -0.023 | -0.0037461 | 0.054922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0061025 | 0.0017129 | -0.018947 | 0.021932 | -0.075482
5.0132 | 300.7905 | 0.168 | 0.015 | -0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.019194 | 0.022381 | -0.075308
5.0165 | 300.9881 | 0.191 | 0.046 | -0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.019353 | 0.022412 | -0.075047
5.0198 | 301.1858 | 0.145 | 0.023 | -0.107 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.0046385 | -0.0006753 | -0.0076204 | -0.019765 | 0.022531 | -0.075543
5.0231 | 301.3834 | 0.145 | -0.023 | -0.031 | -0.041746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0046385 | -0.0057864 | 0.00082406 | -0.020682 | 0.021893 | -0.076214
5.0264 | 301.581 | 0.107 | 0.031 | -0.008 | -0.079746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0088607 | 0.00021359 | 0.0033796 | -0.022016 | 0.021342 | -0.075799
5.0296 | 301.7787 | 0.145 | 0.023 | -0.015 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0046385 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.02335 | 0.021296 | -0.075208
5.0329 | 301.9763 | 0.237 | 0.031 | -0.038 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.023256 | 0.021251 | -0.074946
5.0362 | 302.1739 | 0.244 | 0.023 | -0.046 | 0.057254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0063615 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.022076 | 0.021205 | -0.075025
5.0395 | 302.3715 | 0.259 | 0.099 | -0.076 | 0.072254 | 0.069922 | -0.037583 | 0.0080282 | 0.0077691 | -0.0041759 | -0.020654 | 0.021906 | -0.075521
5.0428 | 302.5692 | 0.122 | 0.038 | -0.069 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.007194 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.020572 | 0.022772 | -0.076269
5.0461 | 302.7668 | 0.221 | 0.008 | -0.107 | 0.034254 | -0.021078 | -0.068583 | 0.003806 | -0.002342 | -0.0076204 | -0.020906 | 0.022638 | -0.077358
5.0494 | 302.9644 | 0.252 | 0 | 0.008 | 0.065254 | -0.029078 | 0.046417 | 0.0072504 | -0.0032309 | 0.0051574 | -0.019814 | 0.022088 | -0.077601
5.0527 | 303.1621 | 0.183 | 0.053 | -0.023 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.019138 | 0.022031 | -0.076922
5.056 | 303.3597 | 0.183 | 0.046 | -0.084 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.045583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0050648 | -0.019221 | 0.02248 | -0.077254
5.0593 | 303.5573 | 0.168 | 0.061 | 0.038 | -0.018746 | 0.031922 | 0.076417 | -0.0020829 | 0.0035469 | 0.0084907 | -0.019468 | 0.023016 | -0.076915
5.0626 | 303.7549 | 0.122 | 0.023 | -0.008 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.007194 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.020384 | 0.0233 | -0.075742
5.0659 | 303.9526 | 0.237 | -0.015 | -0.023 | 0.050254 | -0.044078 | 0.015417 | 0.0055838 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.020543 | 0.022749 | -0.075239
5.0692 | 304.1502 | 0.198 | 0.015 | 0.008 | 0.011254 | -0.014078 | 0.046417 | 0.0012504 | -0.0015642 | 0.0051574 | -0.019868 | 0.02211 | -0.07456
5.0725 | 304.3478 | 0.229 | 0.023 | -0.061 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.019281 | 0.021889 | -0.074298
5.0758 | 304.5455 | 0.221 | 0.008 | -0.038 | 0.034254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.018441 | 0.021591 | -0.074542
5.0791 | 304.7431 | 0.244 | 0.084 | -0.031 | 0.057254 | 0.054922 | 0.0074165 | 0.0063615 | 0.0061025 | 0.00082406 | -0.017436 | 0.021963 | -0.074456
5.0823 | 304.9407 | 0.175 | 0.038 | -0.084 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0050648 | -0.016936 | 0.022664 | -0.074875
5.0856 | 305.1383 | 0.221 | 0.053 | -0.023 | 0.034254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.016689 | 0.023024 | -0.075206
5.0889 | 305.336 | 0.198 | 0.008 | 0 | 0.011254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0012504 | -0.002342 | 0.0042685 | -0.01619 | 0.023055 | -0.074615
5.0922 | 305.5336 | 0.214 | 0.038 | -0.084 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0050648 | -0.015767 | 0.022922 | -0.074694
5.0955 | 305.7312 | 0.198 | 0.122 | -0.038 | 0.011254 | 0.092922 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.010325 | 4.6281e-05 | -0.015344 | 0.02404 | -0.075189
5.0988 | 305.9289 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.015174 | 0.025158 | -0.07518
5.1021 | 306.1265 | 0.214 | -0.008 | -0.008 | 0.027254 | -0.037078 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.0041197 | 0.0033796 | -0.014828 | 0.024849 | -0.074842
5.1054 | 306.3241 | 0.175 | -0.031 | -0.038 | -0.011746 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | -0.014658 | 0.023782 | -0.074503
5.1087 | 306.5217 | 0.198 | 0.046 | -0.038 | 0.011254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.014663 | 0.023309 | -0.074494
5.112 | 306.7194 | 0.252 | -0.008 | -0.061 | 0.065254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.0072504 | -0.0041197 | -0.0025093 | -0.013823 | 0.023087 | -0.074738
5.1153 | 306.917 | 0.214 | 0.023 | -0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.012807 | 0.022614 | -0.074728
5.1186 | 307.1146 | 0.206 | 0.084 | -0.061 | 0.019254 | 0.054922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0061025 | -0.0025093 | -0.012297 | 0.02315 | -0.074719
5.1219 | 307.3123 | 0.198 | 0.038 | -0.069 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.011962 | 0.023851 | -0.075303
5.1252 | 307.5099 | 0.175 | -0.008 | -0.099 | -0.011746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0013051 | -0.0041197 | -0.0067315 | -0.011967 | 0.023542 | -0.076304
5.1285 | 307.7075 | 0.183 | -0.031 | -0.038 | -0.0037461 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | -0.012137 | 0.022475 | -0.076965
5.1318 | 307.9051 | 0.175 | -0.008 | -0.084 | -0.011746 | -0.037078 | -0.045583 | -0.0013051 | -0.0041197 | -0.0050648 | -0.012307 | 0.021408 | -0.07746
5.135 | 308.1028 | 0.221 | 0.038 | -0.046 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.01206 | 0.021099 | -0.078044
5.1383 | 308.3004 | 0.183 | 0.038 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.011725 | 0.021295 | -0.078123
5.1416 | 308.498 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.011555 | 0.021326 | -0.077784
5.1449 | 308.6957 | 0.168 | 0.031 | -0.046 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.011549 | 0.021281 | -0.077534
5.1482 | 308.8933 | 0.214 | 0.023 | -0.061 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.011456 | 0.021235 | -0.077865
5.1515 | 309.0909 | 0.198 | 0.031 | -0.038 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.011033 | 0.021189 | -0.078108
5.1548 | 309.2885 | 0.214 | 0.046 | -0.023 | 0.027254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.01061 | 0.021396 | -0.077934
5.1581 | 309.4862 | 0.244 | 0.015 | 0.023 | 0.057254 | -0.014078 | 0.061417 | 0.0063615 | -0.0015642 | 0.0068241 | -0.0096825 | 0.021428 | -0.077091
5.1614 | 309.6838 | 0.16 | -0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0048975 | -0.00084261 | -0.0093475 | 0.020789 | -0.0765
5.1647 | 309.8814 | 0.244 | 0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0063615 | -0.002342 | 0.0017129 | -0.0090126 | 0.020074 | -0.076414
5.168 | 310.0791 | 0.183 | 0.023 | -0.076 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.0084251 | 0.019775 | -0.076657
5.1713 | 310.2767 | 0.153 | 0.008 | -0.076 | -0.033746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.0041759 | -0.0088368 | 0.019477 | -0.077482
5.1746 | 310.4743 | 0.259 | 0.046 | -0.061 | 0.072254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0080282 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.008414 | 0.019432 | -0.078143
5.1779 | 310.6719 | 0.13 | 0.046 | 0.008 | -0.056746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.0063051 | 0.0018803 | 0.0051574 | -0.0082437 | 0.019803 | -0.077881
5.1812 | 310.8696 | 0.122 | 0.008 | -0.015 | -0.064746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.007194 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.0095776 | 0.019758 | -0.077115
5.1845 | 311.0672 | 0.191 | -0.038 | -0.053 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0074531 | -0.0016204 | -0.010242 | 0.01879 | -0.077018
5.1877 | 311.2648 | 0.168 | 0.092 | -0.015 | -0.018746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.0020829 | 0.0069914 | 0.0026018 | -0.010401 | 0.018744 | -0.076921
5.191 | 311.4625 | 0.183 | 0.023 | 0 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0042685 | -0.010648 | 0.019368 | -0.076242
5.1943 | 311.6601 | 0.122 | 0.038 | -0.061 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.007194 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.0114 | 0.0194 | -0.076068
5.1976 | 311.8577 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.011899 | 0.019431 | -0.075982
5.2009 | 312.0553 | 0.237 | 0.053 | -0.061 | 0.050254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0055838 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.011136 | 0.019627 | -0.075896
5.2042 | 312.253 | 0.145 | 0.015 | 0.008 | -0.041746 | -0.014078 | 0.046417 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.0051574 | -0.011043 | 0.019735 | -0.075634
5.2075 | 312.4506 | 0.153 | 0.046 | -0.008 | -0.033746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.0033796 | -0.011872 | 0.019766 | -0.074791
5.2108 | 312.6482 | 0.206 | 0.046 | -0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0033796 | -0.012031 | 0.020138 | -0.074123
5.2141 | 312.8458 | 0.237 | 0.053 | -0.023 | 0.050254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0055838 | 0.002658 | 0.0017129 | -0.011268 | 0.020586 | -0.07362
5.2174 | 313.0435 | 0.198 | -0.046 | -0.023 | 0.011254 | -0.075078 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.008342 | 0.0017129 | -0.010592 | 0.020024 | -0.073281
5.2207 | 313.2411 | 0.191 | 0.076 | -0.053 | 0.0042539 | 0.046922 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.0052136 | -0.0016204 | -0.010422 | 0.019715 | -0.073272
5.224 | 313.4387 | 0.168 | 0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0016204 | -0.010581 | 0.020076 | -0.073592
5.2273 | 313.6364 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | -0.010916 | 0.019602 | -0.073748
5.2306 | 313.834 | 0.198 | 0.008 | -0.053 | 0.011254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.010921 | 0.019051 | -0.073903
5.2339 | 314.0316 | 0.214 | 0.069 | -0.038 | 0.027254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | -0.010499 | 0.019258 | -0.074059
5.2372 | 314.2292 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.01024 | 0.019882 | -0.074214
5.2404 | 314.4269 | 0.214 | 0.038 | -0.046 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.0099823 | 0.020166 | -0.074458
5.2437 | 314.6245 | 0.153 | 0.008 | -0.053 | -0.033746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.010054 | 0.020033 | -0.074701
5.247 | 314.8221 | 0.198 | 0.069 | -0.076 | 0.011254 | 0.039922 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.0044358 | -0.0041759 | -0.010301 | 0.02024 | -0.075274
5.2503 | 315.0198 | 0.198 | 0.053 | -0.046 | 0.011254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.010053 | 0.020941 | -0.07577
5.2536 | 315.2174 | 0.175 | 0.061 | -0.046 | -0.011746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.010059 | 0.021554 | -0.075936
5.2569 | 315.415 | 0.229 | 0.015 | -0.061 | 0.042254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.0015642 | -0.0025093 | -0.0097239 | 0.02175 | -0.076267
5.2602 | 315.6126 | 0.183 | -0.038 | -0.031 | -0.0037461 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0074531 | 0.00082406 | -0.0093011 | 0.020859 | -0.076434
5.2635 | 315.8103 | 0.198 | 0.061 | -0.023 | 0.011254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.0017129 | -0.0092187 | 0.020473 | -0.076183
5.2668 | 316.0079 | 0.214 | 0 | -0.046 | 0.027254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.0087959 | 0.020504 | -0.076097
5.2701 | 316.2055 | 0.175 | 0.038 | -0.031 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.0086256 | 0.020283 | -0.076099
5.2734 | 316.4032 | 0.175 | 0.038 | -0.061 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.0088835 | 0.020478 | -0.076266
5.2767 | 316.6008 | 0.237 | 0.023 | -0.046 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0055838 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.0084607 | 0.02051 | -0.076597
5.28 | 316.7984 | 0.214 | 0.015 | -0.008 | 0.027254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.0076098 | 0.020288 | -0.076346
5.2833 | 316.996 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.007187 | 0.020155 | -0.075755
5.2866 | 317.1937 | 0.198 | 0.023 | -0.023 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0069398 | 0.020109 | -0.075329
5.2899 | 317.3913 | 0.191 | 0.015 | 0.023 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.061417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0068241 | -0.0067696 | 0.019888 | -0.074485
5.2931 | 317.5889 | 0.214 | -0.015 | -0.076 | 0.027254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0030282 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.0064236 | 0.01925 | -0.074223
5.2964 | 317.7866 | 0.145 | 0.084 | -0.053 | -0.041746 | 0.054922 | -0.014583 | -0.0046385 | 0.0061025 | -0.0016204 | -0.0065828 | 0.019369 | -0.074796
5.2997 | 317.9842 | 0.229 | 0.076 | -0.061 | 0.042254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0046949 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.0065772 | 0.020487 | -0.075204
5.303 | 318.1818 | 0.153 | 0.069 | -0.015 | -0.033746 | 0.039922 | 0.023417 | -0.0037496 | 0.0044358 | 0.0026018 | -0.0064838 | 0.02144 | -0.075195
5.3063 | 318.3794 | 0.168 | -0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0033796 | -0.0070601 | 0.021395 | -0.074604
5.3096 | 318.5771 | 0.183 | 0.053 | -0.069 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.0073071 | 0.021173 | -0.074606
5.3129 | 318.7747 | 0.198 | 0.038 | -0.031 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.0072246 | 0.021534 | -0.07486
5.3162 | 318.9723 | 0.191 | 0.031 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.0070544 | 0.021653 | -0.074522
5.3195 | 319.17 | 0.198 | 0.023 | -0.023 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.0017129 | -0.0068841 | 0.021607 | -0.074095
5.3228 | 319.3676 | 0.153 | 0.053 | -0.053 | -0.033746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0037496 | 0.002658 | -0.0016204 | -0.007131 | 0.021803 | -0.074086
5.3261 | 319.5652 | 0.183 | 0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.0075427 | 0.021835 | -0.074242
5.3294 | 319.7628 | 0.206 | 0.046 | -0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0033796 | -0.0073724 | 0.021789 | -0.073903
5.3327 | 319.9605 | 0.206 | 0.092 | -0.069 | 0.019254 | 0.062922 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.0069914 | -0.0033982 | -0.0069496 | 0.022666 | -0.073905
5.336 | 320.1581 | 0.16 | 0.031 | -0.046 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.00021359 | -0.00084261 | -0.0070319 | 0.023378 | -0.074324
5.3393 | 320.3557 | 0.191 | 0.015 | -0.023 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.015417 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.0072788 | 0.023244 | -0.074238
5.3426 | 320.5534 | 0.175 | 0.023 | -0.053 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.0073611 | 0.023023 | -0.074229
5.3458 | 320.751 | 0.183 | 0 | -0.015 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.023417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0026018 | -0.0075312 | 0.022637 | -0.074132
5.3491 | 320.9486 | 0.298 | -0.008 | -0.069 | 0.11125 | -0.037078 | -0.030583 | 0.012362 | -0.0041197 | -0.0033982 | -0.0063508 | 0.02191 | -0.074211
5.3524 | 321.1462 | 0.175 | 0.038 | -0.038 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.0052583 | 0.021601 | -0.074542
5.3557 | 321.3439 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.0054284 | 0.021215 | -0.074533
5.359 | 321.5415 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0033796 | -0.0057632 | 0.020665 | -0.074194
5.3623 | 321.7391 | 0.191 | 0.023 | -0.053 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.0060101 | 0.020531 | -0.07402
5.3656 | 321.9368 | 0.206 | 0.099 | -0.046 | 0.019254 | 0.069922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0077691 | -0.00084261 | -0.005752 | 0.021232 | -0.074264
5.3689 | 322.1344 | 0.214 | 0.038 | -0.023 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.0052414 | 0.022098 | -0.074178
5.3722 | 322.332 | 0.191 | 0.069 | 0.015 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.053417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0059352 | -0.0048955 | 0.022634 | -0.073422
5.3755 | 322.5296 | 0.183 | 0.031 | -0.031 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.00082406 | -0.0048899 | 0.023094 | -0.072754
5.3788 | 322.7273 | 0.244 | 0.061 | -0.053 | 0.057254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.0043024 | 0.023465 | -0.072833
5.3821 | 322.9249 | 0.175 | 0.053 | -0.122 | -0.011746 | 0.023922 | -0.083583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.0092871 | -0.0038028 | 0.024078 | -0.073911
5.3854 | 323.1225 | 0.183 | 0.038 | -0.053 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.0039729 | 0.024439 | -0.074988
5.3887 | 323.3202 | 0.145 | 0.061 | 0.015 | -0.041746 | 0.031922 | 0.053417 | -0.0046385 | 0.0035469 | 0.0059352 | -0.0044723 | 0.024887 | -0.074562
5.392 | 323.5178 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.0052243 | 0.025083 | -0.073971
5.3953 | 323.7154 | 0.183 | -0.031 | -0.053 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.0066753 | -0.0016204 | -0.0055591 | 0.024269 | -0.074127
5.3986 | 323.913 | 0.191 | 0.031 | 0 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.0055536 | 0.023631 | -0.073865
5.4018 | 324.1107 | 0.13 | 0.015 | -0.038 | -0.056746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0063051 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.0061299 | 0.023497 | -0.073439
5.4051 | 324.3083 | 0.137 | -0.008 | -0.076 | -0.049746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0055273 | -0.0041197 | -0.0041759 | -0.0072991 | 0.022935 | -0.073847
5.4084 | 324.5059 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.0077217 | 0.022549 | -0.074002
5.4117 | 324.7036 | 0.145 | 0.023 | -0.076 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0046385 | -0.0006753 | -0.0041759 | -0.0080565 | 0.022504 | -0.074158
5.415 | 324.9012 | 0.183 | 0.038 | -0.099 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.060583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0067315 | -0.008556 | 0.022535 | -0.075236
5.4183 | 325.0988 | 0.237 | 0.023 | -0.015 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0055838 | -0.0006753 | 0.0026018 | -0.0080454 | 0.022566 | -0.075644
5.4216 | 325.2964 | 0.214 | 0.008 | -0.008 | 0.027254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.002342 | 0.0033796 | -0.0071944 | 0.022268 | -0.075053
5.4249 | 325.4941 | 0.153 | 0.061 | -0.038 | -0.033746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | -0.0072657 | 0.022387 | -0.074714
5.4282 | 325.6917 | 0.13 | -0.008 | -0.008 | -0.056746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0063051 | -0.0041197 | 0.0033796 | -0.0082592 | 0.022331 | -0.074375
5.4315 | 325.8893 | 0.153 | 0.084 | -0.046 | -0.033746 | 0.054922 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.0061025 | -0.00084261 | -0.0092527 | 0.022527 | -0.074125
5.4348 | 326.087 | 0.221 | 0 | 0 | 0.034254 | -0.029078 | 0.038417 | 0.003806 | -0.0032309 | 0.0042685 | -0.0092472 | 0.02281 | -0.073786
5.4381 | 326.2846 | 0.275 | 0.053 | -0.046 | 0.088254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.009806 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.0079021 | 0.022754 | -0.073448
5.4414 | 326.4822 | 0.191 | 0.046 | -0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.0068864 | 0.023202 | -0.073274
5.4447 | 326.6798 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.0072102 | 0.023574 | -0.072935
5.448 | 326.8775 | 0.16 | 0.107 | -0.061 | -0.026746 | 0.077922 | -0.022583 | -0.0029718 | 0.008658 | -0.0025093 | -0.0078744 | 0.024615 | -0.073102
5.4513 | 327.0751 | 0.183 | 0.038 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.0082092 | 0.025569 | -0.073016
5.4545 | 327.2727 | 0.168 | 0.107 | -0.061 | -0.018746 | 0.077922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.008658 | -0.0025093 | -0.0084561 | 0.026522 | -0.07293
5.4578 | 327.4704 | 0.191 | -0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.0041197 | -0.0025093 | -0.0086153 | 0.026971 | -0.073426
5.4611 | 327.668 | 0.198 | 0.031 | 0 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0042685 | -0.008445 | 0.026585 | -0.073252
5.4644 | 327.8656 | 0.183 | 0.008 | 0.053 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.091417 | -0.00041624 | -0.002342 | 0.010157 | -0.0083626 | 0.026374 | -0.071826
5.4677 | 328.0632 | 0.114 | 0.069 | -0.046 | -0.072746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0080829 | 0.0044358 | -0.00084261 | -0.0092024 | 0.026581 | -0.070906
5.471 | 328.2609 | 0.229 | 0.053 | -0.076 | 0.042254 | 0.023922 | -0.037583 | 0.0046949 | 0.002658 | -0.0041759 | -0.0095372 | 0.027282 | -0.071402
5.4743 | 328.4585 | 0.191 | -0.023 | -0.015 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.023417 | 0.00047265 | -0.0057864 | 0.0026018 | -0.0090266 | 0.026973 | -0.071557
5.4776 | 328.6561 | 0.175 | 0.038 | -0.069 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0033982 | -0.0091088 | 0.026499 | -0.071636
5.4809 | 328.8538 | 0.122 | 0.053 | -0.015 | -0.064746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.007194 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.0099487 | 0.02686 | -0.071715
5.4842 | 329.0514 | 0.237 | 0.023 | -0.099 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.060583 | 0.0055838 | -0.0006753 | -0.0067315 | -0.010108 | 0.027056 | -0.072123
5.4875 | 329.249 | 0.183 | 0.099 | -0.046 | -0.0037461 | 0.069922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0077691 | -0.00084261 | -0.0095972 | 0.027757 | -0.072871
5.4908 | 329.4466 | 0.168 | 0.053 | 0 | -0.018746 | 0.023922 | 0.038417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0042685 | -0.0098441 | 0.028787 | -0.072533
5.4941 | 329.6443 | 0.16 | 0.107 | -0.069 | -0.026746 | 0.077922 | -0.030583 | -0.0029718 | 0.008658 | -0.0033982 | -0.010344 | 0.029905 | -0.072447
5.4974 | 329.8419 | 0.153 | 0.008 | -0.038 | -0.033746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0037496 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.011008 | 0.030529 | -0.072778
5.5007 | 330.0395 | 0.183 | 0.038 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0025093 | -0.011419 | 0.030396 | -0.073021
5.504 | 330.2372 | 0.206 | 0.038 | -0.008 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.011249 | 0.030592 | -0.072935
5.5072 | 330.4348 | 0.183 | 0.053 | -0.061 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.011079 | 0.030952 | -0.072849
5.5105 | 330.6324 | 0.16 | 0.076 | -0.061 | -0.026746 | 0.046922 | -0.022583 | -0.0029718 | 0.0052136 | -0.0025093 | -0.011414 | 0.03173 | -0.073345
5.5138 | 330.83 | 0.214 | 0.038 | -0.038 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.011408 | 0.032343 | -0.073589
5.5171 | 331.0277 | 0.13 | 0.061 | -0.099 | -0.056746 | 0.031922 | -0.060583 | -0.0063051 | 0.0035469 | -0.0067315 | -0.011732 | 0.032792 | -0.074249
5.5204 | 331.2253 | 0.198 | 0.076 | -0.038 | 0.011254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0012504 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | -0.012231 | 0.033657 | -0.07491
5.5237 | 331.4229 | 0.137 | 0.107 | 0.008 | -0.049746 | 0.077922 | 0.046417 | -0.0055273 | 0.008658 | 0.0051574 | -0.012654 | 0.035028 | -0.074396
5.527 | 331.6206 | 0.191 | 0.053 | -0.046 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.00084261 | -0.013153 | 0.036146 | -0.073969
5.5303 | 331.8182 | 0.252 | 0 | -0.008 | 0.065254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.0072504 | -0.0032309 | 0.0033796 | -0.01239 | 0.03609 | -0.073719
5.5336 | 332.0158 | 0.153 | 0.107 | -0.076 | -0.033746 | 0.077922 | -0.037583 | -0.0037496 | 0.008658 | -0.0041759 | -0.012044 | 0.036626 | -0.073797
5.5369 | 332.2134 | 0.237 | 0.038 | -0.031 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.011863 | 0.03758 | -0.074129
5.5402 | 332.4111 | 0.252 | 0.137 | -0.053 | 0.065254 | 0.10792 | -0.014583 | 0.0072504 | 0.011991 | -0.0016204 | -0.010595 | 0.038862 | -0.074207
5.5435 | 332.6087 | 0.16 | 0.13 | 0.023 | -0.026746 | 0.10092 | 0.061417 | -0.0029718 | 0.011214 | 0.0068241 | -0.010172 | 0.041155 | -0.073693
5.5468 | 332.8063 | 0.191 | 0.015 | -0.038 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | -0.010419 | 0.042109 | -0.073014
5.5501 | 333.004 | 0.191 | 0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.010326 | 0.041723 | -0.073258
5.5534 | 333.2016 | 0.191 | 0.038 | -0.107 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.068583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0076204 | -0.010232 | 0.041589 | -0.074258
5.5567 | 333.3992 | 0.252 | 0.023 | -0.031 | 0.065254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0072504 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.0094691 | 0.041621 | -0.07493
5.5599 | 333.5968 | 0.175 | 0.046 | -0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0013051 | 0.0018803 | 0.0026018 | -0.0088816 | 0.04174 | -0.074592
5.5632 | 333.7945 | 0.175 | 0.053 | -0.13 | -0.011746 | 0.023922 | -0.091583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.010176 | -0.0091396 | 0.042188 | -0.07534
5.5665 | 333.9921 | 0.206 | 0.038 | -0.008 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.0090571 | 0.042549 | -0.076012
5.5698 | 334.1897 | 0.183 | 0.053 | -0.038 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0088869 | 0.042909 | -0.075673
5.5731 | 334.3874 | 0.198 | -0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.044078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | -0.0088044 | 0.042688 | -0.075664
5.5764 | 334.585 | 0.214 | 0.084 | -0.038 | 0.027254 | 0.054922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0061025 | 4.6281e-05 | -0.0083816 | 0.042807 | -0.075655
5.5797 | 334.7826 | 0.114 | 0.015 | -0.023 | -0.072746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0080829 | -0.0015642 | 0.0017129 | -0.0088811 | 0.043256 | -0.075481
5.583 | 334.9802 | 0.145 | 0.046 | -0.053 | -0.041746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0046385 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.010138 | 0.043287 | -0.075472
5.5863 | 335.1779 | 0.16 | 0.023 | -0.031 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.01089 | 0.043406 | -0.07555
5.5896 | 335.3755 | 0.206 | -0.061 | 0.046 | 0.019254 | -0.090078 | 0.084417 | 0.0021393 | -0.010009 | 0.0093796 | -0.010972 | 0.04235 | -0.074542
5.5929 | 335.5731 | 0.145 | 0 | -0.031 | -0.041746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0046385 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.011219 | 0.041042 | -0.073534
5.5962 | 335.7708 | 0.221 | -0.015 | -0.023 | 0.034254 | -0.044078 | 0.015417 | 0.003806 | -0.0048975 | 0.0017129 | -0.011302 | 0.040239 | -0.073283
5.5995 | 335.9684 | 0.214 | 0.031 | -0.023 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.00021359 | 0.0017129 | -0.010626 | 0.039776 | -0.072945
5.6028 | 336.166 | 0.114 | 0 | -0.046 | -0.072746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0080829 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.011126 | 0.039478 | -0.072859
5.6061 | 336.3636 | 0.122 | 0.038 | -0.015 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.012635 | 0.039256 | -0.072685
5.6094 | 336.5613 | 0.214 | 0.008 | 0.031 | 0.027254 | -0.021078 | 0.069417 | 0.0030282 | -0.002342 | 0.0077129 | -0.013047 | 0.039123 | -0.071666
5.6126 | 336.7589 | 0.214 | -0.015 | -0.031 | 0.027254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0030282 | -0.0048975 | 0.00082406 | -0.012449 | 0.038408 | -0.070822
5.6159 | 336.9565 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.011773 | 0.03811 | -0.070659
5.6192 | 337.1542 | 0.221 | 0.038 | -0.023 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.003806 | 0.00099137 | 0.0017129 | -0.011021 | 0.038393 | -0.070408
5.6225 | 337.3518 | 0.145 | 0.061 | -0.031 | -0.041746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0046385 | 0.0035469 | 0.00082406 | -0.011103 | 0.038842 | -0.070158
5.6258 | 337.5494 | 0.175 | -0.008 | -0.084 | -0.011746 | -0.037078 | -0.045583 | -0.0013051 | -0.0041197 | -0.0050648 | -0.011691 | 0.038785 | -0.070577
5.6291 | 337.747 | 0.183 | 0 | -0.015 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.023417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0026018 | -0.011861 | 0.038059 | -0.07082
5.6324 | 337.9447 | 0.191 | -0.023 | 0.031 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.069417 | 0.00047265 | -0.0057864 | 0.0077129 | -0.011855 | 0.037168 | -0.069801
5.6357 | 338.1423 | 0.13 | 0.069 | -0.076 | -0.056746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.0063051 | 0.0044358 | -0.0041759 | -0.012431 | 0.037034 | -0.069451
5.639 | 338.3399 | 0.259 | 0.008 | -0.038 | 0.072254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0080282 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.012261 | 0.037241 | -0.069859
5.6423 | 338.5375 | 0.206 | 0.038 | 0 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0042685 | -0.011257 | 0.037108 | -0.069433
5.6456 | 338.7352 | 0.122 | 0.023 | -0.061 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.007194 | -0.0006753 | -0.0025093 | -0.011756 | 0.037139 | -0.069259
5.6489 | 338.9328 | 0.191 | 0.061 | -0.061 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.0025093 | -0.01242 | 0.037423 | -0.069755
5.6522 | 339.1304 | 0.229 | 0 | -0.023 | 0.042254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0046949 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.01191 | 0.037454 | -0.069834
5.6555 | 339.3281 | 0.137 | 0.061 | -0.114 | -0.049746 | 0.031922 | -0.075583 | -0.0055273 | 0.0035469 | -0.0083982 | -0.011992 | 0.037485 | -0.070494
5.6588 | 339.5257 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.012667 | 0.038098 | -0.07132
5.6621 | 339.7233 | 0.153 | 0 | -0.053 | -0.033746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.0032309 | -0.0016204 | -0.013166 | 0.038042 | -0.071475
5.6653 | 339.9209 | 0.153 | -0.015 | -0.053 | -0.033746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.0048975 | -0.0016204 | -0.013907 | 0.037239 | -0.071796
5.6686 | 340.1186 | 0.191 | 0.038 | -0.099 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0067315 | -0.014231 | 0.036853 | -0.072621
5.6719 | 340.3162 | 0.237 | 0.046 | -0.038 | 0.050254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.013633 | 0.037136 | -0.073281
5.6752 | 340.5138 | 0.153 | 0.053 | -0.069 | -0.033746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.002658 | -0.0033982 | -0.013452 | 0.037585 | -0.073613
5.6785 | 340.7115 | 0.145 | 0.046 | -0.023 | -0.041746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0046385 | 0.0018803 | 0.0017129 | -0.01428 | 0.038033 | -0.073779
5.6818 | 340.9091 | 0.183 | 0.015 | -0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.030417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.01478 | 0.038064 | -0.073276
5.6851 | 341.1067 | 0.175 | 0.008 | -0.038 | -0.011746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.01495 | 0.037678 | -0.072937
5.6884 | 341.3043 | 0.175 | -0.038 | -0.038 | -0.011746 | -0.067078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0074531 | 4.6281e-05 | -0.015208 | 0.036711 | -0.072928
5.6917 | 341.502 | 0.137 | -0.015 | -0.076 | -0.049746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0055273 | -0.0048975 | -0.0041759 | -0.015883 | 0.03549 | -0.073336
5.695 | 341.6996 | 0.206 | -0.015 | -0.092 | 0.019254 | -0.044078 | -0.053583 | 0.0021393 | -0.0048975 | -0.0059537 | -0.016218 | 0.034522 | -0.074337
5.6983 | 341.8972 | 0.237 | 0 | -0.046 | 0.050254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0055838 | -0.0032309 | -0.00084261 | -0.015455 | 0.033719 | -0.075009
5.7016 | 342.0949 | 0.229 | 0.023 | -0.053 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.014439 | 0.033333 | -0.075252
5.7049 | 342.2925 | 0.229 | 0.061 | -0.015 | 0.042254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0046949 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.013511 | 0.033617 | -0.075155
5.7082 | 342.4901 | 0.191 | -0.015 | -0.061 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.0048975 | -0.0025093 | -0.013001 | 0.033483 | -0.075146
5.7115 | 342.6877 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.00082406 | -0.013083 | 0.032768 | -0.075313
5.7148 | 342.8854 | 0.191 | 0.046 | -0.076 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.037583 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.013165 | 0.032722 | -0.075644
5.7181 | 343.083 | 0.145 | 0.061 | -0.008 | -0.041746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0046385 | 0.0035469 | 0.0033796 | -0.013577 | 0.033259 | -0.075723
5.7213 | 343.2806 | 0.153 | 0.038 | -0.046 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.00084261 | -0.014406 | 0.033707 | -0.075472
5.7246 | 343.4783 | 0.16 | 0.031 | -0.015 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.00021359 | 0.0026018 | -0.01507 | 0.033826 | -0.075298
5.7279 | 343.6759 | 0.191 | 0.038 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.015317 | 0.033945 | -0.075201
5.7312 | 343.8735 | 0.221 | 0.015 | -0.046 | 0.034254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.014894 | 0.033889 | -0.075444
5.7345 | 344.0711 | 0.13 | -0.023 | 0 | -0.056746 | -0.052078 | 0.038417 | -0.0063051 | -0.0057864 | 0.0042685 | -0.015141 | 0.033162 | -0.075106
5.7378 | 344.2688 | 0.206 | 0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.015552 | 0.032359 | -0.07502
5.7411 | 344.4664 | 0.206 | 0.069 | -0.069 | 0.019254 | 0.039922 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.0044358 | -0.0033982 | -0.01513 | 0.032566 | -0.075691
5.7444 | 344.664 | 0.183 | -0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.014959 | 0.032597 | -0.076023
5.7477 | 344.8617 | 0.153 | -0.046 | -0.038 | -0.033746 | -0.075078 | 0.00041653 | -0.0037496 | -0.008342 | 4.6281e-05 | -0.015371 | 0.031366 | -0.076014
5.751 | 345.0593 | 0.183 | 0.015 | 0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.046417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0051574 | -0.015783 | 0.030387 | -0.075499
5.7543 | 345.2569 | 0.313 | 0.069 | -0.023 | 0.12625 | 0.039922 | 0.015417 | 0.014028 | 0.0044358 | 0.0017129 | -0.014438 | 0.030671 | -0.07482
5.7576 | 345.4545 | 0.206 | 0.061 | -0.023 | 0.019254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.0035469 | 0.0017129 | -0.01284 | 0.03146 | -0.074482
5.7609 | 345.6522 | 0.183 | -0.038 | -0.046 | -0.0037461 | -0.067078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0074531 | -0.00084261 | -0.01267 | 0.031074 | -0.074396
5.7642 | 345.8498 | 0.229 | -0.008 | -0.038 | 0.042254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.0046949 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | -0.012247 | 0.02993 | -0.074475
5.7675 | 346.0474 | 0.198 | 0.015 | -0.076 | 0.011254 | -0.014078 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0015642 | -0.0041759 | -0.01166 | 0.029368 | -0.074883
5.7708 | 346.2451 | 0.305 | 0.038 | -0.031 | 0.11825 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.013139 | 0.00099137 | 0.00082406 | -0.010238 | 0.029312 | -0.075214
5.774 | 346.4427 | 0.145 | 0.046 | 0.046 | -0.041746 | 0.016922 | 0.084417 | -0.0046385 | 0.0018803 | 0.0093796 | -0.0093976 | 0.029595 | -0.074206
5.7773 | 346.6403 | 0.206 | -0.023 | 0.008 | 0.019254 | -0.052078 | 0.046417 | 0.0021393 | -0.0057864 | 0.0051574 | -0.0096446 | 0.029209 | -0.072769
5.7806 | 346.8379 | 0.16 | -0.008 | -0.046 | -0.026746 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.00084261 | -0.0097268 | 0.028231 | -0.072343
5.7839 | 347.0356 | 0.191 | 0 | 0.008 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.046417 | 0.00047265 | -0.0032309 | 0.0051574 | -0.0099738 | 0.027504 | -0.071916
5.7872 | 347.2332 | 0.153 | 0.076 | -0.107 | -0.033746 | 0.046922 | -0.068583 | -0.0037496 | 0.0052136 | -0.0076204 | -0.010298 | 0.0277 | -0.07216
5.7905 | 347.4308 | 0.229 | 0.038 | -0.038 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0046949 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | -0.010204 | 0.028313 | -0.072908
5.7938 | 347.6285 | 0.214 | 0.084 | -0.069 | 0.027254 | 0.054922 | -0.030583 | 0.0030282 | 0.0061025 | -0.0033982 | -0.009441 | 0.029014 | -0.073239
5.7971 | 347.8261 | 0.16 | -0.038 | 0.031 | -0.026746 | -0.067078 | 0.069417 | -0.0029718 | -0.0074531 | 0.0077129 | -0.0094355 | 0.028881 | -0.072813
5.8004 | 348.0237 | 0.198 | 0.015 | -0.031 | 0.011254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0015642 | 0.00082406 | -0.0096056 | 0.02799 | -0.07197
5.8037 | 348.2213 | 0.244 | 0.046 | -0.053 | 0.057254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.0088534 | 0.028021 | -0.072048
5.807 | 348.419 | 0.153 | 0 | -0.031 | -0.033746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0032309 | 0.00082406 | -0.0085953 | 0.027888 | -0.072127
5.8103 | 348.6166 | 0.32 | 0.008 | -0.069 | 0.13325 | -0.021078 | -0.030583 | 0.014806 | -0.002342 | -0.0033982 | -0.0075027 | 0.027337 | -0.072381
5.8136 | 348.8142 | 0.175 | 0.084 | -0.069 | -0.011746 | 0.054922 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.0061025 | -0.0033982 | -0.0061687 | 0.027708 | -0.073053
5.8169 | 349.0119 | 0.13 | 0.053 | -0.038 | -0.056746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0063051 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0069207 | 0.028574 | -0.073384
5.8202 | 349.2095 | 0.206 | 0.023 | -0.053 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.0016204 | -0.0073323 | 0.02877 | -0.07354
5.8235 | 349.4071 | 0.175 | 0.008 | -0.053 | -0.011746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.0072499 | 0.028472 | -0.07386
5.8267 | 349.6047 | 0.13 | -0.023 | -0.069 | -0.056746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.0063051 | -0.0057864 | -0.0033982 | -0.0080019 | 0.027669 | -0.074356
5.83 | 349.8024 | 0.168 | 0.046 | -0.076 | -0.018746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.0041759 | -0.0088307 | 0.027283 | -0.075104
5.8333 | 350 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.00082406 | -0.0090777 | 0.027402 | -0.075435
5.8366 | 350.1976 | 0.206 | -0.015 | -0.053 | 0.019254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0048975 | -0.0016204 | -0.0089074 | 0.026851 | -0.075514
5.8399 | 350.3953 | 0.13 | 0.092 | -0.038 | -0.056746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0063051 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | -0.0093191 | 0.027058 | -0.07567
5.8432 | 350.5929 | 0.198 | 0.008 | -0.053 | 0.011254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.0098185 | 0.027517 | -0.075825
5.8465 | 350.7905 | 0.168 | -0.038 | -0.038 | -0.018746 | -0.067078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.0074531 | 4.6281e-05 | -0.0099008 | 0.02655 | -0.075981
5.8498 | 350.9881 | 0.244 | 0.061 | -0.031 | 0.057254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0063615 | 0.0035469 | 0.00082406 | -0.009478 | 0.026164 | -0.075895
5.8531 | 351.1858 | 0.221 | 0.038 | -0.015 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.003806 | 0.00099137 | 0.0026018 | -0.0084733 | 0.026612 | -0.075556
5.8564 | 351.3834 | 0.145 | -0.008 | -0.015 | -0.041746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0046385 | -0.0041197 | 0.0026018 | -0.0085556 | 0.026303 | -0.075042
5.8597 | 351.581 | 0.175 | 0 | -0.023 | -0.011746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0032309 | 0.0017129 | -0.0091429 | 0.025577 | -0.074616
5.863 | 351.7787 | 0.137 | 0.046 | -0.061 | -0.049746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0055273 | 0.0018803 | -0.0025093 | -0.009818 | 0.025443 | -0.074694
5.8663 | 351.9763 | 0.175 | 0.015 | -0.008 | -0.011746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0033796 | -0.010493 | 0.025474 | -0.074608
5.8696 | 352.1739 | 0.214 | 0.008 | -0.038 | 0.027254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.002342 | 4.6281e-05 | -0.010323 | 0.025088 | -0.07427
5.8729 | 352.3715 | 0.175 | 0.031 | -0.008 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.0033796 | -0.010153 | 0.024878 | -0.073931
5.8762 | 352.5692 | 0.13 | 0.069 | -0.031 | -0.056746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0063051 | 0.0044358 | 0.00082406 | -0.010905 | 0.025337 | -0.073516
5.8794 | 352.7668 | 0.168 | -0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0041197 | -0.0025093 | -0.011734 | 0.025369 | -0.073682
5.8827 | 352.9644 | 0.198 | -0.038 | 0.023 | 0.011254 | -0.067078 | 0.061417 | 0.0012504 | -0.0074531 | 0.0068241 | -0.011816 | 0.024225 | -0.073256
5.886 | 353.1621 | 0.122 | 0.015 | 0 | -0.064746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.007194 | -0.0015642 | 0.0042685 | -0.012403 | 0.023334 | -0.07216
5.8893 | 353.3597 | 0.137 | -0.053 | -0.031 | -0.049746 | -0.082078 | 0.0074165 | -0.0055273 | -0.0091197 | 0.00082406 | -0.01366 | 0.022278 | -0.071657
5.8926 | 353.5573 | 0.168 | 0.046 | -0.053 | -0.018746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.0016204 | -0.014412 | 0.021563 | -0.071735
5.8959 | 353.7549 | 0.221 | -0.031 | -0.092 | 0.034254 | -0.060078 | -0.053583 | 0.003806 | -0.0066753 | -0.0059537 | -0.014242 | 0.021089 | -0.072484
5.8992 | 353.9526 | 0.221 | 0.008 | -0.061 | 0.034254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.003806 | -0.002342 | -0.0025093 | -0.01349 | 0.020198 | -0.07332
5.9025 | 354.1502 | 0.198 | -0.031 | -0.107 | 0.011254 | -0.060078 | -0.068583 | 0.0012504 | -0.0066753 | -0.0076204 | -0.01299 | 0.019307 | -0.074321
5.9058 | 354.3478 | 0.198 | 0.038 | -0.053 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.00099137 | -0.0016204 | -0.012743 | 0.018745 | -0.075234
5.9091 | 354.5455 | 0.252 | 0.114 | 0.008 | 0.065254 | 0.084922 | 0.046417 | 0.0072504 | 0.0094358 | 0.0051574 | -0.011903 | 0.019776 | -0.074885
5.9124 | 354.7431 | 0.198 | 0.038 | -0.008 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0033796 | -0.011063 | 0.020806 | -0.074041
5.9157 | 354.9407 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.011068 | 0.021167 | -0.073703
5.919 | 355.1383 | 0.237 | 0.031 | -0.038 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | -0.010646 | 0.021451 | -0.073693
5.9223 | 355.336 | 0.168 | 0.053 | -0.061 | -0.018746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.002658 | -0.0025093 | -0.0103 | 0.021734 | -0.073937
5.9256 | 355.5336 | 0.183 | 0.053 | -0.015 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.0026018 | -0.010547 | 0.02226 | -0.073928
5.9289 | 355.7312 | 0.198 | 0.061 | -0.015 | 0.011254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.0026018 | -0.010464 | 0.022873 | -0.073413
5.9321 | 355.9289 | 0.198 | -0.031 | 0.038 | 0.011254 | -0.060078 | 0.076417 | 0.0012504 | -0.0066753 | 0.0084907 | -0.010217 | 0.022564 | -0.072317
5.9354 | 356.1265 | 0.237 | 0.008 | -0.015 | 0.050254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.0026018 | -0.0095417 | 0.021673 | -0.071221
5.9387 | 356.3241 | 0.237 | 0.099 | 0.038 | 0.050254 | 0.069922 | 0.076417 | 0.0055838 | 0.0077691 | 0.0084907 | -0.0084382 | 0.022209 | -0.070125
5.942 | 356.5217 | 0.153 | 0.092 | -0.038 | -0.033746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | -0.0082569 | 0.023667 | -0.069282
5.9453 | 356.7194 | 0.259 | 0.053 | -0.038 | 0.072254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.0080282 | 0.002658 | 4.6281e-05 | -0.0078341 | 0.024621 | -0.069272
5.9486 | 356.917 | 0.206 | 0.023 | 0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.046417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0051574 | -0.0068294 | 0.024817 | -0.068758
5.9519 | 357.1146 | 0.244 | 0 | -0.061 | 0.057254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0063615 | -0.0032309 | -0.0025093 | -0.0059894 | 0.024431 | -0.068497
5.9552 | 357.3123 | 0.214 | -0.008 | -0.031 | 0.027254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0030282 | -0.0041197 | 0.00082406 | -0.0050616 | 0.023705 | -0.068663
5.9585 | 357.5099 | 0.168 | 0.046 | -0.038 | -0.018746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0020829 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | -0.0049682 | 0.023483 | -0.068577
5.9618 | 357.7075 | 0.214 | 0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0016204 | -0.0048748 | 0.023438 | -0.068733
5.9651 | 357.9051 | 0.168 | -0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0026018 | -0.0047814 | 0.022722 | -0.068636
5.9684 | 358.1028 | 0.175 | 0.061 | -0.053 | -0.011746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0013051 | 0.0035469 | -0.0016204 | -0.0051161 | 0.022589 | -0.068539
5.9717 | 358.3004 | 0.282 | 0.015 | -0.046 | 0.095254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.010584 | -0.0015642 | -0.00084261 | -0.0041993 | 0.022785 | -0.068782
5.975 | 358.498 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.00082406 | -0.0027774 | 0.022816 | -0.068784
5.9783 | 358.6957 | 0.183 | 0.061 | -0.023 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0035469 | 0.0017129 | -0.0024424 | 0.023352 | -0.068533
5.9816 | 358.8933 | 0.237 | 0.008 | -0.008 | 0.050254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.0033796 | -0.0019318 | 0.023471 | -0.06803
5.9848 | 359.0909 | 0.206 | 0.061 | -0.046 | 0.019254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.00084261 | -0.0011686 | 0.02359 | -0.067779
5.9881 | 359.2885 | 0.206 | 0.061 | 0 | 0.019254 | 0.031922 | 0.038417 | 0.0021393 | 0.0035469 | 0.0042685 | -0.00074586 | 0.024291 | -0.067441
5.9914 | 359.4862 | 0.183 | 0.069 | 0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.084417 | -0.00041624 | 0.0044358 | 0.0093796 | -0.00057559 | 0.02508 | -0.066092
5.9947 | 359.6838 | 0.252 | 0.031 | -0.061 | 0.065254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0072504 | 0.00021359 | -0.0025093 | 9.9725e-05 | 0.02554 | -0.065413
5.998 | 359.8814 | 0.221 | -0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.0011923 | 0.025154 | -0.06558
6.0013 | 360.0791 | 0.221 | 0.084 | -0.023 | 0.034254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.0061025 | 0.0017129 | 0.0019444 | 0.025349 | -0.065329
6.0046 | 360.2767 | 0.153 | 0 | -0.015 | -0.033746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.0037496 | -0.0032309 | 0.0026018 | 0.00195 | 0.025633 | -0.064903
6.0079 | 360.4743 | 0.214 | -0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.0041197 | -0.0033982 | 0.0018787 | 0.024907 | -0.064981
6.0112 | 360.6719 | 0.183 | 0 | -0.114 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.075583 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.0083982 | 0.0021368 | 0.024181 | -0.066147
6.0145 | 360.8696 | 0.153 | 0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.0017252 | 0.02363 | -0.066895
6.0178 | 361.0672 | 0.183 | 0.046 | 0.015 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.053417 | -0.00041624 | 0.0018803 | 0.0059352 | 0.0013135 | 0.023584 | -0.066228
6.0211 | 361.2648 | 0.259 | 0.076 | -0.023 | 0.072254 | 0.046922 | 0.015417 | 0.0080282 | 0.0052136 | 0.0017129 | 0.0020657 | 0.024285 | -0.065472
6.0244 | 361.4625 | 0.13 | -0.046 | -0.008 | -0.056746 | -0.075078 | 0.030417 | -0.0063051 | -0.008342 | 0.0033796 | 0.002236 | 0.023976 | -0.064969
6.0277 | 361.6601 | 0.168 | -0.031 | -0.008 | -0.018746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0066753 | 0.0033796 | 0.0014071 | 0.022492 | -0.064301
6.031 | 361.8577 | 0.191 | 0.061 | -0.046 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.00084261 | 0.001248 | 0.022183 | -0.06405
6.0343 | 362.0553 | 0.183 | 0.046 | -0.069 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0033982 | 0.0012536 | 0.022719 | -0.064469
6.0375 | 362.253 | 0.229 | 0.031 | -0.031 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.0016764 | 0.022926 | -0.064723
6.0408 | 362.4506 | 0.145 | 0.023 | -0.053 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0046385 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.0016819 | 0.022881 | -0.064802
6.0441 | 362.6482 | 0.198 | -0.023 | -0.046 | 0.011254 | -0.052078 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.00084261 | 0.0013472 | 0.022242 | -0.065045
6.0474 | 362.8458 | 0.122 | 0.076 | 0.008 | -0.064746 | 0.046922 | 0.046417 | -0.007194 | 0.0052136 | 0.0051574 | 0.00075985 | 0.022185 | -0.064619
6.0507 | 363.0435 | 0.16 | 0.023 | -0.046 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0006753 | -0.00084261 | -0.00024468 | 0.022634 | -0.064193
6.054 | 363.2411 | 0.229 | 0.023 | -0.092 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0059537 | -7.4415e-05 | 0.0225 | -0.064864
6.0573 | 363.4387 | 0.198 | 0.038 | -0.031 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.00051307 | 0.022532 | -0.065371
6.0606 | 363.6364 | 0.191 | 0.031 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0026018 | 0.00068333 | 0.022651 | -0.065033
6.0639 | 363.834 | 0.198 | 0.015 | 0.023 | 0.011254 | -0.014078 | 0.061417 | 0.0012504 | -0.0015642 | 0.0068241 | 0.0008536 | 0.022517 | -0.064101
6.0672 | 364.0316 | 0.252 | 0.015 | 0.015 | 0.065254 | -0.014078 | 0.053417 | 0.0072504 | -0.0015642 | 0.0059352 | 0.0016936 | 0.022208 | -0.06284
6.0705 | 364.2292 | 0.229 | 0.053 | 0.008 | 0.042254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0046949 | 0.002658 | 0.0051574 | 0.002874 | 0.022316 | -0.061744
6.0738 | 364.4269 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.003714 | 0.022765 | -0.061318
6.0771 | 364.6245 | 0.145 | 0.038 | -0.023 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0046385 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.0036317 | 0.023048 | -0.061232
6.0804 | 364.8221 | 0.122 | 0.046 | -0.061 | -0.064746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.0024625 | 0.023332 | -0.061311
6.0837 | 365.0198 | 0.229 | 0.031 | -0.046 | 0.042254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0046949 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.0022155 | 0.023539 | -0.061642
6.087 | 365.2174 | 0.206 | 0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.0028909 | 0.023329 | -0.061721
6.0903 | 365.415 | 0.237 | -0.023 | 0.008 | 0.050254 | -0.052078 | 0.046417 | 0.0055838 | -0.0057864 | 0.0051574 | 0.003654 | 0.022526 | -0.061206
6.0935 | 365.6126 | 0.221 | -0.023 | -0.084 | 0.034254 | -0.052078 | -0.045583 | 0.003806 | -0.0057864 | -0.0050648 | 0.0045819 | 0.021382 | -0.061197
6.0968 | 365.8103 | 0.168 | 0.061 | -0.053 | -0.018746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.0047521 | 0.021161 | -0.061858
6.1001 | 366.0079 | 0.13 | -0.015 | -0.046 | -0.056746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0063051 | -0.0048975 | -0.00084261 | 0.0039233 | 0.021027 | -0.062101
6.1034 | 366.2055 | 0.221 | 0.031 | -0.038 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.0036763 | 0.020564 | -0.06218
6.1067 | 366.4032 | 0.16 | 0.038 | -0.046 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.0037587 | 0.020684 | -0.062259
6.11 | 366.6008 | 0.267 | 0.099 | -0.084 | 0.080254 | 0.069922 | -0.045583 | 0.0089171 | 0.0077691 | -0.0050648 | 0.0043462 | 0.021549 | -0.062842
6.1133 | 366.7984 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.0054388 | 0.02225 | -0.063009
6.1166 | 366.996 | 0.183 | 0.076 | -0.031 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.0052136 | 0.00082406 | 0.005609 | 0.022699 | -0.062593
6.1199 | 367.1937 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.0056146 | 0.023312 | -0.062431
6.1232 | 367.3913 | 0.137 | -0.053 | -0.053 | -0.049746 | -0.082078 | -0.014583 | -0.0055273 | -0.0091197 | -0.0016204 | 0.0051151 | 0.022509 | -0.062509
6.1265 | 367.5889 | 0.175 | 0.122 | -0.061 | -0.011746 | 0.092922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.010325 | -0.0025093 | 0.00444 | 0.022628 | -0.062917
6.1298 | 367.7866 | 0.229 | 0.023 | -0.053 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.0047749 | 0.023581 | -0.063325
6.1331 | 367.9842 | 0.175 | 0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.0051099 | 0.02336 | -0.063404
6.1364 | 368.1818 | 0.198 | 0.061 | 0.053 | 0.011254 | 0.031922 | 0.091417 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.010157 | 0.0051045 | 0.023556 | -0.062319
6.1397 | 368.3794 | 0.206 | 0.069 | 0.008 | 0.019254 | 0.039922 | 0.046417 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.0051574 | 0.0054394 | 0.024345 | -0.060806
6.143 | 368.5771 | 0.191 | -0.008 | 0.023 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.061417 | 0.00047265 | -0.0041197 | 0.0068241 | 0.0056975 | 0.024376 | -0.059622
6.1462 | 368.7747 | 0.153 | 0.038 | -0.023 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.0053737 | 0.024067 | -0.058778
6.1495 | 368.9723 | 0.168 | 0.008 | 0.008 | -0.018746 | -0.021078 | 0.046417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0051574 | 0.0047974 | 0.023933 | -0.058099
6.1528 | 369.17 | 0.183 | 0.053 | -0.031 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.0045504 | 0.023964 | -0.057508
6.1561 | 369.3676 | 0.145 | 0.092 | -0.046 | -0.041746 | 0.062922 | -0.0075835 | -0.0046385 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.004051 | 0.024918 | -0.05751
6.1594 | 369.5652 | 0.206 | 0.038 | -0.038 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.003804 | 0.025707 | -0.057589
6.1627 | 369.7628 | 0.206 | 0.038 | -0.061 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.0042268 | 0.025903 | -0.057832
6.166 | 369.9605 | 0.198 | 0.023 | -0.023 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.0045618 | 0.025934 | -0.057911
6.1693 | 370.1581 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.0049846 | 0.026053 | -0.05766
6.1726 | 370.3557 | 0.137 | -0.031 | -0.008 | -0.049746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0055273 | -0.0066753 | 0.0033796 | 0.0047376 | 0.025579 | -0.057245
6.1759 | 370.5534 | 0.145 | 0.031 | 0.023 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0046385 | 0.00021359 | 0.0068241 | 0.0037331 | 0.024941 | -0.056236
6.1792 | 370.751 | 0.122 | 0.046 | -0.015 | -0.064746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.007194 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.0025639 | 0.025148 | -0.055305
6.1825 | 370.9486 | 0.237 | 0.076 | -0.031 | 0.050254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.0052136 | 0.00082406 | 0.0024047 | 0.025849 | -0.054966
6.1858 | 371.1462 | 0.183 | 0.031 | 0.008 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.0051574 | 0.0029154 | 0.026385 | -0.054375
6.1891 | 371.3439 | 0.229 | 0 | 0.015 | 0.042254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.0046949 | -0.0032309 | 0.0059352 | 0.0033382 | 0.026087 | -0.053279
6.1924 | 371.5415 | 0.328 | 0.053 | -0.038 | 0.14125 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.015695 | 0.002658 | 4.6281e-05 | 0.005353 | 0.02603 | -0.052688
6.1957 | 371.7391 | 0.16 | 0.008 | -0.015 | -0.026746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.0066102 | 0.026061 | -0.052427
6.1989 | 371.9368 | 0.198 | 0.008 | -0.023 | 0.011254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.002342 | 0.0017129 | 0.0064401 | 0.025598 | -0.052
6.2022 | 372.1344 | 0.183 | -0.023 | -0.061 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.0057864 | -0.0025093 | 0.0065225 | 0.024795 | -0.052079
6.2055 | 372.332 | 0.206 | 0.008 | -0.015 | 0.019254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.0066928 | 0.023992 | -0.05207
6.2088 | 372.5296 | 0.198 | -0.031 | -0.038 | 0.011254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | 0.0070277 | 0.023101 | -0.051808
6.2121 | 372.7273 | 0.237 | -0.031 | -0.038 | 0.050254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.0055838 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | 0.007703 | 0.021782 | -0.051799
6.2154 | 372.9249 | 0.191 | 0.084 | 0.015 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.053417 | 0.00047265 | 0.0061025 | 0.0059352 | 0.0083015 | 0.021725 | -0.051208
6.2187 | 373.1225 | 0.191 | -0.008 | -0.053 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0041197 | -0.0016204 | 0.0083949 | 0.021921 | -0.050782
6.222 | 373.3202 | 0.137 | 0.038 | 0.008 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0055273 | 0.00099137 | 0.0051574 | 0.0078954 | 0.021612 | -0.050432
6.2253 | 373.5178 | 0.259 | 0.092 | -0.107 | 0.072254 | 0.062922 | -0.068583 | 0.0080282 | 0.0069914 | -0.0076204 | 0.0081426 | 0.022401 | -0.050675
6.2286 | 373.7154 | 0.153 | -0.008 | -0.107 | -0.033746 | -0.037078 | -0.068583 | -0.0037496 | -0.0041197 | -0.0076204 | 0.0085654 | 0.022685 | -0.052181
6.2319 | 373.913 | 0.13 | 0.046 | -0.046 | -0.056746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0063051 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.0075718 | 0.022463 | -0.053018
6.2352 | 374.1107 | 0.153 | -0.046 | -0.084 | -0.033746 | -0.075078 | -0.045583 | -0.0037496 | -0.008342 | -0.0050648 | 0.0065783 | 0.021825 | -0.053601
6.2385 | 374.3083 | 0.206 | 0.107 | -0.015 | 0.019254 | 0.077922 | 0.023417 | 0.0021393 | 0.008658 | 0.0026018 | 0.0064191 | 0.021856 | -0.053845
6.2418 | 374.5059 | 0.237 | -0.008 | -0.061 | 0.050254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.0055838 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.0071823 | 0.022304 | -0.053836
6.2451 | 374.7036 | 0.175 | -0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.0076051 | 0.021413 | -0.054002
6.2484 | 374.9012 | 0.214 | 0 | -0.053 | 0.027254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.0077753 | 0.02061 | -0.054081
6.2516 | 375.0988 | 0.16 | 0.061 | -0.038 | -0.026746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | 0.0077809 | 0.020641 | -0.054236
6.2549 | 375.2964 | 0.175 | 0.061 | -0.038 | -0.011746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0013051 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | 0.0073583 | 0.021342 | -0.054227
6.2582 | 375.4941 | 0.183 | 0.008 | -0.031 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.0071882 | 0.021461 | -0.054141
6.2615 | 375.6917 | 0.206 | 0.015 | -0.023 | 0.019254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0017129 | 0.0073585 | 0.021075 | -0.053891
6.2648 | 375.8893 | 0.214 | 0.031 | 0 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0030282 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.0078691 | 0.020942 | -0.0533
6.2681 | 376.087 | 0.221 | -0.031 | 0 | 0.034254 | -0.060078 | 0.038417 | 0.003806 | -0.0066753 | 0.0042685 | 0.0085444 | 0.020303 | -0.052456
6.2714 | 376.2846 | 0.206 | 0.084 | -0.015 | 0.019254 | 0.054922 | 0.023417 | 0.0021393 | 0.0061025 | 0.0026018 | 0.0091319 | 0.020247 | -0.051777
6.2747 | 376.4822 | 0.191 | 0.008 | 0.008 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.046417 | 0.00047265 | -0.002342 | 0.0051574 | 0.00939 | 0.020618 | -0.05101
6.278 | 376.6798 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.0098128 | 0.020573 | -0.050419
6.2813 | 376.8775 | 0.122 | 0.053 | 0.015 | -0.064746 | 0.023922 | 0.053417 | -0.007194 | 0.002658 | 0.0059352 | 0.009478 | 0.021021 | -0.049751
6.2846 | 377.0751 | 0.198 | 0.008 | -0.069 | 0.011254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0012504 | -0.002342 | -0.0033982 | 0.0088907 | 0.021053 | -0.049501
6.2879 | 377.2727 | 0.244 | 0.046 | -0.053 | 0.057254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.0096429 | 0.021007 | -0.049997
6.2912 | 377.4704 | 0.122 | 0 | -0.069 | -0.064746 | -0.029078 | -0.030583 | -0.007194 | -0.0032309 | -0.0033982 | 0.0095606 | 0.020873 | -0.050493
6.2945 | 377.668 | 0.191 | -0.015 | -0.023 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.015417 | 0.00047265 | -0.0048975 | 0.0017129 | 0.0088964 | 0.02007 | -0.050659
6.2978 | 377.8656 | 0.145 | 0.031 | -0.046 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0046385 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.0084848 | 0.019607 | -0.050573
6.3011 | 378.0632 | 0.13 | 0.038 | -0.015 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0063051 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.0074034 | 0.019726 | -0.050399
6.3043 | 378.2609 | 0.221 | 0.053 | -0.053 | 0.034254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.003806 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.0071565 | 0.020087 | -0.050302
6.3076 | 378.4585 | 0.183 | 0.038 | -0.053 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.0074914 | 0.020448 | -0.050622
6.3109 | 378.6561 | 0.206 | 0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.0076617 | 0.020314 | -0.050943
6.3142 | 378.8538 | 0.183 | 0 | 0 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.038417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0042685 | 0.0078319 | 0.019764 | -0.050681
6.3175 | 379.0514 | 0.229 | -0.008 | 0.046 | 0.042254 | -0.037078 | 0.084417 | 0.0046949 | -0.0041197 | 0.0093796 | 0.0082547 | 0.019037 | -0.049332
6.3208 | 379.249 | 0.259 | 0.023 | -0.015 | 0.072254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0080282 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.009512 | 0.018563 | -0.048148
6.3241 | 379.4466 | 0.168 | 0.046 | -0.015 | -0.018746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.010099 | 0.018682 | -0.047634
6.3274 | 379.6443 | 0.198 | 0.046 | 0.008 | 0.011254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0051574 | 0.010017 | 0.019054 | -0.046868
6.3307 | 379.8419 | 0.221 | 0.061 | -0.053 | 0.034254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.003806 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.010517 | 0.01959 | -0.046518
6.334 | 380.0395 | 0.198 | 0.046 | -0.046 | 0.011254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.011016 | 0.020127 | -0.046761
6.3373 | 380.2372 | 0.206 | -0.038 | 0.053 | 0.019254 | -0.067078 | 0.091417 | 0.0021393 | -0.0074531 | 0.010157 | 0.011351 | 0.019576 | -0.045841
6.3406 | 380.4348 | 0.191 | 0.031 | -0.076 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0041759 | 0.01161 | 0.018861 | -0.04525
6.3439 | 380.6324 | 0.198 | 0.053 | -0.031 | 0.011254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.01178 | 0.019144 | -0.045581
6.3472 | 380.83 | 0.206 | 0.046 | -0.053 | 0.019254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.012115 | 0.019593 | -0.04566
6.3505 | 381.0277 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.011956 | 0.019964 | -0.045738
6.3538 | 381.2253 | 0.153 | -0.031 | -0.031 | -0.033746 | -0.060078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0066753 | 0.00082406 | 0.011215 | 0.019491 | -0.045576
6.357 | 381.4229 | 0.183 | 0.023 | 0.015 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.053417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0059352 | 0.010803 | 0.018764 | -0.044908
6.3603 | 381.6206 | 0.198 | -0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0048975 | -0.0016204 | 0.010885 | 0.018214 | -0.044481
6.3636 | 381.8182 | 0.168 | -0.008 | -0.008 | -0.018746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0041197 | 0.0033796 | 0.010803 | 0.017323 | -0.044308
6.3669 | 382.0158 | 0.191 | 0.008 | -0.069 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0033982 | 0.010644 | 0.016684 | -0.044309
6.3702 | 382.2134 | 0.229 | 0.031 | -0.015 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0046949 | 0.00021359 | 0.0026018 | 0.011155 | 0.016474 | -0.044388
6.3735 | 382.4111 | 0.198 | 0 | 0 | 0.011254 | -0.029078 | 0.038417 | 0.0012504 | -0.0032309 | 0.0042685 | 0.011742 | 0.016176 | -0.043709
6.3768 | 382.6087 | 0.145 | -0.023 | -0.008 | -0.041746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0046385 | -0.0057864 | 0.0033796 | 0.011407 | 0.015285 | -0.042953
6.3801 | 382.8063 | 0.206 | 0 | -0.061 | 0.019254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0021393 | -0.0032309 | -0.0025093 | 0.01116 | 0.014393 | -0.042867
6.3834 | 383.004 | 0.221 | -0.015 | -0.031 | 0.034254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.011748 | 0.01359 | -0.043034
6.3867 | 383.2016 | 0.107 | -0.015 | -0.031 | -0.079746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0088607 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.011248 | 0.012622 | -0.042871
6.39 | 383.3992 | 0.198 | 0.053 | 0.008 | 0.011254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0051574 | 0.010496 | 0.012401 | -0.04228
6.3933 | 383.5968 | 0.221 | 0.046 | -0.023 | 0.034254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.010996 | 0.01285 | -0.041601
6.3966 | 383.7945 | 0.191 | 0.076 | -0.023 | 0.0042539 | 0.046922 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.0052136 | 0.0017129 | 0.011419 | 0.013551 | -0.041263
6.3999 | 383.9921 | 0.175 | 0.015 | 0 | -0.011746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0042685 | 0.011337 | 0.013911 | -0.040672
6.4032 | 384.1897 | 0.16 | 0.069 | -0.046 | -0.026746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.010914 | 0.014195 | -0.040333
6.4065 | 384.3874 | 0.183 | 0.046 | -0.046 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.010579 | 0.014819 | -0.0405
6.4097 | 384.585 | 0.191 | -0.023 | -0.046 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.0057864 | -0.00084261 | 0.010585 | 0.014433 | -0.040666
6.413 | 384.7826 | 0.153 | 0.061 | -0.031 | -0.033746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.0035469 | 0.00082406 | 0.010261 | 0.014212 | -0.040668
6.4163 | 384.9802 | 0.153 | 0 | -0.069 | -0.033746 | -0.029078 | -0.030583 | -0.0037496 | -0.0032309 | -0.0033982 | 0.0095199 | 0.014243 | -0.040922
6.4196 | 385.1779 | 0.183 | -0.015 | -0.053 | -0.0037461 | -0.044078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.0048975 | -0.0016204 | 0.0091083 | 0.01344 | -0.041418
6.4229 | 385.3755 | 0.153 | 0.023 | -0.031 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.0086966 | 0.012889 | -0.041497
6.4262 | 385.5731 | 0.244 | 0 | -0.031 | 0.057254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.0063615 | -0.0032309 | 0.00082406 | 0.0089547 | 0.012503 | -0.041334
6.4295 | 385.7708 | 0.175 | 0.092 | -0.084 | -0.011746 | 0.062922 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.0069914 | -0.0050648 | 0.0094544 | 0.012875 | -0.041753
6.4328 | 385.9684 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.0093721 | 0.013751 | -0.042172
6.4361 | 386.166 | 0.16 | 0.031 | -0.053 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.0091252 | 0.013958 | -0.042251
6.4394 | 386.3636 | 0.206 | 0.076 | -0.061 | 0.019254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0052136 | -0.0025093 | 0.0090429 | 0.014495 | -0.042659
6.4427 | 386.5613 | 0.244 | 0.092 | 0.015 | 0.057254 | 0.062922 | 0.053417 | 0.0063615 | 0.0069914 | 0.0059352 | 0.0098829 | 0.015701 | -0.04232
6.446 | 386.7589 | 0.198 | 0.053 | -0.015 | 0.011254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.010635 | 0.016654 | -0.041477
6.4493 | 386.9565 | 0.275 | 0.008 | -0.008 | 0.088254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.009806 | -0.002342 | 0.0033796 | 0.011728 | 0.016685 | -0.040886
6.4526 | 387.1542 | 0.229 | 0.015 | -0.023 | 0.042254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0046949 | -0.0015642 | 0.0017129 | 0.013161 | 0.016299 | -0.040382
6.4559 | 387.3518 | 0.191 | -0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.013671 | 0.015661 | -0.040132
6.4592 | 387.5494 | 0.198 | 0.046 | -0.023 | 0.011254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.013841 | 0.015363 | -0.039881
6.4625 | 387.747 | 0.16 | 0.015 | -0.061 | -0.026746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.013671 | 0.015394 | -0.03996
6.4657 | 387.9447 | 0.122 | 0.046 | -0.053 | -0.064746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.012667 | 0.015425 | -0.040368
6.469 | 388.1423 | 0.221 | 0.107 | 0 | 0.034254 | 0.077922 | 0.038417 | 0.003806 | 0.008658 | 0.0042685 | 0.012332 | 0.016466 | -0.040106
6.4723 | 388.3399 | 0.206 | 0.061 | -0.061 | 0.019254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.0025093 | 0.012919 | 0.017672 | -0.039932
6.4756 | 388.5375 | 0.145 | 0.008 | 0.061 | -0.041746 | -0.021078 | 0.099417 | -0.0046385 | -0.002342 | 0.011046 | 0.012673 | 0.017792 | -0.039089
6.4789 | 388.7352 | 0.237 | 0.076 | -0.046 | 0.050254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.0052136 | -0.00084261 | 0.012766 | 0.018075 | -0.038081
6.4822 | 388.9328 | 0.168 | 0.069 | -0.008 | -0.018746 | 0.039922 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.0044358 | 0.0033796 | 0.013112 | 0.019029 | -0.03783
6.4855 | 389.1304 | 0.175 | -0.038 | 0.008 | -0.011746 | -0.067078 | 0.046417 | -0.0013051 | -0.0074531 | 0.0051574 | 0.012777 | 0.018731 | -0.036986
6.4888 | 389.3281 | 0.221 | 0.053 | -0.015 | 0.034254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.003806 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.013024 | 0.018257 | -0.03622
6.4921 | 389.5257 | 0.198 | 0.092 | 0.023 | 0.011254 | 0.062922 | 0.061417 | 0.0012504 | 0.0069914 | 0.0068241 | 0.013524 | 0.01921 | -0.035288
6.4954 | 389.7233 | 0.175 | 0.069 | -0.053 | -0.011746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0013051 | 0.0044358 | -0.0016204 | 0.013518 | 0.020339 | -0.034774
6.4987 | 389.9209 | 0.16 | 0.084 | 0.008 | -0.026746 | 0.054922 | 0.046417 | -0.0029718 | 0.0061025 | 0.0051574 | 0.013096 | 0.021381 | -0.034424
6.502 | 390.1186 | 0.221 | 0.046 | -0.038 | 0.034254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | 0.013178 | 0.02217 | -0.03391
6.5053 | 390.3162 | 0.198 | 0.015 | 0.031 | 0.011254 | -0.014078 | 0.069417 | 0.0012504 | -0.0015642 | 0.0077129 | 0.013678 | 0.022201 | -0.033143
6.5086 | 390.5138 | 0.229 | 0.008 | -0.031 | 0.042254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.014265 | 0.021815 | -0.0323
6.5119 | 390.7115 | 0.244 | 0.038 | -0.015 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0063615 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.015358 | 0.021681 | -0.031961
6.5152 | 390.9091 | 0.198 | 0.084 | 0 | 0.011254 | 0.054922 | 0.038417 | 0.0012504 | 0.0061025 | 0.0042685 | 0.01611 | 0.022382 | -0.031282
6.5184 | 391.1067 | 0.191 | 0.061 | -0.084 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.045583 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.0050648 | 0.01628 | 0.023336 | -0.031361
6.5217 | 391.3043 | 0.237 | 0.031 | -0.046 | 0.050254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.016879 | 0.023707 | -0.031945
6.525 | 391.502 | 0.16 | 0.023 | -0.031 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.017137 | 0.023662 | -0.031947
6.5283 | 391.6996 | 0.221 | 0 | -0.023 | 0.034254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.003806 | -0.0032309 | 0.0017129 | 0.017219 | 0.023276 | -0.031696
6.5316 | 391.8972 | 0.198 | 0.031 | 0 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0012504 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.017719 | 0.022978 | -0.031105
6.5349 | 392.0949 | 0.183 | 0.031 | 0 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.017801 | 0.02302 | -0.030261
6.5382 | 392.2925 | 0.221 | 0 | -0.069 | 0.034254 | -0.029078 | -0.030583 | 0.003806 | -0.0032309 | -0.0033982 | 0.018136 | 0.022722 | -0.030175
6.5415 | 392.4901 | 0.153 | 0.008 | -0.061 | -0.033746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.0025093 | 0.018142 | 0.022171 | -0.030759
6.5448 | 392.6877 | 0.206 | 0.076 | -0.061 | 0.019254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0052136 | -0.0025093 | 0.017983 | 0.022455 | -0.031255
6.5481 | 392.8854 | 0.183 | 0.053 | -0.053 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.018153 | 0.023233 | -0.031663
6.5514 | 393.083 | 0.237 | 0.031 | -0.038 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.018664 | 0.023516 | -0.031819
6.5547 | 393.2806 | 0.206 | 0.046 | -0.031 | 0.019254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.019427 | 0.023723 | -0.031733
6.558 | 393.4783 | 0.122 | 0.084 | -0.038 | -0.064746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.007194 | 0.0061025 | 4.6281e-05 | 0.018927 | 0.024512 | -0.031647
6.5613 | 393.6759 | 0.267 | -0.015 | -0.092 | 0.080254 | -0.044078 | -0.053583 | 0.0089171 | -0.0048975 | -0.0059537 | 0.019098 | 0.024631 | -0.03223
6.5646 | 393.8735 | 0.229 | 0.008 | -0.008 | 0.042254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0046949 | -0.002342 | 0.0033796 | 0.020443 | 0.023916 | -0.032485
6.5679 | 394.0711 | 0.153 | 0 | 0.008 | -0.033746 | -0.029078 | 0.046417 | -0.0037496 | -0.0032309 | 0.0051574 | 0.020536 | 0.023365 | -0.031641
6.5711 | 394.2688 | 0.16 | 0.069 | -0.092 | -0.026746 | 0.039922 | -0.053583 | -0.0029718 | 0.0044358 | -0.0059537 | 0.019872 | 0.023484 | -0.03172
6.5744 | 394.4664 | 0.221 | 0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.002342 | -0.00084261 | 0.019954 | 0.023691 | -0.032391
6.5777 | 394.664 | 0.16 | 0.008 | -0.023 | -0.026746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.002342 | 0.0017129 | 0.020037 | 0.023228 | -0.032305
6.581 | 394.8617 | 0.214 | 0.031 | -0.061 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0030282 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.020042 | 0.023018 | -0.032384
6.5843 | 395.0593 | 0.214 | 0.008 | -0.015 | 0.027254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.020641 | 0.022808 | -0.032375
6.5876 | 395.2569 | 0.229 | -0.008 | -0.031 | 0.042254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.021404 | 0.022169 | -0.032036
6.5909 | 395.4545 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.021827 | 0.02119 | -0.031874
6.5942 | 395.6522 | 0.114 | -0.046 | 0.008 | -0.072746 | -0.075078 | 0.046417 | -0.0080829 | -0.008342 | 0.0051574 | 0.020987 | 0.019794 | -0.031283
6.5975 | 395.8498 | 0.145 | 0.084 | -0.069 | -0.041746 | 0.054922 | -0.030583 | -0.0046385 | 0.0061025 | -0.0033982 | 0.01973 | 0.019573 | -0.031109
6.6008 | 396.0474 | 0.214 | 0.008 | -0.061 | 0.027254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0025093 | 0.019571 | 0.019945 | -0.031692
6.6041 | 396.2451 | 0.183 | -0.015 | -0.084 | -0.0037461 | -0.044078 | -0.045583 | -0.00041624 | -0.0048975 | -0.0050648 | 0.019829 | 0.019229 | -0.032441
6.6074 | 396.4427 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.019659 | 0.018843 | -0.032772
6.6107 | 396.6403 | 0.198 | 0.023 | -0.031 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.019653 | 0.018874 | -0.032521
6.614 | 396.8379 | 0.237 | 0.038 | 0 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0055838 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.020329 | 0.018906 | -0.032018
6.6173 | 397.0356 | 0.298 | 0.023 | -0.046 | 0.11125 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.012362 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.022102 | 0.018937 | -0.03168
6.6206 | 397.2332 | 0.237 | 0 | -0.046 | 0.050254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0055838 | -0.0032309 | -0.00084261 | 0.023875 | 0.018551 | -0.031846
6.6238 | 397.4308 | 0.191 | 0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.024474 | 0.018077 | -0.031848
6.6271 | 397.6285 | 0.206 | 0.023 | -0.046 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.024732 | 0.017856 | -0.03185
6.6304 | 397.8261 | 0.206 | 0.015 | -0.069 | 0.019254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.025155 | 0.017634 | -0.032269
6.6337 | 398.0237 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.025237 | 0.017325 | -0.032348
6.637 | 398.2213 | 0.153 | 0.046 | -0.061 | -0.033746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.024738 | 0.017357 | -0.032338
6.6403 | 398.419 | 0.206 | 0.015 | -0.023 | 0.019254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0017129 | 0.024578 | 0.017388 | -0.032417
6.6436 | 398.6166 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.024661 | 0.017419 | -0.032331
6.6469 | 398.8142 | 0.252 | 0 | -0.046 | 0.065254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0072504 | -0.0032309 | -0.00084261 | 0.025248 | 0.017286 | -0.032498
6.6502 | 399.0119 | 0.198 | -0.053 | -0.053 | 0.011254 | -0.082078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0091197 | -0.0016204 | 0.026088 | 0.016065 | -0.032741
6.6535 | 399.2095 | 0.244 | 0.023 | -0.008 | 0.057254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0063615 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.02684 | 0.015097 | -0.032567
6.6568 | 399.4071 | 0.084 | -0.015 | -0.076 | -0.10275 | -0.044078 | -0.037583 | -0.011416 | -0.0048975 | -0.0041759 | 0.026341 | 0.014547 | -0.032646
6.6601 | 399.6047 | 0.206 | 0.015 | -0.023 | 0.019254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0017129 | 0.025424 | 0.013908 | -0.032889
6.6634 | 399.8024 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.003806 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.026012 | 0.013775 | -0.032386
6.6667 | 400 | 0.084 | -0.046 | -0.061 | -0.10275 | -0.075078 | -0.022583 | -0.011416 | -0.008342 | -0.0025093 | 0.02526 | 0.012971 | -0.0323
6.67 | 400.1976 | 0.221 | 0.038 | -0.061 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.024508 | 0.012245 | -0.032796
6.6733 | 400.3953 | 0.206 | 0.031 | -0.038 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.025095 | 0.012364 | -0.033039
6.6765 | 400.5929 | 0.168 | 0 | -0.069 | -0.018746 | -0.029078 | -0.030583 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.0033982 | 0.025101 | 0.012066 | -0.033371
6.6798 | 400.7905 | 0.13 | 0.046 | -0.015 | -0.056746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0063051 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.024272 | 0.011933 | -0.033449
6.6831 | 400.9881 | 0.221 | 0.038 | -0.061 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.024025 | 0.012216 | -0.03344
6.6864 | 401.1858 | 0.183 | -0.038 | -0.092 | -0.0037461 | -0.067078 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0074531 | -0.0059537 | 0.02436 | 0.011578 | -0.034276
6.6897 | 401.3834 | 0.175 | 0.053 | -0.031 | -0.011746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.02419 | 0.011104 | -0.034783
6.693 | 401.581 | 0.298 | 0.031 | -0.061 | 0.11125 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.012362 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.025282 | 0.011388 | -0.03495
6.6963 | 401.7787 | 0.183 | 0.046 | -0.015 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.026463 | 0.011595 | -0.034941
6.6996 | 401.9763 | 0.237 | -0.015 | -0.053 | 0.050254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0055838 | -0.0048975 | -0.0016204 | 0.026973 | 0.011296 | -0.034844
6.7029 | 402.1739 | 0.229 | 0.046 | -0.008 | 0.042254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0046949 | 0.0018803 | 0.0033796 | 0.027989 | 0.010998 | -0.03467
6.7062 | 402.3715 | 0.206 | 0.031 | -0.107 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.0076204 | 0.028664 | 0.011205 | -0.035089
6.7095 | 402.5692 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.028505 | 0.011412 | -0.03576
6.7128 | 402.7668 | 0.206 | 0.031 | -0.031 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.028346 | 0.011619 | -0.035598
6.7161 | 402.9644 | 0.191 | 0 | -0.023 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.015417 | 0.00047265 | -0.0032309 | 0.0017129 | 0.028604 | 0.011321 | -0.035347
6.7194 | 403.1621 | 0.122 | 0.015 | 0.008 | -0.064746 | -0.014078 | 0.046417 | -0.007194 | -0.0015642 | 0.0051574 | 0.02794 | 0.010847 | -0.034668
6.7227 | 403.3597 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0041759 | 0.027353 | 0.010626 | -0.034571
6.726 | 403.5573 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.0276 | 0.01024 | -0.035144
6.7292 | 403.7549 | 0.153 | 0.023 | -0.053 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.027353 | 0.0098538 | -0.035464
6.7325 | 403.9526 | 0.206 | 0.015 | 0.008 | 0.019254 | -0.014078 | 0.046417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0051574 | 0.027194 | 0.0096325 | -0.035114
6.7358 | 404.1502 | 0.191 | 0.008 | -0.031 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.027452 | 0.0092465 | -0.034523
6.7391 | 404.3478 | 0.153 | 0.038 | -0.023 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.027128 | 0.0091131 | -0.034273
6.7424 | 404.5455 | 0.252 | 0.038 | -0.061 | 0.065254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0072504 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.027474 | 0.009309 | -0.034351
6.7457 | 404.7431 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.028149 | 0.0092524 | -0.034595
6.749 | 404.9407 | 0.16 | 0.038 | -0.084 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0029718 | 0.00099137 | -0.0050648 | 0.027815 | 0.0091958 | -0.035091
6.7523 | 405.1383 | 0.16 | 0.008 | -0.038 | -0.026746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.027227 | 0.0090623 | -0.035587
6.7556 | 405.336 | 0.153 | -0.023 | -0.069 | -0.033746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.0037496 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.026563 | 0.0082591 | -0.035918
6.7589 | 405.5336 | 0.267 | 0.061 | -0.023 | 0.080254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0089171 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.027074 | 0.0080378 | -0.036084
6.7622 | 405.7312 | 0.191 | -0.023 | -0.031 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.028002 | 0.0078165 | -0.035834
6.7655 | 405.9289 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.027919 | 0.0074305 | -0.036
6.7688 | 406.1265 | 0.16 | 0.031 | -0.038 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.027497 | 0.0076375 | -0.036244
6.7721 | 406.3241 | 0.16 | 0.015 | -0.031 | -0.026746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.026909 | 0.007504 | -0.036158
6.7754 | 406.5217 | 0.16 | 0.038 | -0.038 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.026322 | 0.0074474 | -0.036072
6.7787 | 406.7194 | 0.191 | 0.046 | 0 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0042685 | 0.026075 | 0.0077311 | -0.035645
6.7819 | 406.917 | 0.198 | 0.015 | -0.069 | 0.011254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0012504 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.026245 | 0.0077624 | -0.035559
6.7852 | 407.1146 | 0.221 | 0.069 | -0.046 | 0.034254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.026745 | 0.0080461 | -0.035978
6.7885 | 407.3123 | 0.244 | 0.023 | -0.061 | 0.057254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0063615 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.02775 | 0.0084177 | -0.036309
6.7918 | 407.5099 | 0.183 | 0.038 | 0.038 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.076417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0084907 | 0.028337 | 0.008449 | -0.035718
6.7951 | 407.7075 | 0.237 | -0.015 | -0.008 | 0.050254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.0055838 | -0.0048975 | 0.0033796 | 0.028848 | 0.008063 | -0.034545
6.7984 | 407.9051 | 0.244 | 0.031 | -0.084 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.0063615 | 0.00021359 | -0.0050648 | 0.030028 | 0.0076001 | -0.034712
6.8017 | 408.1028 | 0.168 | -0.023 | -0.008 | -0.018746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0057864 | 0.0033796 | 0.030451 | 0.0070495 | -0.034878
6.805 | 408.3004 | 0.206 | 0.061 | -0.092 | 0.019254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.0059537 | 0.030457 | 0.0068282 | -0.035133
6.8083 | 408.498 | 0.229 | -0.015 | 0 | 0.042254 | -0.044078 | 0.038417 | 0.0046949 | -0.0048975 | 0.0042685 | 0.031132 | 0.0066947 | -0.035299
6.8116 | 408.6957 | 0.16 | -0.031 | -0.038 | -0.026746 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | 0.031302 | 0.0055511 | -0.034873
6.8149 | 408.8933 | 0.259 | -0.008 | -0.092 | 0.072254 | -0.037078 | -0.053583 | 0.0080282 | -0.0041197 | -0.0059537 | 0.031802 | 0.0044844 | -0.035457
6.8182 | 409.0909 | 0.237 | -0.023 | -0.023 | 0.050254 | -0.052078 | 0.015417 | 0.0055838 | -0.0057864 | 0.0017129 | 0.033147 | 0.0035056 | -0.035876
6.8215 | 409.2885 | 0.229 | 0.038 | -0.061 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0046949 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.034163 | 0.0030318 | -0.035954
6.8248 | 409.4862 | 0.191 | 0.084 | -0.099 | 0.0042539 | 0.054922 | -0.060583 | 0.00047265 | 0.0061025 | -0.0067315 | 0.034673 | 0.0037327 | -0.036868
6.8281 | 409.6838 | 0.168 | 0 | 0.061 | -0.018746 | -0.029078 | 0.099417 | -0.0020829 | -0.0032309 | 0.011046 | 0.034514 | 0.0040165 | -0.036441
6.8314 | 409.8814 | 0.183 | 0.008 | 0.023 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.061417 | -0.00041624 | -0.002342 | 0.0068241 | 0.034267 | 0.0034658 | -0.034675
6.8347 | 410.0791 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.033855 | 0.0032555 | -0.034084
6.8379 | 410.2767 | 0.168 | 0.053 | -0.008 | -0.018746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.033279 | 0.0035393 | -0.033834
6.8412 | 410.4743 | 0.168 | 0.008 | -0.008 | -0.018746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0033796 | 0.032867 | 0.0035705 | -0.033166
6.8445 | 410.6719 | 0.183 | 0.023 | 0.015 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.053417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0059352 | 0.032621 | 0.0032723 | -0.032245
6.8478 | 410.8696 | 0.153 | 0.015 | -0.069 | -0.033746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0037496 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.032209 | 0.003051 | -0.031995
6.8511 | 411.0672 | 0.221 | 0.084 | -0.008 | 0.034254 | 0.054922 | 0.030417 | 0.003806 | 0.0061025 | 0.0033796 | 0.032214 | 0.0034995 | -0.031996
6.8544 | 411.2648 | 0.168 | 0.046 | -0.046 | -0.018746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.032385 | 0.0042883 | -0.031746
6.8577 | 411.4625 | 0.168 | 0.008 | -0.046 | -0.018746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.00084261 | 0.031973 | 0.0042427 | -0.031912
6.861 | 411.6601 | 0.206 | -0.015 | 0 | 0.019254 | -0.044078 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.0048975 | 0.0042685 | 0.031979 | 0.0035273 | -0.031574
6.8643 | 411.8577 | 0.206 | 0.053 | -0.008 | 0.019254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.032401 | 0.003306 | -0.030818
6.8676 | 412.0553 | 0.16 | 0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.00084261 | 0.032319 | 0.0034141 | -0.030567
6.8709 | 412.253 | 0.137 | 0.038 | -0.008 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0055273 | 0.00099137 | 0.0033796 | 0.031479 | 0.0033575 | -0.030317
6.8742 | 412.4506 | 0.214 | 0.031 | -0.053 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.031232 | 0.0034766 | -0.030143
6.8775 | 412.6482 | 0.191 | 0.008 | -0.084 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.045583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0050648 | 0.031578 | 0.0032663 | -0.030803
6.8808 | 412.8458 | 0.153 | 0.114 | 0.076 | -0.033746 | 0.084922 | 0.11442 | -0.0037496 | 0.0094358 | 0.012713 | 0.031255 | 0.0039672 | -0.030048
6.8841 | 413.0435 | 0.282 | 0.038 | -0.015 | 0.095254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.010584 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.03193 | 0.0049976 | -0.028534
6.8874 | 413.2411 | 0.206 | 0.069 | -0.023 | 0.019254 | 0.039922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.0017129 | 0.033187 | 0.0055339 | -0.028108
6.8906 | 413.4387 | 0.214 | 0.053 | -0.069 | 0.027254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0030282 | 0.002658 | -0.0033982 | 0.033698 | 0.0062348 | -0.028274
6.8939 | 413.6364 | 0.183 | 0.038 | -0.076 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0041759 | 0.033956 | 0.0065954 | -0.029023
6.8972 | 413.834 | 0.16 | 0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.033621 | 0.0065388 | -0.029771
6.9005 | 414.0316 | 0.282 | 0.023 | -0.069 | 0.095254 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.010584 | -0.0006753 | -0.0033982 | 0.034373 | 0.0063175 | -0.030443
6.9038 | 414.2292 | 0.221 | 0.046 | 0 | 0.034254 | 0.016922 | 0.038417 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.0042685 | 0.035795 | 0.0064366 | -0.030357
6.9071 | 414.4269 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.036042 | 0.0067204 | -0.029766
6.9104 | 414.6245 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.035784 | 0.0070041 | -0.029845
6.9137 | 414.8221 | 0.191 | 0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0025093 | 0.035702 | 0.0069585 | -0.03034
6.917 | 415.0198 | 0.221 | 0.061 | 0.023 | 0.034254 | 0.031922 | 0.061417 | 0.003806 | 0.0035469 | 0.0068241 | 0.036125 | 0.0070776 | -0.029914
6.9203 | 415.2174 | 0.229 | 0.107 | -0.023 | 0.042254 | 0.077922 | 0.015417 | 0.0046949 | 0.008658 | 0.0017129 | 0.036965 | 0.0082836 | -0.029071
6.9236 | 415.415 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.0373 | 0.0089077 | -0.02882
6.9269 | 415.6126 | 0.137 | 0.061 | -0.023 | -0.049746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0055273 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.036625 | 0.0090268 | -0.028569
6.9302 | 415.8103 | 0.183 | -0.038 | -0.031 | -0.0037461 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0074531 | 0.00082406 | 0.036037 | 0.0086408 | -0.028318
6.9335 | 416.0079 | 0.191 | 0.038 | -0.092 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0059537 | 0.036043 | 0.0080023 | -0.028825
6.9368 | 416.2055 | 0.229 | -0.038 | -0.031 | 0.042254 | -0.067078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.0074531 | 0.00082406 | 0.036554 | 0.0073638 | -0.029332
6.9401 | 416.4032 | 0.221 | 0.015 | -0.084 | 0.034254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.003806 | -0.0015642 | -0.0050648 | 0.037394 | 0.0064727 | -0.029751
6.9433 | 416.6008 | 0.237 | 0.008 | -0.015 | 0.050254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.038321 | 0.0060868 | -0.029995
6.9466 | 416.7984 | 0.076 | -0.008 | -0.023 | -0.11075 | -0.037078 | 0.015417 | -0.012305 | -0.0041197 | 0.0017129 | 0.037657 | 0.0054482 | -0.029568
6.9499 | 416.996 | 0.214 | 0.023 | -0.053 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0030282 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.036741 | 0.0049744 | -0.029559
6.9532 | 417.1937 | 0.145 | 0.031 | -0.092 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.053583 | -0.0046385 | 0.00021359 | -0.0059537 | 0.036581 | 0.0049288 | -0.030308
6.9565 | 417.3913 | 0.229 | -0.053 | -0.046 | 0.042254 | -0.082078 | -0.0075835 | 0.0046949 | -0.0091197 | -0.00084261 | 0.036587 | 0.0040488 | -0.030979
6.9598 | 417.5889 | 0.114 | 0.076 | -0.053 | -0.072746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0080829 | 0.0052136 | -0.0016204 | 0.036252 | 0.0036628 | -0.031223
6.9631 | 417.7866 | 0.237 | 0.031 | -0.023 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0055838 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.036005 | 0.004199 | -0.031213
6.9664 | 417.9842 | 0.175 | 0.061 | -0.023 | -0.011746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.036428 | 0.0045706 | -0.030875
6.9697 | 418.1818 | 0.122 | 0.031 | -0.046 | -0.064746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.007194 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.035588 | 0.0049422 | -0.030789
6.973 | 418.3794 | 0.221 | 0.069 | 0.023 | 0.034254 | 0.039922 | 0.061417 | 0.003806 | 0.0044358 | 0.0068241 | 0.035253 | 0.0054017 | -0.030198
6.9763 | 418.5771 | 0.191 | 0.023 | 0 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.00047265 | -0.0006753 | 0.0042685 | 0.035676 | 0.0057733 | -0.029102
6.9796 | 418.7747 | 0.137 | 0.031 | -0.023 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0055273 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.035177 | 0.0057276 | -0.028511
6.9829 | 418.9723 | 0.16 | 0.084 | -0.046 | -0.026746 | 0.054922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0061025 | -0.00084261 | 0.034337 | 0.0063517 | -0.028425
6.9862 | 419.17 | 0.175 | -0.038 | -0.061 | -0.011746 | -0.067078 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0074531 | -0.0025093 | 0.033914 | 0.0062183 | -0.028756
6.9895 | 419.3676 | 0.214 | 0.031 | 0 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0030282 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.034085 | 0.0055029 | -0.028582
6.9928 | 419.5652 | 0.153 | 0.099 | -0.008 | -0.033746 | 0.069922 | 0.030417 | -0.0037496 | 0.0077691 | 0.0033796 | 0.034013 | 0.0062917 | -0.027826
6.996 | 419.7628 | 0.198 | -0.008 | 0.015 | 0.011254 | -0.037078 | 0.053417 | 0.0012504 | -0.0041197 | 0.0059352 | 0.033766 | 0.0066523 | -0.026906
6.9993 | 419.9605 | 0.221 | 0.038 | -0.046 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.034266 | 0.0063432 | -0.026403
7.0026 | 420.1581 | 0.237 | 0.038 | -0.084 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.0050648 | 0.035194 | 0.0065391 | -0.026986
7.0059 | 420.3557 | 0.099 | 0 | -0.031 | -0.087746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0097496 | -0.0032309 | 0.00082406 | 0.034782 | 0.0063178 | -0.027405
7.0092 | 420.5534 | 0.237 | 0.038 | 0.053 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.091417 | 0.0055838 | 0.00099137 | 0.010157 | 0.034371 | 0.0060965 | -0.02632
7.0125 | 420.751 | 0.137 | -0.015 | -0.061 | -0.049746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0055273 | -0.0048975 | -0.0025093 | 0.034376 | 0.0057106 | -0.025565
7.0158 | 420.9486 | 0.198 | 0 | -0.107 | 0.011254 | -0.029078 | -0.068583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0076204 | 0.033953 | 0.0049074 | -0.026565
7.0191 | 421.1462 | 0.214 | 0.038 | -0.084 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0050648 | 0.034376 | 0.0046861 | -0.027819
7.0224 | 421.3439 | 0.145 | 0 | -0.038 | -0.041746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0046385 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.034217 | 0.0044648 | -0.028315
7.0257 | 421.5415 | 0.191 | -0.038 | 0.015 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.053417 | 0.00047265 | -0.0074531 | 0.0059352 | 0.033805 | 0.0034091 | -0.027724
7.029 | 421.7391 | 0.214 | 0.053 | -0.023 | 0.027254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0030282 | 0.002658 | 0.0017129 | 0.034151 | 0.0029352 | -0.026968
7.0323 | 421.9368 | 0.252 | 0.084 | -0.023 | 0.065254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0072504 | 0.0061025 | 0.0017129 | 0.035167 | 0.0038009 | -0.02663
7.0356 | 422.1344 | 0.191 | 0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.03593 | 0.0043372 | -0.026456
7.0389 | 422.332 | 0.214 | 0.046 | -0.008 | 0.027254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.0033796 | 0.036276 | 0.0044562 | -0.026117
7.0422 | 422.5296 | 0.237 | 0.084 | -0.031 | 0.050254 | 0.054922 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.0061025 | 0.00082406 | 0.037127 | 0.0052451 | -0.025702
7.0455 | 422.7273 | 0.221 | 0.023 | 0.008 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.046417 | 0.003806 | -0.0006753 | 0.0051574 | 0.038055 | 0.0057813 | -0.025111
7.0487 | 422.9249 | 0.137 | 0.046 | -0.038 | -0.049746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | 0.037885 | 0.0059004 | -0.024597
7.052 | 423.1225 | 0.191 | 0.046 | -0.069 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.0033982 | 0.037385 | 0.006272 | -0.024928
7.0553 | 423.3202 | 0.168 | -0.015 | -0.084 | -0.018746 | -0.044078 | -0.045583 | -0.0020829 | -0.0048975 | -0.0050648 | 0.037226 | 0.0059738 | -0.025764
7.0586 | 423.5178 | 0.168 | 0.084 | -0.008 | -0.018746 | 0.054922 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.0061025 | 0.0033796 | 0.036815 | 0.0060929 | -0.025931
7.0619 | 423.7154 | 0.183 | -0.008 | -0.023 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0041197 | 0.0017129 | 0.036568 | 0.0062888 | -0.025427
7.0652 | 423.913 | 0.198 | -0.008 | -0.031 | 0.011254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.03665 | 0.0054747 | -0.025177
7.0685 | 424.1107 | 0.16 | 0.031 | -0.046 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.03648 | 0.0050887 | -0.025178
7.0718 | 424.3083 | 0.107 | 0 | 0.046 | -0.079746 | -0.029078 | 0.084417 | -0.0088607 | -0.0032309 | 0.0093796 | 0.035311 | 0.0047905 | -0.024335
7.0751 | 424.5059 | 0.175 | -0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.034306 | 0.0038995 | -0.023327
7.0784 | 424.7036 | 0.237 | 0.084 | 0.031 | 0.050254 | 0.054922 | 0.069417 | 0.0055838 | 0.0061025 | 0.0077129 | 0.034729 | 0.0039307 | -0.022483
7.0817 | 424.9012 | 0.252 | 0.046 | -0.023 | 0.065254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0072504 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.035997 | 0.0047195 | -0.021552
7.085 | 425.0988 | 0.221 | 0.069 | -0.015 | 0.034254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.003806 | 0.0044358 | 0.0026018 | 0.03709 | 0.0053436 | -0.021125
7.0883 | 425.2964 | 0.137 | 0.031 | -0.031 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0055273 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.03692 | 0.0058031 | -0.020787
7.0916 | 425.4941 | 0.145 | -0.023 | 0.038 | -0.041746 | -0.052078 | 0.076417 | -0.0046385 | -0.0057864 | 0.0084907 | 0.035915 | 0.0052524 | -0.019866
7.0949 | 425.6917 | 0.206 | 0.046 | 0.015 | 0.019254 | 0.016922 | 0.053417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0059352 | 0.035668 | 0.0048664 | -0.018441
7.0982 | 425.8893 | 0.16 | 0.023 | -0.076 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0029718 | -0.0006753 | -0.0041759 | 0.035586 | 0.0049855 | -0.018267
7.1014 | 426.087 | 0.214 | -0.015 | -0.046 | 0.027254 | -0.044078 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.0048975 | -0.00084261 | 0.035592 | 0.0044348 | -0.018763
7.1047 | 426.2846 | 0.175 | 0.008 | -0.008 | -0.011746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.0033796 | 0.035762 | 0.0037194 | -0.018512
7.108 | 426.4822 | 0.183 | 0.023 | 0 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0042685 | 0.035592 | 0.0034213 | -0.017756
7.1113 | 426.6798 | 0.237 | 0.008 | -0.031 | 0.050254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.036102 | 0.0031231 | -0.017253
7.1146 | 426.8775 | 0.168 | -0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.0041197 | -0.0041759 | 0.036448 | 0.0024846 | -0.017584
7.1179 | 427.0751 | 0.175 | 0.015 | -0.061 | -0.011746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.036114 | 0.001923 | -0.018245
7.1212 | 427.2727 | 0.198 | 0.069 | -0.046 | 0.011254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.036108 | 0.0022067 | -0.018576
7.1245 | 427.4704 | 0.206 | 0.046 | -0.053 | 0.019254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.036443 | 0.0028309 | -0.01882
7.1278 | 427.668 | 0.16 | 0.008 | 0.015 | -0.026746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0029718 | -0.002342 | 0.0059352 | 0.036361 | 0.0027852 | -0.018393
7.1311 | 427.8656 | 0.252 | 0.008 | -0.031 | 0.065254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0072504 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.036784 | 0.0023224 | -0.017725
7.1344 | 428.0632 | 0.214 | 0.076 | -0.069 | 0.027254 | 0.046922 | -0.030583 | 0.0030282 | 0.0052136 | -0.0033982 | 0.037799 | 0.0026061 | -0.01798
7.1377 | 428.2609 | 0.198 | 0.092 | -0.015 | 0.011254 | 0.062922 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.0069914 | 0.0026018 | 0.038222 | 0.0038122 | -0.018058
7.141 | 428.4585 | 0.267 | 0.061 | -0.114 | 0.080254 | 0.031922 | -0.075583 | 0.0089171 | 0.0035469 | -0.0083982 | 0.039227 | 0.0048535 | -0.018631
7.1443 | 428.6561 | 0.214 | 0.023 | -0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.040407 | 0.0051373 | -0.019204
7.1476 | 428.8538 | 0.229 | 0.099 | 0.023 | 0.042254 | 0.069922 | 0.061417 | 0.0046949 | 0.0077691 | 0.0068241 | 0.04117 | 0.0058382 | -0.018273
7.1509 | 429.0514 | 0.145 | -0.023 | -0.053 | -0.041746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0046385 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.041176 | 0.0060342 | -0.017758
7.1542 | 429.249 | 0.099 | -0.008 | -0.031 | -0.087746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0097496 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.039754 | 0.0050553 | -0.017837
7.1574 | 429.4466 | 0.206 | 0.053 | -0.061 | 0.019254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.039002 | 0.0049108 | -0.018004
7.1607 | 429.6443 | 0.175 | 0.076 | 0 | -0.011746 | 0.046922 | 0.038417 | -0.0013051 | 0.0052136 | 0.0042685 | 0.039085 | 0.0056887 | -0.01783
7.164 | 429.8419 | 0.137 | -0.023 | -0.053 | -0.049746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0055273 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.038409 | 0.0056321 | -0.017568
7.1673 | 430.0395 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.037734 | 0.0050814 | -0.017647
7.1706 | 430.2372 | 0.183 | 0.053 | 0.015 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.053417 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.0059352 | 0.037564 | 0.0053652 | -0.016979
7.1739 | 430.4348 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.037394 | 0.0055611 | -0.016311
7.1772 | 430.6324 | 0.16 | 0.023 | 0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0051574 | 0.036971 | 0.0054276 | -0.01572
7.1805 | 430.83 | 0.137 | 0.076 | -0.023 | -0.049746 | 0.046922 | 0.015417 | -0.0055273 | 0.0052136 | 0.0017129 | 0.036132 | 0.0058761 | -0.015041
7.1838 | 431.0277 | 0.221 | 0.069 | -0.038 | 0.034254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.035962 | 0.0068296 | -0.014867
7.1871 | 431.2253 | 0.206 | 0.038 | 0 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.036549 | 0.0073658 | -0.014441
7.1904 | 431.4229 | 0.206 | 0.031 | -0.046 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.036972 | 0.0074849 | -0.014102
7.1937 | 431.6206 | 0.214 | 0.008 | 0 | 0.027254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0030282 | -0.002342 | 0.0042685 | 0.037482 | 0.0072746 | -0.013764
7.197 | 431.8182 | 0.122 | 0 | -0.031 | -0.064746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.007194 | -0.0032309 | 0.00082406 | 0.037071 | 0.0067239 | -0.01326
7.2003 | 432.0158 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.036319 | 0.0058329 | -0.013098
7.2036 | 432.2134 | 0.168 | 0.023 | -0.061 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.036072 | 0.0051944 | -0.013264
7.2069 | 432.4111 | 0.183 | 0 | -0.008 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.030417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0033796 | 0.035825 | 0.0048084 | -0.013178
7.2101 | 432.6087 | 0.214 | 0.031 | -0.015 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0030282 | 0.00021359 | 0.0026018 | 0.036083 | 0.0045102 | -0.012587
7.2134 | 432.8063 | 0.183 | 0.015 | -0.076 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.037583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0041759 | 0.036341 | 0.0043768 | -0.012743
7.2167 | 433.004 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.0026018 | 0.036171 | 0.0036504 | -0.012898
7.22 | 433.2016 | 0.252 | 0.038 | -0.023 | 0.065254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0072504 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.036758 | 0.0031766 | -0.012472
7.2233 | 433.3992 | 0.191 | 0.008 | -0.038 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.037522 | 0.0030432 | -0.012298
7.2266 | 433.5968 | 0.168 | -0.015 | 0.038 | -0.018746 | -0.044078 | 0.076417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0084907 | 0.037363 | 0.0023278 | -0.011454
7.2299 | 433.7945 | 0.206 | 0.046 | -0.092 | 0.019254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.0021393 | 0.0018803 | -0.0059537 | 0.037368 | 0.0020297 | -0.011204
7.2332 | 433.9921 | 0.259 | 0.069 | -0.008 | 0.072254 | 0.039922 | 0.030417 | 0.0080282 | 0.0044358 | 0.0033796 | 0.038373 | 0.0026538 | -0.011458
7.2365 | 434.1897 | 0.168 | 0.038 | 0 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.03896 | 0.0031901 | -0.010702
7.2398 | 434.3874 | 0.168 | 0.069 | -0.092 | -0.018746 | 0.039922 | -0.053583 | -0.0020829 | 0.0044358 | -0.0059537 | 0.038549 | 0.0037263 | -0.010869
7.2431 | 434.585 | 0.252 | 0.031 | -0.046 | 0.065254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0072504 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.039059 | 0.0041858 | -0.01154
7.2464 | 434.7826 | 0.13 | 0.069 | -0.076 | -0.056746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.0063051 | 0.0044358 | -0.0041759 | 0.039153 | 0.0046452 | -0.012036
7.2497 | 434.9802 | 0.221 | 0.084 | -0.015 | 0.034254 | 0.054922 | 0.023417 | 0.003806 | 0.0061025 | 0.0026018 | 0.038906 | 0.0056865 | -0.012192
7.253 | 435.1779 | 0.175 | 0.023 | -0.099 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.060583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0067315 | 0.039153 | 0.0062228 | -0.0126
7.2563 | 435.3755 | 0.183 | 0.053 | -0.031 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.038983 | 0.0064187 | -0.013184
7.2596 | 435.5731 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.038813 | 0.0067793 | -0.012933
7.2628 | 435.7708 | 0.137 | -0.008 | -0.031 | -0.049746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0055273 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.038137 | 0.0064702 | -0.012682
7.2661 | 435.9684 | 0.198 | 0 | 0.038 | 0.011254 | -0.029078 | 0.076417 | 0.0012504 | -0.0032309 | 0.0084907 | 0.037715 | 0.0057439 | -0.011762
7.2694 | 436.166 | 0.237 | 0.053 | -0.008 | 0.050254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0055838 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.03839 | 0.0056873 | -0.010589
7.2727 | 436.3636 | 0.168 | 0.031 | 0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0068241 | 0.038736 | 0.005971 | -0.0095807
7.276 | 436.5613 | 0.259 | 0.031 | -0.061 | 0.072254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0080282 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.039324 | 0.0060132 | -0.0091543
7.2793 | 436.7589 | 0.137 | 0.069 | -0.038 | -0.049746 | 0.039922 | 0.00041653 | -0.0055273 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.039571 | 0.0064727 | -0.0093977
7.2826 | 436.9565 | 0.221 | 0 | -0.038 | 0.034254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.039401 | 0.0065917 | -0.0093885
7.2859 | 437.1542 | 0.122 | 0.031 | -0.015 | -0.064746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.007194 | 0.00021359 | 0.0026018 | 0.039066 | 0.0062936 | -0.0091269
7.2892 | 437.3518 | 0.183 | 0.038 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.038314 | 0.0064126 | -0.0091177
7.2925 | 437.5494 | 0.191 | 0.069 | -0.061 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.0044358 | -0.0025093 | 0.038319 | 0.0069489 | -0.0096136
7.2958 | 437.747 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.038665 | 0.0074852 | -0.010022
7.2991 | 437.9447 | 0.198 | 0.008 | -0.008 | 0.011254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0012504 | -0.002342 | 0.0033796 | 0.039088 | 0.0073517 | -0.0098478
7.3024 | 438.1423 | 0.237 | 0.069 | -0.092 | 0.050254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.0055838 | 0.0044358 | -0.0059537 | 0.039763 | 0.0075586 | -0.010102
7.3057 | 438.3399 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.040614 | 0.0081828 | -0.010609
7.309 | 438.5375 | 0.183 | 0.015 | 0.023 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.061417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0068241 | 0.040873 | 0.008214 | -0.0098533
7.3123 | 438.7352 | 0.16 | 0.031 | -0.038 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.040538 | 0.0080805 | -0.0091745
7.3155 | 438.9328 | 0.198 | 0.031 | -0.092 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0059537 | 0.040368 | 0.0081227 | -0.0097582
7.3188 | 439.1304 | 0.214 | 0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.002342 | -0.0033982 | 0.04079 | 0.0079124 | -0.010682
7.3221 | 439.3281 | 0.275 | 0.023 | 0 | 0.088254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.009806 | -0.0006753 | 0.0042685 | 0.042059 | 0.0076143 | -0.010596
7.3254 | 439.5257 | 0.244 | 0.038 | -0.023 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0063615 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.043656 | 0.0076455 | -0.010005
7.3287 | 439.7233 | 0.214 | 0.069 | -0.061 | 0.027254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0030282 | 0.0044358 | -0.0025093 | 0.044584 | 0.0081818 | -0.010084
7.332 | 439.9209 | 0.153 | -0.023 | 0 | -0.033746 | -0.052078 | 0.038417 | -0.0037496 | -0.0057864 | 0.0042685 | 0.044513 | 0.0080483 | -0.0099101
7.3353 | 440.1186 | 0.168 | 0.023 | -0.084 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0050648 | 0.043936 | 0.0074098 | -0.0099888
7.3386 | 440.3162 | 0.175 | -0.031 | 0.008 | -0.011746 | -0.060078 | 0.046417 | -0.0013051 | -0.0066753 | 0.0051574 | 0.043602 | 0.0066835 | -0.0099796
7.3419 | 440.5138 | 0.214 | 0.023 | -0.076 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0030282 | -0.0006753 | -0.0041759 | 0.043772 | 0.0059571 | -0.0098826
7.3452 | 440.7115 | 0.13 | 0.038 | 0.008 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0063051 | 0.00099137 | 0.0051574 | 0.043448 | 0.0059884 | -0.0097857
7.3485 | 440.9091 | 0.153 | 0.008 | -0.061 | -0.033746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0037496 | -0.002342 | -0.0025093 | 0.042455 | 0.0058549 | -0.009524
7.3518 | 441.1067 | 0.229 | 0.076 | -0.092 | 0.042254 | 0.046922 | -0.053583 | 0.0046949 | 0.0052136 | -0.0059537 | 0.042548 | 0.0061387 | -0.01036
7.3551 | 441.3043 | 0.244 | -0.008 | -0.046 | 0.057254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0063615 | -0.0041197 | -0.00084261 | 0.043641 | 0.0062468 | -0.011032
7.3584 | 441.502 | 0.198 | 0.061 | -0.046 | 0.011254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0035469 | -0.00084261 | 0.044393 | 0.0061902 | -0.011198
7.3617 | 441.6996 | 0.16 | 0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0033796 | 0.044223 | 0.0063861 | -0.010948
7.365 | 441.8972 | 0.221 | 0.015 | -0.031 | 0.034254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.044305 | 0.006077 | -0.010532
7.3682 | 442.0949 | 0.221 | 0.046 | -0.015 | 0.034254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.045057 | 0.0061082 | -0.010194
7.3715 | 442.2925 | 0.206 | 0.015 | -0.061 | 0.019254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0021393 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.045645 | 0.0061394 | -0.010185
7.3748 | 442.4901 | 0.214 | 0.038 | 0.015 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.053417 | 0.0030282 | 0.00099137 | 0.0059352 | 0.046155 | 0.0060828 | -0.0098461
7.3781 | 442.6877 | 0.183 | 0.015 | -0.069 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.030583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.046413 | 0.0060262 | -0.0095954
7.3814 | 442.8854 | 0.16 | -0.008 | -0.069 | -0.026746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0033982 | 0.046079 | 0.0054646 | -0.010267
7.3847 | 443.083 | 0.191 | 0.046 | -0.092 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.053583 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.0059537 | 0.045832 | 0.0052433 | -0.011191
7.388 | 443.2806 | 0.16 | -0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0048975 | 0.0033796 | 0.045585 | 0.0049451 | -0.011445
7.3913 | 443.4783 | 0.191 | 0.038 | -0.046 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.045338 | 0.0045591 | -0.011195
7.3946 | 443.6759 | 0.175 | 0.053 | -0.053 | -0.011746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.045256 | 0.0049197 | -0.011438
7.3979 | 443.8735 | 0.259 | 0.061 | -0.053 | 0.072254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0080282 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.04592 | 0.0055329 | -0.011758
7.4012 | 444.0711 | 0.237 | 0.069 | -0.015 | 0.050254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0055838 | 0.0044358 | 0.0026018 | 0.047265 | 0.0063217 | -0.011661
7.4045 | 444.2688 | 0.076 | 0.076 | -0.053 | -0.11075 | 0.046922 | -0.014583 | -0.012305 | 0.0052136 | -0.0016204 | 0.046601 | 0.0072752 | -0.011564
7.4078 | 444.4664 | 0.229 | 0.031 | -0.023 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0046949 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.045849 | 0.0078115 | -0.011555
7.4111 | 444.664 | 0.198 | 0.053 | 0.008 | 0.011254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0051574 | 0.046436 | 0.0080952 | -0.010876
7.4144 | 444.8617 | 0.168 | 0.031 | -0.031 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.046354 | 0.008379 | -0.010285
7.4177 | 445.0593 | 0.183 | 0.046 | -0.015 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.046107 | 0.0085859 | -0.0099468
7.4209 | 445.2569 | 0.122 | 0.053 | -0.13 | -0.064746 | 0.023922 | -0.091583 | -0.007194 | 0.002658 | -0.010176 | 0.045355 | 0.0090343 | -0.010695
7.4242 | 445.4545 | 0.183 | 0.069 | -0.015 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.0044358 | 0.0026018 | 0.044603 | 0.0097353 | -0.011444
7.4275 | 445.6522 | 0.153 | 0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.044191 | 0.010107 | -0.01127
7.4308 | 445.8498 | 0.145 | 0.023 | 0.015 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.053417 | -0.0046385 | -0.0006753 | 0.0059352 | 0.043363 | 0.0099734 | -0.010767
7.4341 | 446.0474 | 0.175 | 0.084 | -0.008 | -0.011746 | 0.054922 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.0061025 | 0.0033796 | 0.042775 | 0.01051 | -0.0098461
7.4374 | 446.2451 | 0.16 | -0.015 | 0.023 | -0.026746 | -0.044078 | 0.061417 | -0.0029718 | -0.0048975 | 0.0068241 | 0.042353 | 0.010629 | -0.0088379
7.4407 | 446.4427 | 0.16 | 0.008 | -0.122 | -0.026746 | -0.021078 | -0.083583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0092871 | 0.041765 | 0.0099134 | -0.0090812
7.444 | 446.6403 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.041178 | 0.0095274 | -0.0099944
7.4473 | 446.8379 | 0.168 | 0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0016204 | 0.040678 | 0.0092183 | -0.01015
7.4506 | 447.0356 | 0.122 | 0.015 | -0.031 | -0.064746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.007194 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.039762 | 0.0089092 | -0.010229
7.4539 | 447.2332 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.038505 | 0.0086879 | -0.01023
7.4572 | 447.4308 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.038082 | 0.0087191 | -0.010057
7.4605 | 447.6285 | 0.214 | 0.053 | 0 | 0.027254 | 0.023922 | 0.038417 | 0.0030282 | 0.002658 | 0.0042685 | 0.038505 | 0.0090797 | -0.0093777
7.4638 | 447.8261 | 0.183 | 0.038 | -0.015 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.038763 | 0.0094403 | -0.0086988
7.4671 | 448.0237 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.038681 | 0.0095594 | -0.008525
7.4704 | 448.2213 | 0.214 | -0.015 | -0.046 | 0.027254 | -0.044078 | -0.0075835 | 0.0030282 | -0.0048975 | -0.00084261 | 0.038939 | 0.0090966 | -0.0086915
7.4736 | 448.419 | 0.175 | 0.038 | -0.069 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.0033982 | 0.039109 | 0.0087106 | -0.0091106
7.4769 | 448.6166 | 0.175 | -0.031 | -0.076 | -0.011746 | -0.060078 | -0.037583 | -0.0013051 | -0.0066753 | -0.0041759 | 0.038851 | 0.0081489 | -0.009859
7.4802 | 448.8142 | 0.206 | 0.046 | -0.023 | 0.019254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.038934 | 0.0076751 | -0.010102
7.4835 | 449.0119 | 0.107 | -0.008 | -0.038 | -0.079746 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.0088607 | -0.0041197 | 4.6281e-05 | 0.038269 | 0.0074538 | -0.0099285
7.4868 | 449.2095 | 0.16 | 0.084 | -0.023 | -0.026746 | 0.054922 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.0061025 | 0.0017129 | 0.0371 | 0.0076497 | -0.0097547
7.4901 | 449.4071 | 0.221 | 0.008 | -0.069 | 0.034254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.003806 | -0.002342 | -0.0033982 | 0.037183 | 0.0080213 | -0.0099212
7.4934 | 449.6047 | 0.16 | -0.008 | -0.053 | -0.026746 | -0.037078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0016204 | 0.037265 | 0.0073828 | -0.010417
7.4967 | 449.8024 | 0.122 | 0.053 | -0.069 | -0.064746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.007194 | 0.002658 | -0.0033982 | 0.036261 | 0.0072384 | -0.010913
7.5 | 450 | 0.175 | 0.023 | -0.084 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0050648 | 0.035421 | 0.0074343 | -0.011749
7.5033 | 450.1976 | 0.198 | 0.046 | 0.023 | 0.011254 | 0.016922 | 0.061417 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.0068241 | 0.035415 | 0.0075534 | -0.011575
7.5066 | 450.3953 | 0.183 | 0.031 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.035498 | 0.0077603 | -0.010567
7.5099 | 450.5929 | 0.252 | 0.008 | 0 | 0.065254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0072504 | -0.002342 | 0.0042685 | 0.036173 | 0.00755 | -0.0098114
7.5132 | 450.7905 | 0.114 | 0.053 | -0.076 | -0.072746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0080829 | 0.002658 | -0.0041759 | 0.036091 | 0.0075812 | -0.0098023
7.5165 | 450.9881 | 0.259 | 0.092 | -0.046 | 0.072254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0080282 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.036085 | 0.0085347 | -0.010298
7.5198 | 451.1858 | 0.168 | 0.015 | 0.031 | -0.018746 | -0.014078 | 0.069417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0077129 | 0.036673 | 0.009071 | -0.0096193
7.5231 | 451.3834 | 0.221 | 0.046 | -0.069 | 0.034254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0033982 | 0.036843 | 0.0091022 | -0.0091929
7.5264 | 451.581 | 0.191 | 0.038 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.037266 | 0.009386 | -0.0092716
7.5296 | 451.7787 | 0.13 | 0 | -0.061 | -0.056746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0063051 | -0.0032309 | -0.0025093 | 0.03669 | 0.0091647 | -0.0092625
7.5329 | 451.9763 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.035696 | 0.0088665 | -0.0095937
7.5362 | 452.1739 | 0.175 | 0 | -0.061 | -0.011746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0032309 | -0.0025093 | 0.035197 | 0.0085684 | -0.0099249
7.5395 | 452.3715 | 0.229 | 0.023 | -0.023 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0046949 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.035532 | 0.0081824 | -0.010004
7.5428 | 452.5692 | 0.114 | -0.015 | -0.046 | -0.072746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0080829 | -0.0048975 | -0.00084261 | 0.035197 | 0.0076317 | -0.0099176
7.5461 | 452.7668 | 0.259 | 0.031 | -0.023 | 0.072254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0080282 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.035191 | 0.0071689 | -0.0098316
7.5494 | 452.9644 | 0.175 | 0.031 | -0.061 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.035856 | 0.0072111 | -0.0099103
7.5527 | 453.1621 | 0.244 | 0.092 | -0.015 | 0.057254 | 0.062922 | 0.023417 | 0.0063615 | 0.0069914 | 0.0026018 | 0.036355 | 0.007923 | -0.0099011
7.556 | 453.3597 | 0.191 | 0.053 | -0.069 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.0033982 | 0.037031 | 0.0088765 | -0.0099798
7.5593 | 453.5573 | 0.229 | 0 | -0.076 | 0.042254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.0046949 | -0.0032309 | -0.0041759 | 0.037541 | 0.0088199 | -0.010728
7.5626 | 453.7549 | 0.214 | 0.046 | -0.038 | 0.027254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | 0.038304 | 0.0086865 | -0.011136
7.5659 | 453.9526 | 0.168 | 0.015 | -0.084 | -0.018746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0050648 | 0.038398 | 0.0087177 | -0.011632
7.5692 | 454.1502 | 0.175 | 0.031 | -0.046 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.038063 | 0.0085842 | -0.012216
7.5725 | 454.3478 | 0.221 | 0.008 | -0.023 | 0.034254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.003806 | -0.002342 | 0.0017129 | 0.03831 | 0.0083739 | -0.01213
7.5758 | 454.5455 | 0.214 | 0 | 0.008 | 0.027254 | -0.029078 | 0.046417 | 0.0030282 | -0.0032309 | 0.0051574 | 0.038985 | 0.0078233 | -0.011451
7.5791 | 454.7431 | 0.183 | 0.038 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.039244 | 0.007602 | -0.011189
7.5823 | 454.9407 | 0.191 | 0.038 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.039249 | 0.0077979 | -0.011597
7.5856 | 455.1383 | 0.168 | 0.008 | -0.031 | -0.018746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.03909 | 0.0076644 | -0.011676
7.5889 | 455.336 | 0.206 | -0.008 | -0.061 | 0.019254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.0021393 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.039096 | 0.0070259 | -0.011843
7.5922 | 455.5336 | 0.183 | 0.038 | 0 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.039266 | 0.0067168 | -0.011669
7.5955 | 455.7312 | 0.198 | 0.076 | -0.031 | 0.011254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.0052136 | 0.00082406 | 0.039348 | 0.0073299 | -0.011166
7.5988 | 455.9289 | 0.137 | 0.008 | 0.015 | -0.049746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0055273 | -0.002342 | 0.0059352 | 0.038926 | 0.0076137 | -0.010498
7.6021 | 456.1265 | 0.175 | -0.008 | 0 | -0.011746 | -0.037078 | 0.038417 | -0.0013051 | -0.0041197 | 0.0042685 | 0.038251 | 0.0069752 | -0.0094895
7.6054 | 456.3241 | 0.183 | 0.023 | -0.092 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0059537 | 0.03808 | 0.0065014 | -0.009656
7.6087 | 456.5217 | 0.175 | 0.092 | -0.061 | -0.011746 | 0.062922 | -0.022583 | -0.0013051 | 0.0069914 | -0.0025093 | 0.03791 | 0.0071255 | -0.010492
7.612 | 456.7194 | 0.221 | -0.008 | -0.015 | 0.034254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.0026018 | 0.038157 | 0.0074092 | -0.010483
7.6153 | 456.917 | 0.198 | -0.008 | 0.031 | 0.011254 | -0.037078 | 0.069417 | 0.0012504 | -0.0041197 | 0.0077129 | 0.038657 | 0.006595 | -0.0094639
7.6186 | 457.1146 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.03841 | 0.0062091 | -0.0085324
7.6219 | 457.3123 | 0.252 | 0.053 | -0.084 | 0.065254 | 0.023922 | -0.045583 | 0.0072504 | 0.002658 | -0.0050648 | 0.038756 | 0.0064928 | -0.0088637
7.6252 | 457.5099 | 0.214 | 0.023 | -0.038 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.039772 | 0.0066887 | -0.0093596
7.6285 | 457.7075 | 0.229 | -0.015 | 0 | 0.042254 | -0.044078 | 0.038417 | 0.0046949 | -0.0048975 | 0.0042685 | 0.040535 | 0.0061381 | -0.0089332
7.6318 | 457.9051 | 0.221 | 0.015 | -0.038 | 0.034254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.041375 | 0.0054996 | -0.0085068
7.635 | 458.1028 | 0.191 | -0.008 | -0.023 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.015417 | 0.00047265 | -0.0041197 | 0.0017129 | 0.041798 | 0.0049379 | -0.008333
7.6383 | 458.3004 | 0.153 | 0.046 | -0.015 | -0.033746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.041474 | 0.0047166 | -0.0079066
7.6416 | 458.498 | 0.153 | 0.092 | -0.069 | -0.033746 | 0.062922 | -0.030583 | -0.0037496 | 0.0069914 | -0.0033982 | 0.040733 | 0.0055933 | -0.0079853
7.6449 | 458.6957 | 0.183 | 0.023 | -0.061 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.040321 | 0.0062174 | -0.0085691
7.6482 | 458.8933 | 0.229 | 0.008 | -0.061 | 0.042254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.002342 | -0.0025093 | 0.040744 | 0.0059192 | -0.009065
7.6515 | 459.0909 | 0.16 | 0.038 | 0 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.040914 | 0.0057858 | -0.0088911
7.6548 | 459.2885 | 0.153 | 0.053 | -0.008 | -0.033746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0037496 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.04025 | 0.0061464 | -0.0081354
7.6581 | 459.4862 | 0.168 | 0.076 | -0.038 | -0.018746 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.0020829 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.039674 | 0.0069242 | -0.0077969
7.6614 | 459.6838 | 0.122 | 0.107 | -0.023 | -0.064746 | 0.077922 | 0.015417 | -0.007194 | 0.008658 | 0.0017129 | 0.038757 | 0.0082949 | -0.007623
7.6647 | 459.8814 | 0.175 | 0.023 | -0.008 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.037917 | 0.0090837 | -0.0071198
7.668 | 460.0791 | 0.122 | 0.031 | -0.046 | -0.064746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.007194 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.037077 | 0.0090381 | -0.0068691
7.6713 | 460.2767 | 0.153 | 0.053 | -0.031 | -0.033746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.035996 | 0.0093219 | -0.0068709
7.6746 | 460.4743 | 0.214 | -0.023 | -0.038 | 0.027254 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.0030282 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | 0.035925 | 0.0090127 | -0.0067849
7.6779 | 460.6719 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.035854 | 0.0084621 | -0.0066111
7.6812 | 460.8696 | 0.175 | 0.038 | -0.031 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.035354 | 0.0085811 | -0.0063604
7.6845 | 461.0672 | 0.168 | -0.008 | -0.015 | -0.018746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0041197 | 0.0026018 | 0.035019 | 0.008272 | -0.0060219
7.6877 | 461.2648 | 0.175 | -0.023 | -0.008 | -0.011746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0013051 | -0.0057864 | 0.0033796 | 0.034684 | 0.0072931 | -0.0054308
7.691 | 461.4625 | 0.122 | 0.038 | -0.031 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.033845 | 0.0068193 | -0.0050155
7.6943 | 461.6601 | 0.206 | 0.069 | -0.008 | 0.019254 | 0.039922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.0033796 | 0.033345 | 0.0073556 | -0.0046001
7.6976 | 461.8577 | 0.13 | 0.015 | -0.061 | -0.056746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0063051 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.032934 | 0.0076393 | -0.0045141
7.7009 | 462.0553 | 0.168 | 0.015 | -0.061 | -0.018746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.032105 | 0.0073302 | -0.00501
7.7042 | 462.253 | 0.153 | 0.046 | -0.038 | -0.033746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | 0.031528 | 0.0073614 | -0.0052534
7.7075 | 462.4506 | 0.252 | 0.031 | -0.031 | 0.065254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0072504 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.031874 | 0.0075684 | -0.0051673
7.7108 | 462.6482 | 0.198 | -0.061 | -0.015 | 0.011254 | -0.090078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.010009 | 0.0026018 | 0.032714 | 0.0066005 | -0.0048288
7.7141 | 462.8458 | 0.183 | 0.076 | -0.038 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.00041624 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.032797 | 0.0061266 | -0.0045671
7.7174 | 463.0435 | 0.107 | 0.015 | -0.053 | -0.079746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0088607 | -0.0015642 | -0.0016204 | 0.03188 | 0.0064873 | -0.0047227
7.7207 | 463.2411 | 0.137 | -0.008 | -0.061 | -0.049746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0055273 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.030458 | 0.0059256 | -0.0051308
7.724 | 463.4387 | 0.16 | 0.015 | -0.061 | -0.026746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.029618 | 0.0053639 | -0.0056267
7.7273 | 463.6364 | 0.221 | 0.053 | -0.031 | 0.034254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.003806 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.029701 | 0.005472 | -0.0057932
7.7306 | 463.834 | 0.259 | 0.023 | -0.015 | 0.072254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0080282 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.03087 | 0.005668 | -0.0054547
7.7339 | 464.0316 | 0.16 | 0.076 | -0.084 | -0.026746 | 0.046922 | -0.045583 | -0.0029718 | 0.0052136 | -0.0050648 | 0.03137 | 0.0061164 | -0.005698
7.7372 | 464.2292 | 0.252 | 0.092 | -0.053 | 0.065254 | 0.062922 | -0.014583 | 0.0072504 | 0.0069914 | -0.0016204 | 0.031793 | 0.0073224 | -0.0063586
7.7404 | 464.4269 | 0.244 | 0.053 | -0.053 | 0.057254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.033138 | 0.0082759 | -0.0066789
7.7437 | 464.6245 | 0.168 | 0.053 | -0.008 | -0.018746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.033561 | 0.0088012 | -0.006505
7.747 | 464.8221 | 0.168 | 0.023 | -0.046 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.033149 | 0.0089971 | -0.0062543
7.7503 | 465.0198 | 0.206 | 0.076 | -0.015 | 0.019254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.0021393 | 0.0052136 | 0.0026018 | 0.033154 | 0.0094456 | -0.0060805
7.7536 | 465.2174 | 0.191 | 0.046 | 0 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0042685 | 0.033413 | 0.010147 | -0.0054016
7.7569 | 465.415 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.03333 | 0.010013 | -0.0049753
7.7602 | 465.6126 | 0.191 | 0.031 | -0.107 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0076204 | 0.033248 | 0.009715 | -0.0057237
7.7635 | 465.8103 | 0.16 | 0.038 | -0.015 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.033001 | 0.009834 | -0.0062196
7.7668 | 466.0079 | 0.183 | 0.107 | -0.008 | -0.0037461 | 0.077922 | 0.030417 | -0.00041624 | 0.008658 | 0.0033796 | 0.032666 | 0.010788 | -0.0056285
7.7701 | 466.2055 | 0.183 | 0.046 | -0.023 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.032584 | 0.011829 | -0.0051253
7.7734 | 466.4032 | 0.153 | 0.053 | -0.015 | -0.033746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0037496 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.032172 | 0.012277 | -0.004699
7.7767 | 466.6008 | 0.145 | 0.031 | 0 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0046385 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.031344 | 0.012561 | -0.0040201
7.78 | 466.7984 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.030679 | 0.012845 | -0.0035169
7.7833 | 466.996 | 0.168 | 0.015 | 0 | -0.018746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0042685 | 0.030268 | 0.012953 | -0.0030136
7.7866 | 467.1937 | 0.122 | 0.061 | 0 | -0.064746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.007194 | 0.0035469 | 0.0042685 | 0.029351 | 0.013149 | -0.0021701
7.7899 | 467.3913 | 0.168 | 0.076 | -0.023 | -0.018746 | 0.046922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.0052136 | 0.0017129 | 0.028434 | 0.014014 | -0.001579
7.7931 | 467.5889 | 0.145 | 0.015 | -0.076 | -0.041746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0046385 | -0.0015642 | -0.0041759 | 0.02777 | 0.014375 | -0.0018224
7.7964 | 467.7866 | 0.16 | -0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0029718 | -0.0041197 | 0.00082406 | 0.027018 | 0.013813 | -0.0021536
7.7997 | 467.9842 | 0.198 | 0.092 | -0.046 | 0.011254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.026848 | 0.014097 | -0.0021554
7.803 | 468.1818 | 0.214 | 0 | -0.015 | 0.027254 | -0.029078 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.0032309 | 0.0026018 | 0.027271 | 0.014469 | -0.0019816
7.8063 | 468.3794 | 0.191 | 0.008 | 0.015 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.053417 | 0.00047265 | -0.002342 | 0.0059352 | 0.027617 | 0.013918 | -0.001138
7.8096 | 468.5771 | 0.191 | 0.053 | -0.015 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.02771 | 0.013949 | -0.00029444
7.8129 | 468.7747 | 0.198 | 0.084 | -0.076 | 0.011254 | 0.054922 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.0061025 | -0.0041759 | 0.02788 | 0.014815 | -0.00044998
7.8162 | 468.9723 | 0.153 | 0.008 | -0.038 | -0.033746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0037496 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.027634 | 0.015187 | -0.00085805
7.8195 | 469.17 | 0.114 | 0.008 | -0.053 | -0.072746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0080829 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.026464 | 0.014724 | -0.0010136
7.8228 | 469.3676 | 0.183 | 0.061 | -0.023 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.025624 | 0.014843 | -0.0010044
7.8261 | 469.5652 | 0.122 | 0.038 | -0.015 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.024872 | 0.015291 | -0.00057808
7.8294 | 469.7628 | 0.16 | 0.038 | -0.069 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0029718 | 0.00099137 | -0.0033982 | 0.023868 | 0.015487 | -0.00065677
7.8327 | 469.9605 | 0.183 | -0.023 | -0.061 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.0057864 | -0.0025093 | 0.023533 | 0.015013 | -0.0012405
7.836 | 470.1581 | 0.153 | 0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.0015642 | -0.0041759 | 0.023122 | 0.014287 | -0.0019011
7.8393 | 470.3557 | 0.198 | 0.053 | -0.107 | 0.011254 | 0.023922 | -0.068583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0076204 | 0.022875 | 0.014395 | -0.0030668
7.8426 | 470.5534 | 0.137 | 0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0055273 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.022452 | 0.014591 | -0.0040677
7.8458 | 470.751 | 0.16 | 0.046 | -0.023 | -0.026746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.021612 | 0.01471 | -0.0041464
7.8491 | 470.9486 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.021025 | 0.014829 | -0.0036432
7.8524 | 471.1462 | 0.13 | -0.008 | -0.023 | -0.056746 | -0.037078 | 0.015417 | -0.0063051 | -0.0041197 | 0.0017129 | 0.020108 | 0.014355 | -0.00314
7.8557 | 471.3439 | 0.183 | 0.084 | -0.015 | -0.0037461 | 0.054922 | 0.023417 | -0.00041624 | 0.0061025 | 0.0026018 | 0.019444 | 0.014551 | -0.0027136
7.859 | 471.5415 | 0.153 | 0.061 | -0.038 | -0.033746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | 0.019032 | 0.015505 | -0.0024519
7.8623 | 471.7391 | 0.137 | 0.092 | -0.099 | -0.049746 | 0.062922 | -0.060583 | -0.0055273 | 0.0069914 | -0.0067315 | 0.018116 | 0.016546 | -0.0031125
7.8656 | 471.9368 | 0.168 | 0.061 | -0.023 | -0.018746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.017364 | 0.017587 | -0.0036084
7.8689 | 472.1344 | 0.214 | 0.076 | 0.015 | 0.027254 | 0.046922 | 0.053417 | 0.0030282 | 0.0052136 | 0.0059352 | 0.017457 | 0.018453 | -0.0028527
7.8722 | 472.332 | 0.198 | -0.015 | -0.031 | 0.011254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0012504 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.01788 | 0.018484 | -0.0021848
7.8755 | 472.5296 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.017962 | 0.017846 | -0.0020988
7.8788 | 472.7273 | 0.229 | 0 | -0.023 | 0.042254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0046949 | -0.0032309 | 0.0017129 | 0.018385 | 0.017372 | -0.0019249
7.8821 | 472.9249 | 0.153 | 0.038 | -0.061 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.018478 | 0.017151 | -0.0020036
7.8854 | 473.1225 | 0.13 | 0.015 | -0.038 | -0.056746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0063051 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.017485 | 0.017094 | -0.002247
7.8887 | 473.3202 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.017073 | 0.017038 | -0.0020732
7.892 | 473.5178 | 0.191 | 0.069 | 0.008 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.046417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0051574 | 0.017331 | 0.017574 | -0.0013943
7.8953 | 473.7154 | 0.244 | 0.046 | -0.023 | 0.057254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0063615 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.018007 | 0.018198 | -0.00071539
7.8986 | 473.913 | 0.191 | -0.038 | -0.069 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0074531 | -0.0033982 | 0.018682 | 0.017647 | -0.00088191
7.9018 | 474.1107 | 0.16 | 0.023 | -0.015 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.018435 | 0.016844 | -0.0009606
7.9051 | 474.3083 | 0.16 | 0.031 | -0.046 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.017848 | 0.016798 | -0.00078676
7.9084 | 474.5059 | 0.198 | 0.031 | -0.061 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.017678 | 0.016841 | -0.001118
7.9117 | 474.7036 | 0.122 | -0.038 | -0.107 | -0.064746 | -0.067078 | -0.068583 | -0.007194 | -0.0074531 | -0.0076204 | 0.01709 | 0.016125 | -0.0021189
7.915 | 474.9012 | 0.267 | 0.023 | 0 | 0.080254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.0089171 | -0.0006753 | 0.0042685 | 0.017261 | 0.015322 | -0.0024501
7.9183 | 475.0988 | 0.168 | 0.092 | -0.061 | -0.018746 | 0.062922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.0069914 | -0.0025093 | 0.017936 | 0.015946 | -0.0022763
7.9216 | 475.2964 | 0.252 | 0 | -0.061 | 0.065254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0072504 | -0.0032309 | -0.0025093 | 0.018447 | 0.016318 | -0.0027722
7.9249 | 475.4941 | 0.198 | 0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.019287 | 0.015932 | -0.0031803
7.9282 | 475.6917 | 0.183 | 0.015 | -0.023 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.0017129 | 0.019369 | 0.015711 | -0.0031711
7.9315 | 475.8893 | 0.168 | 0.038 | -0.061 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.019122 | 0.015654 | -0.0032498
7.9348 | 476.087 | 0.259 | 0.046 | -0.061 | 0.072254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0080282 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.019709 | 0.015938 | -0.0037457
7.9381 | 476.2846 | 0.198 | -0.031 | -0.084 | 0.011254 | -0.060078 | -0.045583 | 0.0012504 | -0.0066753 | -0.0050648 | 0.020626 | 0.015464 | -0.0044942
7.9414 | 476.4822 | 0.191 | 0.031 | -0.008 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.020797 | 0.014825 | -0.0046607
7.9447 | 476.6798 | 0.13 | 0 | -0.092 | -0.056746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0063051 | -0.0032309 | -0.0059537 | 0.02022 | 0.014527 | -0.004915
7.948 | 476.8775 | 0.252 | 0.015 | -0.015 | 0.065254 | -0.014078 | 0.023417 | 0.0072504 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.020314 | 0.014053 | -0.0052463
7.9513 | 477.0751 | 0.16 | 0.084 | -0.069 | -0.026746 | 0.054922 | -0.030583 | -0.0029718 | 0.0061025 | -0.0033982 | 0.020736 | 0.014502 | -0.0053249
7.9545 | 477.2727 | 0.175 | 0.076 | -0.031 | -0.011746 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.0052136 | 0.00082406 | 0.020314 | 0.01562 | -0.0055793
7.9578 | 477.4704 | 0.237 | -0.008 | 0 | 0.050254 | -0.037078 | 0.038417 | 0.0055838 | -0.0041197 | 0.0042685 | 0.020737 | 0.015728 | -0.0050761
7.9611 | 477.668 | 0.221 | 0.046 | -0.061 | 0.034254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.021664 | 0.015507 | -0.0049022
7.9644 | 477.8656 | 0.122 | 0.038 | -0.008 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.0033796 | 0.02133 | 0.015791 | -0.0048162
7.9677 | 478.0632 | 0.229 | 0.076 | -0.069 | 0.042254 | 0.046922 | -0.030583 | 0.0046949 | 0.0052136 | -0.0033982 | 0.021083 | 0.016404 | -0.0048181
7.971 | 478.2609 | 0.282 | 0 | 0 | 0.095254 | -0.029078 | 0.038417 | 0.010584 | -0.0032309 | 0.0042685 | 0.022593 | 0.0166 | -0.0047321
7.9743 | 478.4585 | 0.252 | 0.023 | -0.031 | 0.065254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0072504 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.024355 | 0.016214 | -0.0042289
7.9776 | 478.6561 | 0.198 | 0.038 | -0.023 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.025195 | 0.016245 | -0.0039782
7.9809 | 478.8538 | 0.221 | 0.061 | 0 | 0.034254 | 0.031922 | 0.038417 | 0.003806 | 0.0035469 | 0.0042685 | 0.025694 | 0.016693 | -0.0033871
7.9842 | 479.0514 | 0.191 | 0.076 | 0.008 | 0.0042539 | 0.046922 | 0.046417 | 0.00047265 | 0.0052136 | 0.0051574 | 0.026117 | 0.017559 | -0.0024557
7.9875 | 479.249 | 0.198 | 0.076 | -0.046 | 0.011254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.00084261 | 0.026287 | 0.018589 | -0.0020293
7.9908 | 479.4466 | 0.168 | 0.038 | -0.061 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.026205 | 0.019202 | -0.0023606
7.9941 | 479.6443 | 0.244 | 0.023 | -0.053 | 0.057254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0063615 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.026628 | 0.019234 | -0.0027686
7.9974 | 479.8419 | 0.114 | -0.031 | -0.13 | -0.072746 | -0.060078 | -0.091583 | -0.0080829 | -0.0066753 | -0.010176 | 0.026458 | 0.018507 | -0.0039343
8.0007 | 480.0395 | 0.206 | 0.015 | 0 | 0.019254 | -0.014078 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.0042685 | 0.025871 | 0.017693 | -0.004518
8.004 | 480.2372 | 0.206 | 0.023 | -0.046 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.026293 | 0.017472 | -0.0041795
8.0072 | 480.4348 | 0.168 | -0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.026299 | 0.016998 | -0.0045107
8.0105 | 480.6324 | 0.13 | 0.038 | -0.008 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0063051 | 0.00099137 | 0.0033796 | 0.02547 | 0.016689 | -0.0044247
8.0138 | 480.83 | 0.16 | 0.053 | -0.008 | -0.026746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0029718 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.024553 | 0.01705 | -0.0037568
8.0171 | 481.0277 | 0.183 | -0.008 | -0.015 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.023417 | -0.00041624 | -0.0041197 | 0.0026018 | 0.024219 | 0.016905 | -0.0031657
8.0204 | 481.2253 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.024049 | 0.016179 | -0.0029041
8.0237 | 481.4229 | 0.145 | 0.023 | -0.031 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0046385 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.023461 | 0.015793 | -0.0028181
8.027 | 481.6206 | 0.191 | 0.069 | -0.053 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.0044358 | -0.0016204 | 0.02305 | 0.016164 | -0.0028967
8.0303 | 481.8182 | 0.252 | 0.008 | 0.038 | 0.065254 | -0.021078 | 0.076417 | 0.0072504 | -0.002342 | 0.0084907 | 0.023813 | 0.016371 | -0.0022179
8.0336 | 482.0158 | 0.137 | 0.069 | -0.046 | -0.049746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0055273 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.023983 | 0.016578 | -0.0014621
8.0369 | 482.2134 | 0.122 | 0.061 | -0.053 | -0.064746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.007194 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.022726 | 0.017367 | -0.0017055
8.0402 | 482.4111 | 0.13 | 0 | -0.053 | -0.056746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0063051 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.021392 | 0.017398 | -0.0020257
8.0435 | 482.6087 | 0.237 | 0.069 | -0.053 | 0.050254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0055838 | 0.0044358 | -0.0016204 | 0.021321 | 0.017517 | -0.002346
8.0468 | 482.8063 | 0.206 | 0.015 | -0.038 | 0.019254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.022084 | 0.017801 | -0.0025015
8.0501 | 483.004 | 0.13 | -0.031 | 0 | -0.056746 | -0.060078 | 0.038417 | -0.0063051 | -0.0066753 | 0.0042685 | 0.021672 | 0.016987 | -0.0020751
8.0534 | 483.2016 | 0.229 | 0.13 | -0.038 | 0.042254 | 0.10092 | 0.00041653 | 0.0046949 | 0.011214 | 4.6281e-05 | 0.021513 | 0.017435 | -0.0016488
8.0567 | 483.3992 | 0.244 | 0.053 | -0.099 | 0.057254 | 0.023922 | -0.060583 | 0.0063615 | 0.002658 | -0.0067315 | 0.022606 | 0.018806 | -0.0023094
8.0599 | 483.5968 | 0.168 | 0.023 | 0.031 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.069417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0077129 | 0.023028 | 0.019002 | -0.0022124
8.0632 | 483.7945 | 0.183 | 0 | 0 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.038417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0042685 | 0.022782 | 0.018616 | -0.0010285
8.0665 | 483.9921 | 0.168 | 0.046 | -0.023 | -0.018746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.022535 | 0.018482 | -0.0004374
8.0698 | 484.1897 | 0.191 | 0.023 | -0.023 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.00047265 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.022375 | 0.018602 | -9.8876e-05
8.0731 | 484.3874 | 0.183 | 0.015 | -0.031 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.022381 | 0.01838 | 0.00015182
8.0764 | 484.585 | 0.122 | 0.008 | -0.038 | -0.064746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.007194 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.021629 | 0.017994 | 0.00023782
8.0797 | 484.7826 | 0.13 | 0.023 | -0.038 | -0.056746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0063051 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.020295 | 0.017696 | 0.00024697
8.083 | 484.9802 | 0.206 | 0.053 | -0.13 | 0.019254 | 0.023922 | -0.091583 | 0.0021393 | 0.002658 | -0.010176 | 0.019883 | 0.017892 | -0.00075399
8.0863 | 485.1779 | 0.191 | -0.038 | -0.023 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.015417 | 0.00047265 | -0.0074531 | 0.0017129 | 0.020142 | 0.017418 | -0.0015903
8.0896 | 485.3755 | 0.206 | 0.122 | -0.023 | 0.019254 | 0.092922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.010325 | 0.0017129 | 0.0204 | 0.017702 | -0.0012517
8.0929 | 485.5731 | 0.221 | 0.031 | -0.038 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.00021359 | 4.6281e-05 | 0.020987 | 0.018743 | -0.0010779
8.0962 | 485.7708 | 0.237 | 0 | 0.015 | 0.050254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.0055838 | -0.0032309 | 0.0059352 | 0.021915 | 0.018445 | -0.00048684
8.0995 | 485.9684 | 0.16 | 0.122 | 0.023 | -0.026746 | 0.092922 | 0.061417 | -0.0029718 | 0.010325 | 0.0068241 | 0.022173 | 0.019146 | 0.00077396
8.1028 | 486.166 | 0.191 | 0.084 | 0 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.0061025 | 0.0042685 | 0.021926 | 0.020769 | 0.0018701
8.1061 | 486.3636 | 0.229 | 0.053 | -0.053 | 0.042254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0046949 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.022437 | 0.021635 | 0.0021317
8.1094 | 486.5613 | 0.122 | 0.061 | 0.015 | -0.064746 | 0.031922 | 0.053417 | -0.007194 | 0.0035469 | 0.0059352 | 0.02219 | 0.022248 | 0.0025581
8.1126 | 486.7589 | 0.183 | 0.084 | -0.023 | -0.0037461 | 0.054922 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.0061025 | 0.0017129 | 0.021438 | 0.023202 | 0.0033138
8.1159 | 486.9565 | 0.168 | 0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0041759 | 0.021191 | 0.023573 | 0.0030705
8.1192 | 487.1542 | 0.153 | -0.008 | -0.099 | -0.033746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0037496 | -0.0041197 | -0.0067315 | 0.020615 | 0.022935 | 0.0019926
8.1225 | 487.3518 | 0.16 | -0.008 | -0.008 | -0.026746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0041197 | 0.0033796 | 0.01995 | 0.022121 | 0.0016614
8.1258 | 487.5494 | 0.206 | 0.038 | -0.076 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.0021393 | 0.00099137 | -0.0041759 | 0.019868 | 0.021811 | 0.0015827
8.1291 | 487.747 | 0.206 | 0.061 | -0.076 | 0.019254 | 0.031922 | -0.037583 | 0.0021393 | 0.0035469 | -0.0041759 | 0.020291 | 0.02226 | 0.00075746
8.1324 | 487.9447 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.020549 | 0.022631 | 0.0001847
8.1357 | 488.1423 | 0.191 | 0.053 | -0.061 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.020642 | 0.022915 | -0.00022337
8.139 | 488.3399 | 0.206 | 0.008 | 0 | 0.019254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.002342 | 0.0042685 | 0.020901 | 0.022946 | -4.9532e-05
8.1423 | 488.5375 | 0.183 | 0.069 | -0.069 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.0033982 | 0.021071 | 0.023153 | 3.647e-05
8.1456 | 488.7352 | 0.267 | 0.061 | -0.092 | 0.080254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0089171 | 0.0035469 | -0.0059537 | 0.021911 | 0.023942 | -0.00088763
8.1489 | 488.9328 | 0.16 | -0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.044078 | -0.030583 | -0.0029718 | -0.0048975 | -0.0033982 | 0.022498 | 0.023809 | -0.0018117
8.1522 | 489.1304 | 0.145 | 0.023 | -0.046 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0046385 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.021746 | 0.023258 | -0.0022308
8.1555 | 489.3281 | 0.214 | 0.031 | -0.092 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0030282 | 0.00021359 | -0.0059537 | 0.021587 | 0.023212 | -0.0029024
8.1588 | 489.5257 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.021845 | 0.022662 | -0.0034092
8.1621 | 489.7233 | 0.229 | 0.053 | -0.053 | 0.042254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0046949 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.022268 | 0.022353 | -0.0034879
8.1653 | 489.9209 | 0.107 | -0.015 | -0.015 | -0.079746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0088607 | -0.0048975 | 0.0026018 | 0.021856 | 0.022131 | -0.0033909
8.1686 | 490.1186 | 0.153 | 0 | -0.046 | -0.033746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.0032309 | -0.00084261 | 0.02061 | 0.021328 | -0.0032171
8.1719 | 490.3162 | 0.114 | -0.023 | -0.015 | -0.072746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0080829 | -0.0057864 | 0.0026018 | 0.019441 | 0.020437 | -0.0030433
8.1752 | 490.5138 | 0.145 | -0.031 | -0.084 | -0.041746 | -0.060078 | -0.045583 | -0.0046385 | -0.0066753 | -0.0050648 | 0.018184 | 0.019206 | -0.0032866
8.1785 | 490.7115 | 0.191 | -0.008 | -0.076 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.037583 | 0.00047265 | -0.0041197 | -0.0041759 | 0.017772 | 0.018139 | -0.0041998
8.1818 | 490.9091 | 0.206 | 0.046 | -0.023 | 0.019254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.018031 | 0.017918 | -0.0044431
8.1851 | 491.1067 | 0.16 | -0.031 | -0.023 | -0.026746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0066753 | 0.0017129 | 0.017948 | 0.017444 | -0.0041046
8.1884 | 491.3043 | 0.198 | -0.023 | -0.015 | 0.011254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.0057864 | 0.0026018 | 0.017778 | 0.016213 | -0.0036783
8.1917 | 491.502 | 0.168 | -0.061 | -0.053 | -0.018746 | -0.090078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.010009 | -0.0016204 | 0.017696 | 0.014652 | -0.0035813
8.195 | 491.6996 | 0.175 | 0.031 | -0.099 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0067315 | 0.017361 | 0.013684 | -0.0044066
8.1983 | 491.8972 | 0.191 | 0.008 | -0.076 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.037583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0041759 | 0.017279 | 0.013474 | -0.0054844
8.2016 | 492.0949 | 0.099 | 0.061 | -0.038 | -0.087746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0097496 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | 0.016362 | 0.013593 | -0.0058924
8.2049 | 492.2925 | 0.198 | 0.031 | -0.069 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0033982 | 0.015522 | 0.013964 | -0.0062237
8.2082 | 492.4901 | 0.183 | 0.053 | -0.076 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.037583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0041759 | 0.015605 | 0.014248 | -0.0069721
8.2115 | 492.6877 | 0.229 | 0.023 | -0.061 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.016028 | 0.014444 | -0.0076327
8.2148 | 492.8854 | 0.252 | 0.053 | -0.023 | 0.065254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0072504 | 0.002658 | 0.0017129 | 0.017208 | 0.01464 | -0.0077114
8.2181 | 493.083 | 0.16 | 0.061 | -0.061 | -0.026746 | 0.031922 | -0.022583 | -0.0029718 | 0.0035469 | -0.0025093 | 0.017631 | 0.015253 | -0.0077901
8.2213 | 493.2806 | 0.168 | 0.038 | -0.031 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.017131 | 0.015701 | -0.0079566
8.2246 | 493.4783 | 0.221 | 0.046 | -0.092 | 0.034254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.003806 | 0.0018803 | -0.0059537 | 0.017302 | 0.015985 | -0.0084635
8.2279 | 493.6759 | 0.153 | -0.038 | -0.023 | -0.033746 | -0.067078 | 0.015417 | -0.0037496 | -0.0074531 | 0.0017129 | 0.017307 | 0.015434 | -0.0088825
8.2312 | 493.8735 | 0.198 | 0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.01706 | 0.014467 | -0.0084561
8.2345 | 494.0711 | 0.191 | 0.061 | -0.076 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.037583 | 0.00047265 | 0.0035469 | -0.0041759 | 0.01723 | 0.014586 | -0.0086117
8.2378 | 494.2688 | 0.137 | 0.084 | 0 | -0.049746 | 0.054922 | 0.038417 | -0.0055273 | 0.0061025 | 0.0042685 | 0.016731 | 0.015539 | -0.0086025
8.2411 | 494.4664 | 0.198 | -0.015 | -0.015 | 0.011254 | -0.044078 | 0.023417 | 0.0012504 | -0.0048975 | 0.0026018 | 0.016308 | 0.015658 | -0.0079237
8.2444 | 494.664 | 0.237 | 0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.016984 | 0.015108 | -0.0075851
8.2477 | 494.8617 | 0.191 | -0.008 | -0.053 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0041197 | -0.0016204 | 0.017582 | 0.014634 | -0.0076638
8.251 | 495.0593 | 0.221 | 0.092 | -0.038 | 0.034254 | 0.062922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | 0.018005 | 0.014917 | -0.0078194
8.2543 | 495.2569 | 0.206 | 0.015 | -0.031 | 0.019254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0021393 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.018592 | 0.015454 | -0.0077334
8.2576 | 495.4545 | 0.145 | 0.031 | 0.008 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0046385 | 0.00021359 | 0.0051574 | 0.018345 | 0.01532 | -0.0071423
8.2609 | 495.6522 | 0.214 | 0.053 | -0.069 | 0.027254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0030282 | 0.002658 | -0.0033982 | 0.018186 | 0.015604 | -0.0069685
8.2642 | 495.8498 | 0.183 | -0.046 | -0.069 | -0.0037461 | -0.075078 | -0.030583 | -0.00041624 | -0.008342 | -0.0033982 | 0.018444 | 0.015042 | -0.00764
8.2675 | 496.0474 | 0.168 | 0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0041759 | 0.018197 | 0.013987 | -0.0083885
8.2708 | 496.2451 | 0.145 | 0.031 | 0.008 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0046385 | 0.00021359 | 0.0051574 | 0.017533 | 0.013776 | -0.0082915
8.274 | 496.4427 | 0.221 | 0.023 | -0.046 | 0.034254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.017451 | 0.013731 | -0.0078651
8.2773 | 496.6403 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.003806 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.018203 | 0.013685 | -0.0076144
8.2806 | 496.8379 | 0.191 | 0.008 | -0.008 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.002342 | 0.0033796 | 0.018626 | 0.013475 | -0.0069465
8.2839 | 497.0356 | 0.168 | 0.008 | -0.092 | -0.018746 | -0.021078 | -0.053583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0059537 | 0.018467 | 0.013012 | -0.0072009
8.2872 | 497.2332 | 0.298 | 0 | -0.038 | 0.11125 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.012362 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.019483 | 0.012461 | -0.0077846
8.2905 | 497.4308 | 0.221 | 0.038 | -0.046 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.003806 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.02108 | 0.01224 | -0.0078633
8.2938 | 497.6285 | 0.175 | -0.038 | 0.046 | -0.011746 | -0.067078 | 0.084417 | -0.0013051 | -0.0074531 | 0.0093796 | 0.021327 | 0.011601 | -0.0070197
8.2971 | 497.8261 | 0.183 | -0.092 | -0.046 | -0.0037461 | -0.12108 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.013453 | -0.00084261 | 0.021157 | 0.0095356 | -0.0061762
8.3004 | 498.0237 | 0.237 | 0.061 | 0.008 | 0.050254 | 0.031922 | 0.046417 | 0.0055838 | 0.0035469 | 0.0051574 | 0.021668 | 0.0085568 | -0.0057498
8.3037 | 498.2213 | 0.175 | 0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.022091 | 0.0087527 | -0.0051587
8.307 | 498.419 | 0.13 | 0.023 | -0.015 | -0.056746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0063051 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.021339 | 0.0085314 | -0.0048202
8.3103 | 498.6166 | 0.183 | 0.092 | -0.031 | -0.0037461 | 0.062922 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.0069914 | 0.00082406 | 0.020674 | 0.0091555 | -0.0044817
8.3136 | 498.8142 | 0.191 | 0.053 | -0.008 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.030417 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.0033796 | 0.02068 | 0.010109 | -0.0040663
8.3169 | 499.0119 | 0.175 | 0.053 | -0.046 | -0.011746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.00084261 | 0.020598 | 0.010634 | -0.0038156
8.3202 | 499.2095 | 0.153 | 0.076 | -0.099 | -0.033746 | 0.046922 | -0.060583 | -0.0037496 | 0.0052136 | -0.0067315 | 0.020098 | 0.011412 | -0.004564
8.3235 | 499.4071 | 0.183 | 0 | -0.008 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.030417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0033796 | 0.019687 | 0.011608 | -0.0048953
8.3267 | 499.6047 | 0.214 | -0.023 | -0.069 | 0.027254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.019945 | 0.010717 | -0.0048971
8.33 | 499.8024 | 0.206 | 0.099 | -0.038 | 0.019254 | 0.069922 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.0077691 | 4.6281e-05 | 0.020455 | 0.010913 | -0.0052283
8.3333 | 500 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.020626 | 0.011526 | -0.0052192
8.3366 | 500.1976 | 0.175 | 0.023 | -0.046 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.020455 | 0.011305 | -0.0052978
8.3399 | 500.3953 | 0.214 | 0.076 | -0.038 | 0.027254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.020626 | 0.011753 | -0.0053765
8.3432 | 500.5929 | 0.168 | 0.031 | -0.046 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.020719 | 0.01229 | -0.0054552
8.3465 | 500.7905 | 0.114 | 0.046 | -0.023 | -0.072746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0080829 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.019715 | 0.012496 | -0.0053692
8.3498 | 500.9881 | 0.206 | -0.031 | -0.031 | 0.019254 | -0.060078 | 0.0074165 | 0.0021393 | -0.0066753 | 0.00082406 | 0.019127 | 0.012023 | -0.0051185
8.3531 | 501.1858 | 0.183 | 0.099 | 0 | -0.0037461 | 0.069922 | 0.038417 | -0.00041624 | 0.0077691 | 0.0042685 | 0.019298 | 0.012131 | -0.0046153
8.3564 | 501.3834 | 0.214 | 0.038 | -0.038 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.019556 | 0.012996 | -0.0041889
8.3597 | 501.581 | 0.191 | 0.046 | -0.061 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.022583 | 0.00047265 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.019902 | 0.01328 | -0.0044323
8.363 | 501.7787 | 0.16 | 0.076 | -0.053 | -0.026746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.0052136 | -0.0016204 | 0.019655 | 0.013981 | -0.0048404
8.3663 | 501.9763 | 0.168 | 0.031 | -0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.019155 | 0.014517 | -0.0048313
8.3696 | 502.1739 | 0.175 | -0.046 | -0.038 | -0.011746 | -0.075078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.008342 | 4.6281e-05 | 0.01882 | 0.013714 | -0.0046574
8.3729 | 502.3715 | 0.175 | 0.015 | 0.046 | -0.011746 | -0.014078 | 0.084417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0093796 | 0.018562 | 0.012735 | -0.003726
8.3762 | 502.5692 | 0.175 | 0.13 | -0.023 | -0.011746 | 0.10092 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.011214 | 0.0017129 | 0.018305 | 0.013689 | -0.0026299
8.3794 | 502.7668 | 0.175 | 0.038 | -0.015 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0013051 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.018047 | 0.014895 | -0.0022035
8.3827 | 502.9644 | 0.16 | 0.053 | -0.015 | -0.026746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.017624 | 0.015255 | -0.0016893
8.386 | 503.1621 | 0.229 | -0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0046949 | -0.0057864 | 0.0026018 | 0.017794 | 0.014946 | -0.0011751
8.3893 | 503.3597 | 0.221 | 0.069 | -0.038 | 0.034254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.018634 | 0.014813 | -0.00091347
8.3926 | 503.5573 | 0.16 | 0 | -0.015 | -0.026746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.0029718 | -0.0032309 | 0.0026018 | 0.018717 | 0.014932 | -0.0006518
8.3959 | 503.7549 | 0.145 | 0.046 | -0.031 | -0.041746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0046385 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.017965 | 0.014798 | -0.00031327
8.3992 | 503.9526 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.018135 | 0.015082 | -0.00039196
8.4025 | 504.1502 | 0.183 | 0.122 | 0.038 | -0.0037461 | 0.092922 | 0.076417 | -0.00041624 | 0.010325 | 0.0084907 | 0.018722 | 0.0162 | 0.00028693
8.4058 | 504.3478 | 0.16 | 0.061 | -0.023 | -0.026746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.018388 | 0.017571 | 0.0012952
8.4091 | 504.5455 | 0.191 | 0.092 | -0.015 | 0.0042539 | 0.062922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.0069914 | 0.0026018 | 0.018141 | 0.018612 | 0.0017216
8.4124 | 504.7431 | 0.191 | 0 | -0.008 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0032309 | 0.0033796 | 0.018234 | 0.018984 | 0.0023126
8.4157 | 504.9407 | 0.183 | 0.008 | -0.053 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.01824 | 0.018433 | 0.0024864
8.419 | 505.1383 | 0.191 | -0.015 | -0.069 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0048975 | -0.0033982 | 0.018245 | 0.017718 | 0.0019905
8.4223 | 505.336 | 0.206 | 0.046 | -0.114 | 0.019254 | 0.016922 | -0.075583 | 0.0021393 | 0.0018803 | -0.0083982 | 0.018503 | 0.01742 | 0.0008249
8.4256 | 505.5336 | 0.175 | 0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.018586 | 0.017539 | -0.00025291
8.4289 | 505.7312 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0057864 | 0.00082406 | 0.018416 | 0.0169 | -0.00041944
8.4321 | 505.9289 | 0.168 | 0.008 | -0.038 | -0.018746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0020829 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.018169 | 0.016097 | -0.00033343
8.4354 | 506.1265 | 0.214 | 0.069 | -0.053 | 0.027254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.0044358 | -0.0016204 | 0.018262 | 0.016304 | -0.00048898
8.4387 | 506.3241 | 0.191 | -0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.018608 | 0.016335 | -0.00089705
8.442 | 506.5217 | 0.237 | 0.031 | 0 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0055838 | 0.00021359 | 0.0042685 | 0.019207 | 0.015949 | -0.00072321
8.4453 | 506.7194 | 0.175 | 0.008 | -0.053 | -0.011746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.019629 | 0.015739 | -0.00046154
8.4486 | 506.917 | 0.221 | -0.015 | -0.038 | 0.034254 | -0.044078 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | 0.019876 | 0.015024 | -0.00061708
8.4519 | 507.1146 | 0.175 | 0.053 | 0.015 | -0.011746 | 0.023922 | 0.053417 | -0.0013051 | 0.002658 | 0.0059352 | 0.020124 | 0.014802 | -2.6029e-05
8.4552 | 507.3123 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.020371 | 0.015251 | 0.00064188
8.4585 | 507.5099 | 0.221 | 0.023 | -0.061 | 0.034254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.003806 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.021123 | 0.01537 | 0.00047536
8.4618 | 507.7075 | 0.168 | 0.053 | -0.053 | -0.018746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.021293 | 0.015566 | 6.7286e-05
8.4651 | 507.9051 | 0.13 | -0.031 | -0.046 | -0.056746 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.0063051 | -0.0066753 | -0.00084261 | 0.020464 | 0.015169 | -0.00017609
8.4684 | 508.1028 | 0.198 | 0.061 | -0.076 | 0.011254 | 0.031922 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.0035469 | -0.0041759 | 0.019965 | 0.01486 | -0.000672
8.4717 | 508.3004 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.020047 | 0.015308 | -0.0011679
8.475 | 508.498 | 0.168 | 0.046 | -0.084 | -0.018746 | 0.016922 | -0.045583 | -0.0020829 | 0.0018803 | -0.0050648 | 0.0198 | 0.015592 | -0.0017516
8.4783 | 508.6957 | 0.175 | 0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.019465 | 0.015711 | -0.0022475
8.4816 | 508.8933 | 0.267 | 0.008 | -0.076 | 0.080254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.0089171 | -0.002342 | -0.0041759 | 0.020218 | 0.015413 | -0.0026556
8.4848 | 509.0909 | 0.221 | 0.046 | -0.023 | 0.034254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.021475 | 0.015367 | -0.002899
8.4881 | 509.2885 | 0.206 | -0.023 | 0.046 | 0.019254 | -0.052078 | 0.084417 | 0.0021393 | -0.0057864 | 0.0093796 | 0.022062 | 0.014981 | -0.0018029
8.4914 | 509.4862 | 0.107 | 0.023 | -0.053 | -0.079746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0088607 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.021398 | 0.014343 | -0.0010362
8.4947 | 509.6838 | 0.183 | 0.038 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0033796 | 0.020482 | 0.014374 | -0.00086233
8.498 | 509.8814 | 0.13 | 0.099 | -0.046 | -0.056746 | 0.069922 | -0.0075835 | -0.0063051 | 0.0077691 | -0.00084261 | 0.019817 | 0.01524 | -0.00061164
8.5013 | 510.0791 | 0.153 | -0.084 | -0.038 | -0.033746 | -0.11308 | 0.00041653 | -0.0037496 | -0.012564 | 4.6281e-05 | 0.018824 | 0.014766 | -0.00069033
8.5046 | 510.2767 | 0.137 | 0.061 | -0.053 | -0.049746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0055273 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.017907 | 0.013875 | -0.00084587
8.5079 | 510.4743 | 0.16 | 0.038 | -0.061 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0029718 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.017067 | 0.014323 | -0.0012539
8.5112 | 510.6719 | 0.153 | 0.046 | -0.023 | -0.033746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.016403 | 0.014607 | -0.0013326
8.5145 | 510.8696 | 0.107 | 0.084 | -0.015 | -0.079746 | 0.054922 | 0.023417 | -0.0088607 | 0.0061025 | 0.0026018 | 0.015157 | 0.015396 | -0.00090627
8.5178 | 511.0672 | 0.175 | 0 | 0.008 | -0.011746 | -0.029078 | 0.046417 | -0.0013051 | -0.0032309 | 0.0051574 | 0.014153 | 0.01568 | -0.00013954
8.5211 | 511.2648 | 0.206 | 0.076 | 0.023 | 0.019254 | 0.046922 | 0.061417 | 0.0021393 | 0.0052136 | 0.0068241 | 0.014235 | 0.015875 | 0.0010444
8.5244 | 511.4625 | 0.13 | -0.031 | -0.008 | -0.056746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0063051 | -0.0066753 | 0.0033796 | 0.013823 | 0.015731 | 0.0020527
8.5277 | 511.6601 | 0.13 | 0.046 | -0.031 | -0.056746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0063051 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.012577 | 0.015257 | 0.002468
8.531 | 511.8577 | 0.237 | 0.061 | -0.023 | 0.050254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0055838 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.012506 | 0.015793 | 0.0027187
8.5343 | 512.0553 | 0.145 | 0.038 | -0.084 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.0050648 | 0.012599 | 0.016242 | 0.0023875
8.5375 | 512.253 | 0.145 | 0.023 | 0.008 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0046385 | -0.0006753 | 0.0051574 | 0.011683 | 0.016273 | 0.0023967
8.5408 | 512.4506 | 0.229 | 0.061 | -0.053 | 0.042254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0046949 | 0.0035469 | -0.0016204 | 0.011688 | 0.016557 | 0.0027462
8.5441 | 512.6482 | 0.168 | 0 | 0.015 | -0.018746 | -0.029078 | 0.053417 | -0.0020829 | -0.0032309 | 0.0059352 | 0.011946 | 0.016588 | 0.0031725
8.5474 | 512.8458 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.011699 | 0.016367 | 0.0036758
8.5507 | 513.0435 | 0.16 | -0.038 | -0.023 | -0.026746 | -0.067078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.0074531 | 0.0017129 | 0.011365 | 0.015728 | 0.0037618
8.554 | 513.2411 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.011118 | 0.01509 | 0.0039356
8.5573 | 513.4387 | 0.206 | 0.076 | -0.008 | 0.019254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0052136 | 0.0033796 | 0.011376 | 0.015703 | 0.0042741
8.5606 | 513.6364 | 0.221 | -0.031 | 0.008 | 0.034254 | -0.060078 | 0.046417 | 0.003806 | -0.0066753 | 0.0051574 | 0.011963 | 0.015559 | 0.0051177
8.5639 | 513.834 | 0.221 | 0.038 | -0.015 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.003806 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.012715 | 0.014997 | 0.0058844
8.5672 | 514.0316 | 0.168 | 0.023 | -0.015 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.012886 | 0.015028 | 0.0063986
8.5705 | 514.2292 | 0.221 | 0.031 | -0.023 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.003806 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.013056 | 0.014983 | 0.006825
8.5738 | 514.4269 | 0.198 | -0.061 | -0.038 | 0.011254 | -0.090078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.010009 | 4.6281e-05 | 0.013556 | 0.014015 | 0.0069988
8.5771 | 514.6245 | 0.191 | 0 | -0.008 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0032309 | 0.0033796 | 0.013726 | 0.012706 | 0.0073373
8.5804 | 514.8221 | 0.275 | 0.023 | -0.084 | 0.088254 | -0.0060777 | -0.045583 | 0.009806 | -0.0006753 | -0.0050648 | 0.014742 | 0.01232 | 0.0071708
8.5837 | 515.0198 | 0.214 | 0.023 | -0.031 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.01601 | 0.012187 | 0.0067518
8.587 | 515.2174 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.01618 | 0.012053 | 0.0069146
8.5903 | 515.415 | 0.191 | 0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.016098 | 0.01192 | 0.0070006
8.5935 | 515.6126 | 0.214 | 0.069 | -0.069 | 0.027254 | 0.039922 | -0.030583 | 0.0030282 | 0.0044358 | -0.0033982 | 0.016444 | 0.012292 | 0.0066694
8.5968 | 515.8103 | 0.16 | 0.015 | 0.023 | -0.026746 | -0.014078 | 0.061417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0068241 | 0.016449 | 0.012575 | 0.0070079
8.6001 | 516.0079 | 0.122 | 0.053 | -0.061 | -0.064746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.007194 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.015445 | 0.012683 | 0.0074343
8.6034 | 516.2055 | 0.221 | 0.046 | 0.046 | 0.034254 | 0.016922 | 0.084417 | 0.003806 | 0.0018803 | 0.0093796 | 0.01511 | 0.013132 | 0.0081132
8.6067 | 516.4032 | 0.214 | 0.061 | -0.015 | 0.027254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0030282 | 0.0035469 | 0.0026018 | 0.015785 | 0.013668 | 0.0092971
8.61 | 516.6008 | 0.198 | -0.023 | -0.084 | 0.011254 | -0.052078 | -0.045583 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.0050648 | 0.016208 | 0.013447 | 0.0090538
8.6133 | 516.7984 | 0.244 | 0.076 | -0.031 | 0.057254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0063615 | 0.0052136 | 0.00082406 | 0.01696 | 0.01339 | 0.0086347
8.6166 | 516.996 | 0.198 | 0 | -0.114 | 0.011254 | -0.029078 | -0.075583 | 0.0012504 | -0.0032309 | -0.0083982 | 0.017712 | 0.013586 | 0.0078863
8.6199 | 517.1937 | 0.206 | 0.107 | -0.053 | 0.019254 | 0.077922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.008658 | -0.0016204 | 0.018047 | 0.014122 | 0.0068963
8.6232 | 517.3913 | 0.175 | -0.008 | -0.069 | -0.011746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0013051 | -0.0041197 | -0.0033982 | 0.01813 | 0.014571 | 0.0064004
8.6265 | 517.5889 | 0.183 | 0.084 | -0.107 | -0.0037461 | 0.054922 | -0.068583 | -0.00041624 | 0.0061025 | -0.0076204 | 0.01796 | 0.014767 | 0.0053116
8.6298 | 517.7866 | 0.214 | 0.023 | -0.008 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.018218 | 0.015303 | 0.0048926
8.6331 | 517.9842 | 0.191 | 0.092 | -0.046 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.018564 | 0.015927 | 0.0051433
8.6364 | 518.1818 | 0.229 | -0.008 | 0.008 | 0.042254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.0046949 | -0.0041197 | 0.0051574 | 0.019074 | 0.016211 | 0.0055696
8.6397 | 518.3794 | 0.244 | 0.008 | -0.053 | 0.057254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0063615 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.020167 | 0.015572 | 0.0059191
8.643 | 518.5771 | 0.145 | 0.015 | -0.008 | -0.041746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0046385 | -0.0015642 | 0.0033796 | 0.020337 | 0.015187 | 0.006093
8.6462 | 518.7747 | 0.16 | 0.031 | -0.008 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0029718 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.019585 | 0.015053 | 0.0067609
8.6495 | 518.9723 | 0.114 | 0.092 | -0.084 | -0.072746 | 0.062922 | -0.045583 | -0.0080829 | 0.0069914 | -0.0050648 | 0.018493 | 0.015765 | 0.0065943
8.6528 | 519.17 | 0.198 | 0.053 | -0.031 | 0.011254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.017818 | 0.016718 | 0.0061753
8.6561 | 519.3676 | 0.198 | 0.031 | -0.107 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0076204 | 0.018065 | 0.017002 | 0.0055037
8.6594 | 519.5652 | 0.153 | 0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.0006753 | -0.00084261 | 0.017818 | 0.016957 | 0.0046675
8.6627 | 519.7628 | 0.16 | 0.053 | 0.031 | -0.026746 | 0.023922 | 0.069417 | -0.0029718 | 0.002658 | 0.0077129 | 0.017154 | 0.017153 | 0.0053463
8.666 | 519.9605 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0037496 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.016489 | 0.017601 | 0.0061899
8.6693 | 520.1581 | 0.137 | 0.038 | -0.076 | -0.049746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0055273 | 0.00099137 | -0.0041759 | 0.015573 | 0.017885 | 0.0058587
8.6726 | 520.3557 | 0.275 | 0.076 | -0.015 | 0.088254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.009806 | 0.0052136 | 0.0026018 | 0.015996 | 0.018498 | 0.0057032
8.6759 | 520.5534 | 0.16 | -0.031 | -0.046 | -0.026746 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0066753 | -0.00084261 | 0.016671 | 0.018353 | 0.005877
8.6792 | 520.751 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0033796 | 0.016171 | 0.017539 | 0.0061277
8.6825 | 520.9486 | 0.206 | 0.046 | -0.053 | 0.019254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.016177 | 0.017571 | 0.0063015
8.6858 | 521.1462 | 0.198 | 0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.016512 | 0.017602 | 0.006146
8.6891 | 521.3439 | 0.206 | -0.023 | -0.099 | 0.019254 | -0.052078 | -0.060583 | 0.0021393 | -0.0057864 | -0.0067315 | 0.016847 | 0.016875 | 0.0054854
8.6924 | 521.5415 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.017105 | 0.016325 | 0.0046601
8.6957 | 521.7391 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.017198 | 0.016444 | 0.0045814
8.6989 | 521.9368 | 0.198 | 0.031 | -0.092 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0059537 | 0.017369 | 0.016563 | 0.0040745
8.7022 | 522.1344 | 0.244 | 0.046 | -0.015 | 0.057254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.0063615 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.018121 | 0.01677 | 0.0037433
8.7055 | 522.332 | 0.198 | 0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.018873 | 0.016801 | 0.004005
8.7088 | 522.5296 | 0.183 | 0.023 | 0.008 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.00041624 | -0.0006753 | 0.0051574 | 0.018955 | 0.01658 | 0.0045192
8.7121 | 522.7273 | 0.13 | 0.114 | -0.084 | -0.056746 | 0.084922 | -0.045583 | -0.0063051 | 0.0094358 | -0.0050648 | 0.018291 | 0.017445 | 0.0045283
8.7154 | 522.9249 | 0.191 | -0.038 | -0.053 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.0074531 | -0.0016204 | 0.017715 | 0.017641 | 0.0038677
8.7187 | 523.1225 | 0.183 | 0.023 | -0.092 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0059537 | 0.01772 | 0.016838 | 0.0031193
8.722 | 523.3202 | 0.198 | 0.053 | 0.008 | 0.011254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0051574 | 0.017803 | 0.017034 | 0.0030406
8.7253 | 523.5178 | 0.191 | -0.015 | -0.008 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0048975 | 0.0033796 | 0.017973 | 0.016813 | 0.0038842
8.7286 | 523.7154 | 0.183 | 0.099 | -0.061 | -0.0037461 | 0.069922 | -0.022583 | -0.00041624 | 0.0077691 | -0.0025093 | 0.017979 | 0.017096 | 0.0039702
8.7319 | 523.913 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.017809 | 0.017797 | 0.0038915
8.7352 | 524.1107 | 0.153 | 0.053 | -0.092 | -0.033746 | 0.023922 | -0.053583 | -0.0037496 | 0.002658 | -0.0059537 | 0.017309 | 0.017993 | 0.0034725
8.7385 | 524.3083 | 0.198 | 0.053 | -0.061 | 0.011254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.017062 | 0.018519 | 0.0026362
8.7418 | 524.5059 | 0.153 | -0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0037496 | -0.0048975 | -0.0041759 | 0.016815 | 0.018297 | 0.0019756
8.7451 | 524.7036 | 0.198 | 0.038 | 0.023 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.061417 | 0.0012504 | 0.00099137 | 0.0068241 | 0.016568 | 0.017911 | 0.0022373
8.7484 | 524.9012 | 0.137 | 0.015 | -0.015 | -0.049746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0055273 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.016146 | 0.017855 | 0.0031687
8.7516 | 525.0988 | 0.275 | 0.031 | -0.069 | 0.088254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.009806 | 0.00021359 | -0.0033982 | 0.016569 | 0.017721 | 0.00309
8.7549 | 525.2964 | 0.153 | 0.008 | 0 | -0.033746 | -0.021078 | 0.038417 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.0042685 | 0.017167 | 0.017511 | 0.003176
8.7582 | 525.4941 | 0.145 | -0.008 | -0.092 | -0.041746 | -0.037078 | -0.053583 | -0.0046385 | -0.0041197 | -0.0059537 | 0.016338 | 0.016873 | 0.0030095
8.7615 | 525.6917 | 0.206 | -0.008 | -0.023 | 0.019254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.0021393 | -0.0041197 | 0.0017129 | 0.016091 | 0.016058 | 0.0025904
8.7648 | 525.8893 | 0.153 | 0.023 | -0.015 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0037496 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.015932 | 0.015585 | 0.0030168
8.7681 | 526.087 | 0.244 | 0.084 | -0.015 | 0.057254 | 0.054922 | 0.023417 | 0.0063615 | 0.0061025 | 0.0026018 | 0.01619 | 0.016121 | 0.003531
8.7714 | 526.2846 | 0.191 | 0.038 | -0.076 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.00047265 | 0.00099137 | -0.0041759 | 0.016865 | 0.016822 | 0.0033754
8.7747 | 526.4822 | 0.16 | 0.046 | -0.031 | -0.026746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0029718 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.016619 | 0.017106 | 0.0030442
8.778 | 526.6798 | 0.183 | -0.015 | 0.015 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.053417 | -0.00041624 | -0.0048975 | 0.0059352 | 0.016284 | 0.016807 | 0.0037121
8.7813 | 526.8775 | 0.168 | -0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0033796 | 0.016037 | 0.015839 | 0.0046326
8.7846 | 527.0751 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.015702 | 0.015289 | 0.005048
8.7879 | 527.2727 | 0.214 | 0.053 | -0.031 | 0.027254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0030282 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.015872 | 0.015485 | 0.0052108
8.7912 | 527.4704 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0033982 | 0.016218 | 0.015768 | 0.0049565
8.7945 | 527.668 | 0.229 | 0.069 | -0.061 | 0.042254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0046949 | 0.0044358 | -0.0025093 | 0.016729 | 0.016228 | 0.0043727
8.7978 | 527.8656 | 0.259 | -0.038 | -0.084 | 0.072254 | -0.067078 | -0.045583 | 0.0080282 | -0.0074531 | -0.0050648 | 0.017986 | 0.01593 | 0.0036243
8.8011 | 528.0632 | 0.175 | 0.008 | 0.015 | -0.011746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.0059352 | 0.01865 | 0.014962 | 0.0037103
8.8043 | 528.2609 | 0.191 | 0.053 | 0 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.0042685 | 0.018568 | 0.014993 | 0.0047186
8.8076 | 528.4585 | 0.206 | 0.069 | 0.023 | 0.019254 | 0.039922 | 0.061417 | 0.0021393 | 0.0044358 | 0.0068241 | 0.018826 | 0.015694 | 0.0058147
8.8109 | 528.6561 | 0.191 | 0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.00047265 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.019084 | 0.015978 | 0.0065704
8.8142 | 528.8538 | 0.191 | 0.015 | -0.046 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.0015642 | -0.00084261 | 0.019178 | 0.015669 | 0.0065686
8.8175 | 529.0514 | 0.168 | -0.008 | -0.015 | -0.018746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0041197 | 0.0026018 | 0.019019 | 0.015107 | 0.0067424
8.8208 | 529.249 | 0.16 | 0.061 | -0.038 | -0.026746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0029718 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | 0.018519 | 0.01505 | 0.0070041
8.8241 | 529.4466 | 0.221 | -0.015 | -0.031 | 0.034254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.003806 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.018602 | 0.014917 | 0.0070901
8.8274 | 529.6443 | 0.175 | 0.046 | -0.076 | -0.011746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.0041759 | 0.018849 | 0.014619 | 0.0067589
8.8307 | 529.8419 | 0.229 | 0.046 | -0.015 | 0.042254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.0046949 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.019184 | 0.01499 | 0.0066033
8.834 | 530.0395 | 0.259 | -0.008 | -0.069 | 0.072254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0080282 | -0.0041197 | -0.0033982 | 0.020441 | 0.014769 | 0.0065246
8.8373 | 530.2372 | 0.214 | 0.023 | -0.008 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.021533 | 0.014295 | 0.0065228
8.8406 | 530.4348 | 0.175 | 0.061 | -0.084 | -0.011746 | 0.031922 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.0035469 | -0.0050648 | 0.021704 | 0.014579 | 0.0063563
8.8439 | 530.6324 | 0.175 | -0.046 | -0.092 | -0.011746 | -0.075078 | -0.053583 | -0.0013051 | -0.008342 | -0.0059537 | 0.021446 | 0.014105 | 0.0052675
8.8472 | 530.83 | 0.221 | 0.023 | -0.053 | 0.034254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.003806 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.021693 | 0.013214 | 0.0045191
8.8505 | 531.0277 | 0.16 | 0.008 | -0.084 | -0.026746 | -0.021078 | -0.045583 | -0.0029718 | -0.002342 | -0.0050648 | 0.021775 | 0.012916 | 0.0038585
8.8538 | 531.2253 | 0.237 | 0.038 | -0.107 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.068583 | 0.0055838 | 0.00099137 | -0.0076204 | 0.022033 | 0.012783 | 0.002605
8.857 | 531.4229 | 0.229 | -0.008 | -0.084 | 0.042254 | -0.037078 | -0.045583 | 0.0046949 | -0.0041197 | -0.0050648 | 0.023049 | 0.012473 | 0.0013515
8.8603 | 531.6206 | 0.16 | 0.084 | 0.023 | -0.026746 | 0.054922 | 0.061417 | -0.0029718 | 0.0061025 | 0.0068241 | 0.023219 | 0.012669 | 0.0015253
8.8636 | 531.8182 | 0.206 | 0 | 0.015 | 0.019254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.0021393 | -0.0032309 | 0.0059352 | 0.023137 | 0.012953 | 0.0027861
8.8669 | 532.0158 | 0.206 | 0.031 | -0.053 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.02356 | 0.012655 | 0.0032125
8.8702 | 532.2134 | 0.168 | -0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0048975 | 0.0033796 | 0.023565 | 0.012192 | 0.0033863
8.8735 | 532.4111 | 0.229 | 0.061 | -0.031 | 0.042254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0046949 | 0.0035469 | 0.00082406 | 0.023824 | 0.012059 | 0.0038017
8.8768 | 532.6087 | 0.183 | 0.031 | -0.069 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.0033982 | 0.024246 | 0.01243 | 0.0035474
8.8801 | 532.8063 | 0.237 | 0.015 | -0.053 | 0.050254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0055838 | -0.0015642 | -0.0016204 | 0.024757 | 0.012297 | 0.0030515
8.8834 | 533.004 | 0.221 | 0.069 | -0.084 | 0.034254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.003806 | 0.0044358 | -0.0050648 | 0.025685 | 0.012581 | 0.0023909
8.8867 | 533.2016 | 0.198 | 0.053 | -0.023 | 0.011254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0017129 | 0.026184 | 0.013282 | 0.0020597
8.89 | 533.3992 | 0.206 | 0.038 | -0.046 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.026519 | 0.013642 | 0.0021457
8.8933 | 533.5968 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0033982 | 0.026525 | 0.013838 | 0.0017266
8.8966 | 533.7945 | 0.198 | 0.107 | -0.031 | 0.011254 | 0.077922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.008658 | 0.00082406 | 0.026443 | 0.014792 | 0.0014722
8.8999 | 533.9921 | 0.153 | -0.023 | -0.053 | -0.033746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0037496 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.026196 | 0.015075 | 0.0013936
8.9032 | 534.1897 | 0.214 | 0.053 | -0.092 | 0.027254 | 0.023922 | -0.053583 | 0.0030282 | 0.002658 | -0.0059537 | 0.026124 | 0.014766 | 0.00064513
8.9065 | 534.3874 | 0.175 | 0.008 | -0.114 | -0.011746 | -0.021078 | -0.075583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0083982 | 0.026295 | 0.014797 | -0.00077304
8.9097 | 534.585 | 0.13 | 0.015 | -0.038 | -0.056746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0063051 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.025543 | 0.014411 | -0.0015983
8.913 | 534.7826 | 0.145 | -0.023 | -0.069 | -0.041746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.0046385 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.024461 | 0.013685 | -0.0019295
8.9163 | 534.9802 | 0.237 | 0.114 | -0.031 | 0.050254 | 0.084922 | 0.0074165 | 0.0055838 | 0.0094358 | 0.00082406 | 0.024555 | 0.014046 | -0.0021839
8.9196 | 535.1779 | 0.221 | 0.053 | -0.038 | 0.034254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.002658 | 4.6281e-05 | 0.025483 | 0.015241 | -0.0020979
8.9229 | 535.3755 | 0.198 | -0.023 | -0.092 | 0.011254 | -0.052078 | -0.053583 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.0059537 | 0.025982 | 0.014932 | -0.0026816
8.9262 | 535.5731 | 0.183 | 0.023 | -0.069 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.030583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0033982 | 0.026065 | 0.014293 | -0.0036057
8.9295 | 535.7708 | 0.214 | 0.061 | -0.015 | 0.027254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0030282 | 0.0035469 | 0.0026018 | 0.026323 | 0.014577 | -0.0036844
8.9328 | 535.9684 | 0.275 | 0 | -0.076 | 0.088254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.009806 | -0.0032309 | -0.0041759 | 0.027591 | 0.014608 | -0.00384
8.9361 | 536.166 | 0.13 | 0.092 | -0.038 | -0.056746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0063051 | 0.0069914 | 4.6281e-05 | 0.027937 | 0.01498 | -0.004248
8.9394 | 536.3636 | 0.153 | 0.038 | -0.046 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.026943 | 0.015769 | -0.0043267
8.9427 | 536.5613 | 0.214 | 0.099 | -0.046 | 0.027254 | 0.069922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0077691 | -0.00084261 | 0.026872 | 0.016634 | -0.0044932
8.946 | 536.7589 | 0.137 | -0.015 | -0.023 | -0.049746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0055273 | -0.0048975 | 0.0017129 | 0.026625 | 0.016918 | -0.0044072
8.9493 | 536.9565 | 0.267 | -0.046 | -0.046 | 0.080254 | -0.075078 | -0.0075835 | 0.0089171 | -0.008342 | -0.00084261 | 0.02696 | 0.01561 | -0.0043212
8.9526 | 537.1542 | 0.183 | 0 | -0.053 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.0278 | 0.014466 | -0.0045646
8.9559 | 537.3518 | 0.175 | 0.008 | -0.015 | -0.011746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.02763 | 0.013915 | -0.0044676
8.9592 | 537.5494 | 0.206 | 0.031 | -0.023 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.027712 | 0.013705 | -0.0040413
8.9625 | 537.747 | 0.206 | 0.046 | -0.031 | 0.019254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.028135 | 0.013912 | -0.0037906
8.9657 | 537.9447 | 0.183 | 0.023 | -0.099 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.060583 | -0.00041624 | -0.0006753 | -0.0067315 | 0.028305 | 0.014031 | -0.0043743
8.969 | 538.1423 | 0.259 | 0.023 | -0.008 | 0.072254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0080282 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.029058 | 0.013898 | -0.0047055
8.9723 | 538.3399 | 0.198 | -0.053 | -0.061 | 0.011254 | -0.082078 | -0.022583 | 0.0012504 | -0.0091197 | -0.0025093 | 0.029975 | 0.01293 | -0.0046195
8.9756 | 538.5375 | 0.183 | 0.031 | -0.031 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.00041624 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.030057 | 0.01205 | -0.0047861
8.9789 | 538.7352 | 0.275 | 0.008 | -0.015 | 0.088254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.009806 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.030985 | 0.011839 | -0.0044475
8.9822 | 538.9328 | 0.214 | 0.092 | -0.046 | 0.027254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0030282 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.032253 | 0.012299 | -0.0042737
8.9855 | 539.1304 | 0.206 | 0.069 | -0.053 | 0.019254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0044358 | -0.0016204 | 0.032764 | 0.013428 | -0.0045171
8.9888 | 539.3281 | 0.198 | 0.008 | -0.046 | 0.011254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.002342 | -0.00084261 | 0.033099 | 0.013635 | -0.0047605
8.9921 | 539.5257 | 0.191 | 0.069 | 0 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.038417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0042685 | 0.033269 | 0.013842 | -0.0044219
8.9954 | 539.7233 | 0.237 | 0.092 | -0.046 | 0.050254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0055838 | 0.0069914 | -0.00084261 | 0.033867 | 0.014971 | -0.0040834
8.9987 | 539.9209 | 0.153 | 0.092 | -0.061 | -0.033746 | 0.062922 | -0.022583 | -0.0037496 | 0.0069914 | -0.0025093 | 0.034049 | 0.016353 | -0.0044146
9.002 | 540.1186 | 0.183 | 0.069 | -0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.033637 | 0.017482 | -0.0047458
9.0053 | 540.3162 | 0.122 | 0.008 | 0.008 | -0.064746 | -0.021078 | 0.046417 | -0.007194 | -0.002342 | 0.0051574 | 0.032885 | 0.017689 | -0.0043195
9.0086 | 540.5138 | 0.252 | 0 | -0.084 | 0.065254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0072504 | -0.0032309 | -0.0050648 | 0.03289 | 0.017138 | -0.0043103
9.0119 | 540.7115 | 0.099 | 0.008 | 0.046 | -0.087746 | -0.021078 | 0.084417 | -0.0097496 | -0.002342 | 0.0093796 | 0.032644 | 0.016587 | -0.003884
9.0152 | 540.9091 | 0.16 | 0.061 | -0.092 | -0.026746 | 0.031922 | -0.053583 | -0.0029718 | 0.0035469 | -0.0059537 | 0.031386 | 0.016706 | -0.0035454
9.0184 | 541.1067 | 0.275 | -0.053 | -0.061 | 0.088254 | -0.082078 | -0.022583 | 0.009806 | -0.0091197 | -0.0025093 | 0.032062 | 0.016156 | -0.0043817
9.0217 | 541.3043 | 0.191 | 0.076 | -0.038 | 0.0042539 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.033077 | 0.01577 | -0.0046251
9.025 | 541.502 | 0.168 | 0.061 | -0.031 | -0.018746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.0035469 | 0.00082406 | 0.032918 | 0.016635 | -0.0045391
9.0283 | 541.6996 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0041759 | 0.032836 | 0.016919 | -0.0048703
9.0316 | 541.8972 | 0.229 | -0.038 | -0.061 | 0.042254 | -0.067078 | -0.022583 | 0.0046949 | -0.0074531 | -0.0025093 | 0.033424 | 0.016116 | -0.0055309
9.0349 | 542.0949 | 0.267 | -0.008 | -0.107 | 0.080254 | -0.037078 | -0.068583 | 0.0089171 | -0.0041197 | -0.0076204 | 0.034769 | 0.014972 | -0.0065318
9.0382 | 542.2925 | 0.122 | 0.031 | -0.114 | -0.064746 | 0.0019223 | -0.075583 | -0.007194 | 0.00021359 | -0.0083982 | 0.034939 | 0.014586 | -0.0081147
9.0415 | 542.4901 | 0.13 | -0.008 | -0.076 | -0.056746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0063051 | -0.0041197 | -0.0041759 | 0.033605 | 0.014201 | -0.0093572
9.0448 | 542.6877 | 0.153 | 0.061 | -0.023 | -0.033746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.032611 | 0.014144 | -0.0096006
9.0481 | 542.8854 | 0.168 | 0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0006753 | -0.0016204 | 0.032035 | 0.014428 | -0.0095914
9.0514 | 543.083 | 0.122 | 0.015 | -0.031 | -0.064746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.007194 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.031118 | 0.014206 | -0.0096701
9.0547 | 543.2806 | 0.191 | -0.015 | -0.061 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.022583 | 0.00047265 | -0.0048975 | -0.0025093 | 0.030454 | 0.013568 | -0.0098366
9.058 | 543.4783 | 0.244 | 0 | -0.015 | 0.057254 | -0.029078 | 0.023417 | 0.0063615 | -0.0032309 | 0.0026018 | 0.03113 | 0.012765 | -0.0098275
9.0613 | 543.6759 | 0.122 | 0.092 | -0.031 | -0.064746 | 0.062922 | 0.0074165 | -0.007194 | 0.0069914 | 0.00082406 | 0.031047 | 0.013136 | -0.009489
9.0646 | 543.8735 | 0.168 | 0.023 | -0.031 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.030131 | 0.01376 | -0.0093261
9.0679 | 544.0711 | 0.221 | -0.023 | -0.053 | 0.034254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.003806 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.030301 | 0.013122 | -0.0094048
9.0711 | 544.2688 | 0.114 | 0.038 | -0.061 | -0.072746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0080829 | 0.00099137 | -0.0025093 | 0.029878 | 0.012648 | -0.0098129
9.0744 | 544.4664 | 0.153 | -0.015 | -0.031 | -0.033746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.0048975 | 0.00082406 | 0.028709 | 0.012262 | -0.0099794
9.0777 | 544.664 | 0.198 | 0.053 | -0.061 | 0.011254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.028462 | 0.012041 | -0.010146
9.081 | 544.8617 | 0.191 | 0.031 | -0.023 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.028632 | 0.012325 | -0.010225
9.0843 | 545.0593 | 0.137 | 0.038 | 0.038 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.076417 | -0.0055273 | 0.00099137 | 0.0084907 | 0.028133 | 0.012444 | -0.0092163
9.0876 | 545.2569 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.027458 | 0.01264 | -0.0084606
9.0909 | 545.4545 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.027375 | 0.012835 | -0.0084624
9.0942 | 545.6522 | 0.137 | 0.076 | -0.015 | -0.049746 | 0.046922 | 0.023417 | -0.0055273 | 0.0052136 | 0.0026018 | 0.026876 | 0.013449 | -0.0081239
9.0975 | 545.8498 | 0.252 | 0.031 | -0.084 | 0.065254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.0072504 | 0.00021359 | -0.0050648 | 0.027046 | 0.013985 | -0.0083673
9.1008 | 546.0474 | 0.206 | 0.008 | 0 | 0.019254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0021393 | -0.002342 | 0.0042685 | 0.027974 | 0.013775 | -0.008446
9.1041 | 546.2451 | 0.137 | 0 | -0.046 | -0.049746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0055273 | -0.0032309 | -0.00084261 | 0.027639 | 0.013224 | -0.0081074
9.1074 | 546.4427 | 0.221 | -0.008 | 0.023 | 0.034254 | -0.037078 | 0.061417 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.0068241 | 0.027469 | 0.012498 | -0.0075164
9.1107 | 546.6403 | 0.183 | 0.015 | -0.031 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.00041624 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.027804 | 0.011936 | -0.0067606
9.114 | 546.8379 | 0.107 | 0.038 | -0.015 | -0.079746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0088607 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.026887 | 0.011879 | -0.0064221
9.1173 | 547.0356 | 0.237 | 0.031 | -0.015 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0055838 | 0.00021359 | 0.0026018 | 0.026564 | 0.011998 | -0.0059079
9.1206 | 547.2332 | 0.198 | 0.046 | -0.053 | 0.011254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.027239 | 0.012205 | -0.0058109
9.1238 | 547.4308 | 0.214 | 0.038 | -0.038 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.027662 | 0.012489 | -0.0059665
9.1271 | 547.6285 | 0.191 | 0.084 | 0.008 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.046417 | 0.00047265 | 0.0061025 | 0.0051574 | 0.028008 | 0.01319 | -0.0054523
9.1304 | 547.8261 | 0.16 | 0.046 | -0.076 | -0.026746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0041759 | 0.027761 | 0.013979 | -0.0053553
9.1337 | 548.0237 | 0.221 | -0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.003806 | -0.0041197 | -0.00084261 | 0.027843 | 0.013757 | -0.0058512
9.137 | 548.2213 | 0.16 | 0.084 | -0.023 | -0.026746 | 0.054922 | 0.015417 | -0.0029718 | 0.0061025 | 0.0017129 | 0.027926 | 0.013953 | -0.0057652
9.1403 | 548.419 | 0.168 | 0.069 | -0.008 | -0.018746 | 0.039922 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.0044358 | 0.0033796 | 0.027426 | 0.014995 | -0.005262
9.1436 | 548.6166 | 0.175 | -0.031 | -0.076 | -0.011746 | -0.060078 | -0.037583 | -0.0013051 | -0.0066753 | -0.0041759 | 0.027091 | 0.014773 | -0.0053407
9.1469 | 548.8142 | 0.137 | 0 | -0.023 | -0.049746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0055273 | -0.0032309 | 0.0017129 | 0.026416 | 0.013795 | -0.0055841
9.1502 | 549.0119 | 0.175 | 0.015 | -0.053 | -0.011746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0013051 | -0.0015642 | -0.0016204 | 0.025741 | 0.013321 | -0.0055749
9.1535 | 549.2095 | 0.153 | 0.069 | -0.023 | -0.033746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0044358 | 0.0017129 | 0.025242 | 0.013604 | -0.0055658
9.1568 | 549.4071 | 0.16 | 0.031 | 0.031 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.069417 | -0.0029718 | 0.00021359 | 0.0077129 | 0.024577 | 0.014064 | -0.0046343
9.1601 | 549.6047 | 0.206 | 0.015 | -0.046 | 0.019254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.0021393 | -0.0015642 | -0.00084261 | 0.024495 | 0.01393 | -0.0039555
9.1634 | 549.8024 | 0.206 | 0.114 | -0.053 | 0.019254 | 0.084922 | -0.014583 | 0.0021393 | 0.0094358 | -0.0016204 | 0.024918 | 0.014708 | -0.0041988
9.1667 | 550 | 0.168 | 0.092 | -0.015 | -0.018746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.0020829 | 0.0069914 | 0.0026018 | 0.024924 | 0.016332 | -0.0041019
9.17 | 550.1976 | 0.175 | 0.023 | 0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.076417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0084907 | 0.024589 | 0.016956 | -0.0030058
9.1733 | 550.3953 | 0.137 | 0 | -0.031 | -0.049746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0055273 | -0.0032309 | 0.00082406 | 0.023914 | 0.01657 | -0.0020853
9.1765 | 550.5929 | 0.214 | 0 | -0.069 | 0.027254 | -0.029078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.0032309 | -0.0033982 | 0.023667 | 0.015931 | -0.0023397
9.1798 | 550.7905 | 0.122 | 0.015 | -0.031 | -0.064746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.007194 | -0.0015642 | 0.00082406 | 0.023255 | 0.015457 | -0.002594
9.1831 | 550.9881 | 0.13 | 0.008 | -0.084 | -0.056746 | -0.021078 | -0.045583 | -0.0063051 | -0.002342 | -0.0050648 | 0.021921 | 0.015071 | -0.0030131
9.1864 | 551.1858 | 0.16 | 0 | -0.038 | -0.026746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0029718 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.021004 | 0.014521 | -0.003509
9.1897 | 551.3834 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0012504 | -0.0006753 | -0.0041759 | 0.020834 | 0.014135 | -0.0039171
9.193 | 551.581 | 0.168 | 0.114 | -0.084 | -0.018746 | 0.084922 | -0.045583 | -0.0020829 | 0.0094358 | -0.0050648 | 0.020752 | 0.015 | -0.0048302
9.1963 | 551.7787 | 0.145 | 0.008 | -0.015 | -0.041746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0046385 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.020088 | 0.015701 | -0.0050736
9.1996 | 551.9763 | 0.198 | -0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0057864 | -0.0016204 | 0.019753 | 0.014898 | -0.0049766
9.2029 | 552.1739 | 0.16 | 0.061 | -0.046 | -0.026746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0029718 | 0.0035469 | -0.00084261 | 0.019583 | 0.014677 | -0.00522
9.2062 | 552.3715 | 0.206 | 0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.002342 | 4.6281e-05 | 0.019501 | 0.014796 | -0.0052986
9.2095 | 552.5692 | 0.191 | -0.008 | -0.008 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.030417 | 0.00047265 | -0.0041197 | 0.0033796 | 0.019759 | 0.014157 | -0.0049601
9.2128 | 552.7668 | 0.229 | 0.038 | -0.099 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.0046949 | 0.00099137 | -0.0067315 | 0.020269 | 0.013848 | -0.0052913
9.2161 | 552.9644 | 0.206 | 0.092 | -0.061 | 0.019254 | 0.062922 | -0.022583 | 0.0021393 | 0.0069914 | -0.0025093 | 0.020945 | 0.014637 | -0.0062044
9.2194 | 553.1621 | 0.16 | -0.031 | -0.008 | -0.026746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0066753 | 0.0033796 | 0.020863 | 0.014668 | -0.0061184
9.2227 | 553.3597 | 0.175 | 0.092 | 0 | -0.011746 | 0.062922 | 0.038417 | -0.0013051 | 0.0069914 | 0.0042685 | 0.02044 | 0.0147 | -0.0053627
9.226 | 553.5573 | 0.244 | 0.069 | -0.038 | 0.057254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0063615 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.02094 | 0.015829 | -0.0049363
9.2292 | 553.7549 | 0.168 | 0.008 | -0.031 | -0.018746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.021362 | 0.016036 | -0.0048503
9.2325 | 553.9526 | 0.198 | 0.092 | -0.076 | 0.011254 | 0.062922 | -0.037583 | 0.0012504 | 0.0069914 | -0.0041759 | 0.02128 | 0.016495 | -0.0051816
9.2358 | 554.1502 | 0.244 | 0 | -0.038 | 0.057254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0063615 | -0.0032309 | 4.6281e-05 | 0.022032 | 0.016867 | -0.0055896
9.2391 | 554.3478 | 0.237 | 0.008 | -0.031 | 0.050254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.023213 | 0.016316 | -0.0055036
9.2424 | 554.5455 | 0.221 | -0.008 | 0.008 | 0.034254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.003806 | -0.0041197 | 0.0051574 | 0.02414 | 0.015677 | -0.0049126
9.2457 | 554.7431 | 0.191 | -0.053 | -0.046 | 0.0042539 | -0.082078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.0091197 | -0.00084261 | 0.024563 | 0.014369 | -0.0044862
9.249 | 554.9407 | 0.145 | 0.114 | -0.061 | -0.041746 | 0.084922 | -0.022583 | -0.0046385 | 0.0094358 | -0.0025093 | 0.024152 | 0.0144 | -0.0048174
9.2523 | 555.1383 | 0.244 | 0.015 | -0.053 | 0.057254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0063615 | -0.0015642 | -0.0016204 | 0.024322 | 0.015178 | -0.0052255
9.2556 | 555.336 | 0.221 | 0.015 | -0.053 | 0.034254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.003806 | -0.0015642 | -0.0016204 | 0.025327 | 0.014869 | -0.0055457
9.2589 | 555.5336 | 0.267 | -0.023 | -0.038 | 0.080254 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.0089171 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | 0.026584 | 0.014143 | -0.0057013
9.2622 | 555.7312 | 0.259 | -0.038 | -0.084 | 0.072254 | -0.067078 | -0.045583 | 0.0080282 | -0.0074531 | -0.0050648 | 0.028258 | 0.012835 | -0.0061972
9.2655 | 555.9289 | 0.114 | 0.046 | -0.015 | -0.072746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0080829 | 0.0018803 | 0.0026018 | 0.028253 | 0.012284 | -0.0064405
9.2688 | 556.1265 | 0.175 | 0.008 | 0.023 | -0.011746 | -0.021078 | 0.061417 | -0.0013051 | -0.002342 | 0.0068241 | 0.027325 | 0.012238 | -0.0055091
9.2721 | 556.3241 | 0.229 | 0.061 | 0.031 | 0.042254 | 0.031922 | 0.069417 | 0.0046949 | 0.0035469 | 0.0077129 | 0.02766 | 0.012357 | -0.0040727
9.2754 | 556.5217 | 0.122 | 0.038 | -0.015 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.0026018 | 0.027413 | 0.012806 | -0.0030534
9.2787 | 556.7194 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0030282 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.027002 | 0.013002 | -0.0029564
9.2819 | 556.917 | 0.16 | 0.015 | -0.084 | -0.026746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0050648 | 0.027007 | 0.012945 | -0.003617
9.2852 | 557.1146 | 0.237 | 0.008 | -0.015 | 0.050254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0055838 | -0.002342 | 0.0026018 | 0.027265 | 0.012559 | -0.0038604
9.2885 | 557.3123 | 0.206 | -0.031 | -0.015 | 0.019254 | -0.060078 | 0.023417 | 0.0021393 | -0.0066753 | 0.0026018 | 0.028028 | 0.011668 | -0.0033462
9.2918 | 557.5099 | 0.229 | 0.031 | -0.046 | 0.042254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0046949 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.028704 | 0.01103 | -0.0031724
9.2951 | 557.7075 | 0.183 | 0 | -0.023 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.015417 | -0.00041624 | -0.0032309 | 0.0017129 | 0.029126 | 0.010731 | -0.0030864
9.2984 | 557.9051 | 0.092 | 0.031 | -0.069 | -0.094746 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.010527 | 0.00021359 | -0.0033982 | 0.028045 | 0.010433 | -0.0032529
9.3017 | 558.1028 | 0.206 | 0.031 | 0.008 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.046417 | 0.0021393 | 0.00021359 | 0.0051574 | 0.027216 | 0.010475 | -0.0030791
9.305 | 558.3004 | 0.221 | -0.023 | -0.069 | 0.034254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.003806 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.027804 | 0.0099248 | -0.0029052
9.3083 | 558.498 | 0.153 | 0.053 | -0.046 | -0.033746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.002658 | -0.00084261 | 0.027809 | 0.0096156 | -0.0033243
9.3116 | 558.6957 | 0.206 | -0.031 | -0.008 | 0.019254 | -0.060078 | 0.030417 | 0.0021393 | -0.0066753 | 0.0033796 | 0.02765 | 0.0092187 | -0.0030736
9.3149 | 558.8933 | 0.145 | 0.076 | -0.046 | -0.041746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0046385 | 0.0052136 | -0.00084261 | 0.027403 | 0.0090742 | -0.0028229
9.3182 | 559.0909 | 0.16 | 0.069 | -0.031 | -0.026746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0029718 | 0.0044358 | 0.00082406 | 0.026651 | 0.010028 | -0.0028247
9.3215 | 559.2885 | 0.206 | 0.046 | -0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.0033796 | 0.026569 | 0.010652 | -0.0024093
9.3248 | 559.4862 | 0.237 | 0 | -0.099 | 0.050254 | -0.029078 | -0.060583 | 0.0055838 | -0.0032309 | -0.0067315 | 0.027332 | 0.010518 | -0.0027406
9.3281 | 559.6838 | 0.183 | 0 | -0.084 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.045583 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.0050648 | 0.027843 | 0.0098799 | -0.0039062
9.3314 | 559.8814 | 0.237 | 0.046 | 0.023 | 0.050254 | 0.016922 | 0.061417 | 0.0055838 | 0.0018803 | 0.0068241 | 0.028353 | 0.0097464 | -0.0037324
9.3347 | 560.0791 | 0.175 | 0.031 | -0.015 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.0026018 | 0.028776 | 0.0099533 | -0.002801
9.3379 | 560.2767 | 0.168 | 0.031 | -0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.028441 | 0.0099955 | -0.0023746
9.3412 | 560.4743 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0029718 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.027942 | 0.0096974 | -0.0023654
9.3445 | 560.6719 | 0.099 | 0.069 | -0.008 | -0.087746 | 0.039922 | 0.030417 | -0.0097496 | 0.0044358 | 0.0033796 | 0.026685 | 0.0098165 | -0.0021916
9.3478 | 560.8696 | 0.175 | -0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0048975 | 0.0017129 | 0.025592 | 0.0097708 | -0.0016884
9.3511 | 561.0672 | 0.198 | 0.076 | -0.046 | 0.011254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0052136 | -0.00084261 | 0.025587 | 0.0098021 | -0.0016024
9.3544 | 561.2648 | 0.252 | 0.046 | -0.076 | 0.065254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.0072504 | 0.0018803 | -0.0041759 | 0.026427 | 0.010503 | -0.0020983
9.3577 | 561.4625 | 0.13 | -0.008 | -0.015 | -0.056746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0063051 | -0.0041197 | 0.0026018 | 0.02652 | 0.010282 | -0.0022538
9.361 | 561.6601 | 0.168 | -0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.025692 | 0.0094676 | -0.0022447
9.3643 | 561.8577 | 0.191 | -0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.00047265 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | 0.025532 | 0.0084887 | -0.0024881
9.3676 | 562.0553 | 0.206 | 0.069 | -0.069 | 0.019254 | 0.039922 | -0.030583 | 0.0021393 | 0.0044358 | -0.0033982 | 0.025791 | 0.0083552 | -0.0028193
9.3709 | 562.253 | 0.137 | 0.053 | -0.046 | -0.049746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0055273 | 0.002658 | -0.00084261 | 0.025456 | 0.0090562 | -0.0032383
9.3742 | 562.4506 | 0.122 | 0.069 | -0.053 | -0.064746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.007194 | 0.0044358 | -0.0016204 | 0.024199 | 0.0097572 | -0.0034817
9.3775 | 562.6482 | 0.206 | -0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0021393 | -0.0041197 | -0.0016204 | 0.023699 | 0.0097884 | -0.0038019
9.3808 | 562.8458 | 0.16 | 0.114 | -0.015 | -0.026746 | 0.084922 | 0.023417 | -0.0029718 | 0.0094358 | 0.0026018 | 0.023617 | 0.010314 | -0.003705
9.3841 | 563.0435 | 0.168 | 0.076 | -0.046 | -0.018746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.0052136 | -0.00084261 | 0.023118 | 0.011761 | -0.0035311
9.3874 | 563.2411 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0033796 | 0.022706 | 0.012122 | -0.0032804
9.3906 | 563.4387 | 0.114 | 0.046 | 0.008 | -0.072746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.0080829 | 0.0018803 | 0.0051574 | 0.021701 | 0.012153 | -0.0024369
9.3939 | 563.6364 | 0.122 | -0.031 | -0.023 | -0.064746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.007194 | -0.0066753 | 0.0017129 | 0.020192 | 0.011679 | -0.001758
9.3972 | 563.834 | 0.145 | 0.069 | -0.031 | -0.041746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0046385 | 0.0044358 | 0.00082406 | 0.019023 | 0.011458 | -0.0015073
9.4005 | 564.0316 | 0.13 | 0.031 | 0.008 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0063051 | 0.00021359 | 0.0051574 | 0.017941 | 0.011917 | -0.00091623
9.4038 | 564.2292 | 0.153 | 0.061 | -0.023 | -0.033746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.016948 | 0.012289 | -0.00023734
9.4071 | 564.4269 | 0.305 | 0.023 | 0.023 | 0.11825 | -0.0060777 | 0.061417 | 0.013139 | -0.0006753 | 0.0068241 | 0.017875 | 0.012573 | 0.00060624
9.4104 | 564.6245 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.019045 | 0.012439 | 0.0014498
9.4137 | 564.8221 | 0.191 | 0.069 | -0.069 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.030583 | 0.00047265 | 0.0044358 | -0.0033982 | 0.018963 | 0.012811 | 0.0012833
9.417 | 565.0198 | 0.168 | -0.038 | -0.031 | -0.018746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0020829 | -0.0074531 | 0.00082406 | 0.018803 | 0.012513 | 0.0010289
9.4203 | 565.2174 | 0.16 | 0.046 | -0.107 | -0.026746 | 0.016922 | -0.068583 | -0.0029718 | 0.0018803 | -0.0076204 | 0.018304 | 0.011962 | 0.00035736
9.4236 | 565.415 | 0.221 | 0.061 | -0.076 | 0.034254 | 0.031922 | -0.037583 | 0.003806 | 0.0035469 | -0.0041759 | 0.018386 | 0.012498 | -0.00080828
9.4269 | 565.6126 | 0.16 | -0.008 | -0.061 | -0.026746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.018469 | 0.012442 | -0.0014689
9.4302 | 565.8103 | 0.168 | 0.046 | -0.008 | -0.018746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0020829 | 0.0018803 | 0.0033796 | 0.017969 | 0.01222 | -0.0013829
9.4335 | 566.0079 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.017722 | 0.012592 | -0.001209
9.4368 | 566.2055 | 0.214 | 0.023 | -0.023 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0030282 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.017981 | 0.012711 | -0.0011999
9.4401 | 566.4032 | 0.168 | 0.031 | -0.046 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0020829 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.018074 | 0.012666 | -0.0011139
9.4433 | 566.6008 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0033982 | 0.017662 | 0.012785 | -0.0015329
9.4466 | 566.7984 | 0.175 | 0.008 | -0.069 | -0.011746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.0013051 | -0.002342 | -0.0033982 | 0.017328 | 0.012651 | -0.0022045
9.4499 | 566.996 | 0.114 | -0.008 | -0.053 | -0.072746 | -0.037078 | -0.014583 | -0.0080829 | -0.0041197 | -0.0016204 | 0.0164 | 0.012013 | -0.0027004
9.4532 | 567.1937 | 0.214 | 0.069 | -0.038 | 0.027254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.0159 | 0.012044 | -0.002856
9.4565 | 567.3913 | 0.145 | 0.023 | -0.107 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.0046385 | -0.0006753 | -0.0076204 | 0.015741 | 0.012415 | -0.0036044
9.4598 | 567.5889 | 0.221 | -0.015 | -0.084 | 0.034254 | -0.044078 | -0.045583 | 0.003806 | -0.0048975 | -0.0050648 | 0.015659 | 0.011865 | -0.0048579
9.4631 | 567.7866 | 0.244 | -0.031 | 0 | 0.057254 | -0.060078 | 0.038417 | 0.0063615 | -0.0066753 | 0.0042685 | 0.016664 | 0.010721 | -0.0049366
9.4664 | 567.9842 | 0.198 | 0.023 | -0.038 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.017416 | 0.0099949 | -0.0045102
9.4697 | 568.1818 | 0.191 | -0.023 | -0.069 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.017586 | 0.0093564 | -0.0048414
9.473 | 568.3794 | 0.168 | -0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0020829 | -0.0048975 | -0.0016204 | 0.017427 | 0.0083006 | -0.0053373
9.4763 | 568.5771 | 0.175 | 0.069 | -0.046 | -0.011746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.017092 | 0.008255 | -0.0055807
9.4796 | 568.7747 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.016922 | 0.0087144 | -0.0057472
9.4829 | 568.9723 | 0.206 | 0 | -0.084 | 0.019254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0021393 | -0.0032309 | -0.0050648 | 0.017092 | 0.0084163 | -0.006331
9.4862 | 569.17 | 0.198 | 0.008 | -0.023 | 0.011254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0012504 | -0.002342 | 0.0017129 | 0.017427 | 0.0078656 | -0.0066622
9.4895 | 569.3676 | 0.168 | 0.053 | -0.015 | -0.018746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0026018 | 0.017345 | 0.0078968 | -0.0062358
9.4928 | 569.5652 | 0.237 | 0.076 | -0.038 | 0.050254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0055838 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.017691 | 0.0086747 | -0.0059741
9.496 | 569.7628 | 0.198 | 0.069 | 0.031 | 0.011254 | 0.039922 | 0.069417 | 0.0012504 | 0.0044358 | 0.0077129 | 0.018366 | 0.0096282 | -0.0052074
9.4993 | 569.9605 | 0.168 | 0.008 | 0.015 | -0.018746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0020829 | -0.002342 | 0.0059352 | 0.018284 | 0.0098351 | -0.0038588
9.5026 | 570.1581 | 0.16 | 0.015 | -0.084 | -0.026746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.0050648 | 0.017785 | 0.0094491 | -0.0037728
9.5059 | 570.3557 | 0.214 | -0.023 | -0.099 | 0.027254 | -0.052078 | -0.060583 | 0.0030282 | -0.0057864 | -0.0067315 | 0.01779 | 0.0087227 | -0.0049384
9.5092 | 570.5534 | 0.145 | 0.107 | -0.053 | -0.041746 | 0.077922 | -0.014583 | -0.0046385 | 0.008658 | -0.0016204 | 0.017631 | 0.0090065 | -0.0057637
9.5125 | 570.751 | 0.145 | 0 | -0.107 | -0.041746 | -0.029078 | -0.068583 | -0.0046385 | -0.0032309 | -0.0076204 | 0.016714 | 0.0095428 | -0.0066768
9.5158 | 570.9486 | 0.198 | 0.046 | -0.061 | 0.011254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0012504 | 0.0018803 | -0.0025093 | 0.01638 | 0.0094093 | -0.0076778
9.5191 | 571.1462 | 0.198 | 0.046 | -0.031 | 0.011254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.016627 | 0.0097809 | -0.0078443
9.5224 | 571.3439 | 0.13 | 0.031 | 0.015 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.053417 | -0.0063051 | 0.00021359 | 0.0059352 | 0.016127 | 0.0099878 | -0.0071764
9.5257 | 571.5415 | 0.153 | 0.046 | -0.046 | -0.033746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0037496 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.015134 | 0.010195 | -0.0066732
9.529 | 571.7391 | 0.221 | 0.069 | -0.038 | 0.034254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0044358 | 4.6281e-05 | 0.015139 | 0.010819 | -0.0067519
9.5323 | 571.9368 | 0.183 | 0.038 | -0.023 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.00041624 | 0.00099137 | 0.0017129 | 0.015474 | 0.011355 | -0.006578
9.5356 | 572.1344 | 0.16 | 0.099 | -0.053 | -0.026746 | 0.069922 | -0.014583 | -0.0029718 | 0.0077691 | -0.0016204 | 0.015139 | 0.012221 | -0.0065689
9.5389 | 572.332 | 0.244 | 0.038 | 0.031 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.069417 | 0.0063615 | 0.00099137 | 0.0077129 | 0.015474 | 0.013086 | -0.0059669
9.5422 | 572.5296 | 0.214 | 0.046 | -0.038 | 0.027254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0030282 | 0.0018803 | 4.6281e-05 | 0.016402 | 0.01337 | -0.0052001
9.5455 | 572.7273 | 0.221 | 0.023 | -0.015 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.003806 | -0.0006753 | 0.0026018 | 0.017078 | 0.013489 | -0.0049385
9.5487 | 572.9249 | 0.198 | 0.061 | -0.031 | 0.011254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0012504 | 0.0035469 | 0.00082406 | 0.017577 | 0.013773 | -0.0045999
9.552 | 573.1225 | 0.229 | 0.069 | -0.076 | 0.042254 | 0.039922 | -0.037583 | 0.0046949 | 0.0044358 | -0.0041759 | 0.018165 | 0.014562 | -0.0049311
9.5553 | 573.3202 | 0.13 | 0.031 | -0.061 | -0.056746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0063051 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.018006 | 0.015021 | -0.0055917
9.5586 | 573.5178 | 0.183 | 0 | -0.076 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.037583 | -0.00041624 | -0.0032309 | -0.0041759 | 0.017341 | 0.014723 | -0.0062523
9.5619 | 573.7154 | 0.198 | 0.053 | -0.053 | 0.011254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.017424 | 0.014667 | -0.0068251
9.5652 | 573.913 | 0.137 | 0.015 | -0.069 | -0.049746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0055273 | -0.0015642 | -0.0033982 | 0.017001 | 0.014775 | -0.007321
9.5685 | 574.1107 | 0.252 | 0.023 | -0.061 | 0.065254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0072504 | -0.0006753 | -0.0025093 | 0.017171 | 0.014553 | -0.0079047
9.5718 | 574.3083 | 0.221 | 0.076 | -0.023 | 0.034254 | 0.046922 | 0.015417 | 0.003806 | 0.0052136 | 0.0017129 | 0.018264 | 0.015002 | -0.0079834
9.5751 | 574.5059 | 0.275 | 0.031 | -0.076 | 0.088254 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.009806 | 0.00021359 | -0.0041759 | 0.019609 | 0.015538 | -0.0082268
9.5784 | 574.7036 | 0.122 | 0.069 | -0.031 | -0.064746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.007194 | 0.0044358 | 0.00082406 | 0.019867 | 0.015997 | -0.008558
9.5817 | 574.9012 | 0.114 | 0 | -0.023 | -0.072746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0080829 | -0.0032309 | 0.0017129 | 0.018358 | 0.016117 | -0.0083073
9.585 | 575.0988 | 0.252 | 0.061 | -0.038 | 0.065254 | 0.031922 | 0.00041653 | 0.0072504 | 0.0035469 | 4.6281e-05 | 0.018275 | 0.016148 | -0.0081335
9.5883 | 575.2964 | 0.168 | 0.069 | 0.015 | -0.018746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0020829 | 0.0044358 | 0.0059352 | 0.018786 | 0.016937 | -0.0075424
9.5916 | 575.4941 | 0.137 | -0.061 | -0.069 | -0.049746 | -0.090078 | -0.030583 | -0.0055273 | -0.010009 | -0.0033982 | 0.018034 | 0.016386 | -0.0072917
9.5949 | 575.6917 | 0.214 | 0 | -0.008 | 0.027254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.0030282 | -0.0032309 | 0.0033796 | 0.017787 | 0.015078 | -0.0072936
9.5982 | 575.8893 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0048975 | 4.6281e-05 | 0.018045 | 0.014274 | -0.0069551
9.6014 | 576.087 | 0.183 | 0.069 | -0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.00041624 | 0.0044358 | -0.00084261 | 0.017963 | 0.014229 | -0.0070337
9.6047 | 576.2846 | 0.16 | 0.038 | 0.008 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0029718 | 0.00099137 | 0.0051574 | 0.017628 | 0.014765 | -0.0066074
9.608 | 576.4822 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.017381 | 0.014961 | -0.0060163
9.6113 | 576.6798 | 0.168 | -0.023 | -0.046 | -0.018746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0020829 | -0.0057864 | -0.00084261 | 0.017222 | 0.014487 | -0.0060182
9.6146 | 576.8775 | 0.198 | -0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0012504 | -0.0048975 | -0.0016204 | 0.01714 | 0.013431 | -0.0062615
9.6179 | 577.0751 | 0.221 | 0.023 | -0.038 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.003806 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.017639 | 0.012881 | -0.0064171
9.6212 | 577.2727 | 0.16 | 0.015 | 0 | -0.026746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0029718 | -0.0015642 | 0.0042685 | 0.017722 | 0.01266 | -0.0059907
9.6245 | 577.4704 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0029718 | -0.0006753 | 0.0033796 | 0.017134 | 0.012438 | -0.005235
9.6278 | 577.668 | 0.175 | 0.015 | 0.031 | -0.011746 | -0.014078 | 0.069417 | -0.0013051 | -0.0015642 | 0.0077129 | 0.016712 | 0.012217 | -0.0041389
9.6311 | 577.8656 | 0.168 | 0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0020829 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.016377 | 0.011908 | -0.0031196
9.6344 | 578.0632 | 0.175 | 0.076 | -0.008 | -0.011746 | 0.046922 | 0.030417 | -0.0013051 | 0.0052136 | 0.0033796 | 0.016042 | 0.012268 | -0.0025286
9.6377 | 578.2609 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.01596 | 0.012805 | -0.0023547
9.641 | 578.4585 | 0.175 | 0.053 | -0.069 | -0.011746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.0033982 | 0.015878 | 0.013088 | -0.0028506
9.6443 | 578.6561 | 0.229 | 0.038 | -0.076 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.0046949 | 0.00099137 | -0.0041759 | 0.016213 | 0.013449 | -0.0035991
9.6476 | 578.8538 | 0.168 | 0 | 0.053 | -0.018746 | -0.029078 | 0.091417 | -0.0020829 | -0.0032309 | 0.010157 | 0.016471 | 0.013228 | -0.003008
9.6509 | 579.0514 | 0.198 | 0.084 | -0.046 | 0.011254 | 0.054922 | -0.0075835 | 0.0012504 | 0.0061025 | -0.00084261 | 0.016389 | 0.013512 | -0.0020876
9.6542 | 579.249 | 0.175 | 0.053 | -0.069 | -0.011746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0013051 | 0.002658 | -0.0033982 | 0.016383 | 0.014377 | -0.0025066
9.6574 | 579.4466 | 0.206 | 0.046 | 0.053 | 0.019254 | 0.016922 | 0.091417 | 0.0021393 | 0.0018803 | 0.010157 | 0.016466 | 0.014826 | -0.0018387
9.6607 | 579.6443 | 0.267 | 0.061 | -0.084 | 0.080254 | 0.031922 | -0.045583 | 0.0089171 | 0.0035469 | -0.0050648 | 0.017558 | 0.015362 | -0.0013355
9.664 | 579.8419 | 0.214 | 0.015 | -0.015 | 0.027254 | -0.014078 | 0.023417 | 0.0030282 | -0.0015642 | 0.0026018 | 0.018739 | 0.015558 | -0.0015789
9.6673 | 580.0395 | 0.191 | 0.031 | -0.046 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.00047265 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.019084 | 0.015424 | -0.0014051
9.6706 | 580.2372 | 0.168 | 0.053 | -0.061 | -0.018746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.002658 | -0.0025093 | 0.018925 | 0.015708 | -0.0017363
9.6739 | 580.4348 | 0.183 | -0.008 | -0.053 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.014583 | -0.00041624 | -0.0041197 | -0.0016204 | 0.018678 | 0.015564 | -0.0021443
9.6772 | 580.6324 | 0.237 | -0.008 | -0.023 | 0.050254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.0055838 | -0.0041197 | 0.0017129 | 0.019189 | 0.01475 | -0.0021352
9.6805 | 580.83 | 0.168 | 0.053 | -0.023 | -0.018746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.0017129 | 0.019535 | 0.014605 | -0.0017967
9.6838 | 581.0277 | 0.153 | 0.038 | -0.053 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0037496 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.018959 | 0.014966 | -0.0017875
9.6871 | 581.2253 | 0.214 | 0.084 | -0.008 | 0.027254 | 0.054922 | 0.030417 | 0.0030282 | 0.0061025 | 0.0033796 | 0.018887 | 0.015667 | -0.0016137
9.6904 | 581.4229 | 0.206 | 0.023 | -0.038 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0021393 | -0.0006753 | 4.6281e-05 | 0.019398 | 0.016203 | -0.0012751
9.6937 | 581.6206 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00047265 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.019656 | 0.016399 | -0.0011891
9.697 | 581.8182 | 0.122 | 0.038 | -0.031 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.007194 | 0.00099137 | 0.00082406 | 0.018992 | 0.016759 | -0.0010263
9.7003 | 582.0158 | 0.084 | 0.038 | -0.053 | -0.10275 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.011416 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.017153 | 0.016955 | -0.001105
9.7036 | 582.2134 | 0.214 | 0.076 | -0.015 | 0.027254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.0030282 | 0.0052136 | 0.0026018 | 0.016324 | 0.017569 | -0.001008
9.7069 | 582.4111 | 0.259 | 0 | -0.053 | 0.072254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0080282 | -0.0032309 | -0.0016204 | 0.017417 | 0.017764 | -0.00091102
9.7101 | 582.6087 | 0.229 | -0.061 | -0.008 | 0.042254 | -0.090078 | 0.030417 | 0.0046949 | -0.010009 | 0.0033796 | 0.018674 | 0.016456 | -0.00073718
9.7134 | 582.8063 | 0.099 | 0.023 | -0.023 | -0.087746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0097496 | -0.0006753 | 0.0017129 | 0.018174 | 0.0154 | -0.00023396
9.7167 | 583.004 | 0.16 | 0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0029718 | -0.0015642 | -0.00084261 | 0.016917 | 0.015179 | -0.00014796
9.72 | 583.2016 | 0.145 | 0.038 | -0.046 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0046385 | 0.00099137 | -0.00084261 | 0.016165 | 0.015123 | -0.00031448
9.7233 | 583.3992 | 0.206 | 0.038 | 0 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0021393 | 0.00099137 | 0.0042685 | 0.015918 | 0.015319 | 2.4045e-05
9.7266 | 583.5968 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.003806 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.016506 | 0.015438 | 0.00077979
9.7299 | 583.7945 | 0.175 | 0.061 | -0.031 | -0.011746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.0035469 | 0.00082406 | 0.016753 | 0.015809 | 0.0011952
9.7332 | 583.9921 | 0.122 | 0 | -0.015 | -0.064746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.007194 | -0.0032309 | 0.0026018 | 0.015913 | 0.01584 | 0.0015337
9.7365 | 584.1897 | 0.16 | -0.061 | -0.023 | -0.026746 | -0.090078 | 0.015417 | -0.0029718 | -0.010009 | 0.0017129 | 0.014909 | 0.014532 | 0.0019601
9.7398 | 584.3874 | 0.16 | 0 | -0.061 | -0.026746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0029718 | -0.0032309 | -0.0025093 | 0.014321 | 0.013224 | 0.0018814
9.7431 | 584.585 | 0.122 | 0.053 | -0.038 | -0.064746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.007194 | 0.002658 | 4.6281e-05 | 0.013317 | 0.013167 | 0.001638
9.7464 | 584.7826 | 0.168 | 0.038 | -0.053 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0020829 | 0.00099137 | -0.0016204 | 0.0124 | 0.013528 | 0.0014824
9.7497 | 584.9802 | 0.122 | 0.046 | -0.053 | -0.064746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.007194 | 0.0018803 | -0.0016204 | 0.011483 | 0.013812 | 0.0011622
9.753 | 585.1779 | 0.183 | 0.008 | -0.092 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.053583 | -0.00041624 | -0.002342 | -0.0059537 | 0.010731 | 0.013766 | 0.00041378
9.7563 | 585.3755 | 0.153 | -0.038 | -0.092 | -0.033746 | -0.067078 | -0.053583 | -0.0037496 | -0.0074531 | -0.0059537 | 0.01032 | 0.012798 | -0.00076284
9.7596 | 585.5731 | 0.175 | 0.023 | 0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.061417 | -0.0013051 | -0.0006753 | 0.0068241 | 0.0098202 | 0.011995 | -0.00067684
9.7628 | 585.7708 | 0.244 | 0.107 | -0.053 | 0.057254 | 0.077922 | -0.014583 | 0.0063615 | 0.008658 | -0.0016204 | 0.01032 | 0.012784 | -0.00016264
9.7661 | 585.9684 | 0.107 | 0.031 | -0.053 | -0.079746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0088607 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.010073 | 0.01366 | -0.00048287
9.7694 | 586.166 | 0.198 | 0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0012504 | -0.0015642 | 4.6281e-05 | 0.0093209 | 0.013527 | -0.00063842
9.7727 | 586.3636 | 0.107 | -0.069 | -0.031 | -0.079746 | -0.098078 | 0.0074165 | -0.0088607 | -0.010898 | 0.00082406 | 0.0085689 | 0.012296 | -0.00055242
9.776 | 586.5613 | 0.206 | 0.031 | -0.084 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.0050648 | 0.0079048 | 0.01124 | -0.00097147
9.7793 | 586.7589 | 0.084 | -0.015 | 0.015 | -0.10275 | -0.044078 | 0.053417 | -0.011416 | -0.0048975 | 0.0059352 | 0.0069881 | 0.010777 | -0.00088546
9.7826 | 586.9565 | 0.153 | 0.061 | -0.023 | -0.033746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0037496 | 0.0035469 | 0.0017129 | 0.0054895 | 0.010644 | -0.00012972
9.7859 | 587.1542 | 0.29 | 0.023 | 0.023 | 0.10325 | -0.0060777 | 0.061417 | 0.011473 | -0.0006753 | 0.0068241 | 0.0062526 | 0.010927 | 0.00071386
9.7892 | 587.3518 | 0.259 | 0.069 | 0.008 | 0.072254 | 0.039922 | 0.046417 | 0.0080282 | 0.0044358 | 0.0051574 | 0.0081796 | 0.011299 | 0.0018978
9.7925 | 587.5494 | 0.214 | 0.015 | -0.061 | 0.027254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0030282 | -0.0015642 | -0.0025093 | 0.0092721 | 0.011583 | 0.0021595
9.7958 | 587.747 | 0.168 | 0 | -0.092 | -0.018746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0020829 | -0.0032309 | -0.0059537 | 0.0093655 | 0.011109 | 0.0013232
9.7991 | 587.9447 | 0.221 | 0.076 | -0.038 | 0.034254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.003806 | 0.0052136 | 4.6281e-05 | 0.0095358 | 0.011305 | 0.00073946
9.8024 | 588.1423 | 0.153 | 0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0037496 | -0.002342 | 0.00082406 | 0.0095414 | 0.011588 | 0.00082547
9.8057 | 588.3399 | 0.191 | 0.046 | -0.023 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.0018803 | 0.0017129 | 0.0092176 | 0.011543 | 0.0010762
9.809 | 588.5375 | 0.175 | 0.099 | -0.023 | -0.011746 | 0.069922 | 0.015417 | -0.0013051 | 0.0077691 | 0.0017129 | 0.0091353 | 0.012496 | 0.0014147
9.8123 | 588.7352 | 0.114 | 0.023 | -0.031 | -0.072746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0080829 | -0.0006753 | 0.00082406 | 0.0082076 | 0.013197 | 0.0016654
9.8155 | 588.9328 | 0.191 | 0.061 | -0.015 | 0.0042539 | 0.031922 | 0.023417 | 0.00047265 | 0.0035469 | 0.0026018 | 0.0074556 | 0.013481 | 0.0020039
9.8188 | 589.1304 | 0.145 | 0.046 | -0.031 | -0.041746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0046385 | 0.0018803 | 0.00082406 | 0.007044 | 0.014017 | 0.0023424
9.8221 | 589.3281 | 0.198 | 0.053 | -0.023 | 0.011254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0012504 | 0.002658 | 0.0017129 | 0.0067092 | 0.014466 | 0.0025931
9.8254 | 589.5257 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0013051 | 0.00021359 | 0.00082406 | 0.0067038 | 0.01475 | 0.0028438
9.8287 | 589.7233 | 0.191 | 0.031 | -0.023 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0017129 | 0.0066215 | 0.014792 | 0.0030945
9.832 | 589.9209 | 0.221 | -0.053 | -0.122 | 0.034254 | -0.082078 | -0.083583 | 0.003806 | -0.0091197 | -0.0092871 | 0.0070443 | 0.013912 | 0.0023461
9.8353 | 590.1186 | 0.153 | -0.008 | -0.046 | -0.033746 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.0041197 | -0.00084261 | 0.0070499 | 0.012603 | 0.0013451
9.8386 | 590.3162 | 0.252 | 0.053 | -0.031 | 0.065254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0072504 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.0073958 | 0.012459 | 0.0013433
9.8419 | 590.5138 | 0.183 | 0.061 | 0.015 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.053417 | -0.00041624 | 0.0035469 | 0.0059352 | 0.0080712 | 0.013072 | 0.0020112
9.8452 | 590.7115 | 0.183 | 0.053 | -0.053 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.014583 | -0.00041624 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.0079889 | 0.013685 | 0.0024376
9.8485 | 590.9091 | 0.191 | 0.023 | -0.069 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.00047265 | -0.0006753 | -0.0033982 | 0.0079945 | 0.013881 | 0.0019417
9.8518 | 591.1067 | 0.13 | 0.008 | -0.046 | -0.056746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0063051 | -0.002342 | -0.00084261 | 0.0074181 | 0.013583 | 0.0015226
9.8551 | 591.3043 | 0.191 | 0.031 | -0.008 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.00047265 | 0.00021359 | 0.0033796 | 0.0068418 | 0.013373 | 0.0017733
9.8584 | 591.502 | 0.191 | 0.053 | -0.076 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.037583 | 0.00047265 | 0.002658 | -0.0041759 | 0.0069352 | 0.013657 | 0.0016946
9.8617 | 591.6996 | 0.191 | 0.069 | -0.023 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.015417 | 0.00047265 | 0.0044358 | 0.0017129 | 0.0070286 | 0.014358 | 0.0014512
9.865 | 591.8972 | 0.183 | 0.015 | -0.107 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.068583 | -0.00041624 | -0.0015642 | -0.0076204 | 0.0070342 | 0.014641 | 0.0008675
9.8682 | 592.0949 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00047265 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.0070398 | 0.014585 | 0.00011907
9.8715 | 592.2925 | 0.229 | 0.023 | 0.015 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.053417 | 0.0046949 | -0.0006753 | 0.0059352 | 0.0075504 | 0.014616 | 0.00071012
9.8748 | 592.4901 | 0.229 | -0.038 | -0.031 | 0.042254 | -0.067078 | 0.0074165 | 0.0046949 | -0.0074531 | 0.00082406 | 0.0084782 | 0.013813 | 0.001378
9.8781 | 592.6877 | 0.198 | 0.031 | -0.053 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0012504 | 0.00021359 | -0.0016204 | 0.0090657 | 0.013097 | 0.0012993
9.8814 | 592.8854 | 0.183 | 0.099 | 0.008 | -0.0037461 | 0.069922 | 0.046417 | -0.00041624 | 0.0077691 | 0.0051574 | 0.0091482 | 0.013886 | 0.0016488
9.8847 | 593.083 | 0.206 | 0.061 | 0.008 | 0.019254 | 0.031922 | 0.046417 | 0.0021393 | 0.0035469 | 0.0051574 | 0.0093184 | 0.015004 | 0.0026681
9.888 | 593.2806 | 0.137 | 0.038 | -0.076 | -0.049746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0055273 | 0.00099137 | -0.0041759 | 0.0089836 | 0.015453 | 0.0027651
9.8913 | 593.4783 | 0.168 | 0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0020829 | -0.002342 | -0.0025093 | 0.0082316 | 0.015319 | 0.0021045
9.8946 | 593.6759 | 0.191 | 0 | -0.046 | 0.0042539 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.00047265 | -0.0032309 | -0.00084261 | 0.0080725 | 0.014769 | 0.0017733
9.8979 | 593.8735 | 0.252 | 0.061 | -0.046 | 0.065254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0072504 | 0.0035469 | -0.00084261 | 0.0088357 | 0.0148 | 0.0016067
9.9012 | 594.0711 | 0.214 | -0.008 | 0.023 | 0.027254 | -0.037078 | 0.061417 | 0.0030282 | -0.0041197 | 0.0068241 | 0.0098513 | 0.014743 | 0.0021978
9.9045 | 594.2688 | 0.183 | -0.031 | -0.061 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.022583 | -0.00041624 | -0.0066753 | -0.0025093 | 0.010109 | 0.013677 | 0.0026242
9.9078 | 594.4664 | 0.153 | -0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0037496 | -0.0057864 | -0.00084261 | 0.0096978 | 0.012445 | 0.0022929
9.9111 | 594.664 | 0.153 | 0.038 | -0.038 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0037496 | 0.00099137 | 4.6281e-05 | 0.0089568 | 0.011971 | 0.0022143
9.9144 | 594.8617 | 0.175 | 0 | -0.061 | -0.011746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0013051 | -0.0032309 | -0.0025093 | 0.0084573 | 0.01175 | 0.0019709
9.9177 | 595.0593 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0013051 | 0.0018803 | -0.00084261 | 0.0081994 | 0.011617 | 0.0016397
9.9209 | 595.2569 | 0.13 | -0.008 | -0.069 | -0.056746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0063051 | -0.0041197 | -0.0033982 | 0.0074474 | 0.011395 | 0.0012206
9.9242 | 595.4545 | 0.191 | 0.008 | -0.053 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.014583 | 0.00047265 | -0.002342 | -0.0016204 | 0.006871 | 0.010757 | 0.00072471
9.9275 | 595.6522 | 0.168 | 0.023 | 0.038 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.076417 | -0.0020829 | -0.0006753 | 0.0084907 | 0.0067119 | 0.010459 | 0.0014036
9.9308 | 595.8498 | 0.214 | -0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0030282 | -0.0041197 | -0.0033982 | 0.0068053 | 0.0099848 | 0.0019068
9.9341 | 596.0474 | 0.145 | -0.023 | 0 | -0.041746 | -0.052078 | 0.038417 | -0.0046385 | -0.0057864 | 0.0042685 | 0.0066462 | 0.009006 | 0.0019928
9.9374 | 596.2451 | 0.084 | 0.107 | -0.053 | -0.10275 | 0.077922 | -0.014583 | -0.011416 | 0.008658 | -0.0016204 | 0.0050598 | 0.0092897 | 0.0022545
9.9407 | 596.4427 | 0.237 | -0.038 | -0.046 | 0.050254 | -0.067078 | -0.0075835 | 0.0055838 | -0.0074531 | -0.00084261 | 0.0044835 | 0.0094088 | 0.0020111
9.944 | 596.6403 | 0.175 | 0.015 | -0.046 | -0.011746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0013051 | -0.0015642 | -0.00084261 | 0.0049062 | 0.0085178 | 0.0018446
9.9473 | 596.8379 | 0.244 | 0.015 | -0.046 | 0.057254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.0063615 | -0.0015642 | -0.00084261 | 0.0054059 | 0.0082086 | 0.0016781
9.9506 | 597.0356 | 0.175 | -0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0013051 | -0.0057864 | 4.6281e-05 | 0.0059055 | 0.0074823 | 0.0015994
9.9539 | 597.2332 | 0.107 | -0.008 | -0.061 | -0.079746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0088607 | -0.0041197 | -0.0025093 | 0.004901 | 0.0065034 | 0.001356
9.9572 | 597.4308 | 0.206 | -0.023 | -0.069 | 0.019254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.0021393 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.0042368 | 0.0055245 | 0.00077226
9.9605 | 597.6285 | 0.13 | 0.053 | -0.053 | -0.056746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0063051 | 0.002658 | -0.0016204 | 0.0038252 | 0.0052154 | 0.00027635
9.9638 | 597.8261 | 0.168 | 0.031 | -0.061 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0020829 | 0.00021359 | -0.0025093 | 0.0029963 | 0.0054992 | -0.00013172
9.9671 | 598.0237 | 0.206 | 0.031 | -0.046 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0021393 | 0.00021359 | -0.00084261 | 0.0030019 | 0.0055414 | -0.00046293
9.9704 | 598.2213 | 0.168 | 0 | 0.023 | -0.018746 | -0.029078 | 0.061417 | -0.0020829 | -0.0032309 | 0.0068241 | 0.0030075 | 0.0052432 | 0.00012812
9.9736 | 598.419 | 0.137 | 0 | -0.031 | -0.049746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0055273 | -0.0032309 | 0.00082406 | 0.0022555 | 0.0046047 | 0.00088387
9.9769 | 598.6166 | 0.175 | 0.031 | -0.084 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.045583 | -0.0013051 | 0.00021359 | -0.0050648 | 0.0015803 | 0.0043066 | 0.00046482
9.9802 | 598.8142 | 0.206 | 0.099 | -0.038 | 0.019254 | 0.069922 | 0.00041653 | 0.0021393 | 0.0077691 | 4.6281e-05 | 0.0016628 | 0.0050954 | -3.1087e-05
9.9835 | 599.0119 | 0.183 | -0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.00041624 | -0.0041197 | -0.00084261 | 0.001833 | 0.005456 | -0.00010978
9.9868 | 599.2095 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0020829 | 0.002658 | 0.00082406 | 0.0015861 | 0.0053116 | -0.00011161
9.9901 | 599.4071 | 0.191 | -0.061 | 0.008 | 0.0042539 | -0.090078 | 0.046417 | 0.00047265 | -0.010009 | 0.0051574 | 0.001427 | 0.0045852 | 0.00047944
9.9934 | 599.6047 | 0.114 | -0.023 | -0.069 | -0.072746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.0080829 | -0.0057864 | -0.0033982 | 0.00067498 | 0.0030244 | 0.00065328
9.9967 | 599.8024 | 0.198 | -0.031 | -0.046 | 0.011254 | -0.060078 | -0.0075835 | 0.0012504 | -0.0066753 | -0.00084261 | -1.6991e-07 | 0.001793 | 0.00023423
10 | 600 | 0.183 | -0.031 | -0.038 | -0.0037461 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.00041624 | -0.0066753 | 4.6281e-05 | 8.226e-05 | 0.00047382 | 0.00015554