## knife edge linearity error
calibration curve
disp (mm) | output (V)
0.7 | 4.491
0.75 | 4.477
0.8 | 4.445
0.85 | 4.369
0.9 | 4.253
0.95 | 4.025
1 | 3.554
1.05 | 2.845
1.1 | 2.062
1.15 | 1.32
1.2 | 0.744
1.25 | 0.342
1.3 | 0.163
1.35 | 0.094
1.4 | 0.053
linear portion of curve |  | least squares fit |  | fitted curve |  | residual
disp (mm) | output (V) |  |  | disp (mm) | fit_output (V) | output-fit_output
0.9 | 4.253 | m (V/mm) | -12.206 | 0.9 | 4.5296 | -0.2766
0.95 | 4.025 | b (V) | 15.515 | 0.95 | 3.9193 | 0.1057
1 | 3.554 | R2 | 0.9863 | 1 | 3.309 | 0.245
1.05 | 2.845 |  |  | 1.05 | 2.6987 | 0.1463
1.1 | 2.062 |  |  | 1.1 | 2.0884 | -0.0264
1.15 | 1.32 |  |  | 1.15 | 1.4781 | -0.1581
1.2 | 0.744 |  |  | 1.2 | 0.8678 | -0.1238
1.25 | 0.342 |  |  | 1.25 | 0.2575 | 0.0845
[5 empty] | std. dev (V) | 0.17618
[5 empty] | std. dev (μm) | -14.4336

## gyro noise uncertainty
[5 empty] | Dcbias removed |  |  | moving average | integral of data over time | http://www.engineerexcel.com/numerical-integration-of-tabular-data-in-excel/
time (min) | time(sec) | Gx (deg/s) | Gy (deg/s) | Gz (deg/s) | Gx (deg/s) | Gy (deg/s) | Gz (deg/s) | Gx(deg/s) | filtered Gx(deg)
0 | 0 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00074923 |  |  | convert degrees to length at target
0.0032938 | 0.19763 | 0.229 | 0.061 | -0.114 | 0.042254 | 0.031922 | -0.075583 | 0.0084508 | 0.00076102 |  | statistical measures of raw data
0.0065876 | 0.39526 | 0.198 | 0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.0018185 |  |  | Gx (deg/s)
0.0098814 | 0.59289 | 0.198 | 0.038 | 0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.053417 | 0.0022508 | 0.0022633 |  | mean | -6.5812e-16
0.013175 | 0.79051 | 0.252 | -0.008 | -0.038 | 0.065254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.013051 | 0.0037753 |  | std dev | 0.037797
0.016469 | 0.98814 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.004398
0.019763 | 1.1858 | 0.214 | 0 | -0.076 | 0.027254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.0054508 | 0.0042697 |  | statistical measures of integrated data
0.023057 | 1.3834 | 0.191 | -0.031 | -0.008 | 0.0042539 | -0.060078 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.0048924 |  |  | Roll (deg)
0.02635 | 1.581 | 0.183 | 0.053 | -0.076 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.037583 | -0.00074923 | 0.0049024 |  | mean | -0.00081297
0.029644 | 1.7787 | 0.153 | 0.069 | 0.015 | -0.033746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0067492 | 0.0041615 |  | std dev | 0.039174
0.032938 | 1.9763 | 0.168 | 0.031 | 0 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0037492 | 0.0031241
0.036232 | 2.1739 | 0.175 | 0.038 | -0.061 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.0025214
0.039526 | 2.3715 | 0.145 | 0.038 | -0.053 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0083492 | 0.0014643 |  | L (m) | 6 | distance from laser to wall
0.042819 | 2.5692 | 0.145 | 0.053 | -0.076 | -0.041746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0083492 | -0.00018576 |  | (rad/deg) | 0.017453 | conversion factor from degrees to radians
0.046113 | 2.7668 | 0.13 | 0.015 | -0.046 | -0.056746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.011349 | -0.0021322
0.049407 | 2.9644 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.0037823 |  |  | Roll (μm)
0.052701 | 3.1621 | 0.183 | -0.023 | -0.084 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.045583 | -0.00074923 | -0.0043849 |  |  | -8.5134e-05
0.055995 | 3.3597 | 0.168 | 0.031 | 0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0037492 | -0.0048294 |  |  | 4.1023
0.059289 | 3.5573 | 0.107 | 0.015 | 0.031 | -0.079746 | -0.014078 | 0.069417 | -0.015949 | -0.0067759
0.062582 | 3.7549 | 0.153 | 0.008 | -0.015 | -0.033746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0067492 | -0.0090188
0.065876 | 3.9526 | 0.252 | -0.015 | -0.076 | 0.065254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.013051 | -0.0083962
0.06917 | 4.1502 | 0.099 | 0.015 | -0.046 | -0.087746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.017549 | -0.0088407
0.072464 | 4.3478 | 0.229 | 0.008 | -0.076 | 0.042254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.0084508 | -0.0097397
0.075758 | 4.5455 | 0.183 | 0.092 | 0.069 | -0.0037461 | 0.062922 | 0.10742 | -0.00074923 | -0.0089787
0.079051 | 4.7431 | 0.16 | 0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.0095813
0.082345 | 4.9407 | 0.175 | -0.008 | 0 | -0.011746 | -0.037078 | 0.038417 | -0.0023492 | -0.010342
0.085639 | 5.1383 | 0.183 | -0.015 | -0.092 | -0.0037461 | -0.044078 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.010648
0.088933 | 5.336 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.010638
0.092227 | 5.5336 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.011537
0.09552 | 5.7312 | 0.214 | 0.023 | -0.023 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.011982
0.098814 | 5.9289 | 0.16 | 0.038 | -0.069 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.011972
0.10211 | 6.1265 | 0.145 | 0.076 | -0.023 | -0.041746 | 0.046922 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.013325
0.1054 | 6.3241 | 0.153 | 0.053 | -0.061 | -0.033746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0067492 | -0.014817
0.1087 | 6.5217 | 0.244 | 0.099 | -0.053 | 0.057254 | 0.069922 | -0.014583 | 0.011451 | -0.014353
0.11199 | 6.7194 | 0.252 | 0.046 | -0.13 | 0.065254 | 0.016922 | -0.091583 | 0.013051 | -0.011932
0.11528 | 6.917 | 0.153 | 0.046 | 0 | -0.033746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0067492 | -0.011309
0.11858 | 7.1146 | 0.168 | 0.069 | -0.084 | -0.018746 | 0.039922 | -0.045583 | -0.0037492 | -0.012346
0.12187 | 7.3123 | 0.237 | 0.076 | 0.038 | 0.050254 | 0.046922 | 0.076417 | 0.010051 | -0.011724
0.12516 | 7.5099 | 0.183 | 0.092 | -0.053 | -0.0037461 | 0.062922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.010804
0.12846 | 7.7075 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.011111
0.13175 | 7.9051 | 0.114 | 0.053 | -0.038 | -0.072746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.014549 | -0.01278
0.13505 | 8.1028 | 0.244 | 0.069 | -0.084 | 0.057254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.011451 | -0.013087
0.13834 | 8.3004 | 0.168 | 0.092 | 0.015 | -0.018746 | 0.062922 | 0.053417 | -0.0037492 | -0.012326
0.14163 | 8.498 | 0.214 | 0.084 | -0.023 | 0.027254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.012157
0.14493 | 8.6957 | 0.099 | 0.015 | -0.046 | -0.087746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.017549 | -0.013353
0.14822 | 8.8933 | 0.198 | 0.031 | -0.038 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.014865
0.15152 | 9.0909 | 0.16 | 0.015 | 0 | -0.026746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0053492 | -0.015171
0.15481 | 9.2885 | 0.168 | -0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.01607
0.1581 | 9.4862 | 0.168 | 0 | -0.076 | -0.018746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.016811
0.1614 | 9.6838 | 0.099 | 0.031 | -0.053 | -0.087746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.017549 | -0.018915
0.16469 | 9.8814 | 0.259 | 0.015 | -0.008 | 0.072254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.014451 | -0.019222
0.16798 | 10.0791 | 0.183 | 0.038 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.017868
0.17128 | 10.2767 | 0.13 | 0.061 | -0.076 | -0.056746 | 0.031922 | -0.037583 | -0.011349 | -0.019063
0.17457 | 10.4743 | 0.145 | 0.015 | -0.038 | -0.041746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0083492 | -0.02101
0.17787 | 10.6719 | 0.214 | 0.061 | -0.038 | 0.027254 | 0.031922 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.021296
0.18116 | 10.8696 | 0.122 | 0.015 | -0.053 | -0.064746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.012949 | -0.022037
0.18445 | 11.0672 | 0.252 | 0.015 | -0.061 | 0.065254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.013051 | -0.022027
0.18775 | 11.2648 | 0.175 | 0.053 | -0.069 | -0.011746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0023492 | -0.02097
0.19104 | 11.4625 | 0.137 | 0.061 | -0.114 | -0.049746 | 0.031922 | -0.075583 | -0.0099492 | -0.022185
0.19433 | 11.6601 | 0.16 | 0.076 | -0.053 | -0.026746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.023697
0.19763 | 11.8577 | 0.16 | 0.023 | -0.015 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.024754
0.20092 | 12.0553 | 0.183 | 0.168 | -0.023 | -0.0037461 | 0.13892 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.025356
0.20422 | 12.253 | 0.206 | 0.084 | 0.008 | 0.019254 | 0.054922 | 0.046417 | 0.0038508 | -0.02505
0.20751 | 12.4506 | 0.221 | 0.046 | -0.023 | 0.034254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.023992
0.2108 | 12.6482 | 0.137 | 0.099 | -0.015 | -0.049746 | 0.069922 | 0.023417 | -0.0099492 | -0.024299
0.2141 | 12.8458 | 0.153 | 0.053 | -0.015 | -0.033746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0067492 | -0.025949
0.21739 | 13.0435 | 0.13 | 0.046 | 0 | -0.056746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.011349 | -0.027737
0.22069 | 13.2411 | 0.191 | 0.069 | 0.046 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.084417 | 0.00085077 | -0.028774
0.22398 | 13.4387 | 0.191 | 0.031 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.028606
0.22727 | 13.6364 | 0.198 | -0.015 | -0.076 | 0.011254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.0283
0.23057 | 13.834 | 0.16 | 0.061 | -0.015 | -0.026746 | 0.031922 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.028606
0.23386 | 14.0316 | 0.237 | 0.015 | -0.061 | 0.050254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.010051 | -0.028141
0.23715 | 14.2292 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.026471
0.24045 | 14.4269 | 0.229 | -0.046 | -0.031 | 0.042254 | -0.075078 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.024959
0.24374 | 14.6245 | 0.198 | 0.015 | -0.061 | 0.011254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.023902
0.24704 | 14.8221 | 0.153 | 0.092 | -0.069 | -0.033746 | 0.062922 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.024346
0.25033 | 15.0198 | 0.16 | -0.053 | -0.031 | -0.026746 | -0.082078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.025542
0.25362 | 15.2174 | 0.145 | 0.069 | 0.015 | -0.041746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0083492 | -0.026895
0.25692 | 15.415 | 0.237 | 0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.026727
0.26021 | 15.6126 | 0.198 | 0 | -0.008 | 0.011254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.0022508 | -0.025512
0.2635 | 15.8103 | 0.16 | 0.137 | -0.031 | -0.026746 | 0.10792 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.025818
0.2668 | 16.0079 | 0.122 | 0.008 | -0.015 | -0.064746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.012949 | -0.027626
0.27009 | 16.2055 | 0.206 | 0.114 | -0.046 | 0.019254 | 0.084922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.028525
0.27339 | 16.4032 | 0.191 | 0.015 | -0.053 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.02806
0.27668 | 16.6008 | 0.168 | 0.038 | -0.107 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.068583 | -0.0037492 | -0.028347
0.27997 | 16.7984 | 0.175 | 0.053 | -0.008 | -0.011746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.028949
0.28327 | 16.996 | 0.214 | 0.008 | -0.046 | 0.027254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.028643
0.28656 | 17.1937 | 0.153 | 0.031 | 0.008 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0067492 | -0.028771
0.28986 | 17.3913 | 0.061 | 0.061 | -0.038 | -0.12575 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.025149 | -0.031923
0.29315 | 17.5889 | 0.183 | 0.031 | -0.069 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.034482
0.29644 | 17.7866 | 0.168 | 0.053 | -0.061 | -0.018746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.034927
0.29974 | 17.9842 | 0.206 | -0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.034917
0.30303 | 18.1818 | 0.145 | 0.023 | -0.092 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.0083492 | -0.035361
0.30632 | 18.3794 | 0.244 | 0 | -0.038 | 0.057254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.011451 | -0.035055
0.30962 | 18.5771 | 0.153 | -0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.03459
0.31291 | 18.7747 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.035035
0.31621 | 18.9723 | 0.13 | 0.084 | -0.061 | -0.056746 | 0.054922 | -0.022583 | -0.011349 | -0.035934
0.3195 | 19.17 | 0.145 | 0.038 | -0.084 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0083492 | -0.03788
0.32279 | 19.3676 | 0.153 | 0.008 | -0.023 | -0.033746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.039372
0.32609 | 19.5652 | 0.16 | 0.023 | -0.076 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0053492 | -0.040568
0.32938 | 19.7628 | 0.168 | 0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.041467
0.33267 | 19.9605 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.041615
0.33597 | 20.1581 | 0.16 | 0.023 | 0.023 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.061417 | -0.0053492 | -0.041921
0.33926 | 20.3557 | 0.237 | -0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.041457
0.34256 | 20.5534 | 0.175 | 0.015 | -0.084 | -0.011746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.040696
0.34585 | 20.751 | 0.191 | 0.015 | -0.076 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.037583 | 0.00085077 | -0.040844
0.34914 | 20.9486 | 0.153 | 0.031 | -0.061 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0067492 | -0.041426
0.35244 | 21.1462 | 0.145 | -0.008 | -0.023 | -0.041746 | -0.037078 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.042918
0.35573 | 21.3439 | 0.168 | 0.053 | -0.015 | -0.018746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.044114
0.35903 | 21.5415 | 0.237 | 0.092 | 0.023 | 0.050254 | 0.062922 | 0.061417 | 0.010051 | -0.043491
0.36232 | 21.7391 | 0.175 | 0.046 | 0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.053417 | -0.0023492 | -0.04273
0.36561 | 21.9368 | 0.16 | -0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.043491
0.36891 | 22.1344 | 0.206 | 0.023 | -0.053 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.043639
0.3722 | 22.332 | 0.214 | -0.015 | -0.076 | 0.027254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0054508 | -0.04272
0.37549 | 22.5296 | 0.175 | 0.031 | -0.122 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.083583 | -0.0023492 | -0.042413
0.37879 | 22.7273 | 0.175 | 0.053 | 0.015 | -0.011746 | 0.023922 | 0.053417 | -0.0023492 | -0.042878
0.38208 | 22.9249 | 0.175 | 0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.043342
0.38538 | 23.1225 | 0.252 | 0.008 | -0.046 | 0.065254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.013051 | -0.042284
0.38867 | 23.3202 | 0.122 | 0.046 | -0.053 | -0.064746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.012949 | -0.042274
0.39196 | 23.5178 | 0.16 | -0.031 | -0.046 | -0.026746 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.044083
0.39526 | 23.7154 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.044843
0.39855 | 23.913 | 0.237 | 0.046 | 0 | 0.050254 | 0.016922 | 0.038417 | 0.010051 | -0.044082
0.40184 | 24.1107 | 0.137 | 0.015 | -0.084 | -0.049746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0099492 | -0.044072
0.40514 | 24.3083 | 0.214 | 0.092 | -0.076 | 0.027254 | 0.062922 | -0.037583 | 0.0054508 | -0.044517
0.40843 | 24.5059 | 0.221 | 0.053 | -0.061 | 0.034254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.043301
0.41173 | 24.7036 | 0.175 | 0.084 | -0.061 | -0.011746 | 0.054922 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.042856
0.41502 | 24.9012 | 0.183 | 0.046 | -0.046 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.043163
0.41831 | 25.0988 | 0.244 | 0.015 | -0.061 | 0.057254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.011451 | -0.042105
0.42161 | 25.2964 | 0.137 | 0.046 | -0.031 | -0.049746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0099492 | -0.041957
0.4249 | 25.4941 | 0.168 | 0.046 | -0.031 | -0.018746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.04331
0.42819 | 25.6917 | 0.221 | -0.015 | -0.015 | 0.034254 | -0.044078 | 0.023417 | 0.0068508 | -0.043004
0.43149 | 25.8893 | 0.252 | 0 | -0.038 | 0.065254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.013051 | -0.041037
0.43478 | 26.087 | 0.168 | 0 | -0.053 | -0.018746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.040118
0.43808 | 26.2846 | 0.16 | 0.053 | -0.038 | -0.026746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.041017
0.44137 | 26.4822 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.042825
0.44466 | 26.6798 | 0.183 | -0.053 | -0.015 | -0.0037461 | -0.082078 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.044179
0.44796 | 26.8775 | 0.282 | 0.023 | 0.053 | 0.095254 | -0.0060777 | 0.091417 | 0.019051 | -0.042371
0.45125 | 27.0751 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.011451 | -0.039357
0.45455 | 27.2727 | 0.229 | 0.069 | -0.038 | 0.042254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0084508 | -0.03739
0.45784 | 27.4704 | 0.282 | -0.008 | -0.092 | 0.095254 | -0.037078 | -0.053583 | 0.019051 | -0.034672
0.46113 | 27.668 | 0.137 | 0.008 | -0.076 | -0.049746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.033773
0.46443 | 27.8656 | 0.214 | 0.023 | -0.038 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.034218
0.46772 | 28.0632 | 0.16 | 0.015 | -0.023 | -0.026746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.034208
0.47101 | 28.2609 | 0.137 | 0.053 | -0.076 | -0.049746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.035719
0.47431 | 28.4585 | 0.229 | 0.038 | -0.015 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.035867
0.4776 | 28.6561 | 0.137 | -0.008 | -0.099 | -0.049746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0099492 | -0.036015
0.4809 | 28.8538 | 0.16 | 0 | -0.023 | -0.026746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.037527
0.48419 | 29.0514 | 0.137 | 0.031 | 0 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0099492 | -0.039039
0.48748 | 29.249 | 0.153 | 0 | -0.084 | -0.033746 | -0.029078 | -0.045583 | -0.0067492 | -0.040689
0.49078 | 29.4466 | 0.137 | 0.031 | -0.053 | -0.049746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0099492 | -0.042339
0.49407 | 29.6443 | 0.214 | 0.023 | -0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0054508 | -0.042783
0.49736 | 29.8419 | 0.183 | 0.008 | -0.122 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.083583 | -0.00074923 | -0.042319
0.50066 | 30.0395 | 0.145 | 0.015 | 0 | -0.041746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0083492 | -0.043218
0.50395 | 30.2372 | 0.16 | 0.046 | -0.061 | -0.026746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0053492 | -0.044571
0.50725 | 30.4348 | 0.168 | 0.046 | 0.008 | -0.018746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.0037492 | -0.045471
0.51054 | 30.6324 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.046211
0.51383 | 30.83 | 0.168 | 0.031 | -0.069 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.046952
0.51713 | 31.0277 | 0.198 | -0.023 | -0.092 | 0.011254 | -0.052078 | -0.053583 | 0.0022508 | -0.0471
0.52042 | 31.2253 | 0.099 | -0.008 | -0.046 | -0.087746 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.017549 | -0.048612
0.52372 | 31.4229 | 0.168 | 0.023 | -0.031 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.050717
0.52701 | 31.6206 | 0.092 | -0.053 | -0.031 | -0.094746 | -0.082078 | 0.0074165 | -0.018949 | -0.05296
0.5303 | 31.8182 | 0.183 | 0.084 | -0.053 | -0.0037461 | 0.054922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.054906
0.5336 | 32.0158 | 0.244 | -0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.053849
0.53689 | 32.2134 | 0.214 | 0.023 | -0.061 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.052179
0.54018 | 32.4111 | 0.168 | 0.053 | -0.023 | -0.018746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.05201
0.54348 | 32.6087 | 0.221 | 0.031 | -0.061 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.051704
0.54677 | 32.8063 | 0.175 | -0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.051259
0.55007 | 33.004 | 0.275 | 0.076 | -0.092 | 0.088254 | 0.046922 | -0.053583 | 0.017651 | -0.049747
0.55336 | 33.2016 | 0.191 | 0.015 | -0.061 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.047919
0.55665 | 33.3992 | 0.153 | 0.008 | -0.046 | -0.033746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.048502
0.55995 | 33.5968 | 0.168 | 0.061 | -0.053 | -0.018746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.049539
0.56324 | 33.7945 | 0.244 | 0.084 | 0.015 | 0.057254 | 0.054922 | 0.053417 | 0.011451 | -0.048778
0.56653 | 33.9921 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.048926
0.56983 | 34.1897 | 0.191 | 0.023 | -0.092 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.00085077 | -0.050122
0.57312 | 34.3874 | 0.099 | 0.031 | -0.031 | -0.087746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.017549 | -0.051772
0.57642 | 34.585 | 0.13 | 0.053 | -0.046 | -0.056746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.011349 | -0.054627
0.57971 | 34.7826 | 0.221 | 0.069 | -0.031 | 0.034254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.055072
0.583 | 34.9802 | 0.145 | 0.031 | -0.023 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.05522
0.5863 | 35.1779 | 0.198 | 0.038 | -0.076 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.055823
0.58959 | 35.3755 | 0.237 | 0.069 | -0.015 | 0.050254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.010051 | -0.054607
0.59289 | 35.5731 | 0.16 | 0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.054142
0.59618 | 35.7708 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.054132
0.59947 | 35.9684 | 0.175 | 0.069 | -0.023 | -0.011746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.053826
0.60277 | 36.166 | 0.175 | 0.046 | -0.084 | -0.011746 | 0.016922 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.05429
0.60606 | 36.3636 | 0.221 | 0.015 | -0.053 | 0.034254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.053845
0.60935 | 36.5613 | 0.214 | 0.145 | -0.061 | 0.027254 | 0.11592 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.05263
0.61265 | 36.7589 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.05262
0.61594 | 36.9565 | 0.206 | 0.046 | 0.015 | 0.019254 | 0.016922 | 0.053417 | 0.0038508 | -0.052768
0.61924 | 37.1542 | 0.175 | 0.015 | -0.008 | -0.011746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.052619
0.62253 | 37.3518 | 0.092 | 0.031 | -0.053 | -0.094746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.018949 | -0.054724
0.62582 | 37.5494 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.056512
0.62912 | 37.747 | 0.191 | 0.031 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.056344
0.63241 | 37.9447 | 0.137 | -0.046 | -0.046 | -0.049746 | -0.075078 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.057243
0.6357 | 38.1423 | 0.168 | 0.107 | 0 | -0.018746 | 0.077922 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.058597
0.639 | 38.3399 | 0.168 | 0 | -0.053 | -0.018746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.059338
0.64229 | 38.5375 | 0.221 | 0.099 | -0.015 | 0.034254 | 0.069922 | 0.023417 | 0.0068508 | -0.059031
0.64559 | 38.7352 | 0.206 | 0.031 | -0.053 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.057974
0.64888 | 38.9328 | 0.206 | 0.046 | -0.023 | 0.019254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.057213
0.65217 | 39.1304 | 0.206 | 0.015 | 0 | 0.019254 | -0.014078 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.056452
0.65547 | 39.3281 | 0.183 | 0.053 | -0.046 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.056145
0.65876 | 39.5257 | 0.244 | 0.031 | -0.069 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.011451 | -0.055088
0.66206 | 39.7233 | 0.206 | 0.023 | -0.015 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0038508 | -0.053576
0.66535 | 39.9209 | 0.145 | -0.023 | -0.015 | -0.041746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.05402
0.66864 | 40.1186 | 0.153 | 0.084 | -0.038 | -0.033746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.055512
0.67194 | 40.3162 | 0.175 | 0.114 | -0.061 | -0.011746 | 0.084922 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.056411
0.67523 | 40.5138 | 0.183 | 0.107 | -0.084 | -0.0037461 | 0.077922 | -0.045583 | -0.00074923 | -0.056718
0.67852 | 40.7115 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.056708
0.68182 | 40.9091 | 0.175 | 0.038 | -0.038 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.056856
0.68511 | 41.1067 | 0.237 | -0.031 | -0.038 | 0.050254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.056095
0.68841 | 41.3043 | 0.229 | 0.008 | -0.031 | 0.042254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.054266
0.6917 | 41.502 | 0.191 | 0.046 | -0.053 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.053347
0.69499 | 41.6996 | 0.114 | 0.046 | -0.015 | -0.072746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.014549 | -0.054701
0.69829 | 41.8972 | 0.183 | 0.092 | -0.076 | -0.0037461 | 0.062922 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.056213
0.70158 | 42.0949 | 0.145 | 0.038 | -0.099 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.060583 | -0.0083492 | -0.057112
0.70487 | 42.2925 | 0.168 | 0.023 | -0.008 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.058307
0.70817 | 42.4901 | 0.145 | 0.015 | -0.023 | -0.041746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.059503
0.71146 | 42.6877 | 0.221 | 0.061 | 0.015 | 0.034254 | 0.031922 | 0.053417 | 0.0068508 | -0.059651
0.71476 | 42.8854 | 0.183 | -0.008 | -0.015 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.059048
0.71805 | 43.083 | 0.153 | 0.061 | 0.015 | -0.033746 | 0.031922 | 0.053417 | -0.0067492 | -0.059789
0.72134 | 43.2806 | 0.175 | 0.076 | -0.008 | -0.011746 | 0.046922 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.060688
0.72464 | 43.4783 | 0.153 | -0.008 | -0.008 | -0.033746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0067492 | -0.061587
0.72793 | 43.6759 | 0.221 | 0.053 | -0.008 | 0.034254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.061577
0.73123 | 43.8735 | 0.153 | -0.015 | -0.038 | -0.033746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.061567
0.73452 | 44.0711 | 0.114 | -0.084 | -0.031 | -0.072746 | -0.11308 | 0.0074165 | -0.014549 | -0.063671
0.73781 | 44.2688 | 0.175 | 0.069 | -0.076 | -0.011746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.065341
0.74111 | 44.4664 | 0.175 | 0.031 | -0.084 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.065806
0.7444 | 44.664 | 0.183 | 0.023 | -0.023 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.066112
0.74769 | 44.8617 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.066102
0.75099 | 45.0593 | 0.229 | 0.053 | 0 | 0.042254 | 0.023922 | 0.038417 | 0.0084508 | -0.065183
0.75428 | 45.2569 | 0.145 | 0.031 | -0.023 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.065172
0.75758 | 45.4545 | 0.183 | 0.069 | -0.053 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.066072
0.76087 | 45.6522 | 0.183 | 0.023 | -0.107 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.00074923 | -0.06622
0.76416 | 45.8498 | 0.198 | 0.076 | -0.061 | 0.011254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.066071
0.76746 | 46.0474 | 0.221 | 0.076 | -0.046 | 0.034254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.065172
0.77075 | 46.2451 | 0.229 | 0.046 | -0.038 | 0.042254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0084508 | -0.06366
0.77404 | 46.4427 | 0.175 | 0.069 | -0.031 | -0.011746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.063057
0.77734 | 46.6403 | 0.137 | 0.008 | -0.008 | -0.049746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0099492 | -0.064272
0.78063 | 46.8379 | 0.153 | -0.031 | 0.015 | -0.033746 | -0.060078 | 0.053417 | -0.0067492 | -0.065922
0.78393 | 47.0356 | 0.145 | 0.092 | 0 | -0.041746 | 0.062922 | 0.038417 | -0.0083492 | -0.067414
0.78722 | 47.2332 | 0.198 | 0.092 | -0.046 | 0.011254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.068017
0.79051 | 47.4308 | 0.16 | 0.069 | -0.015 | -0.026746 | 0.039922 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.068323
0.79381 | 47.6285 | 0.16 | 0 | -0.038 | -0.026746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.06938
0.7971 | 47.8261 | 0.229 | -0.031 | -0.023 | 0.042254 | -0.060078 | 0.015417 | 0.0084508 | -0.069074
0.8004 | 48.0237 | 0.16 | -0.038 | -0.092 | -0.026746 | -0.067078 | -0.053583 | -0.0053492 | -0.068767
0.80369 | 48.2213 | 0.198 | 0.031 | -0.038 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.069073
0.80698 | 48.419 | 0.168 | 0.046 | -0.031 | -0.018746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.069221
0.81028 | 48.6166 | 0.191 | 0.122 | -0.008 | 0.0042539 | 0.092922 | 0.030417 | 0.00085077 | -0.069508
0.81357 | 48.8142 | 0.175 | 0.061 | -0.046 | -0.011746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.069656
0.81686 | 49.0119 | 0.229 | 0.023 | -0.084 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.045583 | 0.0084508 | -0.069053
0.82016 | 49.2095 | 0.244 | 0.015 | -0.084 | 0.057254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.011451 | -0.067086
0.82345 | 49.4071 | 0.198 | 0.023 | -0.069 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.065733
0.82675 | 49.6047 | 0.191 | 0.015 | -0.099 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.060583 | 0.00085077 | -0.065426
0.83004 | 49.8024 | 0.214 | 0 | -0.053 | 0.027254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.064803
0.83333 | 50 | 0.183 | 0.015 | -0.122 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.083583 | -0.00074923 | -0.064339
0.83663 | 50.1976 | 0.214 | 0.038 | -0.031 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.063874
0.83992 | 50.3953 | 0.198 | 0.046 | -0.069 | 0.011254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.063113
0.84321 | 50.5929 | 0.267 | -0.023 | -0.069 | 0.080254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.016051 | -0.061305
0.84651 | 50.7905 | 0.168 | 0.069 | -0.023 | -0.018746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.060089
0.8498 | 50.9881 | 0.137 | 0.008 | -0.015 | -0.049746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0099492 | -0.061443
0.8531 | 51.1858 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.062658
0.85639 | 51.3834 | 0.214 | 0.038 | -0.069 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.0054508 | -0.062352
0.85968 | 51.581 | 0.198 | 0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.061591
0.86298 | 51.7787 | 0.244 | 0.061 | -0.046 | 0.057254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.011451 | -0.060237
0.86627 | 51.9763 | 0.198 | -0.031 | -0.023 | 0.011254 | -0.060078 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.058883
0.86957 | 52.1739 | 0.237 | 0.008 | -0.053 | 0.050254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.010051 | -0.057667
0.87286 | 52.3715 | 0.137 | 0.053 | -0.031 | -0.049746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0099492 | -0.057657
0.87615 | 52.5692 | 0.153 | 0.038 | -0.046 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.059307
0.87945 | 52.7668 | 0.198 | 0.031 | -0.046 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.059752
0.88274 | 52.9644 | 0.221 | -0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.058852
0.88603 | 53.1621 | 0.198 | -0.008 | 0.008 | 0.011254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.0022508 | -0.057953
0.88933 | 53.3597 | 0.237 | 0.008 | 0.023 | 0.050254 | -0.021078 | 0.061417 | 0.010051 | -0.056737
0.89262 | 53.5573 | 0.122 | 0.061 | -0.046 | -0.064746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.057024
0.89592 | 53.7549 | 0.175 | 0.069 | -0.046 | -0.011746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.058535
0.89921 | 53.9526 | 0.16 | 0.076 | 0.023 | -0.026746 | 0.046922 | 0.061417 | -0.0053492 | -0.059296
0.9025 | 54.1502 | 0.267 | 0.092 | -0.046 | 0.080254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.016051 | -0.058239
0.9058 | 54.3478 | 0.191 | 0.114 | -0.023 | 0.0042539 | 0.084922 | 0.015417 | 0.00085077 | -0.056569
0.90909 | 54.5455 | 0.175 | -0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.056717
0.91238 | 54.7431 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.056568
0.91568 | 54.9407 | 0.145 | -0.015 | -0.015 | -0.041746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.057013
0.91897 | 55.1383 | 0.168 | 0.031 | -0.031 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.058208
0.92227 | 55.336 | 0.198 | 0.053 | -0.061 | 0.011254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.058356
0.92556 | 55.5336 | 0.183 | 0.114 | -0.015 | -0.0037461 | 0.084922 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.058208
0.92885 | 55.7312 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.05806
0.93215 | 55.9289 | 0.183 | 0.015 | -0.076 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.057911
0.93544 | 56.1265 | 0.198 | 0.046 | 0.015 | 0.011254 | 0.016922 | 0.053417 | 0.0022508 | -0.057763
0.93874 | 56.3241 | 0.183 | 0.031 | -0.053 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.057615
0.94203 | 56.5217 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.057921
0.94532 | 56.7194 | 0.244 | 0.046 | -0.076 | 0.057254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.011451 | -0.057021
0.94862 | 56.917 | 0.175 | 0.099 | -0.114 | -0.011746 | 0.069922 | -0.075583 | -0.0023492 | -0.056122
0.95191 | 57.1146 | 0.198 | 0.023 | -0.046 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.056132
0.9552 | 57.3123 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.055687
0.9585 | 57.5099 | 0.198 | 0.023 | -0.015 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.055242
0.96179 | 57.7075 | 0.221 | 0.031 | -0.069 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0068508 | -0.054343
0.96509 | 57.9051 | 0.191 | 0 | 0.015 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.053582
0.96838 | 58.1028 | 0.16 | 0.023 | -0.107 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.0053492 | -0.054026
0.97167 | 58.3004 | 0.153 | -0.038 | -0.031 | -0.033746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.055222
0.97497 | 58.498 | 0.168 | 0.069 | -0.076 | -0.018746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.056259
0.97826 | 58.6957 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.057613
0.98155 | 58.8933 | 0.229 | 0.053 | -0.069 | 0.042254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0084508 | -0.057761
0.98485 | 59.0909 | 0.221 | 0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.056249
0.98814 | 59.2885 | 0.114 | 0.015 | -0.023 | -0.072746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.014549 | -0.057009
0.99144 | 59.4862 | 0.221 | -0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.05777
0.99473 | 59.6838 | 0.13 | 0.038 | -0.015 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.011349 | -0.058215
0.99802 | 59.8814 | 0.175 | 0.031 | -0.076 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.059568
1.0013 | 60.0791 | 0.153 | 0.069 | -0.069 | -0.033746 | 0.039922 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.060467
1.0046 | 60.2767 | 0.206 | 0.061 | -0.061 | 0.019254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.060754
1.0079 | 60.4743 | 0.214 | 0.069 | -0.046 | 0.027254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.059835
1.0112 | 60.6719 | 0.145 | 0.069 | -0.053 | -0.041746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0083492 | -0.060121
1.0145 | 60.8696 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.06102
1.0178 | 61.0672 | 0.183 | 0.046 | -0.038 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.061168
1.0211 | 61.2648 | 0.175 | 0.061 | -0.008 | -0.011746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.061474
1.0244 | 61.4625 | 0.13 | 0.015 | -0.023 | -0.056746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.011349 | -0.062828
1.0277 | 61.6601 | 0.16 | -0.031 | -0.023 | -0.026746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.064478
1.031 | 61.8577 | 0.206 | 0.069 | -0.031 | 0.019254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.064626
1.0343 | 62.0553 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.063707
1.0375 | 62.253 | 0.237 | 0 | -0.137 | 0.050254 | -0.029078 | -0.098583 | 0.010051 | -0.062175
1.0408 | 62.4506 | 0.175 | 0.092 | -0.038 | -0.011746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.061414
1.0441 | 62.6482 | 0.191 | 0.069 | -0.046 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.061562
1.0474 | 62.8458 | 0.175 | 0.076 | -0.076 | -0.011746 | 0.046922 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.06171
1.0507 | 63.0435 | 0.153 | 0.008 | -0.046 | -0.033746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.062609
1.054 | 63.2411 | 0.122 | 0.084 | -0.046 | -0.064746 | 0.054922 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.064556
1.0573 | 63.4387 | 0.191 | 0.107 | -0.053 | 0.0042539 | 0.077922 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.065751
1.0606 | 63.6364 | 0.183 | -0.031 | -0.061 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.065741
1.0639 | 63.834 | 0.206 | 0.084 | -0.084 | 0.019254 | 0.054922 | -0.045583 | 0.0038508 | -0.065435
1.0672 | 64.0316 | 0.137 | 0.053 | -0.076 | -0.049746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.066037
1.0705 | 64.2292 | 0.16 | 0.092 | -0.046 | -0.026746 | 0.062922 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.067549
1.0738 | 64.4269 | 0.16 | 0.061 | -0.015 | -0.026746 | 0.031922 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.068606
1.0771 | 64.6245 | 0.237 | 0.092 | -0.046 | 0.050254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.068142
1.0804 | 64.8221 | 0.191 | -0.038 | -0.092 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.053583 | 0.00085077 | -0.067064
1.0837 | 65.0198 | 0.183 | 0.076 | -0.038 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.067054
1.087 | 65.2174 | 0.244 | 0.114 | -0.053 | 0.057254 | 0.084922 | -0.014583 | 0.011451 | -0.065997
1.0903 | 65.415 | 0.206 | 0.084 | 0 | 0.019254 | 0.054922 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.064485
1.0935 | 65.6126 | 0.13 | 0.038 | -0.038 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.011349 | -0.065226
1.0968 | 65.8103 | 0.229 | 0.069 | -0.015 | 0.042254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.065512
1.1001 | 66.0079 | 0.16 | 0.038 | -0.031 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.065206
1.1034 | 66.2055 | 0.244 | -0.023 | -0.031 | 0.057254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.064603
1.1067 | 66.4032 | 0.206 | 0.069 | -0.092 | 0.019254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.0038508 | -0.063091
1.11 | 66.6008 | 0.206 | 0.107 | -0.038 | 0.019254 | 0.077922 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.06233
1.1133 | 66.7984 | 0.175 | 0.076 | -0.061 | -0.011746 | 0.046922 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.062182
1.1166 | 66.996 | 0.214 | 0.092 | -0.023 | 0.027254 | 0.062922 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.061875
1.1199 | 67.1937 | 0.214 | 0.008 | -0.038 | 0.027254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.060798
1.1232 | 67.3913 | 0.237 | 0.031 | -0.015 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.010051 | -0.059266
1.1265 | 67.5889 | 0.168 | 0.038 | -0.023 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.058643
1.1298 | 67.7866 | 0.221 | 0.092 | 0.031 | 0.034254 | 0.062922 | 0.069417 | 0.0068508 | -0.058337
1.1331 | 67.9842 | 0.214 | 0.046 | 0.008 | 0.027254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0054508 | -0.057121
1.1364 | 68.1818 | 0.183 | -0.031 | -0.092 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.056657
1.1397 | 68.3794 | 0.145 | 0.038 | -0.015 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.057556
1.143 | 68.5771 | 0.175 | 0.038 | 0 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0023492 | -0.058613
1.1462 | 68.7747 | 0.214 | 0.069 | -0.076 | 0.027254 | 0.039922 | -0.037583 | 0.0054508 | -0.058306
1.1495 | 68.9723 | 0.183 | 0.023 | -0.008 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.00074923 | -0.057842
1.1528 | 69.17 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.057832
1.1561 | 69.3676 | 0.175 | 0.076 | 0.015 | -0.011746 | 0.046922 | 0.053417 | -0.0023492 | -0.05798
1.1594 | 69.5652 | 0.175 | 0.061 | -0.092 | -0.011746 | 0.031922 | -0.053583 | -0.0023492 | -0.058444
1.1627 | 69.7628 | 0.275 | 0.061 | -0.023 | 0.088254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.017651 | -0.056932
1.166 | 69.9605 | 0.221 | 0.076 | -0.076 | 0.034254 | 0.046922 | -0.037583 | 0.0068508 | -0.054511
1.1693 | 70.1581 | 0.168 | 0.031 | -0.038 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.054205
1.1726 | 70.3557 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.053898
1.1759 | 70.5534 | 0.237 | 0.023 | -0.076 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.010051 | -0.052228
1.1792 | 70.751 | 0.153 | -0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.051902
1.1825 | 70.9486 | 0.244 | 0.031 | -0.084 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.011451 | -0.051437
1.1858 | 71.1462 | 0.244 | -0.008 | -0.008 | 0.057254 | -0.037078 | 0.030417 | 0.011451 | -0.049174
1.1891 | 71.3439 | 0.16 | 0.008 | -0.046 | -0.026746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.048571
1.1924 | 71.5415 | 0.259 | -0.061 | -0.061 | 0.072254 | -0.090078 | -0.022583 | 0.014451 | -0.047672
1.1957 | 71.7391 | 0.229 | 0.053 | -0.046 | 0.042254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.0084508 | -0.045409
1.1989 | 71.9368 | 0.237 | 0.015 | -0.031 | 0.050254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.043581
1.2022 | 72.1344 | 0.221 | 0.031 | -0.053 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.041911
1.2055 | 72.332 | 0.153 | 0.023 | 0.031 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.069417 | -0.0067492 | -0.041901
1.2088 | 72.5296 | 0.153 | 0.053 | -0.038 | -0.033746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.043234
1.2121 | 72.7273 | 0.168 | 0.023 | 0 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.044272
1.2154 | 72.9249 | 0.198 | 0.046 | -0.038 | 0.011254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.04442
1.2187 | 73.1225 | 0.145 | 0.038 | -0.107 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.068583 | -0.0083492 | -0.045022
1.222 | 73.3202 | 0.16 | 0.046 | -0.092 | -0.026746 | 0.016922 | -0.053583 | -0.0053492 | -0.046376
1.2253 | 73.5178 | 0.237 | 0.069 | -0.023 | 0.050254 | 0.039922 | 0.015417 | 0.010051 | -0.045911
1.2286 | 73.7154 | 0.183 | 0.076 | -0.053 | -0.0037461 | 0.046922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.044992
1.2319 | 73.913 | 0.252 | 0.061 | -0.053 | 0.065254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.013051 | -0.043777
1.2352 | 74.1107 | 0.175 | -0.015 | -0.076 | -0.011746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.042719
1.2385 | 74.3083 | 0.237 | 0.061 | -0.031 | 0.050254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.041958
1.2418 | 74.5059 | 0.16 | 0.107 | 0.023 | -0.026746 | 0.077922 | 0.061417 | -0.0053492 | -0.041494
1.2451 | 74.7036 | 0.191 | 0.061 | -0.023 | 0.0042539 | 0.031922 | 0.015417 | 0.00085077 | -0.041938
1.2484 | 74.9012 | 0.221 | 0.053 | 0.008 | 0.034254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0068508 | -0.041177
1.2516 | 75.0988 | 0.237 | 0.061 | -0.053 | 0.050254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.010051 | -0.039507
1.2549 | 75.2964 | 0.183 | 0 | -0.046 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.038588
1.2582 | 75.4941 | 0.244 | 0.015 | -0.023 | 0.057254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.037531
1.2615 | 75.6917 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.036631
1.2648 | 75.8893 | 0.16 | 0.053 | -0.053 | -0.026746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.037392
1.2681 | 76.087 | 0.221 | 0.046 | -0.053 | 0.034254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.037243
1.2714 | 76.2846 | 0.275 | 0.038 | 0.008 | 0.088254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.017651 | -0.034822
1.2747 | 76.4822 | 0.168 | 0.008 | -0.023 | -0.018746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.033449
1.278 | 76.6798 | 0.259 | 0.069 | -0.053 | 0.072254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.014451 | -0.032391
1.2813 | 76.8775 | 0.16 | 0.008 | -0.076 | -0.026746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0053492 | -0.031492
1.2846 | 77.0751 | 0.168 | -0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.032391
1.2879 | 77.2727 | 0.137 | 0.031 | -0.015 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0099492 | -0.033745
1.2912 | 77.4704 | 0.191 | 0.069 | 0 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.034644
1.2945 | 77.668 | 0.229 | -0.015 | -0.008 | 0.042254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.0084508 | -0.033724
1.2978 | 77.8656 | 0.191 | 0 | 0 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.032805
1.3011 | 78.0632 | 0.198 | 0.023 | -0.061 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.032499
1.3043 | 78.2609 | 0.145 | -0.038 | -0.076 | -0.041746 | -0.067078 | -0.037583 | -0.0083492 | -0.033101
1.3076 | 78.4585 | 0.168 | 0.008 | -0.069 | -0.018746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.034297
1.3109 | 78.6561 | 0.153 | 0.076 | -0.076 | -0.033746 | 0.046922 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.035334
1.3142 | 78.8538 | 0.198 | 0.015 | 0.023 | 0.011254 | -0.014078 | 0.061417 | 0.0022508 | -0.035779
1.3175 | 79.0514 | 0.191 | 0.053 | -0.053 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.035472
1.3208 | 79.249 | 0.206 | 0.046 | -0.031 | 0.019254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.035008
1.3241 | 79.4466 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.034859
1.3274 | 79.6443 | 0.183 | 0.015 | -0.015 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.035166
1.3307 | 79.8419 | 0.237 | 0.076 | -0.053 | 0.050254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.010051 | -0.034247
1.334 | 80.0395 | 0.214 | 0.061 | -0.031 | 0.027254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.032715
1.3373 | 80.2372 | 0.168 | 0.015 | -0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.032547
1.3406 | 80.4348 | 0.206 | 0.046 | -0.069 | 0.019254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.032537
1.3439 | 80.6324 | 0.153 | 0.092 | -0.023 | -0.033746 | 0.062922 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.032823
1.3472 | 80.83 | 0.137 | -0.008 | -0.031 | -0.049746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0099492 | -0.034473
1.3505 | 81.0277 | 0.145 | 0.015 | -0.031 | -0.041746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.036281
1.3538 | 81.2253 | 0.122 | 0.076 | -0.046 | -0.064746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.038386
1.357 | 81.4229 | 0.183 | -0.008 | -0.076 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.039739
1.3603 | 81.6206 | 0.168 | 0.015 | -0.031 | -0.018746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.040184
1.3636 | 81.8182 | 0.183 | 0.038 | -0.092 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.040628
1.3669 | 82.0158 | 0.229 | 0.053 | -0.031 | 0.042254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.039867
1.3702 | 82.2134 | 0.206 | 0.015 | -0.084 | 0.019254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.0038508 | -0.038652
1.3735 | 82.4111 | 0.191 | -0.008 | -0.038 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.038187
1.3768 | 82.6087 | 0.275 | 0.008 | -0.038 | 0.088254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.017651 | -0.036359
1.3801 | 82.8063 | 0.221 | 0.023 | -0.008 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.033938
1.3834 | 83.004 | 0.183 | 0.031 | -0.023 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.033335
1.3867 | 83.2016 | 0.122 | 0.038 | -0.092 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.053583 | -0.012949 | -0.034689
1.39 | 83.3992 | 0.191 | 0.023 | -0.069 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.035884
1.3933 | 83.5968 | 0.214 | 0.053 | -0.008 | 0.027254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.035261
1.3966 | 83.7945 | 0.221 | 0.038 | -0.038 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.034046
1.3999 | 83.9921 | 0.191 | 0.023 | -0.031 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.033285
1.4032 | 84.1897 | 0.214 | 0.076 | -0.061 | 0.027254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.032662
1.4065 | 84.3874 | 0.237 | 0.015 | -0.031 | 0.050254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.03113
1.4097 | 84.585 | 0.137 | 0.015 | -0.046 | -0.049746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.03112
1.413 | 84.7826 | 0.153 | -0.008 | -0.076 | -0.033746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.03277
1.4163 | 84.9802 | 0.191 | 0.031 | -0.046 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.033353
1.4196 | 85.1779 | 0.229 | 0.038 | 0.008 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.0084508 | -0.032434
1.4229 | 85.3755 | 0.229 | 0.076 | -0.069 | 0.042254 | 0.046922 | -0.030583 | 0.0084508 | -0.030764
1.4262 | 85.5731 | 0.092 | 0.046 | 0.015 | -0.094746 | 0.016922 | 0.053417 | -0.018949 | -0.031801
1.4295 | 85.7708 | 0.229 | 0.053 | -0.008 | 0.042254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0084508 | -0.032839
1.4328 | 85.9684 | 0.214 | 0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0054508 | -0.031465
1.4361 | 86.166 | 0.259 | -0.008 | -0.038 | 0.072254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.014451 | -0.029499
1.4394 | 86.3636 | 0.191 | 0.038 | -0.023 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.00085077 | -0.027987
1.4427 | 86.5613 | 0.168 | 0.008 | -0.015 | -0.018746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.028273
1.446 | 86.7589 | 0.175 | 0.038 | -0.076 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.028876
1.4493 | 86.9565 | 0.175 | -0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.052078 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.02934
1.4526 | 87.1542 | 0.175 | -0.015 | -0.008 | -0.011746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.029804
1.4559 | 87.3518 | 0.206 | 0.076 | -0.053 | 0.019254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.029656
1.4592 | 87.5494 | 0.107 | 0.099 | -0.038 | -0.079746 | 0.069922 | 0.00041653 | -0.015949 | -0.030851
1.4625 | 87.747 | 0.214 | 0 | 0.038 | 0.027254 | -0.029078 | 0.076417 | 0.0054508 | -0.031889
1.4657 | 87.9447 | 0.229 | 0.084 | -0.023 | 0.042254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0084508 | -0.030515
1.469 | 88.1423 | 0.168 | 0.046 | -0.061 | -0.018746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.03005
1.4723 | 88.3399 | 0.244 | 0.114 | -0.061 | 0.057254 | 0.084922 | -0.022583 | 0.011451 | -0.029289
1.4756 | 88.5375 | 0.244 | 0.061 | -0.061 | 0.057254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.011451 | -0.027026
1.4789 | 88.7352 | 0.191 | 0.053 | -0.061 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.025811
1.4822 | 88.9328 | 0.175 | 0.015 | 0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.053417 | -0.0023492 | -0.025959
1.4855 | 89.1304 | 0.16 | 0.061 | -0.008 | -0.026746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.02672
1.4888 | 89.3281 | 0.175 | 0.008 | -0.114 | -0.011746 | -0.021078 | -0.075583 | -0.0023492 | -0.02748
1.4921 | 89.5257 | 0.221 | 0.038 | -0.038 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.027035
1.4954 | 89.7233 | 0.206 | 0.031 | 0 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.025978
1.4987 | 89.9209 | 0.191 | 0.046 | 0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.025513
1.502 | 90.1186 | 0.282 | -0.015 | -0.084 | 0.095254 | -0.044078 | -0.045583 | 0.019051 | -0.023547
1.5053 | 90.3162 | 0.244 | 0.031 | -0.038 | 0.057254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.011451 | -0.020533
1.5086 | 90.5138 | 0.13 | 0.031 | 0.023 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.011349 | -0.020523
1.5119 | 90.7115 | 0.252 | 0.092 | 0 | 0.065254 | 0.062922 | 0.038417 | 0.013051 | -0.020355
1.5152 | 90.9091 | 0.214 | 0.053 | -0.053 | 0.027254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.018526
1.5184 | 91.1067 | 0.16 | -0.038 | -0.031 | -0.026746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.018516
1.5217 | 91.3043 | 0.175 | 0.046 | -0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.019277
1.525 | 91.502 | 0.198 | 0.076 | -0.061 | 0.011254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.019287
1.5283 | 91.6996 | 0.183 | -0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.019139
1.5316 | 91.8972 | 0.114 | 0.031 | -0.084 | -0.072746 | 0.0019223 | -0.045583 | -0.014549 | -0.02065
1.5349 | 92.0949 | 0.16 | 0.046 | -0.046 | -0.026746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.022616
1.5382 | 92.2925 | 0.191 | 0.008 | 0.008 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.046417 | 0.00085077 | -0.023061
1.5415 | 92.4901 | 0.168 | -0.038 | -0.015 | -0.018746 | -0.067078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.023347
1.5448 | 92.6877 | 0.237 | 0.038 | -0.046 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.022725
1.5481 | 92.8854 | 0.175 | 0.038 | -0.008 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.021964
1.5514 | 93.083 | 0.16 | -0.008 | -0.069 | -0.026746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.022724
1.5547 | 93.2806 | 0.16 | -0.015 | -0.031 | -0.026746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.023782
1.558 | 93.4783 | 0.191 | 0 | -0.038 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.024226
1.5613 | 93.6759 | 0.16 | 0.069 | -0.038 | -0.026746 | 0.039922 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.024671
1.5646 | 93.8735 | 0.267 | 0.069 | -0.061 | 0.080254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.016051 | -0.023613
1.5679 | 94.0711 | 0.198 | -0.046 | -0.076 | 0.011254 | -0.075078 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.021805
1.5711 | 94.2688 | 0.145 | -0.038 | -0.008 | -0.041746 | -0.067078 | 0.030417 | -0.0083492 | -0.022407
1.5744 | 94.4664 | 0.191 | 0.069 | -0.046 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.023148
1.5777 | 94.664 | 0.122 | 0.038 | -0.023 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.012949 | -0.024344
1.581 | 94.8617 | 0.244 | 0.031 | -0.069 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.011451 | -0.024492
1.5843 | 95.0593 | 0.183 | 0.069 | -0.053 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.023434
1.5876 | 95.2569 | 0.221 | 0.076 | -0.008 | 0.034254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.022831
1.5909 | 95.4545 | 0.206 | 0.053 | -0.053 | 0.019254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.021774
1.5942 | 95.6522 | 0.191 | 0.061 | -0.046 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.021309
1.5975 | 95.8498 | 0.137 | 0.008 | -0.038 | -0.049746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.022208
1.6008 | 96.0474 | 0.252 | 0.008 | -0.015 | 0.065254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.013051 | -0.021902
1.6041 | 96.2451 | 0.175 | 0.008 | -0.053 | -0.011746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.020844
1.6074 | 96.4427 | 0.16 | 0 | -0.031 | -0.026746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.021605
1.6107 | 96.6403 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.022366
1.614 | 96.8379 | 0.229 | 0.061 | -0.046 | 0.042254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0084508 | -0.021763
1.6173 | 97.0356 | 0.198 | 0 | -0.038 | 0.011254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.020706
1.6206 | 97.2332 | 0.198 | 0.038 | -0.107 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.068583 | 0.0022508 | -0.020261
1.6238 | 97.4308 | 0.145 | -0.008 | -0.099 | -0.041746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0083492 | -0.020863
1.6271 | 97.6285 | 0.183 | 0.046 | -0.069 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.021762
1.6304 | 97.8261 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.023116
1.6337 | 98.0237 | 0.237 | 0.061 | -0.015 | 0.050254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.010051 | -0.023402
1.637 | 98.2213 | 0.214 | 0.038 | -0.092 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.0054508 | -0.021871
1.6403 | 98.419 | 0.237 | -0.008 | 0.008 | 0.050254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.010051 | -0.020339
1.6436 | 98.6166 | 0.114 | 0.031 | -0.099 | -0.072746 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.014549 | -0.020783
1.6469 | 98.8142 | 0.183 | 0.015 | -0.084 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.045583 | -0.00074923 | -0.022295
1.6502 | 99.0119 | 0.244 | 0.053 | -0.015 | 0.057254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.011451 | -0.021238
1.6535 | 99.2095 | 0.137 | 0.015 | -0.023 | -0.049746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0099492 | -0.021089
1.6568 | 99.4071 | 0.198 | 0.031 | -0.092 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0022508 | -0.02185
1.6601 | 99.6047 | 0.137 | 0.092 | -0.038 | -0.049746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.022611
1.6634 | 99.8024 | 0.206 | -0.031 | 0 | 0.019254 | -0.060078 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.023213
1.6667 | 100 | 0.145 | -0.023 | -0.038 | -0.041746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0083492 | -0.023658
1.67 | 100.1976 | 0.198 | 0.099 | -0.046 | 0.011254 | 0.069922 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.02426
1.6733 | 100.3953 | 0.198 | 0.099 | -0.069 | 0.011254 | 0.069922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.023816
1.6765 | 100.5929 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.02426
1.6798 | 100.7905 | 0.206 | 0.053 | -0.023 | 0.019254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.024547
1.6831 | 100.9881 | 0.221 | 0.061 | -0.061 | 0.034254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.023489
1.6864 | 101.1858 | 0.275 | 0.076 | -0.008 | 0.088254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.017651 | -0.021068
1.6897 | 101.3834 | 0.183 | 0.046 | -0.023 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.019398
1.693 | 101.581 | 0.237 | 0.038 | -0.031 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.018479
1.6963 | 101.7787 | 0.29 | 0.053 | 0 | 0.10325 | 0.023922 | 0.038417 | 0.020651 | -0.015445
1.6996 | 101.9763 | 0.198 | 0.069 | -0.084 | 0.011254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.0022508 | -0.013182
1.7029 | 102.1739 | 0.183 | 0.069 | -0.031 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.013034
1.7062 | 102.3715 | 0.168 | 0.015 | -0.076 | -0.018746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.013478
1.7095 | 102.5692 | 0.198 | 0.038 | -0.038 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.013626
1.7128 | 102.7668 | 0.168 | -0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.013774
1.7161 | 102.9644 | 0.221 | -0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.013468
1.7194 | 103.1621 | 0.16 | 0.053 | -0.031 | -0.026746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.013319
1.7227 | 103.3597 | 0.145 | 0.023 | -0.038 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0083492 | -0.014673
1.726 | 103.5573 | 0.214 | 0.122 | -0.023 | 0.027254 | 0.092922 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.014959
1.7292 | 103.7549 | 0.145 | 0.053 | -0.092 | -0.041746 | 0.023922 | -0.053583 | -0.0083492 | -0.015246
1.7325 | 103.9526 | 0.16 | 0.046 | -0.053 | -0.026746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.016599
1.7358 | 104.1502 | 0.175 | 0.061 | 0.008 | -0.011746 | 0.031922 | 0.046417 | -0.0023492 | -0.01736
1.7391 | 104.3478 | 0.16 | 0.061 | -0.076 | -0.026746 | 0.031922 | -0.037583 | -0.0053492 | -0.018121
1.7424 | 104.5455 | 0.252 | 0.015 | -0.031 | 0.065254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.013051 | -0.01736
1.7457 | 104.7431 | 0.275 | 0.038 | -0.069 | 0.088254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.017651 | -0.014326
1.749 | 104.9407 | 0.282 | 0.061 | -0.015 | 0.095254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.019051 | -0.010699
1.7523 | 105.1383 | 0.175 | 0.015 | -0.046 | -0.011746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.0090491
1.7556 | 105.336 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.0095134
1.7589 | 105.5336 | 0.191 | -0.015 | 0.008 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.046417 | 0.00085077 | -0.0096614
1.7622 | 105.7312 | 0.16 | 0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.010106
1.7655 | 105.9289 | 0.244 | 0.023 | -0.038 | 0.057254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.011451 | -0.009503
1.7688 | 106.1265 | 0.198 | -0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.0081491
1.7721 | 106.3241 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.0080007
1.7754 | 106.5217 | 0.183 | -0.023 | -0.046 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.0081488
1.7787 | 106.7194 | 0.221 | 0.015 | -0.038 | 0.034254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.0075459
1.7819 | 106.917 | 0.16 | 0.053 | -0.038 | -0.026746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.0073975
1.7852 | 107.1146 | 0.191 | 0.046 | 0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.007842
1.7885 | 107.3123 | 0.229 | 0.031 | -0.038 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0084508 | -0.0069229
1.7918 | 107.5099 | 0.145 | 0.015 | -0.015 | -0.041746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.0069129
1.7951 | 107.7075 | 0.252 | 0.046 | -0.008 | 0.065254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.013051 | -0.0064483
1.7984 | 107.9051 | 0.175 | 0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.0053908
1.8017 | 108.1028 | 0.229 | 0.023 | -0.092 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0084508 | -0.0047879
1.805 | 108.3004 | 0.214 | 0.015 | -0.053 | 0.027254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.0034142
1.8083 | 108.498 | 0.16 | -0.031 | -0.053 | -0.026746 | -0.060078 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.0034042
1.8116 | 108.6957 | 0.214 | 0.053 | -0.038 | 0.027254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.0033942
1.8149 | 108.8933 | 0.198 | 0.038 | -0.053 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.0026331
1.8182 | 109.0909 | 0.183 | 0.076 | -0.076 | -0.0037461 | 0.046922 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.0024848
1.8215 | 109.2885 | 0.198 | 0.015 | -0.008 | 0.011254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0022508 | -0.0023364
1.8248 | 109.4862 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.0020299
1.8281 | 109.6838 | 0.198 | 0.122 | -0.038 | 0.011254 | 0.092922 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.0017234
1.8314 | 109.8814 | 0.214 | 0.031 | -0.092 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0054508 | -0.00096241
1.8347 | 110.0791 | 0.145 | -0.015 | -0.038 | -0.041746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0083492 | -0.0012488
1.8379 | 110.2767 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.0019898
1.8412 | 110.4743 | 0.229 | 0 | -0.061 | 0.042254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.0010706
1.8445 | 110.6719 | 0.183 | 0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.00030962
1.8478 | 110.8696 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.00016125
1.8511 | 111.0672 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.00028357
1.8544 | 111.2648 | 0.214 | 0.046 | -0.023 | 0.027254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0054508 | 0.0010446
1.8577 | 111.4625 | 0.237 | 0.038 | -0.053 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.010051 | 0.0025764
1.861 | 111.6601 | 0.175 | 0.084 | -0.038 | -0.011746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.0033374
1.8643 | 111.8577 | 0.244 | 0 | 0.015 | 0.057254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.011451 | 0.0042368
1.8676 | 112.0553 | 0.237 | 0.038 | -0.038 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.010051 | 0.0063614
1.8709 | 112.253 | 0.198 | 0.023 | -0.008 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0022508 | 0.007577
1.8742 | 112.4506 | 0.175 | 0.023 | -0.046 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.0075673
1.8775 | 112.6482 | 0.114 | 0.061 | -0.008 | -0.072746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.014549 | 0.0058974
1.8808 | 112.8458 | 0.183 | 0.031 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.0043857
1.8841 | 113.0435 | 0.206 | 0.031 | -0.069 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0038508 | 0.0046922
1.8874 | 113.2411 | 0.267 | -0.031 | -0.031 | 0.080254 | -0.060078 | 0.0074165 | 0.016051 | 0.0066588
1.8906 | 113.4387 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.0077162
1.8939 | 113.6364 | 0.229 | 0.046 | -0.008 | 0.042254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0084508 | 0.0080227
1.8972 | 113.834 | 0.175 | 0 | -0.053 | -0.011746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.0086256
1.9005 | 114.0316 | 0.214 | 0.069 | -0.038 | 0.027254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.0089321
1.9038 | 114.2292 | 0.237 | 0.015 | -0.069 | 0.050254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.010051 | 0.010464
1.9071 | 114.4269 | 0.183 | 0.023 | 0.038 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.076417 | -0.00074923 | 0.011383
1.9104 | 114.6245 | 0.145 | 0.061 | 0.008 | -0.041746 | 0.031922 | 0.046417 | -0.0083492 | 0.010484
1.9137 | 114.8221 | 0.198 | 0.053 | -0.084 | 0.011254 | 0.023922 | -0.045583 | 0.0022508 | 0.0098813
1.917 | 115.0198 | 0.137 | 0.023 | -0.053 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0099492 | 0.0091206
1.9203 | 115.2174 | 0.16 | -0.031 | -0.015 | -0.026746 | -0.060078 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.0076089
1.9236 | 115.415 | 0.191 | 0 | -0.038 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.0071644
1.9269 | 115.6126 | 0.145 | 0.084 | -0.031 | -0.041746 | 0.054922 | 0.0074165 | -0.0083492 | 0.0064235
1.9302 | 115.8103 | 0.206 | -0.008 | -0.008 | 0.019254 | -0.037078 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.0059789
1.9335 | 116.0079 | 0.183 | 0.061 | 0.023 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.061417 | -0.00074923 | 0.0062854
1.9368 | 116.2055 | 0.13 | -0.023 | -0.023 | -0.056746 | -0.052078 | 0.015417 | -0.011349 | 0.0050899
1.9401 | 116.4032 | 0.137 | -0.053 | 0.015 | -0.049746 | -0.082078 | 0.053417 | -0.0099492 | 0.0029853
1.9433 | 116.6008 | 0.198 | 0.053 | 0.038 | 0.011254 | 0.023922 | 0.076417 | 0.0022508 | 0.0022246
1.9466 | 116.7984 | 0.183 | 0.069 | -0.031 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.002373
1.9499 | 116.996 | 0.168 | 0.038 | -0.053 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.0019285
1.9532 | 117.1937 | 0.168 | -0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.0011875
1.9565 | 117.3913 | 0.198 | 0.069 | -0.092 | 0.011254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.0022508 | 0.0010395
1.9598 | 117.5889 | 0.153 | 0.015 | -0.015 | -0.033746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0067492 | 0.00059494
1.9631 | 117.7866 | 0.153 | 0.008 | -0.061 | -0.033746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0067492 | -0.0007389
1.9664 | 117.9842 | 0.183 | 0.069 | -0.023 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.0014799
1.9697 | 118.1818 | 0.145 | 0.015 | 0.015 | -0.041746 | -0.014078 | 0.053417 | -0.0083492 | -0.0023789
1.973 | 118.3794 | 0.198 | 0.061 | -0.015 | 0.011254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.0029815
1.9763 | 118.5771 | 0.175 | 0.046 | -0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.0029913
1.9796 | 118.7747 | 0.229 | 0.023 | -0.031 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.0023883
1.9829 | 118.9723 | 0.221 | 0.046 | -0.038 | 0.034254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.00087632
1.9862 | 119.17 | 0.16 | -0.008 | -0.076 | -0.026746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0053492 | -0.00072795
1.9895 | 119.3676 | 0.16 | -0.023 | 0.008 | -0.026746 | -0.052078 | 0.046417 | -0.0053492 | -0.0017851
1.9928 | 119.5652 | 0.221 | 0.038 | 0.023 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.061417 | 0.0068508 | -0.0016367
1.996 | 119.7628 | 0.191 | 0.053 | -0.061 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.00087571
1.9993 | 119.9605 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.00056923
2.0026 | 120.1581 | 0.145 | 0.053 | 0 | -0.041746 | 0.023922 | 0.038417 | -0.0083492 | -0.0011718
2.0059 | 120.3557 | 0.237 | 0.046 | -0.046 | 0.050254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.0010037
2.0092 | 120.5534 | 0.206 | -0.008 | -0.031 | 0.019254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0038508 | 0.00036996
2.0125 | 120.751 | 0.229 | 0.053 | -0.031 | 0.042254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.0015855
2.0158 | 120.9486 | 0.168 | 0.023 | -0.023 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.0020501
2.0191 | 121.1462 | 0.175 | 0.061 | -0.046 | -0.011746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.0014475
2.0224 | 121.3439 | 0.259 | 0.053 | -0.061 | 0.072254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.014451 | 0.0026433
2.0257 | 121.5415 | 0.244 | 0.038 | -0.046 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.011451 | 0.0052027
2.029 | 121.7391 | 0.214 | 0.084 | -0.076 | 0.027254 | 0.054922 | -0.037583 | 0.0054508 | 0.0068729
2.0323 | 121.9368 | 0.16 | 0.008 | -0.053 | -0.026746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.0068829
2.0356 | 122.1344 | 0.229 | 0.076 | -0.038 | 0.042254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0084508 | 0.0071894
2.0389 | 122.332 | 0.229 | 0.038 | -0.031 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.0088595
2.0422 | 122.5296 | 0.229 | 0.107 | -0.053 | 0.042254 | 0.077922 | -0.014583 | 0.0084508 | 0.01053
2.0455 | 122.7273 | 0.244 | 0.084 | -0.061 | 0.057254 | 0.054922 | -0.022583 | 0.011451 | 0.012496
2.0487 | 122.9249 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.012961
2.052 | 123.1225 | 0.191 | 0.092 | -0.046 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.012378
2.0553 | 123.3202 | 0.168 | 0.069 | -0.061 | -0.018746 | 0.039922 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.012091
2.0586 | 123.5178 | 0.153 | 0.038 | 0 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0067492 | 0.011054
2.0619 | 123.7154 | 0.099 | 0.061 | -0.023 | -0.087746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.017549 | 0.008653
2.0652 | 123.913 | 0.214 | 0.038 | -0.023 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0054508 | 0.0074575
2.0685 | 124.1107 | 0.153 | 0.038 | -0.031 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.0073292
2.0718 | 124.3083 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.0064302
2.0751 | 124.5059 | 0.168 | 0.069 | -0.084 | -0.018746 | 0.039922 | -0.045583 | -0.0037492 | 0.0058276
2.0784 | 124.7036 | 0.175 | -0.023 | -0.053 | -0.011746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.005225
2.0817 | 124.9012 | 0.145 | 0.015 | -0.099 | -0.041746 | -0.014078 | -0.060583 | -0.0083492 | 0.0041678
2.085 | 125.0988 | 0.145 | 0 | -0.053 | -0.041746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0083492 | 0.0025177
2.0883 | 125.2964 | 0.137 | 0.061 | -0.053 | -0.049746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0099492 | 0.0007096
2.0916 | 125.4941 | 0.183 | 0.046 | -0.061 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.00034756
2.0949 | 125.6917 | 0.153 | 0.046 | -0.008 | -0.033746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0067492 | -0.0010885
2.0982 | 125.8893 | 0.153 | 0.076 | -0.069 | -0.033746 | 0.046922 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.0024224
2.1014 | 126.087 | 0.198 | 0.046 | -0.069 | 0.011254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.0028669
2.1047 | 126.2846 | 0.206 | 0.023 | -0.031 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.0022639
2.108 | 126.4822 | 0.206 | 0.099 | -0.008 | 0.019254 | 0.069922 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.0015029
2.1113 | 126.6798 | 0.153 | -0.008 | -0.092 | -0.033746 | -0.037078 | -0.053583 | -0.0067492 | -0.0017893
2.1146 | 126.8775 | 0.114 | -0.038 | -0.046 | -0.072746 | -0.067078 | -0.0075835 | -0.014549 | -0.0038939
2.1179 | 127.0751 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.0054056
2.1212 | 127.2727 | 0.237 | 0.053 | -0.038 | 0.050254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.0044865
2.1245 | 127.4704 | 0.191 | 0.069 | 0 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.0034093
2.1278 | 127.668 | 0.244 | -0.046 | -0.015 | 0.057254 | -0.075078 | 0.023417 | 0.011451 | -0.0021937
2.1311 | 127.8656 | 0.145 | 0.015 | -0.061 | -0.041746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0083492 | -0.0018872
2.1344 | 128.0632 | 0.221 | 0.031 | -0.069 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0068508 | -0.0020353
2.1377 | 128.2609 | 0.122 | -0.023 | -0.038 | -0.064746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.012949 | -0.0026379
2.141 | 128.4585 | 0.206 | 0.107 | -0.031 | 0.019254 | 0.077922 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.003537
2.1443 | 128.6561 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.0041396
2.1476 | 128.8538 | 0.206 | 0.076 | -0.061 | 0.019254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.0047422
2.1509 | 129.0514 | 0.175 | 0.031 | -0.046 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.0045938
2.1542 | 129.249 | 0.175 | 0.076 | -0.084 | -0.011746 | 0.046922 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.0050581
2.1574 | 129.4466 | 0.145 | 0.061 | -0.069 | -0.041746 | 0.031922 | -0.030583 | -0.0083492 | -0.0061153
2.1607 | 129.6443 | 0.191 | 0.076 | -0.061 | 0.0042539 | 0.046922 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.0068562
2.164 | 129.8419 | 0.13 | 0.023 | 0.008 | -0.056746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.011349 | -0.0078936
2.1673 | 130.0395 | 0.175 | -0.031 | -0.053 | -0.011746 | -0.060078 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.0092472
2.1706 | 130.2372 | 0.175 | 0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.0097115
2.1739 | 130.4348 | 0.191 | 0.038 | -0.092 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.00085077 | -0.0098595
2.1772 | 130.6324 | 0.183 | 0.053 | -0.031 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.0098495
2.1805 | 130.83 | 0.206 | 0.084 | -0.099 | 0.019254 | 0.054922 | -0.060583 | 0.0038508 | -0.009543
2.1838 | 131.0277 | 0.237 | -0.015 | -0.008 | 0.050254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.010051 | -0.0081694
2.1871 | 131.2253 | 0.153 | 0.069 | 0 | -0.033746 | 0.039922 | 0.038417 | -0.0067492 | -0.0078431
2.1904 | 131.4229 | 0.183 | 0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.0085841
2.1937 | 131.6206 | 0.137 | 0.031 | -0.038 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.0096412
2.197 | 131.8182 | 0.145 | 0.046 | -0.015 | -0.041746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.011449
2.2003 | 132.0158 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.012941
2.2036 | 132.2134 | 0.175 | 0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.01384
2.2069 | 132.4111 | 0.267 | 0.031 | -0.084 | 0.080254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.016051 | -0.012486
2.2101 | 132.6087 | 0.175 | -0.031 | -0.023 | -0.011746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.011133
2.2134 | 132.8063 | 0.137 | 0 | -0.031 | -0.049746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0099492 | -0.012348
2.2167 | 133.004 | 0.214 | 0.015 | -0.069 | 0.027254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0054508 | -0.012792
2.22 | 133.2016 | 0.191 | 0.031 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.01217
2.2233 | 133.3992 | 0.13 | -0.069 | -0.008 | -0.056746 | -0.098078 | 0.030417 | -0.011349 | -0.013207
2.2266 | 133.5968 | 0.137 | -0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.052078 | -0.022583 | -0.0099492 | -0.015312
2.2299 | 133.7945 | 0.114 | 0.046 | -0.008 | -0.072746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.014549 | -0.017732
2.2332 | 133.9921 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.018493
2.2365 | 134.1897 | 0.16 | 0.046 | -0.038 | -0.026746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.018345
2.2398 | 134.3874 | 0.244 | 0 | -0.023 | 0.057254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.017742
2.2431 | 134.585 | 0.275 | 0.038 | -0.008 | 0.088254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.017651 | -0.014866
2.2464 | 134.7826 | 0.214 | 0 | -0.061 | 0.027254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.012583
2.2497 | 134.9802 | 0.137 | 0.023 | 0 | -0.049746 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.0099492 | -0.013028
2.253 | 135.1779 | 0.198 | 0.038 | -0.038 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.013789
2.2563 | 135.3755 | 0.252 | 0.069 | -0.061 | 0.065254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.013051 | -0.012277
2.2596 | 135.5731 | 0.145 | 0.031 | -0.061 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0083492 | -0.011812
2.2628 | 135.7708 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.012553
2.2661 | 135.9684 | 0.191 | 0.046 | -0.046 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.012385
2.2694 | 136.166 | 0.137 | 0.099 | 0.015 | -0.049746 | 0.069922 | 0.053417 | -0.0099492 | -0.013284
2.2727 | 136.3636 | 0.244 | 0.069 | -0.023 | 0.057254 | 0.039922 | 0.015417 | 0.011451 | -0.013136
2.276 | 136.5613 | 0.137 | 0.061 | -0.076 | -0.049746 | 0.031922 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.012987
2.2793 | 136.7589 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.014202
2.2826 | 136.9565 | 0.16 | -0.053 | -0.038 | -0.026746 | -0.082078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.014963
2.2859 | 137.1542 | 0.175 | 0.046 | 0 | -0.011746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0023492 | -0.015724
2.2892 | 137.3518 | 0.107 | 0.031 | -0.023 | -0.079746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.015949 | -0.017532
2.2925 | 137.5494 | 0.237 | -0.015 | -0.038 | 0.050254 | -0.044078 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.018115
2.2958 | 137.747 | 0.206 | 0.046 | -0.015 | 0.019254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.0038508 | -0.016741
2.2991 | 137.9447 | 0.198 | 0.046 | 0.008 | 0.011254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0022508 | -0.016138
2.3024 | 138.1423 | 0.137 | -0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.016899
2.3057 | 138.3399 | 0.206 | 0.015 | -0.031 | 0.019254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.017502
2.309 | 138.5375 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.017195
2.3123 | 138.7352 | 0.16 | 0.046 | -0.084 | -0.026746 | 0.016922 | -0.045583 | -0.0053492 | -0.017798
2.3155 | 138.9328 | 0.168 | 0.023 | -0.008 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.018697
2.3188 | 139.1304 | 0.13 | 0.061 | 0 | -0.056746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.011349 | -0.020189
2.3221 | 139.3281 | 0.175 | 0 | -0.023 | -0.011746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.021542
2.3254 | 139.5257 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.022303
2.3287 | 139.7233 | 0.198 | 0.031 | 0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.053417 | 0.0022508 | -0.022609
2.332 | 139.9209 | 0.175 | 0.008 | -0.023 | -0.011746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.022619
2.3353 | 140.1186 | 0.191 | 0.053 | -0.015 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.022767
2.3386 | 140.3162 | 0.206 | 0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.022302
2.3419 | 140.5138 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.022154
2.3452 | 140.7115 | 0.237 | 0.069 | -0.092 | 0.050254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.010051 | -0.021393
2.3485 | 140.9091 | 0.175 | -0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.020632
2.3518 | 141.1067 | 0.252 | 0.008 | -0.015 | 0.065254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.013051 | -0.019575
2.3551 | 141.3043 | 0.107 | 0.069 | -0.023 | -0.079746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.015949 | -0.019861
2.3584 | 141.502 | 0.206 | -0.023 | -0.031 | 0.019254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.021057
2.3617 | 141.6996 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.020908
2.365 | 141.8972 | 0.122 | -0.038 | -0.069 | -0.064746 | -0.067078 | -0.030583 | -0.012949 | -0.02242
2.3682 | 142.0949 | 0.198 | -0.046 | -0.076 | 0.011254 | -0.075078 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.023477
2.3715 | 142.2925 | 0.206 | 0.046 | -0.038 | 0.019254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.022874
2.3748 | 142.4901 | 0.198 | 0.046 | -0.092 | 0.011254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.0022508 | -0.022271
2.3781 | 142.6877 | 0.153 | -0.015 | -0.015 | -0.033746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0067492 | -0.022716
2.3814 | 142.8854 | 0.214 | 0.015 | -0.061 | 0.027254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.022844
2.3847 | 143.083 | 0.153 | -0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.022972
2.388 | 143.2806 | 0.175 | 0.015 | -0.038 | -0.011746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.023871
2.3913 | 143.4783 | 0.13 | 0.053 | -0.038 | -0.056746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.011349 | -0.025225
2.3946 | 143.6759 | 0.13 | 0.031 | -0.015 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.011349 | -0.027468
2.3979 | 143.8735 | 0.13 | 0.008 | -0.008 | -0.056746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.011349 | -0.029711
2.4012 | 144.0711 | 0.168 | -0.046 | -0.015 | -0.018746 | -0.075078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.031203
2.4045 | 144.2688 | 0.221 | 0.031 | -0.061 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.030896
2.4078 | 144.4664 | 0.298 | 0.031 | -0.038 | 0.11125 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.022251 | -0.028021
2.4111 | 144.664 | 0.198 | 0.053 | -0.023 | 0.011254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.0256
2.4144 | 144.8617 | 0.214 | 0.038 | -0.031 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.024839
2.4177 | 145.0593 | 0.191 | 0.099 | -0.023 | 0.0042539 | 0.069922 | 0.015417 | 0.00085077 | -0.024216
2.4209 | 145.2569 | 0.229 | 0.069 | -0.031 | 0.042254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.023297
2.4242 | 145.4545 | 0.198 | 0.046 | 0.031 | 0.011254 | 0.016922 | 0.069417 | 0.0022508 | -0.022239
2.4275 | 145.6522 | 0.229 | 0.076 | 0 | 0.042254 | 0.046922 | 0.038417 | 0.0084508 | -0.021182
2.4308 | 145.8498 | 0.137 | 0.031 | -0.031 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0099492 | -0.02133
2.4341 | 146.0474 | 0.198 | 0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.022091
2.4374 | 146.2451 | 0.183 | 0.069 | -0.076 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.021942
2.4407 | 146.4427 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.021478
2.444 | 146.6403 | 0.206 | 0.084 | -0.061 | 0.019254 | 0.054922 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.020558
2.4473 | 146.8379 | 0.214 | 0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.019639
2.4506 | 147.0356 | 0.114 | 0.015 | -0.023 | -0.072746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.014549 | -0.020538
2.4539 | 147.2332 | 0.214 | 0.031 | -0.023 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.021437
2.4572 | 147.4308 | 0.191 | 0.015 | 0.015 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.020815
2.4605 | 147.6285 | 0.183 | 0.023 | -0.069 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.020805
2.4638 | 147.8261 | 0.137 | 0.038 | -0.076 | -0.049746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.021862
2.4671 | 148.0237 | 0.168 | 0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.023216
2.4704 | 148.2213 | 0.175 | -0.038 | -0.084 | -0.011746 | -0.067078 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.023818
2.4736 | 148.419 | 0.214 | -0.008 | -0.046 | 0.027254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.023512
2.4769 | 148.6166 | 0.16 | -0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.023502
2.4802 | 148.8142 | 0.137 | -0.015 | -0.038 | -0.049746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.025013
2.4835 | 149.0119 | 0.183 | 0.023 | -0.046 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.02607
2.4868 | 149.2095 | 0.122 | 0.069 | 0.008 | -0.064746 | 0.039922 | 0.046417 | -0.012949 | -0.027424
2.4901 | 149.4071 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.028323
2.4934 | 149.6047 | 0.145 | -0.031 | -0.023 | -0.041746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.028768
2.4967 | 149.8024 | 0.16 | 0.046 | -0.023 | -0.026746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.030121
2.5 | 150 | 0.153 | 0.031 | -0.061 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0067492 | -0.031317
2.5033 | 150.1976 | 0.183 | 0.038 | -0.015 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.032058
2.5066 | 150.3953 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.032364
2.5099 | 150.5929 | 0.267 | 0.084 | -0.023 | 0.080254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.016051 | -0.03101
2.5132 | 150.7905 | 0.153 | 0.015 | -0.053 | -0.033746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0067492 | -0.030091
2.5165 | 150.9881 | 0.122 | 0.015 | -0.038 | -0.064746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.012949 | -0.032037
2.5198 | 151.1858 | 0.252 | 0.053 | -0.015 | 0.065254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.013051 | -0.032027
2.5231 | 151.3834 | 0.13 | -0.008 | -0.099 | -0.056746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.011349 | -0.031859
2.5264 | 151.581 | 0.145 | 0.038 | 0 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0083492 | -0.033806
2.5296 | 151.7787 | 0.16 | -0.031 | -0.076 | -0.026746 | -0.060078 | -0.037583 | -0.0053492 | -0.035159
2.5329 | 151.9763 | 0.13 | -0.023 | -0.008 | -0.056746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.011349 | -0.036809
2.5362 | 152.1739 | 0.175 | 0.084 | -0.099 | -0.011746 | 0.054922 | -0.060583 | -0.0023492 | -0.038163
2.5395 | 152.3715 | 0.168 | 0.023 | -0.076 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.038765
2.5428 | 152.5692 | 0.145 | 0.038 | -0.069 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0083492 | -0.039961
2.5461 | 152.7668 | 0.214 | 0.061 | -0.046 | 0.027254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.040247
2.5494 | 152.9644 | 0.237 | 0.038 | -0.099 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.010051 | -0.038716
2.5527 | 153.1621 | 0.145 | 0.015 | -0.061 | -0.041746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0083492 | -0.038547
2.556 | 153.3597 | 0.107 | 0.046 | -0.031 | -0.079746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.015949 | -0.040949
2.5593 | 153.5573 | 0.168 | 0.031 | 0 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.042895
2.5626 | 153.7549 | 0.168 | 0.008 | -0.008 | -0.018746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.043636
2.5659 | 153.9526 | 0.198 | -0.061 | -0.046 | 0.011254 | -0.090078 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.043784
2.5692 | 154.1502 | 0.16 | 0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.04409
2.5725 | 154.3478 | 0.206 | 0.031 | -0.038 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.044238
2.5758 | 154.5455 | 0.191 | 0.015 | -0.046 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.043774
2.5791 | 154.7431 | 0.114 | -0.008 | -0.076 | -0.072746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.014549 | -0.045127
2.5823 | 154.9407 | 0.206 | 0.092 | -0.046 | 0.019254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.046184
2.5856 | 155.1383 | 0.229 | 0.023 | -0.092 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0084508 | -0.044969
2.5889 | 155.336 | 0.237 | 0.145 | -0.008 | 0.050254 | 0.11592 | 0.030417 | 0.010051 | -0.043141
2.5922 | 155.5336 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.041925
2.5955 | 155.7312 | 0.214 | 0.023 | -0.046 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.041164
2.5988 | 155.9289 | 0.206 | 0.038 | -0.092 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.0038508 | -0.040245
2.6021 | 156.1265 | 0.244 | 0.015 | -0.023 | 0.057254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.038733
2.6054 | 156.3241 | 0.153 | 0.069 | -0.069 | -0.033746 | 0.039922 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.038268
2.6087 | 156.5217 | 0.229 | 0.023 | 0 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.0084508 | -0.0381
2.612 | 156.7194 | 0.145 | -0.084 | -0.031 | -0.041746 | -0.11308 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.03809
2.6153 | 156.917 | 0.183 | 0.061 | 0 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.038417 | -0.00074923 | -0.038989
2.6186 | 157.1146 | 0.114 | -0.015 | -0.038 | -0.072746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.014549 | -0.040501
2.6219 | 157.3123 | 0.153 | 0.023 | -0.031 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.042606
2.6252 | 157.5099 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.043188
2.6285 | 157.7075 | 0.13 | 0.008 | -0.038 | -0.056746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.011349 | -0.044226
2.6318 | 157.9051 | 0.183 | -0.023 | -0.023 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.045421
2.635 | 158.1028 | 0.114 | 0.023 | -0.031 | -0.072746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.014549 | -0.046933
2.6383 | 158.3004 | 0.137 | 0 | -0.046 | -0.049746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.049354
2.6416 | 158.498 | 0.191 | -0.008 | 0 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.050253
2.6449 | 158.6957 | 0.198 | 0.076 | -0.061 | 0.011254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.049946
2.6482 | 158.8933 | 0.175 | 0.023 | -0.084 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.049956
2.6515 | 159.0909 | 0.214 | 0.061 | -0.015 | 0.027254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0054508 | -0.04965
2.6548 | 159.2885 | 0.092 | 0.046 | -0.099 | -0.094746 | 0.016922 | -0.060583 | -0.018949 | -0.050983
2.6581 | 159.4862 | 0.198 | 0.015 | -0.076 | 0.011254 | -0.014078 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.052634
2.6614 | 159.6838 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.051872
2.6647 | 159.8814 | 0.183 | 0.015 | -0.061 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.051408
2.668 | 160.0791 | 0.175 | 0 | -0.031 | -0.011746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.051714
2.6713 | 160.2767 | 0.168 | 0.038 | -0.031 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.052317
2.6746 | 160.4743 | 0.206 | -0.015 | -0.099 | 0.019254 | -0.044078 | -0.060583 | 0.0038508 | -0.052307
2.6779 | 160.6719 | 0.16 | 0.046 | -0.069 | -0.026746 | 0.016922 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.052455
2.6812 | 160.8696 | 0.198 | 0.046 | -0.023 | 0.011254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.052761
2.6845 | 161.0672 | 0.221 | -0.038 | -0.053 | 0.034254 | -0.067078 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.051862
2.6877 | 161.2648 | 0.122 | 0 | -0.076 | -0.064746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.012949 | -0.052464
2.691 | 161.4625 | 0.282 | 0.031 | -0.031 | 0.095254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.019051 | -0.051861
2.6943 | 161.6601 | 0.168 | 0.023 | -0.084 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0037492 | -0.050349
2.6976 | 161.8577 | 0.168 | 0.031 | -0.076 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.05109
2.7009 | 162.0553 | 0.198 | 0.061 | -0.092 | 0.011254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0022508 | -0.051238
2.7042 | 162.253 | 0.13 | 0.023 | -0.076 | -0.056746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.011349 | -0.052137
2.7075 | 162.4506 | 0.145 | 0.061 | 0 | -0.041746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.0083492 | -0.054084
2.7108 | 162.6482 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.055141
2.7141 | 162.8458 | 0.275 | -0.023 | 0.015 | 0.088254 | -0.052078 | 0.053417 | 0.017651 | -0.053629
2.7174 | 163.0435 | 0.252 | -0.015 | -0.076 | 0.065254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.013051 | -0.050595
2.7207 | 163.2411 | 0.229 | 0.069 | -0.061 | 0.042254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.048471
2.724 | 163.4387 | 0.153 | 0.038 | -0.015 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0067492 | -0.048302
2.7273 | 163.6364 | 0.16 | 0.031 | -0.038 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.049498
2.7306 | 163.834 | 0.092 | -0.008 | -0.084 | -0.094746 | -0.037078 | -0.045583 | -0.018949 | -0.051899
2.7339 | 164.0316 | 0.183 | 0 | -0.038 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.053845
2.7372 | 164.2292 | 0.122 | 0 | -0.015 | -0.064746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.012949 | -0.055199
2.7404 | 164.4269 | 0.198 | 0.061 | -0.069 | 0.011254 | 0.031922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.056256
2.7437 | 164.6245 | 0.206 | 0.069 | -0.031 | 0.019254 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.055653
2.747 | 164.8221 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.055505
2.7503 | 165.0198 | 0.206 | 0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.055356
2.7536 | 165.2174 | 0.214 | 0.153 | -0.023 | 0.027254 | 0.12392 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.054437
2.7569 | 165.415 | 0.16 | 0.008 | -0.114 | -0.026746 | -0.021078 | -0.075583 | -0.0053492 | -0.054427
2.7602 | 165.6126 | 0.221 | 0.015 | -0.023 | 0.034254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.054279
2.7635 | 165.8103 | 0.191 | 0.038 | -0.061 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.053518
2.7668 | 166.0079 | 0.114 | -0.023 | -0.046 | -0.072746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.014549 | -0.054872
2.7701 | 166.2055 | 0.252 | -0.038 | -0.061 | 0.065254 | -0.067078 | -0.022583 | 0.013051 | -0.05502
2.7734 | 166.4032 | 0.221 | 0.015 | -0.053 | 0.034254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.053053
2.7767 | 166.6008 | 0.221 | -0.046 | -0.015 | 0.034254 | -0.075078 | 0.023417 | 0.0068508 | -0.051699
2.78 | 166.7984 | 0.16 | 0.053 | -0.053 | -0.026746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.051551
2.7833 | 166.996 | 0.175 | 0.008 | -0.046 | -0.011746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.052311
2.7866 | 167.1937 | 0.221 | 0.13 | -0.092 | 0.034254 | 0.10092 | -0.053583 | 0.0068508 | -0.051867
2.7899 | 167.3913 | 0.183 | 0.008 | -0.084 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.045583 | -0.00074923 | -0.051264
2.7931 | 167.5889 | 0.168 | 0.015 | 0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.076417 | -0.0037492 | -0.051708
2.7964 | 167.7866 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.05154
2.7997 | 167.9842 | 0.114 | 0.053 | 0.008 | -0.072746 | 0.023922 | 0.046417 | -0.014549 | -0.052439
2.803 | 168.1818 | 0.183 | -0.015 | 0 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.038417 | -0.00074923 | -0.053951
2.8063 | 168.3794 | 0.175 | 0.031 | -0.061 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.054257
2.8096 | 168.5771 | 0.259 | 0.015 | -0.031 | 0.072254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.014451 | -0.053061
2.8129 | 168.7747 | 0.244 | 0 | -0.023 | 0.057254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.050502
2.8162 | 168.9723 | 0.175 | 0.046 | -0.031 | -0.011746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.049602
2.8195 | 169.17 | 0.244 | 0.008 | -0.031 | 0.057254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.048703
2.8228 | 169.3676 | 0.229 | 0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.046737
2.8261 | 169.5652 | 0.137 | 0.061 | -0.046 | -0.049746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.046885
2.8294 | 169.7628 | 0.16 | 0.061 | -0.084 | -0.026746 | 0.031922 | -0.045583 | -0.0053492 | -0.048396
2.8327 | 169.9605 | 0.13 | 0.031 | -0.099 | -0.056746 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.011349 | -0.050046
2.836 | 170.1581 | 0.267 | 0.023 | -0.023 | 0.080254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.016051 | -0.049582
2.8393 | 170.3557 | 0.191 | 0.015 | 0 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.047912
2.8426 | 170.5534 | 0.16 | 0.092 | -0.046 | -0.026746 | 0.062922 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.048356
2.8458 | 170.751 | 0.175 | 0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.049117
2.8491 | 170.9486 | 0.16 | 0.053 | -0.092 | -0.026746 | 0.023922 | -0.053583 | -0.0053492 | -0.049878
2.8524 | 171.1462 | 0.221 | -0.023 | -0.008 | 0.034254 | -0.052078 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.049729
2.8557 | 171.3439 | 0.191 | 0 | -0.038 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.048968
2.859 | 171.5415 | 0.221 | 0.023 | 0.008 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.046417 | 0.0068508 | -0.048207
2.8623 | 171.7391 | 0.175 | 0.031 | 0 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0023492 | -0.047762
2.8656 | 171.9368 | 0.198 | 0.069 | -0.015 | 0.011254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.047772
2.8689 | 172.1344 | 0.221 | 0.031 | 0.031 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.069417 | 0.0068508 | -0.046873
2.8722 | 172.332 | 0.214 | -0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.045657
2.8755 | 172.5296 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.045351
2.8788 | 172.7273 | 0.206 | 0.008 | -0.046 | 0.019254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.045202
2.8821 | 172.9249 | 0.229 | 0 | -0.031 | 0.042254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.043987
2.8854 | 173.1225 | 0.16 | -0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.04368
2.8887 | 173.3202 | 0.16 | 0.099 | 0.031 | -0.026746 | 0.069922 | 0.069417 | -0.0053492 | -0.044737
2.892 | 173.5178 | 0.16 | 0.008 | -0.061 | -0.026746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0053492 | -0.045795
2.8953 | 173.7154 | 0.183 | 0.038 | -0.015 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.046397
2.8986 | 173.913 | 0.259 | 0.061 | -0.038 | 0.072254 | 0.031922 | 0.00041653 | 0.014451 | -0.045043
2.9018 | 174.1107 | 0.221 | 0.046 | -0.061 | 0.034254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.042938
2.9051 | 174.3083 | 0.16 | -0.061 | -0.038 | -0.026746 | -0.090078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.04279
2.9084 | 174.5059 | 0.183 | 0.023 | -0.046 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.043393
2.9117 | 174.7036 | 0.168 | 0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.043837
2.915 | 174.9012 | 0.191 | 0.046 | -0.053 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.044124
2.9183 | 175.0988 | 0.16 | 0.038 | -0.023 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.044568
2.9216 | 175.2964 | 0.191 | 0.031 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.045013
2.9249 | 175.4941 | 0.168 | 0.107 | -0.046 | -0.018746 | 0.077922 | -0.0075835 | -0.0037492 | -0.045299
2.9282 | 175.6917 | 0.198 | 0.061 | 0 | 0.011254 | 0.031922 | 0.038417 | 0.0022508 | -0.045447
2.9315 | 175.8893 | 0.168 | 0.008 | -0.092 | -0.018746 | -0.021078 | -0.053583 | -0.0037492 | -0.045595
2.9348 | 176.087 | 0.168 | 0.031 | 0 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.046336
2.9381 | 176.2846 | 0.229 | 0.046 | -0.046 | 0.042254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0084508 | -0.045871
2.9414 | 176.4822 | 0.16 | 0.015 | -0.023 | -0.026746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.045565
2.9447 | 176.6798 | 0.168 | 0.069 | -0.031 | -0.018746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.046464
2.948 | 176.8775 | 0.229 | 0.092 | -0.015 | 0.042254 | 0.062922 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.045999
2.9513 | 177.0751 | 0.191 | 0.038 | 0 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.04508
2.9545 | 177.2727 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.044774
2.9578 | 177.4704 | 0.092 | -0.015 | -0.061 | -0.094746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.018949 | -0.046424
2.9611 | 177.668 | 0.29 | 0.076 | -0.061 | 0.10325 | 0.046922 | -0.022583 | 0.020651 | -0.046256
2.9644 | 177.8656 | 0.183 | 0.038 | -0.076 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.044289
2.9677 | 178.0632 | 0.206 | 0.023 | -0.099 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.060583 | 0.0038508 | -0.043983
2.971 | 178.2609 | 0.145 | 0.069 | 0.015 | -0.041746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0083492 | -0.044427
2.9743 | 178.4585 | 0.183 | -0.023 | 0.008 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.046417 | -0.00074923 | -0.045326
2.9776 | 178.6561 | 0.183 | 0.069 | -0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.045474
2.9809 | 178.8538 | 0.191 | 0.023 | 0 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.045464
2.9842 | 179.0514 | 0.198 | 0.076 | -0.076 | 0.011254 | 0.046922 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.045158
2.9875 | 179.249 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.044555
2.9908 | 179.4466 | 0.191 | -0.031 | -0.046 | 0.0042539 | -0.060078 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.04409
2.9941 | 179.6443 | 0.122 | 0.046 | -0.092 | -0.064746 | 0.016922 | -0.053583 | -0.012949 | -0.045286
2.9974 | 179.8419 | 0.122 | 0.038 | -0.061 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.012949 | -0.047845
3.0007 | 180.0395 | 0.16 | 0 | -0.015 | -0.026746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.049653
3.004 | 180.2372 | 0.092 | -0.008 | -0.076 | -0.094746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.018949 | -0.052054
3.0072 | 180.4348 | 0.099 | 0.053 | -0.031 | -0.087746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.017549 | -0.055661
3.0105 | 180.6324 | 0.153 | 0.008 | -0.023 | -0.033746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.058062
3.0138 | 180.83 | 0.137 | 0.023 | -0.084 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0099492 | -0.059712
3.0171 | 181.0277 | 0.206 | 0.038 | -0.061 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.060314
3.0204 | 181.2253 | 0.206 | -0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.059553
3.0237 | 181.4229 | 0.206 | -0.008 | -0.015 | 0.019254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0038508 | -0.058792
3.027 | 181.6206 | 0.168 | 0.053 | -0.076 | -0.018746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.058782
3.0303 | 181.8182 | 0.16 | -0.053 | -0.046 | -0.026746 | -0.082078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.059681
3.0336 | 182.0158 | 0.191 | 0.031 | 0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.060126
3.0369 | 182.2134 | 0.191 | 0.023 | -0.061 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.059958
3.0402 | 182.4111 | 0.175 | 0.031 | 0 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0023492 | -0.060106
3.0435 | 182.6087 | 0.183 | -0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.060412
3.0468 | 182.8063 | 0.16 | 0.038 | -0.015 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.061015
3.0501 | 183.004 | 0.191 | 0.076 | -0.114 | 0.0042539 | 0.046922 | -0.075583 | 0.00085077 | -0.061459
3.0534 | 183.2016 | 0.122 | 0.023 | 0.008 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.012949 | -0.062655
3.0567 | 183.3992 | 0.191 | -0.023 | -0.053 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.06385
3.0599 | 183.5968 | 0.198 | -0.015 | -0.023 | 0.011254 | -0.044078 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.063544
3.0632 | 183.7945 | 0.122 | 0.092 | -0.015 | -0.064746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.012949 | -0.064601
3.0665 | 183.9921 | 0.137 | 0.099 | -0.038 | -0.049746 | 0.069922 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.066864
3.0698 | 184.1897 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.067763
3.0731 | 184.3874 | 0.244 | 0.061 | -0.031 | 0.057254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.066547
3.0764 | 184.585 | 0.175 | 0.069 | -0.092 | -0.011746 | 0.039922 | -0.053583 | -0.0023492 | -0.065648
3.0797 | 184.7826 | 0.137 | 0.015 | -0.046 | -0.049746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0099492 | -0.066863
3.083 | 184.9802 | 0.145 | 0.038 | -0.061 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0083492 | -0.068671
3.0863 | 185.1779 | 0.206 | -0.008 | -0.015 | 0.019254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0038508 | -0.069116
3.0896 | 185.3755 | 0.198 | -0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.068513
3.0929 | 185.5731 | 0.168 | 0.061 | -0.046 | -0.018746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0037492 | -0.068661
3.0962 | 185.7708 | 0.175 | 0.031 | -0.069 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.0023492 | -0.069263
3.0995 | 185.9684 | 0.13 | -0.015 | -0.061 | -0.056746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.011349 | -0.070617
3.1028 | 186.166 | 0.206 | 0.069 | -0.008 | 0.019254 | 0.039922 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.071358
3.1061 | 186.3636 | 0.183 | 0.031 | -0.13 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.091583 | -0.00074923 | -0.071051
3.1094 | 186.5613 | 0.168 | 0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.071496
3.1126 | 186.7589 | 0.191 | -0.038 | 0.023 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.061417 | 0.00085077 | -0.071782
3.1159 | 186.9565 | 0.153 | 0.038 | -0.069 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.072365
3.1192 | 187.1542 | 0.221 | 0 | -0.046 | 0.034254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.072355
3.1225 | 187.3518 | 0.16 | 0.023 | 0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0053492 | -0.072207
3.1258 | 187.5494 | 0.168 | 0.008 | -0.099 | -0.018746 | -0.021078 | -0.060583 | -0.0037492 | -0.073106
3.1291 | 187.747 | 0.198 | 0.031 | -0.076 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.073254
3.1324 | 187.9447 | 0.214 | 0.015 | -0.008 | 0.027254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.072493
3.1357 | 188.1423 | 0.198 | -0.008 | -0.061 | 0.011254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.071732
3.139 | 188.3399 | 0.168 | 0.084 | -0.122 | -0.018746 | 0.054922 | -0.083583 | -0.0037492 | -0.07188
3.1423 | 188.5375 | 0.221 | -0.023 | -0.038 | 0.034254 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.071573
3.1456 | 188.7352 | 0.183 | 0.053 | -0.099 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.060583 | -0.00074923 | -0.070971
3.1489 | 188.9328 | 0.122 | -0.053 | -0.015 | -0.064746 | -0.082078 | 0.023417 | -0.012949 | -0.072324
3.1522 | 189.1304 | 0.183 | 0.023 | -0.092 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.073678
3.1555 | 189.3281 | 0.168 | 0.015 | 0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.076417 | -0.0037492 | -0.074122
3.1588 | 189.5257 | 0.206 | 0 | -0.061 | 0.019254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.074112
3.1621 | 189.7233 | 0.328 | 0.084 | -0.046 | 0.14125 | 0.054922 | -0.0075835 | 0.028251 | -0.07094
3.1653 | 189.9209 | 0.198 | 0 | -0.046 | 0.011254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.067926
3.1686 | 190.1186 | 0.237 | 0.023 | -0.046 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.066711
3.1719 | 190.3162 | 0.214 | 0.046 | -0.038 | 0.027254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.065179
3.1752 | 190.5138 | 0.237 | 0.031 | 0 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.010051 | -0.063647
3.1785 | 190.7115 | 0.122 | 0.008 | -0.069 | -0.064746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.012949 | -0.063933
3.1818 | 190.9091 | 0.175 | 0.023 | 0.008 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0023492 | -0.065445
3.1851 | 191.1067 | 0.229 | 0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.064842
3.1884 | 191.3043 | 0.221 | 0.046 | -0.076 | 0.034254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.0068508 | -0.06333
3.1917 | 191.502 | 0.198 | 0.076 | -0.031 | 0.011254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.062431
3.195 | 191.6996 | 0.145 | 0.038 | -0.008 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0083492 | -0.063033
3.1983 | 191.8972 | 0.183 | -0.008 | -0.107 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.068583 | -0.00074923 | -0.063933
3.2016 | 192.0949 | 0.214 | 0.092 | -0.084 | 0.027254 | 0.062922 | -0.045583 | 0.0054508 | -0.063468
3.2049 | 192.2925 | 0.237 | 0.023 | -0.015 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.010051 | -0.061936
3.2082 | 192.4901 | 0.153 | -0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.06161
3.2115 | 192.6877 | 0.221 | -0.015 | -0.008 | 0.034254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.0616
3.2148 | 192.8854 | 0.198 | 0.031 | -0.076 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.060701
3.2181 | 193.083 | 0.237 | -0.015 | -0.061 | 0.050254 | -0.044078 | -0.022583 | 0.010051 | -0.059485
3.2213 | 193.2806 | 0.206 | 0.061 | -0.053 | 0.019254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.058111
3.2246 | 193.4783 | 0.168 | 0 | -0.038 | -0.018746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.058101
3.2279 | 193.6759 | 0.214 | 0.023 | 0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.053417 | 0.0054508 | -0.057933
3.2312 | 193.8735 | 0.282 | 0.038 | -0.008 | 0.095254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.019051 | -0.055512
3.2345 | 194.0711 | 0.175 | 0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.053862
3.2378 | 194.2688 | 0.229 | 0.038 | 0.008 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.0084508 | -0.053259
3.2411 | 194.4664 | 0.214 | 0.046 | -0.046 | 0.027254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.051885
3.2444 | 194.664 | 0.206 | -0.031 | -0.008 | 0.019254 | -0.060078 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.050966
3.2477 | 194.8617 | 0.175 | 0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.050818
3.251 | 195.0593 | 0.206 | 0.076 | -0.046 | 0.019254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.050669
3.2543 | 195.2569 | 0.206 | 0.076 | -0.046 | 0.019254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.049908
3.2576 | 195.4545 | 0.137 | 0.069 | -0.053 | -0.049746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0099492 | -0.050511
3.2609 | 195.6522 | 0.16 | -0.023 | -0.038 | -0.026746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.052023
3.2642 | 195.8498 | 0.206 | 0.023 | -0.038 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.052171
3.2675 | 196.0474 | 0.16 | -0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.052319
3.2708 | 196.2451 | 0.206 | 0.031 | -0.031 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.052467
3.274 | 196.4427 | 0.221 | 0.069 | -0.053 | 0.034254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.051409
3.2773 | 196.6403 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.050964
3.2806 | 196.8379 | 0.145 | 0.046 | -0.038 | -0.041746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0083492 | -0.052022
3.2839 | 197.0356 | 0.244 | 0.046 | -0.031 | 0.057254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.051715
3.2872 | 197.2332 | 0.259 | 0.076 | -0.031 | 0.072254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.014451 | -0.049156
3.2905 | 197.4308 | 0.137 | 0.023 | -0.076 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.048711
3.2938 | 197.6285 | 0.244 | -0.008 | -0.046 | 0.057254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.011451 | -0.048562
3.2971 | 197.8261 | 0.237 | 0.053 | -0.008 | 0.050254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.010051 | -0.046438
3.3004 | 198.0237 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.045677
3.3037 | 198.2213 | 0.168 | -0.015 | -0.061 | -0.018746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.046279
3.307 | 198.419 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.046724
3.3103 | 198.6166 | 0.168 | 0.008 | -0.023 | -0.018746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.047168
3.3136 | 198.8142 | 0.13 | 0.015 | 0 | -0.056746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.011349 | -0.04866
3.3169 | 199.0119 | 0.175 | 0.053 | -0.008 | -0.011746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.050014
3.3202 | 199.2095 | 0.175 | 0.038 | -0.076 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.050478
3.3235 | 199.4071 | 0.175 | 0.107 | -0.031 | -0.011746 | 0.077922 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.050943
3.3267 | 199.6047 | 0.183 | 0 | -0.046 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.051249
3.33 | 199.8024 | 0.252 | 0.038 | -0.031 | 0.065254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.013051 | -0.050033
3.3333 | 200 | 0.168 | 0.092 | 0.008 | -0.018746 | 0.062922 | 0.046417 | -0.0037492 | -0.049114
3.3366 | 200.1976 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.011451 | -0.048353
3.3399 | 200.3953 | 0.206 | 0.061 | -0.046 | 0.019254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.046841
3.3432 | 200.5929 | 0.29 | 0.023 | -0.031 | 0.10325 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.020651 | -0.04442
3.3465 | 200.7905 | 0.244 | 0.076 | -0.015 | 0.057254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.011451 | -0.041248
3.3498 | 200.9881 | 0.252 | 0 | -0.008 | 0.065254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.013051 | -0.038827
3.3531 | 201.1858 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.037611
3.3564 | 201.3834 | 0.191 | 0.061 | -0.061 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.037601
3.3597 | 201.581 | 0.259 | 0.107 | -0.015 | 0.072254 | 0.077922 | 0.023417 | 0.014451 | -0.036089
3.363 | 201.7787 | 0.229 | 0.046 | -0.023 | 0.042254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0084508 | -0.033826
3.3663 | 201.9763 | 0.153 | -0.031 | -0.069 | -0.033746 | -0.060078 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.033658
3.3696 | 202.1739 | 0.191 | -0.023 | -0.076 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.037583 | 0.00085077 | -0.034241
3.3729 | 202.3715 | 0.252 | -0.023 | -0.046 | 0.065254 | -0.052078 | -0.0075835 | 0.013051 | -0.032867
3.3762 | 202.5692 | 0.191 | 0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.031493
3.3794 | 202.7668 | 0.175 | 0.053 | -0.023 | -0.011746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.031642
3.3827 | 202.9644 | 0.16 | 0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.032402
3.386 | 203.1621 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.033459
3.3893 | 203.3597 | 0.214 | -0.015 | -0.031 | 0.027254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.033449
3.3926 | 203.5573 | 0.229 | 0.015 | -0.061 | 0.042254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.032076
3.3959 | 203.7549 | 0.16 | 0.031 | -0.023 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.031769
3.3992 | 203.9526 | 0.145 | 0.061 | -0.084 | -0.041746 | 0.031922 | -0.045583 | -0.0083492 | -0.033123
3.4025 | 204.1502 | 0.114 | -0.008 | -0.038 | -0.072746 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.014549 | -0.035386
3.4058 | 204.3478 | 0.191 | -0.023 | 0.023 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.061417 | 0.00085077 | -0.036739
3.4091 | 204.5455 | 0.16 | 0.023 | -0.061 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0053492 | -0.037184
3.4124 | 204.7431 | 0.229 | 0.008 | -0.076 | 0.042254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.0084508 | -0.036877
3.4157 | 204.9407 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.036274
3.419 | 205.1383 | 0.168 | 0.023 | -0.061 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.036877
3.4223 | 205.336 | 0.16 | -0.008 | -0.061 | -0.026746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0053492 | -0.037776
3.4256 | 205.5336 | 0.16 | 0.023 | -0.053 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.038833
3.4289 | 205.7312 | 0.153 | 0.015 | -0.031 | -0.033746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.040029
3.4321 | 205.9289 | 0.175 | -0.008 | -0.061 | -0.011746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.040928
3.4354 | 206.1265 | 0.183 | 0.031 | -0.031 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.041234
3.4387 | 206.3241 | 0.214 | 0 | -0.114 | 0.027254 | -0.029078 | -0.075583 | 0.0054508 | -0.040769
3.442 | 206.5217 | 0.214 | 0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.039692
3.4453 | 206.7194 | 0.16 | -0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.039682
3.4486 | 206.917 | 0.191 | 0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.040126
3.4519 | 207.1146 | 0.206 | 0.031 | -0.053 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.039662
3.4552 | 207.3123 | 0.198 | 0.038 | -0.023 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.039059
3.4585 | 207.5099 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.039207
3.4618 | 207.7075 | 0.145 | 0.046 | 0 | -0.041746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0083492 | -0.040403
3.4651 | 207.9051 | 0.183 | 0.069 | -0.061 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.041302
3.4684 | 208.1028 | 0.206 | 0.015 | -0.015 | 0.019254 | -0.014078 | 0.023417 | 0.0038508 | -0.040995
3.4717 | 208.3004 | 0.145 | -0.084 | -0.076 | -0.041746 | -0.11308 | -0.037583 | -0.0083492 | -0.04144
3.475 | 208.498 | 0.237 | 0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.041271
3.4783 | 208.6957 | 0.183 | 0.046 | -0.023 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.040352
3.4816 | 208.8933 | 0.282 | 0.053 | -0.038 | 0.095254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.019051 | -0.038544
3.4848 | 209.0909 | 0.198 | 0.061 | 0.015 | 0.011254 | 0.031922 | 0.053417 | 0.0022508 | -0.036439
3.4881 | 209.2885 | 0.198 | 0.015 | -0.061 | 0.011254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.035994
3.4914 | 209.4862 | 0.244 | 0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.03464
3.4947 | 209.6838 | 0.191 | 0.069 | -0.031 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.033425
3.498 | 209.8814 | 0.221 | -0.038 | 0.008 | 0.034254 | -0.067078 | 0.046417 | 0.0068508 | -0.032664
3.5013 | 210.0791 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.032061
3.5046 | 210.2767 | 0.168 | 0.038 | -0.008 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.032505
3.5079 | 210.4743 | 0.229 | 0.031 | -0.031 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.032041
3.5112 | 210.6719 | 0.191 | 0.031 | -0.076 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.00085077 | -0.031122
3.5145 | 210.8696 | 0.214 | 0 | -0.053 | 0.027254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.030499
3.5178 | 211.0672 | 0.175 | 0 | -0.076 | -0.011746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.030192
3.5211 | 211.2648 | 0.206 | 0.053 | -0.031 | 0.019254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0038508 | -0.030044
3.5244 | 211.4625 | 0.229 | -0.008 | -0.015 | 0.042254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.028828
3.5277 | 211.6601 | 0.145 | 0.015 | -0.092 | -0.041746 | -0.014078 | -0.053583 | -0.0083492 | -0.028818
3.531 | 211.8577 | 0.229 | 0.046 | -0.076 | 0.042254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.0084508 | -0.028808
3.5343 | 212.0553 | 0.183 | 0.015 | 0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.046417 | -0.00074923 | -0.028047
3.5375 | 212.253 | 0.221 | 0 | -0.038 | 0.034254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.027444
3.5408 | 212.4506 | 0.244 | 0.031 | -0.053 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.011451 | -0.025636
3.5441 | 212.6482 | 0.275 | 0.061 | -0.092 | 0.088254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.017651 | -0.02276
3.5474 | 212.8458 | 0.206 | 0.053 | -0.092 | 0.019254 | 0.023922 | -0.053583 | 0.0038508 | -0.020636
3.5507 | 213.0435 | 0.221 | 0.023 | -0.031 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.019578
3.554 | 213.2411 | 0.237 | 0.046 | -0.038 | 0.050254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.017908
3.5573 | 213.4387 | 0.13 | 0.008 | -0.015 | -0.056746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.011349 | -0.018036
3.5606 | 213.6364 | 0.214 | 0.008 | -0.046 | 0.027254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.018619
3.5639 | 213.834 | 0.168 | 0.008 | -0.023 | -0.018746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.018451
3.5672 | 214.0316 | 0.267 | 0.038 | -0.099 | 0.080254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.016051 | -0.017236
3.5705 | 214.2292 | 0.237 | 0.038 | -0.038 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.014656
3.5738 | 214.4269 | 0.244 | 0.046 | -0.092 | 0.057254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.011451 | -0.012532
3.5771 | 214.6245 | 0.168 | -0.008 | -0.092 | -0.018746 | -0.037078 | -0.053583 | -0.0037492 | -0.011771
3.5804 | 214.8221 | 0.252 | 0.114 | -0.053 | 0.065254 | 0.084922 | -0.014583 | 0.013051 | -0.010852
3.5837 | 215.0198 | 0.168 | 0.023 | -0.015 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.0099324
3.587 | 215.2174 | 0.114 | 0.023 | -0.023 | -0.072746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.014549 | -0.011741
3.5903 | 215.415 | 0.168 | 0.023 | -0.076 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.013549
3.5935 | 215.6126 | 0.183 | 0 | -0.031 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.013993
3.5968 | 215.8103 | 0.183 | -0.046 | -0.046 | -0.0037461 | -0.075078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.014141
3.6001 | 216.0079 | 0.13 | 0.008 | -0.015 | -0.056746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.011349 | -0.015337
3.6034 | 216.2055 | 0.13 | 0.084 | -0.023 | -0.056746 | 0.054922 | 0.015417 | -0.011349 | -0.01758
3.6067 | 216.4032 | 0.198 | -0.023 | -0.031 | 0.011254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.018479
3.61 | 216.6008 | 0.244 | 0.053 | -0.046 | 0.057254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.011451 | -0.017125
3.6133 | 216.7984 | 0.214 | 0.008 | -0.008 | 0.027254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.015455
3.6166 | 216.996 | 0.198 | 0.023 | -0.031 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.014694
3.6199 | 217.1937 | 0.145 | -0.046 | -0.061 | -0.041746 | -0.075078 | -0.022583 | -0.0083492 | -0.015296
3.6232 | 217.3913 | 0.237 | -0.008 | -0.107 | 0.050254 | -0.037078 | -0.068583 | 0.010051 | -0.015128
3.6265 | 217.5889 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.014506
3.6298 | 217.7866 | 0.183 | 0.015 | -0.092 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.01495
3.6331 | 217.9842 | 0.259 | 0 | -0.076 | 0.072254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.014451 | -0.013596
3.6364 | 218.1818 | 0.183 | 0 | 0.061 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.099417 | -0.00074923 | -0.012242
3.6397 | 218.3794 | 0.168 | -0.031 | -0.015 | -0.018746 | -0.060078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.012687
3.643 | 218.5771 | 0.153 | 0.038 | -0.061 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0067492 | -0.013724
3.6462 | 218.7747 | 0.191 | 0.099 | -0.015 | 0.0042539 | 0.069922 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.014307
3.6495 | 218.9723 | 0.175 | -0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.052078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.014455
3.6528 | 219.17 | 0.221 | 0.023 | -0.023 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.01401
3.6561 | 219.3676 | 0.191 | 0.069 | -0.092 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.053583 | 0.00085077 | -0.013249
3.6594 | 219.5652 | 0.198 | 0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.012943
3.6627 | 219.7628 | 0.137 | 0.092 | -0.038 | -0.049746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.013703
3.666 | 219.9605 | 0.191 | 0.008 | -0.099 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.060583 | 0.00085077 | -0.014603
3.6693 | 220.1581 | 0.183 | 0.092 | -0.038 | -0.0037461 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.014592
3.6726 | 220.3557 | 0.153 | 0.069 | -0.023 | -0.033746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.015333
3.6759 | 220.5534 | 0.183 | 0.046 | -0.038 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.016074
3.6792 | 220.751 | 0.175 | 0 | -0.122 | -0.011746 | -0.029078 | -0.083583 | -0.0023492 | -0.016381
3.6825 | 220.9486 | 0.198 | -0.008 | -0.053 | 0.011254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.01639
3.6858 | 221.1462 | 0.214 | 0.053 | -0.053 | 0.027254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.015629
3.6891 | 221.3439 | 0.183 | 0.046 | -0.069 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.015165
3.6924 | 221.5415 | 0.137 | 0.099 | -0.008 | -0.049746 | 0.069922 | 0.030417 | -0.0099492 | -0.016222
3.6957 | 221.7391 | 0.183 | 0.053 | 0 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.038417 | -0.00074923 | -0.017279
3.6989 | 221.9368 | 0.252 | 0.13 | -0.061 | 0.065254 | 0.10092 | -0.022583 | 0.013051 | -0.016063
3.7022 | 222.1344 | 0.175 | 0.099 | -0.046 | -0.011746 | 0.069922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.015006
3.7055 | 222.332 | 0.191 | 0.053 | -0.038 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.015154
3.7088 | 222.5296 | 0.168 | 0.038 | 0.015 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.053417 | -0.0037492 | -0.01544
3.7121 | 222.7273 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.016043
3.7154 | 222.9249 | 0.168 | 0.084 | -0.076 | -0.018746 | 0.054922 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.016646
3.7187 | 223.1225 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.017387
3.722 | 223.3202 | 0.183 | 0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.017831
3.7253 | 223.5178 | 0.16 | 0.031 | -0.015 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.018434
3.7286 | 223.7154 | 0.168 | 0.069 | 0.046 | -0.018746 | 0.039922 | 0.084417 | -0.0037492 | -0.019333
3.7319 | 223.913 | 0.282 | 0.061 | 0.046 | 0.095254 | 0.031922 | 0.084417 | 0.019051 | -0.017821
3.7352 | 224.1107 | 0.175 | 0.046 | -0.031 | -0.011746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.01617
3.7385 | 224.3083 | 0.153 | 0 | 0.015 | -0.033746 | -0.029078 | 0.053417 | -0.0067492 | -0.01707
3.7418 | 224.5059 | 0.229 | 0.076 | -0.053 | 0.042254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0084508 | -0.016901
3.7451 | 224.7036 | 0.229 | 0.046 | -0.13 | 0.042254 | 0.016922 | -0.091583 | 0.0084508 | -0.015231
3.7484 | 224.9012 | 0.16 | 0.061 | 0.008 | -0.026746 | 0.031922 | 0.046417 | -0.0053492 | -0.014925
3.7516 | 225.0988 | 0.198 | 0.122 | -0.053 | 0.011254 | 0.092922 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.015231
3.7549 | 225.2964 | 0.198 | 0.053 | -0.069 | 0.011254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.014786
3.7582 | 225.4941 | 0.214 | 0.031 | -0.107 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.0054508 | -0.014025
3.7615 | 225.6917 | 0.214 | -0.038 | -0.038 | 0.027254 | -0.067078 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.012948
3.7648 | 225.8893 | 0.16 | 0.076 | -0.046 | -0.026746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.012938
3.7681 | 226.087 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.01354
3.7714 | 226.2846 | 0.153 | 0.076 | -0.046 | -0.033746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.014281
3.7747 | 226.4822 | 0.214 | 0.084 | -0.008 | 0.027254 | 0.054922 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.01441
3.778 | 226.6798 | 0.221 | 0.038 | -0.114 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.075583 | 0.0068508 | -0.013194
3.7813 | 226.8775 | 0.198 | 0.084 | 0.015 | 0.011254 | 0.054922 | 0.053417 | 0.0022508 | -0.012295
3.7846 | 227.0751 | 0.198 | 0.053 | -0.069 | 0.011254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.01185
3.7879 | 227.2727 | 0.137 | -0.008 | 0.038 | -0.049746 | -0.037078 | 0.076417 | -0.0099492 | -0.012611
3.7912 | 227.4704 | 0.168 | 0.038 | -0.015 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.013964
3.7945 | 227.668 | 0.198 | 0.061 | -0.046 | 0.011254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.014112
3.7978 | 227.8656 | 0.183 | 0.076 | -0.038 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.013964
3.8011 | 228.0632 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.014409
3.8043 | 228.2609 | 0.214 | 0 | -0.084 | 0.027254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0054508 | -0.01424
3.8076 | 228.4585 | 0.252 | 0.053 | -0.015 | 0.065254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.013051 | -0.012412
3.8109 | 228.6561 | 0.267 | -0.015 | -0.084 | 0.080254 | -0.044078 | -0.045583 | 0.016051 | -0.0095365
3.8142 | 228.8538 | 0.29 | 0.046 | -0.092 | 0.10325 | 0.016922 | -0.053583 | 0.020651 | -0.0059099
3.8175 | 229.0514 | 0.168 | -0.008 | 0 | -0.018746 | -0.037078 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.0042398
3.8208 | 229.249 | 0.13 | 0.008 | 0 | -0.056746 | -0.021078 | 0.038417 | -0.011349 | -0.0057317
3.8241 | 229.4466 | 0.267 | 0.084 | -0.107 | 0.080254 | 0.054922 | -0.068583 | 0.016051 | -0.0052671
3.8274 | 229.6443 | 0.198 | 0.069 | -0.015 | 0.011254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.0034587
3.8307 | 229.8419 | 0.183 | 0 | -0.069 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.0033103
3.834 | 230.0395 | 0.191 | 0.031 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.0033003
3.8373 | 230.2372 | 0.229 | 0.031 | -0.061 | 0.042254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.0023811
3.8406 | 230.4348 | 0.191 | 0.023 | -0.008 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.00085077 | -0.001462
3.8439 | 230.6324 | 0.206 | 0.031 | -0.038 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.00099743
3.8472 | 230.83 | 0.107 | -0.015 | -0.046 | -0.079746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.015949 | -0.0021929
3.8505 | 231.0277 | 0.198 | 0 | -0.084 | 0.011254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0022508 | -0.0035465
3.8538 | 231.2253 | 0.206 | 0.053 | -0.069 | 0.019254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.0029436
3.857 | 231.4229 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.002479
3.8603 | 231.6206 | 0.191 | 0.008 | -0.046 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.0023109
3.8636 | 231.8182 | 0.16 | 0.046 | -0.069 | -0.026746 | 0.016922 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.0027554
3.8669 | 232.0158 | 0.183 | 0.015 | -0.053 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.003358
3.8702 | 232.2134 | 0.137 | 0.053 | -0.038 | -0.049746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0099492 | -0.0044152
3.8735 | 232.4111 | 0.175 | 0.076 | -0.046 | -0.011746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.0056304
3.8768 | 232.6087 | 0.122 | 0.046 | -0.076 | -0.064746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.012949 | -0.0071421
3.8801 | 232.8063 | 0.198 | 0.038 | 0 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0022508 | -0.0081993
3.8834 | 233.004 | 0.183 | 0.053 | -0.092 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.0080509
3.8867 | 233.2016 | 0.183 | 0.015 | -0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.030417 | -0.00074923 | -0.008199
3.89 | 233.3992 | 0.198 | 0 | -0.031 | 0.011254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.0080506
3.8933 | 233.5968 | 0.221 | -0.023 | -0.031 | 0.034254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.0071513
3.8966 | 233.7945 | 0.229 | 0.038 | -0.084 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0084508 | -0.0056393
3.8999 | 233.9921 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.0048782
3.9032 | 234.1897 | 0.237 | 0.038 | -0.046 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.0039591
3.9065 | 234.3874 | 0.183 | 0.084 | -0.076 | -0.0037461 | 0.054922 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.00304
3.9097 | 234.585 | 0.221 | 0.053 | -0.023 | 0.034254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.0024371
3.913 | 234.7826 | 0.153 | 0.031 | 0 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0067492 | -0.002427
3.9163 | 234.9802 | 0.16 | 0.008 | -0.046 | -0.026746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.0036225
3.9196 | 235.1779 | 0.183 | 0.061 | -0.069 | -0.0037461 | 0.031922 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.0042251
3.9229 | 235.3755 | 0.221 | 0.008 | -0.069 | 0.034254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0068508 | -0.0036222
3.9262 | 235.5731 | 0.16 | 0.092 | -0.015 | -0.026746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.0034738
3.9295 | 235.7708 | 0.252 | 0.031 | -0.031 | 0.065254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.013051 | -0.0027128
3.9328 | 235.9684 | 0.145 | 0.031 | -0.046 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0083492 | -0.0022482
3.9361 | 236.166 | 0.107 | 0.038 | -0.053 | -0.079746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.015949 | -0.0046493
3.9394 | 236.3636 | 0.237 | 0.038 | -0.061 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.010051 | -0.0052321
3.9427 | 236.5613 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.004313
3.946 | 236.7589 | 0.191 | 0.015 | 0 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.004303
3.9493 | 236.9565 | 0.221 | 0.031 | -0.053 | 0.034254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.0035419
3.9526 | 237.1542 | 0.198 | -0.023 | -0.084 | 0.011254 | -0.052078 | -0.045583 | 0.0022508 | -0.0026426
3.9559 | 237.3518 | 0.221 | 0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.0017432
3.9592 | 237.5494 | 0.183 | 0.061 | -0.046 | -0.0037461 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.0011403
3.9625 | 237.747 | 0.198 | 0.092 | -0.092 | 0.011254 | 0.062922 | -0.053583 | 0.0022508 | -0.00099192
3.9657 | 237.9447 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.00084355
3.969 | 238.1423 | 0.168 | -0.015 | -0.031 | -0.018746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.0012881
3.9723 | 238.3399 | 0.191 | -0.015 | -0.076 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.037583 | 0.00085077 | -0.0015745
3.9756 | 238.5375 | 0.175 | 0.076 | -0.031 | -0.011746 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.0017225
3.9789 | 238.7352 | 0.137 | 0.008 | -0.015 | -0.049746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0099492 | -0.0029378
3.9822 | 238.9328 | 0.191 | 0.015 | -0.008 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.030417 | 0.00085077 | -0.0038369
3.9855 | 239.1304 | 0.175 | -0.038 | 0.008 | -0.011746 | -0.067078 | 0.046417 | -0.0023492 | -0.0039849
3.9888 | 239.3281 | 0.252 | 0.008 | -0.084 | 0.065254 | -0.021078 | -0.045583 | 0.013051 | -0.0029275
3.9921 | 239.5257 | 0.198 | -0.023 | -0.008 | 0.011254 | -0.052078 | 0.030417 | 0.0022508 | -0.0014154
3.9954 | 239.7233 | 0.206 | 0.031 | -0.023 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.00081253
3.9987 | 239.9209 | 0.206 | 0.008 | -0.061 | 0.019254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0038508 | -5.1506e-05
4.002 | 240.1186 | 0.244 | 0.046 | -0.038 | 0.057254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.011451 | 0.0014605
4.0053 | 240.3162 | 0.206 | 0.008 | -0.046 | 0.019254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.0029725
4.0086 | 240.5138 | 0.191 | 0.061 | -0.015 | 0.0042539 | 0.031922 | 0.023417 | 0.00085077 | 0.0034371
4.0119 | 240.7115 | 0.122 | 0.053 | -0.015 | -0.064746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.012949 | 0.0022416
4.0152 | 240.9091 | 0.183 | 0.038 | -0.084 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.00074923 | 0.00088799
4.0184 | 241.1067 | 0.221 | 0.038 | -0.099 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.0068508 | 0.0014909
4.0217 | 241.3043 | 0.168 | 0.053 | -0.038 | -0.018746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0037492 | 0.0017974
4.025 | 241.502 | 0.16 | 0.008 | -0.053 | -0.026746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.00089833
4.0283 | 241.6996 | 0.198 | -0.015 | -0.031 | 0.011254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.00059216
4.0316 | 241.8972 | 0.237 | 0.099 | -0.038 | 0.050254 | 0.069922 | 0.00041653 | 0.010051 | 0.0018077
4.0349 | 242.0949 | 0.214 | 0.038 | 0.008 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.046417 | 0.0054508 | 0.0033395
4.0382 | 242.2925 | 0.191 | 0.038 | -0.13 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.091583 | 0.00085077 | 0.0039622
4.0415 | 242.4901 | 0.175 | 0.046 | -0.053 | -0.011746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.0038141
4.0448 | 242.6877 | 0.221 | -0.038 | -0.031 | 0.034254 | -0.067078 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.0042589
4.0481 | 242.8854 | 0.229 | 0.023 | -0.053 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0084508 | 0.0057709
4.0514 | 243.083 | 0.145 | 0.031 | -0.061 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0083492 | 0.005781
4.0547 | 243.2806 | 0.206 | 0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0038508 | 0.0053365
4.058 | 243.4783 | 0.114 | 0.046 | 0.008 | -0.072746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.014549 | 0.0042793
4.0613 | 243.6759 | 0.244 | 0.145 | -0.038 | 0.057254 | 0.11592 | 0.00041653 | 0.011451 | 0.0039731
4.0646 | 243.8735 | 0.175 | 0.038 | -0.015 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.0048725
4.0679 | 244.0711 | 0.244 | -0.015 | -0.061 | 0.057254 | -0.044078 | -0.022583 | 0.011451 | 0.0057719
4.0711 | 244.2688 | 0.122 | 0 | -0.076 | -0.064746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.012949 | 0.0056238
4.0744 | 244.4664 | 0.183 | 0.031 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.0042702
4.0777 | 244.664 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.003964
4.081 | 244.8617 | 0.191 | -0.023 | -0.031 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.003816
4.0843 | 245.0593 | 0.076 | -0.069 | -0.046 | -0.11075 | -0.098078 | -0.0075835 | -0.022149 | 0.0017114
4.0876 | 245.2569 | 0.168 | -0.015 | -0.038 | -0.018746 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.00084777
4.0909 | 245.4545 | 0.206 | 0.076 | -0.008 | 0.019254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.00083774
4.0942 | 245.6522 | 0.153 | -0.015 | -0.107 | -0.033746 | -0.044078 | -0.068583 | -0.0067492 | -0.0011241
4.0975 | 245.8498 | 0.252 | 0.038 | -0.069 | 0.065254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.013051 | -0.00050146
4.1008 | 246.0474 | 0.168 | 0.008 | -0.053 | -0.018746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.00041766
4.1041 | 246.2451 | 0.153 | 0.008 | -0.015 | -0.033746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0067492 | -0.00061973
4.1074 | 246.4427 | 0.191 | 0.061 | -0.092 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.053583 | 0.00085077 | -0.0012026
4.1107 | 246.6403 | 0.183 | 0.076 | -0.076 | -0.0037461 | 0.046922 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.0011926
4.114 | 246.8379 | 0.175 | 0.015 | -0.13 | -0.011746 | -0.014078 | -0.091583 | -0.0023492 | -0.0014987
4.1173 | 247.0356 | 0.237 | 0.061 | -0.061 | 0.050254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.010051 | -0.0007377
4.1206 | 247.2332 | 0.198 | -0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.00047787
4.1238 | 247.4308 | 0.16 | 0.053 | -0.038 | -0.026746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.0001717
4.1271 | 247.6285 | 0.168 | 0.076 | -0.031 | -0.018746 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.00072736
4.1304 | 247.8261 | 0.122 | 0.023 | -0.046 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.0023774
4.1337 | 248.0237 | 0.168 | 0.046 | -0.023 | -0.018746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.0040274
4.137 | 248.2213 | 0.175 | 0.069 | -0.061 | -0.011746 | 0.039922 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.0046301
4.1403 | 248.419 | 0.13 | 0.084 | 0.015 | -0.056746 | 0.054922 | 0.053417 | -0.011349 | -0.0059837
4.1436 | 248.6166 | 0.137 | 0.076 | -0.053 | -0.049746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0099492 | -0.0080883
4.1469 | 248.8142 | 0.237 | -0.008 | -0.053 | 0.050254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.010051 | -0.0080782
4.1502 | 249.0119 | 0.168 | -0.023 | -0.038 | -0.018746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.0074555
4.1535 | 249.2095 | 0.183 | 0.015 | -0.076 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.0079
4.1568 | 249.4071 | 0.16 | 0.046 | -0.038 | -0.026746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.0085027
4.1601 | 249.6047 | 0.13 | 0.015 | -0.053 | -0.056746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.011349 | -0.010153
4.1634 | 249.8024 | 0.229 | 0.046 | -0.069 | 0.042254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0084508 | -0.010439
4.1667 | 250 | 0.237 | 0.038 | -0.053 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.010051 | -0.0086109
4.17 | 250.1976 | 0.145 | 0.053 | -0.046 | -0.041746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0083492 | -0.0084428
4.1733 | 250.3953 | 0.107 | 0.031 | -0.046 | -0.079746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.015949 | -0.010844
4.1765 | 250.5929 | 0.183 | 0.053 | -0.038 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.012494
4.1798 | 250.7905 | 0.221 | 0 | -0.084 | 0.034254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0068508 | -0.011891
4.1831 | 250.9881 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.010992
4.1864 | 251.1858 | 0.137 | 0.023 | -0.069 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.030583 | -0.0099492 | -0.011752
4.1897 | 251.3834 | 0.206 | 0.023 | -0.092 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0038508 | -0.012355
4.193 | 251.581 | 0.145 | 0.038 | 0.038 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.076417 | -0.0083492 | -0.012799
4.1963 | 251.7787 | 0.191 | 0.031 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.01354
4.1996 | 251.9763 | 0.168 | 0.038 | 0.008 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0037492 | -0.013827
4.2029 | 252.1739 | 0.221 | 0.053 | -0.069 | 0.034254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0068508 | -0.01352
4.2062 | 252.3715 | 0.221 | 0.046 | -0.076 | 0.034254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.0068508 | -0.012166
4.2095 | 252.5692 | 0.237 | 0.046 | 0.023 | 0.050254 | 0.016922 | 0.061417 | 0.010051 | -0.010496
4.2128 | 252.7668 | 0.214 | -0.023 | -0.053 | 0.027254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.0089645
4.2161 | 252.9644 | 0.16 | -0.015 | -0.023 | -0.026746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.0089545
4.2194 | 253.1621 | 0.214 | -0.008 | 0.023 | 0.027254 | -0.037078 | 0.061417 | 0.0054508 | -0.0089444
4.2227 | 253.3597 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.0084798
4.226 | 253.5573 | 0.221 | 0 | -0.031 | 0.034254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.0078769
4.2292 | 253.7549 | 0.092 | -0.023 | -0.053 | -0.094746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.018949 | -0.0090724
4.2325 | 253.9526 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.010861
4.2358 | 254.1502 | 0.153 | -0.061 | -0.038 | -0.033746 | -0.090078 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.011444
4.2391 | 254.3478 | 0.168 | -0.038 | -0.069 | -0.018746 | -0.067078 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.012481
4.2424 | 254.5455 | 0.214 | -0.008 | -0.015 | 0.027254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0054508 | -0.012313
4.2457 | 254.7431 | 0.191 | 0.061 | -0.069 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.01169
4.249 | 254.9407 | 0.183 | 0.069 | -0.061 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.01168
4.2523 | 255.1383 | 0.114 | -0.015 | 0.015 | -0.072746 | -0.044078 | 0.053417 | -0.014549 | -0.013192
4.2556 | 255.336 | 0.175 | 0.069 | -0.023 | -0.011746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.014862
4.2589 | 255.5336 | 0.183 | 0.053 | -0.092 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.053583 | -0.00074923 | -0.015168
4.2622 | 255.7312 | 0.244 | -0.008 | -0.046 | 0.057254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.011451 | -0.01411
4.2655 | 255.9289 | 0.168 | -0.038 | -0.031 | -0.018746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.013349
4.2688 | 256.1265 | 0.168 | 0.046 | -0.099 | -0.018746 | 0.016922 | -0.060583 | -0.0037492 | -0.01409
4.2721 | 256.3241 | 0.237 | 0.046 | -0.031 | 0.050254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.013468
4.2754 | 256.5217 | 0.221 | -0.008 | -0.069 | 0.034254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0068508 | -0.011798
4.2787 | 256.7194 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00085077 | -0.011037
4.2819 | 256.917 | 0.183 | 0.038 | -0.084 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.00074923 | -0.011026
4.2852 | 257.1146 | 0.221 | -0.023 | -0.031 | 0.034254 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.010424
4.2885 | 257.3123 | 0.16 | 0 | -0.008 | -0.026746 | -0.029078 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.010275
4.2918 | 257.5099 | 0.153 | 0.061 | 0 | -0.033746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.0067492 | -0.011471
4.2951 | 257.7075 | 0.13 | 0.038 | -0.069 | -0.056746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.011349 | -0.013259
4.2984 | 257.9051 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.014751
4.3017 | 258.1028 | 0.221 | 0.015 | -0.061 | 0.034254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.014445
4.305 | 258.3004 | 0.275 | 0.015 | -0.031 | 0.088254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.017651 | -0.012023
4.3083 | 258.498 | 0.244 | 0.038 | 0 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.011451 | -0.0091478
4.3116 | 258.6957 | 0.214 | 0.031 | -0.015 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0054508 | -0.0074777
4.3149 | 258.8933 | 0.244 | 0.038 | -0.031 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.0058076
4.3182 | 259.0909 | 0.244 | 0.046 | -0.084 | 0.057254 | 0.016922 | -0.045583 | 0.011451 | -0.0035446
4.3215 | 259.2885 | 0.122 | 0.031 | -0.023 | -0.064746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.012949 | -0.0036926
4.3248 | 259.4862 | 0.244 | 0.008 | -0.061 | 0.057254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.011451 | -0.0038407
4.3281 | 259.6838 | 0.191 | 0.038 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.0026251
4.3314 | 259.8814 | 0.122 | 0.069 | -0.031 | -0.064746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.012949 | -0.0038206
4.3347 | 260.0791 | 0.16 | -0.046 | 0.008 | -0.026746 | -0.075078 | 0.046417 | -0.0053492 | -0.0056288
4.3379 | 260.2767 | 0.16 | 0.038 | -0.038 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.006686
4.3412 | 260.4743 | 0.214 | 0.038 | -0.008 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.0066759
4.3445 | 260.6719 | 0.168 | 0.008 | -0.069 | -0.018746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.0065078
4.3478 | 260.8696 | 0.153 | 0.099 | -0.031 | -0.033746 | 0.069922 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.0075452
4.3511 | 261.0672 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.0087407
4.3544 | 261.2648 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.0095014
4.3577 | 261.4625 | 0.153 | -0.015 | -0.023 | -0.033746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.0104
4.361 | 261.6601 | 0.153 | 0.038 | -0.023 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0067492 | -0.011734
4.3643 | 261.8577 | 0.183 | -0.038 | -0.023 | -0.0037461 | -0.067078 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.012475
4.3676 | 262.0553 | 0.145 | -0.023 | -0.031 | -0.041746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.013374
4.3709 | 262.253 | 0.168 | 0.015 | -0.076 | -0.018746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.01457
4.3742 | 262.4506 | 0.16 | 0.038 | -0.046 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.015469
4.3775 | 262.6482 | 0.206 | 0.023 | 0 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.015617
4.3808 | 262.8458 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.015469
4.3841 | 263.0435 | 0.206 | 0.053 | -0.061 | 0.019254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.01532
4.3874 | 263.2411 | 0.145 | 0.038 | -0.031 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.015765
4.3906 | 263.4387 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.016051
4.3939 | 263.6364 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.015745
4.3972 | 263.834 | 0.145 | 0.099 | -0.061 | -0.041746 | 0.069922 | -0.022583 | -0.0083492 | -0.016802
4.4005 | 264.0316 | 0.214 | -0.038 | -0.061 | 0.027254 | -0.067078 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.017088
4.4038 | 264.2292 | 0.198 | 0.038 | -0.046 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.016327
4.4071 | 264.4269 | 0.16 | 0.023 | -0.015 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.016633
4.4104 | 264.6245 | 0.221 | 0.046 | -0.038 | 0.034254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.016485
4.4137 | 264.8221 | 0.221 | -0.076 | -0.053 | 0.034254 | -0.10508 | -0.014583 | 0.0068508 | -0.015131
4.417 | 265.0198 | 0.183 | 0 | -0.069 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.014528
4.4203 | 265.2174 | 0.16 | -0.031 | -0.008 | -0.026746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.015131
4.4236 | 265.415 | 0.175 | -0.046 | -0.038 | -0.011746 | -0.075078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.015891
4.4269 | 265.6126 | 0.237 | -0.008 | 0 | 0.050254 | -0.037078 | 0.038417 | 0.010051 | -0.01513
4.4302 | 265.8103 | 0.145 | 0.015 | -0.053 | -0.041746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0083492 | -0.014962
4.4335 | 266.0079 | 0.206 | -0.023 | -0.015 | 0.019254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0038508 | -0.015407
4.4368 | 266.2055 | 0.153 | -0.008 | -0.053 | -0.033746 | -0.037078 | -0.014583 | -0.0067492 | -0.015693
4.4401 | 266.4032 | 0.122 | 0.046 | -0.031 | -0.064746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.012949 | -0.01764
4.4433 | 266.6008 | 0.191 | 0.092 | -0.061 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.018835
4.4466 | 266.7984 | 0.206 | -0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.018371
4.4499 | 266.996 | 0.244 | 0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.016859
4.4532 | 267.1937 | 0.237 | -0.031 | -0.038 | 0.050254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.014734
4.4565 | 267.3913 | 0.206 | 0.023 | -0.069 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.01336
4.4598 | 267.5889 | 0.214 | -0.015 | -0.031 | 0.027254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.012441
4.4631 | 267.7866 | 0.153 | 0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.012569
4.4664 | 267.9842 | 0.137 | -0.046 | 0.008 | -0.049746 | -0.075078 | 0.046417 | -0.0099492 | -0.01422
4.4697 | 268.1818 | 0.229 | -0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.014368
4.473 | 268.3794 | 0.183 | -0.031 | -0.046 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.013607
4.4763 | 268.5771 | 0.168 | 0.038 | -0.023 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.014051
4.4796 | 268.7747 | 0.13 | 0.038 | 0.015 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.053417 | -0.011349 | -0.015543
4.4829 | 268.9723 | 0.13 | 0.069 | -0.053 | -0.056746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.011349 | -0.017786
4.4862 | 269.17 | 0.175 | -0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.01914
4.4895 | 269.3676 | 0.13 | 0.053 | -0.023 | -0.056746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.011349 | -0.020493
4.4928 | 269.5652 | 0.183 | 0.023 | -0.023 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.021689
4.496 | 269.7628 | 0.137 | 0.015 | -0.069 | -0.049746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0099492 | -0.022746
4.4993 | 269.9605 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.011451 | -0.022597
4.5026 | 270.1581 | 0.198 | 0.031 | -0.114 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.075583 | 0.0022508 | -0.021244
4.5059 | 270.3557 | 0.183 | 0.099 | -0.061 | -0.0037461 | 0.069922 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.021095
4.5092 | 270.5534 | 0.206 | 0.061 | -0.092 | 0.019254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0038508 | -0.020789
4.5125 | 270.751 | 0.206 | -0.008 | -0.046 | 0.019254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.020028
4.5158 | 270.9486 | 0.168 | 0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.020018
4.5191 | 271.1462 | 0.198 | -0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.020166
4.5224 | 271.3439 | 0.13 | 0.008 | -0.099 | -0.056746 | -0.021078 | -0.060583 | -0.011349 | -0.021065
4.5257 | 271.5415 | 0.16 | 0.031 | -0.053 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0053492 | -0.022715
4.529 | 271.7391 | 0.16 | 0.038 | 0 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0053492 | -0.023772
4.5323 | 271.9368 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.02392
4.5356 | 272.1344 | 0.145 | -0.015 | -0.053 | -0.041746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0083492 | -0.024365
4.5389 | 272.332 | 0.198 | 0 | -0.061 | 0.011254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0022508 | -0.024967
4.5422 | 272.5296 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.024522
4.5455 | 272.7273 | 0.198 | 0.076 | -0.053 | 0.011254 | 0.046922 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.024078
4.5487 | 272.9249 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.023929
4.552 | 273.1225 | 0.206 | 0.053 | 0.023 | 0.019254 | 0.023922 | 0.061417 | 0.0038508 | -0.023623
4.5553 | 273.3202 | 0.122 | 0.046 | -0.046 | -0.064746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.012949 | -0.024522
4.5586 | 273.5178 | 0.168 | 0.076 | -0.069 | -0.018746 | 0.046922 | -0.030583 | -0.0037492 | -0.026172
4.5619 | 273.7154 | 0.191 | 0.015 | -0.069 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.026458
4.5652 | 273.913 | 0.221 | -0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.025697
4.5685 | 274.1107 | 0.191 | 0.038 | -0.008 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.00085077 | -0.024936
4.5718 | 274.3083 | 0.183 | 0.046 | -0.046 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.024926
4.5751 | 274.5059 | 0.153 | 0.023 | -0.084 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0067492 | -0.025667
4.5784 | 274.7036 | 0.168 | 0.023 | 0 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.026704
4.5817 | 274.9012 | 0.175 | 0.008 | -0.046 | -0.011746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.027307
4.585 | 275.0988 | 0.221 | 0.076 | 0.008 | 0.034254 | 0.046922 | 0.046417 | 0.0068508 | -0.026862
4.5883 | 275.2964 | 0.153 | 0 | -0.076 | -0.033746 | -0.029078 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.026852
4.5916 | 275.4941 | 0.153 | 0.046 | -0.069 | -0.033746 | 0.016922 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.028186
4.5949 | 275.6917 | 0.183 | 0.023 | -0.038 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.028927
4.5982 | 275.8893 | 0.214 | 0.008 | -0.031 | 0.027254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.028462
4.6014 | 276.087 | 0.183 | 0.038 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.00074923 | -0.027998
4.6047 | 276.2846 | 0.237 | 0.053 | -0.008 | 0.050254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.010051 | -0.027079
4.608 | 276.4822 | 0.214 | 0.092 | 0.008 | 0.027254 | 0.062922 | 0.046417 | 0.0054508 | -0.025547
4.6113 | 276.6798 | 0.206 | 0.008 | -0.061 | 0.019254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.024628
4.6146 | 276.8775 | 0.175 | 0.023 | -0.008 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.024479
4.6179 | 277.0751 | 0.183 | -0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.024786
4.6212 | 277.2727 | 0.107 | 0 | -0.008 | -0.079746 | -0.029078 | 0.030417 | -0.015949 | -0.026436
4.6245 | 277.4704 | 0.183 | 0.031 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.028086
4.6278 | 277.668 | 0.221 | -0.008 | -0.023 | 0.034254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.027483
4.6311 | 277.8656 | 0.191 | -0.038 | -0.038 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.026722
4.6344 | 278.0632 | 0.168 | 0.023 | -0.023 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.027008
4.6377 | 278.2609 | 0.168 | 0 | -0.092 | -0.018746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0037492 | -0.027749
4.641 | 278.4585 | 0.237 | 0.046 | -0.061 | 0.050254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.010051 | -0.027126
4.6443 | 278.6561 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.025911
4.6476 | 278.8538 | 0.153 | 0 | -0.092 | -0.033746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0067492 | -0.026355
4.6509 | 279.0514 | 0.229 | 0.053 | -0.031 | 0.042254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.026187
4.6542 | 279.249 | 0.237 | 0.084 | -0.076 | 0.050254 | 0.054922 | -0.037583 | 0.010051 | -0.024359
4.6574 | 279.4466 | 0.175 | 0.038 | -0.053 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.023598
4.6607 | 279.6443 | 0.168 | -0.038 | -0.031 | -0.018746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0037492 | -0.024201
4.664 | 279.8419 | 0.122 | 0.023 | -0.038 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.012949 | -0.025851
4.6673 | 280.0395 | 0.168 | 0.046 | -0.053 | -0.018746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.027501
4.6706 | 280.2372 | 0.183 | 0.008 | -0.061 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.027945
4.6739 | 280.4348 | 0.153 | 0.046 | 0 | -0.033746 | 0.016922 | 0.038417 | -0.0067492 | -0.028686
4.6772 | 280.6324 | 0.198 | 0.023 | -0.046 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.029131
4.6805 | 280.83 | 0.206 | 0.061 | 0.015 | 0.019254 | 0.031922 | 0.053417 | 0.0038508 | -0.028528
4.6838 | 281.0277 | 0.191 | 0.015 | -0.069 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.028063
4.6871 | 281.2253 | 0.168 | -0.015 | -0.023 | -0.018746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.02835
4.6904 | 281.4229 | 0.13 | 0.092 | -0.076 | -0.056746 | 0.062922 | -0.037583 | -0.011349 | -0.029842
4.6937 | 281.6206 | 0.153 | 0.053 | -0.061 | -0.033746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0067492 | -0.03163
4.697 | 281.8182 | 0.16 | 0.023 | -0.038 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.032825
4.7003 | 282.0158 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.033428
4.7036 | 282.2134 | 0.214 | 0.069 | -0.046 | 0.027254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.032963
4.7069 | 282.4111 | 0.206 | 0.053 | -0.069 | 0.019254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.032044
4.7101 | 282.6087 | 0.237 | 0.076 | -0.099 | 0.050254 | 0.046922 | -0.060583 | 0.010051 | -0.030671
4.7134 | 282.8063 | 0.168 | -0.023 | -0.023 | -0.018746 | -0.052078 | 0.015417 | -0.0037492 | -0.030048
4.7167 | 283.004 | 0.183 | 0.053 | -0.008 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.030417 | -0.00074923 | -0.030492
4.72 | 283.2016 | 0.198 | -0.008 | -0.122 | 0.011254 | -0.037078 | -0.083583 | 0.0022508 | -0.030344
4.7233 | 283.3992 | 0.168 | 0.031 | 0.008 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0037492 | -0.030492
4.7266 | 283.5968 | 0.198 | 0.008 | -0.069 | 0.011254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.03064
4.7299 | 283.7945 | 0.214 | 0.038 | 0 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0054508 | -0.029879
4.7332 | 283.9921 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.029118
4.7365 | 284.1897 | 0.183 | 0.038 | -0.023 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.02897
4.7398 | 284.3874 | 0.107 | 0.053 | 0 | -0.079746 | 0.023922 | 0.038417 | -0.015949 | -0.03062
4.7431 | 284.585 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.032428
4.7464 | 284.7826 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.032892
4.7497 | 284.9802 | 0.206 | 0.015 | -0.084 | 0.019254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.0038508 | -0.032744
4.753 | 285.1779 | 0.214 | 0.084 | -0.046 | 0.027254 | 0.054922 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.031825
4.7563 | 285.3755 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.031202
4.7596 | 285.5731 | 0.191 | -0.038 | -0.053 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.031034
4.7628 | 285.7708 | 0.153 | 0.084 | -0.038 | -0.033746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.031617
4.7661 | 285.9684 | 0.122 | 0.023 | -0.038 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.012949 | -0.033563
4.7694 | 286.166 | 0.191 | 0.092 | -0.069 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.030583 | 0.00085077 | -0.034759
4.7727 | 286.3636 | 0.175 | -0.015 | -0.053 | -0.011746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.034907
4.776 | 286.5613 | 0.16 | 0.046 | -0.038 | -0.026746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.035668
4.7793 | 286.7589 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.035519
4.7826 | 286.9565 | 0.168 | -0.015 | -0.046 | -0.018746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0037492 | -0.035213
4.7859 | 287.1542 | 0.183 | -0.038 | -0.053 | -0.0037461 | -0.067078 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.035657
4.7892 | 287.3518 | 0.175 | 0.038 | -0.092 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.053583 | -0.0023492 | -0.035963
4.7925 | 287.5494 | 0.206 | 0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.035815
4.7958 | 287.747 | 0.221 | 0.061 | -0.023 | 0.034254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.034758
4.7991 | 287.9447 | 0.206 | 0.038 | 0.015 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.053417 | 0.0038508 | -0.0337
4.8024 | 288.1423 | 0.198 | -0.053 | -0.023 | 0.011254 | -0.082078 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.033097
4.8057 | 288.3399 | 0.145 | -0.061 | -0.053 | -0.041746 | -0.090078 | -0.014583 | -0.0083492 | -0.0337
4.809 | 288.5375 | 0.214 | 0.015 | -0.069 | 0.027254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0054508 | -0.033986
4.8123 | 288.7352 | 0.214 | -0.061 | -0.038 | 0.027254 | -0.090078 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.032909
4.8155 | 288.9328 | 0.137 | 0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0099492 | -0.033354
4.8188 | 289.1304 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.033956
4.8221 | 289.3281 | 0.198 | 0.092 | -0.076 | 0.011254 | 0.062922 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.033353
4.8254 | 289.5257 | 0.16 | 0.031 | -0.023 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.033659
4.8287 | 289.7233 | 0.16 | -0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.034717
4.832 | 289.9209 | 0.084 | -0.076 | -0.008 | -0.10275 | -0.10508 | 0.030417 | -0.020549 | -0.037276
4.8353 | 290.1186 | 0.191 | 0.015 | 0.015 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.039222
4.8386 | 290.3162 | 0.198 | 0 | -0.099 | 0.011254 | -0.029078 | -0.060583 | 0.0022508 | -0.038916
4.8419 | 290.5138 | 0.206 | 0.031 | -0.008 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.038313
4.8452 | 290.7115 | 0.206 | 0.031 | -0.023 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.037552
4.8485 | 290.9091 | 0.168 | 0 | -0.046 | -0.018746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0037492 | -0.037542
4.8518 | 291.1067 | 0.206 | 0.069 | -0.084 | 0.019254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.0038508 | -0.037532
4.8551 | 291.3043 | 0.069 | 0 | -0.023 | -0.11775 | -0.029078 | 0.015417 | -0.023549 | -0.039478
4.8584 | 291.502 | 0.206 | 0.046 | 0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0038508 | -0.041425
4.8617 | 291.6996 | 0.191 | -0.008 | 0.008 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.046417 | 0.00085077 | -0.04096
4.865 | 291.8972 | 0.145 | 0.023 | -0.023 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.041701
4.8682 | 292.0949 | 0.229 | 0.038 | -0.031 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0084508 | -0.041691
4.8715 | 292.2925 | 0.198 | 0 | -0.107 | 0.011254 | -0.029078 | -0.068583 | 0.0022508 | -0.040634
4.8748 | 292.4901 | 0.206 | 0.031 | -0.046 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.040031
4.8781 | 292.6877 | 0.16 | 0.046 | -0.023 | -0.026746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0053492 | -0.040179
4.8814 | 292.8854 | 0.221 | 0.076 | -0.008 | 0.034254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.0068508 | -0.04003
4.8847 | 293.083 | 0.206 | 0.023 | -0.046 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.038973
4.888 | 293.2806 | 0.229 | 0.061 | -0.053 | 0.042254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0084508 | -0.037757
4.8913 | 293.4783 | 0.137 | 0.038 | -0.015 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0099492 | -0.037905
4.8946 | 293.6759 | 0.198 | 0.107 | -0.046 | 0.011254 | 0.077922 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.038666
4.8979 | 293.8735 | 0.198 | 0.076 | -0.092 | 0.011254 | 0.046922 | -0.053583 | 0.0022508 | -0.038221
4.9012 | 294.0711 | 0.206 | -0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.037618
4.9045 | 294.2688 | 0.214 | 0.008 | -0.038 | 0.027254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.036699
4.9078 | 294.4664 | 0.168 | -0.015 | -0.061 | -0.018746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.036531
4.9111 | 294.664 | 0.153 | 0.031 | -0.008 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0067492 | -0.037568
4.9144 | 294.8617 | 0.206 | -0.031 | -0.053 | 0.019254 | -0.060078 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.037855
4.9177 | 295.0593 | 0.114 | 0.015 | -0.069 | -0.072746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.014549 | -0.038912
4.9209 | 295.2569 | 0.198 | 0.061 | -0.046 | 0.011254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.040127
4.9242 | 295.4545 | 0.191 | 0.008 | -0.046 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.039821
4.9275 | 295.6522 | 0.237 | 0.008 | -0.061 | 0.050254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.010051 | -0.038744
4.9308 | 295.8498 | 0.221 | 0.008 | -0.038 | 0.034254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.037073
4.9341 | 296.0474 | 0.191 | 0.038 | -0.061 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.036312
4.9374 | 296.2451 | 0.137 | 0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0099492 | -0.037211
4.9407 | 296.4427 | 0.16 | -0.008 | -0.107 | -0.026746 | -0.037078 | -0.068583 | -0.0053492 | -0.038723
4.944 | 296.6403 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.038713
4.9473 | 296.8379 | 0.198 | 0.053 | -0.015 | 0.011254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.037952
4.9506 | 297.0356 | 0.175 | 0.053 | -0.076 | -0.011746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.0023492 | -0.037962
4.9539 | 297.2332 | 0.137 | -0.046 | -0.069 | -0.049746 | -0.075078 | -0.030583 | -0.0099492 | -0.039177
4.9572 | 297.4308 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.040234
4.9605 | 297.6285 | 0.198 | 0.084 | -0.069 | 0.011254 | 0.054922 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.040086
4.9638 | 297.8261 | 0.252 | 0.038 | -0.015 | 0.065254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.013051 | -0.038574
4.9671 | 298.0237 | 0.198 | 0.046 | -0.038 | 0.011254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.037062
4.9704 | 298.2213 | 0.183 | 0.069 | -0.038 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.036914
4.9736 | 298.419 | 0.13 | 0.023 | -0.061 | -0.056746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.011349 | -0.038109
4.9769 | 298.6166 | 0.206 | 0.015 | -0.038 | 0.019254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0038508 | -0.03885
4.9802 | 298.8142 | 0.198 | 0.084 | -0.031 | 0.011254 | 0.054922 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.038247
4.9835 | 299.0119 | 0.191 | 0.084 | -0.038 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.037941
4.9868 | 299.2095 | 0.183 | 0.031 | -0.099 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.00074923 | -0.037931
4.9901 | 299.4071 | 0.175 | 0.008 | -0.107 | -0.011746 | -0.021078 | -0.068583 | -0.0023492 | -0.038237
4.9934 | 299.6047 | 0.191 | -0.084 | -0.053 | 0.0042539 | -0.11308 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.038385
4.9967 | 299.8024 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.038375
5 | 300 | 0.237 | 0.008 | -0.076 | 0.050254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.010051 | -0.037456
5.0033 | 300.1976 | 0.221 | 0.053 | 0 | 0.034254 | 0.023922 | 0.038417 | 0.0068508 | -0.035785
5.0066 | 300.3953 | 0.214 | 0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0054508 | -0.03457
5.0099 | 300.5929 | 0.183 | 0.084 | -0.023 | -0.0037461 | 0.054922 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.034105
5.0132 | 300.7905 | 0.168 | 0.015 | -0.038 | -0.018746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.03455
5.0165 | 300.9881 | 0.191 | 0.046 | -0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.034836
5.0198 | 301.1858 | 0.145 | 0.023 | -0.107 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.0083492 | -0.035577
5.0231 | 301.3834 | 0.145 | -0.023 | -0.031 | -0.041746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.037227
5.0264 | 301.581 | 0.107 | 0.031 | -0.008 | -0.079746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.015949 | -0.039628
5.0296 | 301.7787 | 0.145 | 0.023 | -0.015 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.042029
5.0329 | 301.9763 | 0.237 | 0.031 | -0.038 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.041861
5.0362 | 302.1739 | 0.244 | 0.023 | -0.046 | 0.057254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.011451 | -0.039737
5.0395 | 302.3715 | 0.259 | 0.099 | -0.076 | 0.072254 | 0.069922 | -0.037583 | 0.014451 | -0.037177
5.0428 | 302.5692 | 0.122 | 0.038 | -0.069 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.012949 | -0.037029
5.0461 | 302.7668 | 0.221 | 0.008 | -0.107 | 0.034254 | -0.021078 | -0.068583 | 0.0068508 | -0.037631
5.0494 | 302.9644 | 0.252 | 0 | 0.008 | 0.065254 | -0.029078 | 0.046417 | 0.013051 | -0.035665
5.0527 | 303.1621 | 0.183 | 0.053 | -0.023 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.034449
5.056 | 303.3597 | 0.183 | 0.046 | -0.084 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.045583 | -0.00074923 | -0.034597
5.0593 | 303.5573 | 0.168 | 0.061 | 0.038 | -0.018746 | 0.031922 | 0.076417 | -0.0037492 | -0.035042
5.0626 | 303.7549 | 0.122 | 0.023 | -0.008 | -0.064746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.012949 | -0.036692
5.0659 | 303.9526 | 0.237 | -0.015 | -0.023 | 0.050254 | -0.044078 | 0.015417 | 0.010051 | -0.036978
5.0692 | 304.1502 | 0.198 | 0.015 | 0.008 | 0.011254 | -0.014078 | 0.046417 | 0.0022508 | -0.035763
5.0725 | 304.3478 | 0.229 | 0.023 | -0.061 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.034705
5.0758 | 304.5455 | 0.221 | 0.008 | -0.038 | 0.034254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0068508 | -0.033193
5.0791 | 304.7431 | 0.244 | 0.084 | -0.031 | 0.057254 | 0.054922 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.031385
5.0823 | 304.9407 | 0.175 | 0.038 | -0.084 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.030485
5.0856 | 305.1383 | 0.221 | 0.053 | -0.023 | 0.034254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.030041
5.0889 | 305.336 | 0.198 | 0.008 | 0 | 0.011254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0022508 | -0.029141
5.0922 | 305.5336 | 0.214 | 0.038 | -0.084 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0054508 | -0.02838
5.0955 | 305.7312 | 0.198 | 0.122 | -0.038 | 0.011254 | 0.092922 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.027619
5.0988 | 305.9289 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.027313
5.1021 | 306.1265 | 0.214 | -0.008 | -0.008 | 0.027254 | -0.037078 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.02669
5.1054 | 306.3241 | 0.175 | -0.031 | -0.038 | -0.011746 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.026384
5.1087 | 306.5217 | 0.198 | 0.046 | -0.038 | 0.011254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.026393
5.112 | 306.7194 | 0.252 | -0.008 | -0.061 | 0.065254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.013051 | -0.024881
5.1153 | 306.917 | 0.214 | 0.023 | -0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0054508 | -0.023053
5.1186 | 307.1146 | 0.206 | 0.084 | -0.061 | 0.019254 | 0.054922 | -0.022583 | 0.0038508 | -0.022134
5.1219 | 307.3123 | 0.198 | 0.038 | -0.069 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.030583 | 0.0022508 | -0.021531
5.1252 | 307.5099 | 0.175 | -0.008 | -0.099 | -0.011746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0023492 | -0.021541
5.1285 | 307.7075 | 0.183 | -0.031 | -0.038 | -0.0037461 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.021847
5.1318 | 307.9051 | 0.175 | -0.008 | -0.084 | -0.011746 | -0.037078 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.022153
5.135 | 308.1028 | 0.221 | 0.038 | -0.046 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.021708
5.1383 | 308.3004 | 0.183 | 0.038 | -0.038 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.021105
5.1416 | 308.498 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.020799
5.1449 | 308.6957 | 0.168 | 0.031 | -0.046 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037492 | -0.020789
5.1482 | 308.8933 | 0.214 | 0.023 | -0.061 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0054508 | -0.020621
5.1515 | 309.0909 | 0.198 | 0.031 | -0.038 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.01986
5.1548 | 309.2885 | 0.214 | 0.046 | -0.023 | 0.027254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.019099
5.1581 | 309.4862 | 0.244 | 0.015 | 0.023 | 0.057254 | -0.014078 | 0.061417 | 0.011451 | -0.017429
5.1614 | 309.6838 | 0.16 | -0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.016826
5.1647 | 309.8814 | 0.244 | 0.008 | -0.023 | 0.057254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.011451 | -0.016223
5.168 | 310.0791 | 0.183 | 0.023 | -0.076 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.00074923 | -0.015165
5.1713 | 310.2767 | 0.153 | 0.008 | -0.076 | -0.033746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.015906
5.1746 | 310.4743 | 0.259 | 0.046 | -0.061 | 0.072254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.014451 | -0.015145
5.1779 | 310.6719 | 0.13 | 0.046 | 0.008 | -0.056746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.011349 | -0.014839
5.1812 | 310.8696 | 0.122 | 0.008 | -0.015 | -0.064746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.012949 | -0.01724
5.1845 | 311.0672 | 0.191 | -0.038 | -0.053 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.018435
5.1877 | 311.2648 | 0.168 | 0.092 | -0.015 | -0.018746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.018722
5.191 | 311.4625 | 0.183 | 0.023 | 0 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.00074923 | -0.019166
5.1943 | 311.6601 | 0.122 | 0.038 | -0.061 | -0.064746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.012949 | -0.02052
5.1976 | 311.8577 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.021419
5.2009 | 312.0553 | 0.237 | 0.053 | -0.061 | 0.050254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.010051 | -0.020045
5.2042 | 312.253 | 0.145 | 0.015 | 0.008 | -0.041746 | -0.014078 | 0.046417 | -0.0083492 | -0.019877
5.2075 | 312.4506 | 0.153 | 0.046 | -0.008 | -0.033746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0067492 | -0.021369
5.2108 | 312.6482 | 0.206 | 0.046 | -0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.021655
5.2141 | 312.8458 | 0.237 | 0.053 | -0.023 | 0.050254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.010051 | -0.020282
5.2174 | 313.0435 | 0.198 | -0.046 | -0.023 | 0.011254 | -0.075078 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.019066
5.2207 | 313.2411 | 0.191 | 0.076 | -0.053 | 0.0042539 | 0.046922 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.01876
5.224 | 313.4387 | 0.168 | 0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.019046
5.2273 | 313.6364 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.019649
5.2306 | 313.834 | 0.198 | 0.008 | -0.053 | 0.011254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.019658
5.2339 | 314.0316 | 0.214 | 0.069 | -0.038 | 0.027254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.018897
5.2372 | 314.2292 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.018433
5.2404 | 314.4269 | 0.214 | 0.038 | -0.046 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.017968
5.2437 | 314.6245 | 0.153 | 0.008 | -0.053 | -0.033746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0067492 | -0.018096
5.247 | 314.8221 | 0.198 | 0.069 | -0.076 | 0.011254 | 0.039922 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.018541
5.2503 | 315.0198 | 0.198 | 0.053 | -0.046 | 0.011254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.0022508 | -0.018096
5.2536 | 315.2174 | 0.175 | 0.061 | -0.046 | -0.011746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0023492 | -0.018106
5.2569 | 315.415 | 0.229 | 0.015 | -0.061 | 0.042254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.017503
5.2602 | 315.6126 | 0.183 | -0.038 | -0.031 | -0.0037461 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.016742
5.2635 | 315.8103 | 0.198 | 0.061 | -0.023 | 0.011254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.016594
5.2668 | 316.0079 | 0.214 | 0 | -0.046 | 0.027254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.0054508 | -0.015833
5.2701 | 316.2055 | 0.175 | 0.038 | -0.031 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.015526
5.2734 | 316.4032 | 0.175 | 0.038 | -0.061 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0023492 | -0.01599
5.2767 | 316.6008 | 0.237 | 0.023 | -0.046 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.015229
5.28 | 316.7984 | 0.214 | 0.015 | -0.008 | 0.027254 | -0.014078 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.013698
5.2833 | 316.996 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.012937
5.2866 | 317.1937 | 0.198 | 0.023 | -0.023 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.012492
5.2899 | 317.3913 | 0.191 | 0.015 | 0.023 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.061417 | 0.00085077 | -0.012185
5.2931 | 317.5889 | 0.214 | -0.015 | -0.076 | 0.027254 | -0.044078 | -0.037583 | 0.0054508 | -0.011563
5.2964 | 317.7866 | 0.145 | 0.084 | -0.053 | -0.041746 | 0.054922 | -0.014583 | -0.0083492 | -0.011849
5.2997 | 317.9842 | 0.229 | 0.076 | -0.061 | 0.042254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0084508 | -0.011839
5.303 | 318.1818 | 0.153 | 0.069 | -0.015 | -0.033746 | 0.039922 | 0.023417 | -0.0067492 | -0.011671
5.3063 | 318.3794 | 0.168 | -0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0037492 | -0.012708
5.3096 | 318.5771 | 0.183 | 0.053 | -0.069 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.030583 | -0.00074923 | -0.013153
5.3129 | 318.7747 | 0.198 | 0.038 | -0.031 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.013004
5.3162 | 318.9723 | 0.191 | 0.031 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.012698
5.3195 | 319.17 | 0.198 | 0.023 | -0.023 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0022508 | -0.012391
5.3228 | 319.3676 | 0.153 | 0.053 | -0.053 | -0.033746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0067492 | -0.012836
5.3261 | 319.5652 | 0.183 | 0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.013577
5.3294 | 319.7628 | 0.206 | 0.046 | -0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.01327
5.3327 | 319.9605 | 0.206 | 0.092 | -0.069 | 0.019254 | 0.062922 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.012509
5.336 | 320.1581 | 0.16 | 0.031 | -0.046 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.012657
5.3393 | 320.3557 | 0.191 | 0.015 | -0.023 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.015417 | 0.00085077 | -0.013102
5.3426 | 320.5534 | 0.175 | 0.023 | -0.053 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.01325
5.3458 | 320.751 | 0.183 | 0 | -0.015 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.013556
5.3491 | 320.9486 | 0.298 | -0.008 | -0.069 | 0.11125 | -0.037078 | -0.030583 | 0.022251 | -0.011431
5.3524 | 321.1462 | 0.175 | 0.038 | -0.038 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.0094649
5.3557 | 321.3439 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.0097711
5.359 | 321.5415 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0053492 | -0.010374
5.3623 | 321.7391 | 0.191 | 0.023 | -0.053 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.010818
5.3656 | 321.9368 | 0.206 | 0.099 | -0.046 | 0.019254 | 0.069922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.010354
5.3689 | 322.1344 | 0.214 | 0.038 | -0.023 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.0094345
5.3722 | 322.332 | 0.191 | 0.069 | 0.015 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.053417 | 0.00085077 | -0.0088118
5.3755 | 322.5296 | 0.183 | 0.031 | -0.031 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.0088018
5.3788 | 322.7273 | 0.244 | 0.061 | -0.053 | 0.057254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.011451 | -0.0077443
5.3821 | 322.9249 | 0.175 | 0.053 | -0.122 | -0.011746 | 0.023922 | -0.083583 | -0.0023492 | -0.006845
5.3854 | 323.1225 | 0.183 | 0.038 | -0.053 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.0071512
5.3887 | 323.3202 | 0.145 | 0.061 | 0.015 | -0.041746 | 0.031922 | 0.053417 | -0.0083492 | -0.0080502
5.392 | 323.5178 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0053492 | -0.0094038
5.3953 | 323.7154 | 0.183 | -0.031 | -0.053 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.014583 | -0.00074923 | -0.010006
5.3986 | 323.913 | 0.191 | 0.031 | 0 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.00085077 | -0.0099964
5.4018 | 324.1107 | 0.13 | 0.015 | -0.038 | -0.056746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.011349 | -0.011034
5.4051 | 324.3083 | 0.137 | -0.008 | -0.076 | -0.049746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.013138
5.4084 | 324.5059 | 0.198 | 0.031 | -0.015 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.013899
5.4117 | 324.7036 | 0.145 | 0.023 | -0.076 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0083492 | -0.014502
5.415 | 324.9012 | 0.183 | 0.038 | -0.099 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.060583 | -0.00074923 | -0.015401
5.4183 | 325.0988 | 0.237 | 0.023 | -0.015 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.010051 | -0.014482
5.4216 | 325.2964 | 0.214 | 0.008 | -0.008 | 0.027254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0054508 | -0.01295
5.4249 | 325.4941 | 0.153 | 0.061 | -0.038 | -0.033746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.013078
5.4282 | 325.6917 | 0.13 | -0.008 | -0.008 | -0.056746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.011349 | -0.014867
5.4315 | 325.8893 | 0.153 | 0.084 | -0.046 | -0.033746 | 0.054922 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.016655
5.4348 | 326.087 | 0.221 | 0 | 0 | 0.034254 | -0.029078 | 0.038417 | 0.0068508 | -0.016645
5.4381 | 326.2846 | 0.275 | 0.053 | -0.046 | 0.088254 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.017651 | -0.014224
5.4414 | 326.4822 | 0.191 | 0.046 | -0.015 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.012396
5.4447 | 326.6798 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.012978
5.448 | 326.8775 | 0.16 | 0.107 | -0.061 | -0.026746 | 0.077922 | -0.022583 | -0.0053492 | -0.014174
5.4513 | 327.0751 | 0.183 | 0.038 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.00074923 | -0.014777
5.4545 | 327.2727 | 0.168 | 0.107 | -0.061 | -0.018746 | 0.077922 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.015221
5.4578 | 327.4704 | 0.191 | -0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.015507
5.4611 | 327.668 | 0.198 | 0.031 | 0 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0022508 | -0.015201
5.4644 | 327.8656 | 0.183 | 0.008 | 0.053 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.091417 | -0.00074923 | -0.015053
5.4677 | 328.0632 | 0.114 | 0.069 | -0.046 | -0.072746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.014549 | -0.016564
5.471 | 328.2609 | 0.229 | 0.053 | -0.076 | 0.042254 | 0.023922 | -0.037583 | 0.0084508 | -0.017167
5.4743 | 328.4585 | 0.191 | -0.023 | -0.015 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.023417 | 0.00085077 | -0.016248
5.4776 | 328.6561 | 0.175 | 0.038 | -0.069 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0023492 | -0.016396
5.4809 | 328.8538 | 0.122 | 0.053 | -0.015 | -0.064746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.012949 | -0.017908
5.4842 | 329.0514 | 0.237 | 0.023 | -0.099 | 0.050254 | -0.0060777 | -0.060583 | 0.010051 | -0.018194
5.4875 | 329.249 | 0.183 | 0.099 | -0.046 | -0.0037461 | 0.069922 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.017275
5.4908 | 329.4466 | 0.168 | 0.053 | 0 | -0.018746 | 0.023922 | 0.038417 | -0.0037492 | -0.017719
5.4941 | 329.6443 | 0.16 | 0.107 | -0.069 | -0.026746 | 0.077922 | -0.030583 | -0.0053492 | -0.018618
5.4974 | 329.8419 | 0.153 | 0.008 | -0.038 | -0.033746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.019814
5.5007 | 330.0395 | 0.183 | 0.038 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.020555
5.504 | 330.2372 | 0.206 | 0.038 | -0.008 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.020248
5.5072 | 330.4348 | 0.183 | 0.053 | -0.061 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.022583 | -0.00074923 | -0.019942
5.5105 | 330.6324 | 0.16 | 0.076 | -0.061 | -0.026746 | 0.046922 | -0.022583 | -0.0053492 | -0.020545
5.5138 | 330.83 | 0.214 | 0.038 | -0.038 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.020535
5.5171 | 331.0277 | 0.13 | 0.061 | -0.099 | -0.056746 | 0.031922 | -0.060583 | -0.011349 | -0.021117
5.5204 | 331.2253 | 0.198 | 0.076 | -0.038 | 0.011254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.022016
5.5237 | 331.4229 | 0.137 | 0.107 | 0.008 | -0.049746 | 0.077922 | 0.046417 | -0.0099492 | -0.022777
5.527 | 331.6206 | 0.191 | 0.053 | -0.046 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.0075835 | 0.00085077 | -0.023676
5.5303 | 331.8182 | 0.252 | 0 | -0.008 | 0.065254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.013051 | -0.022303
5.5336 | 332.0158 | 0.153 | 0.107 | -0.076 | -0.033746 | 0.077922 | -0.037583 | -0.0067492 | -0.02168
5.5369 | 332.2134 | 0.237 | 0.038 | -0.031 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.010051 | -0.021354
5.5402 | 332.4111 | 0.252 | 0.137 | -0.053 | 0.065254 | 0.10792 | -0.014583 | 0.013051 | -0.019071
5.5435 | 332.6087 | 0.16 | 0.13 | 0.023 | -0.026746 | 0.10092 | 0.061417 | -0.0053492 | -0.01831
5.5468 | 332.8063 | 0.191 | 0.015 | -0.038 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.00085077 | -0.018754
5.5501 | 333.004 | 0.191 | 0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.018586
5.5534 | 333.2016 | 0.191 | 0.038 | -0.107 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.068583 | 0.00085077 | -0.018418
5.5567 | 333.3992 | 0.252 | 0.023 | -0.031 | 0.065254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.013051 | -0.017044
5.5599 | 333.5968 | 0.175 | 0.046 | -0.015 | -0.011746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0023492 | -0.015987
5.5632 | 333.7945 | 0.175 | 0.053 | -0.13 | -0.011746 | 0.023922 | -0.091583 | -0.0023492 | -0.016451
5.5665 | 333.9921 | 0.206 | 0.038 | -0.008 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0038508 | -0.016303
5.5698 | 334.1897 | 0.183 | 0.053 | -0.038 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.015996
5.5731 | 334.3874 | 0.198 | -0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.044078 | 0.00041653 | 0.0022508 | -0.015848
5.5764 | 334.585 | 0.214 | 0.084 | -0.038 | 0.027254 | 0.054922 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.015087
5.5797 | 334.7826 | 0.114 | 0.015 | -0.023 | -0.072746 | -0.014078 | 0.015417 | -0.014549 | -0.015986
5.583 | 334.9802 | 0.145 | 0.046 | -0.053 | -0.041746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0083492 | -0.018249
5.5863 | 335.1779 | 0.16 | 0.023 | -0.031 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0053492 | -0.019602
5.5896 | 335.3755 | 0.206 | -0.061 | 0.046 | 0.019254 | -0.090078 | 0.084417 | 0.0038508 | -0.01975
5.5929 | 335.5731 | 0.145 | 0 | -0.031 | -0.041746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.020195
5.5962 | 335.7708 | 0.221 | -0.015 | -0.023 | 0.034254 | -0.044078 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.020343
5.5995 | 335.9684 | 0.214 | 0.031 | -0.023 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0054508 | -0.019127
5.6028 | 336.166 | 0.114 | 0 | -0.046 | -0.072746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.014549 | -0.020026
5.6061 | 336.3636 | 0.122 | 0.038 | -0.015 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.012949 | -0.022744
5.6094 | 336.5613 | 0.214 | 0.008 | 0.031 | 0.027254 | -0.021078 | 0.069417 | 0.0054508 | -0.023485
5.6126 | 336.7589 | 0.214 | -0.015 | -0.031 | 0.027254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.022407
5.6159 | 336.9565 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.021192
5.6192 | 337.1542 | 0.221 | 0.038 | -0.023 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0068508 | -0.019838
5.6225 | 337.3518 | 0.145 | 0.061 | -0.031 | -0.041746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0083492 | -0.019986
5.6258 | 337.5494 | 0.175 | -0.008 | -0.084 | -0.011746 | -0.037078 | -0.045583 | -0.0023492 | -0.021043
5.6291 | 337.747 | 0.183 | 0 | -0.015 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.021349
5.6324 | 337.9447 | 0.191 | -0.023 | 0.031 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.069417 | 0.00085077 | -0.021339
5.6357 | 338.1423 | 0.13 | 0.069 | -0.076 | -0.056746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.011349 | -0.022377
5.639 | 338.3399 | 0.259 | 0.008 | -0.038 | 0.072254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.014451 | -0.02207
5.6423 | 338.5375 | 0.206 | 0.038 | 0 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.020262
5.6456 | 338.7352 | 0.122 | 0.023 | -0.061 | -0.064746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.012949 | -0.021161
5.6489 | 338.9328 | 0.191 | 0.061 | -0.061 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.022356
5.6522 | 339.1304 | 0.229 | 0 | -0.023 | 0.042254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0084508 | -0.021437
5.6555 | 339.3281 | 0.137 | 0.061 | -0.114 | -0.049746 | 0.031922 | -0.075583 | -0.0099492 | -0.021585
5.6588 | 339.5257 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.022801
5.6621 | 339.7233 | 0.153 | 0 | -0.053 | -0.033746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0067492 | -0.0237
5.6653 | 339.9209 | 0.153 | -0.015 | -0.053 | -0.033746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0067492 | -0.025033
5.6686 | 340.1186 | 0.191 | 0.038 | -0.099 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.00085077 | -0.025616
5.6719 | 340.3162 | 0.237 | 0.046 | -0.038 | 0.050254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.024539
5.6752 | 340.5138 | 0.153 | 0.053 | -0.069 | -0.033746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0067492 | -0.024213
5.6785 | 340.7115 | 0.145 | 0.046 | -0.023 | -0.041746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0083492 | -0.025705
5.6818 | 340.9091 | 0.183 | 0.015 | -0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.030417 | -0.00074923 | -0.026604
5.6851 | 341.1067 | 0.175 | 0.008 | -0.038 | -0.011746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.02691
5.6884 | 341.3043 | 0.175 | -0.038 | -0.038 | -0.011746 | -0.067078 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.027374
5.6917 | 341.502 | 0.137 | -0.015 | -0.076 | -0.049746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0099492 | -0.02859
5.695 | 341.6996 | 0.206 | -0.015 | -0.092 | 0.019254 | -0.044078 | -0.053583 | 0.0038508 | -0.029192
5.6983 | 341.8972 | 0.237 | 0 | -0.046 | 0.050254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.010051 | -0.027818
5.7016 | 342.0949 | 0.229 | 0.023 | -0.053 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0084508 | -0.02599
5.7049 | 342.2925 | 0.229 | 0.061 | -0.015 | 0.042254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0084508 | -0.02432
5.7082 | 342.4901 | 0.191 | -0.015 | -0.061 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.022583 | 0.00085077 | -0.023401
5.7115 | 342.6877 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0023492 | -0.023549
5.7148 | 342.8854 | 0.191 | 0.046 | -0.076 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.037583 | 0.00085077 | -0.023697
5.7181 | 343.083 | 0.145 | 0.061 | -0.008 | -0.041746 | 0.031922 | 0.030417 | -0.0083492 | -0.024438
5.7213 | 343.2806 | 0.153 | 0.038 | -0.046 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0067492 | -0.02593
5.7246 | 343.4783 | 0.16 | 0.031 | -0.015 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0053492 | -0.027126
5.7279 | 343.6759 | 0.191 | 0.038 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.00085077 | -0.02757
5.7312 | 343.8735 | 0.221 | 0.015 | -0.046 | 0.034254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.0068508 | -0.026809
5.7345 | 344.0711 | 0.13 | -0.023 | 0 | -0.056746 | -0.052078 | 0.038417 | -0.011349 | -0.027254
5.7378 | 344.2688 | 0.206 | 0.008 | -0.069 | 0.019254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.027994
5.7411 | 344.4664 | 0.206 | 0.069 | -0.069 | 0.019254 | 0.039922 | -0.030583 | 0.0038508 | -0.027233
5.7444 | 344.664 | 0.183 | -0.008 | -0.038 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.00074923 | -0.026927
5.7477 | 344.8617 | 0.153 | -0.046 | -0.038 | -0.033746 | -0.075078 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.027668
5.751 | 345.0593 | 0.183 | 0.015 | 0.008 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.046417 | -0.00074923 | -0.028409
5.7543 | 345.2569 | 0.313 | 0.069 | -0.023 | 0.12625 | 0.039922 | 0.015417 | 0.025251 | -0.025988
5.7576 | 345.4545 | 0.206 | 0.061 | -0.023 | 0.019254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.0038508 | -0.023112
5.7609 | 345.6522 | 0.183 | -0.038 | -0.046 | -0.0037461 | -0.067078 | -0.0075835 | -0.00074923 | -0.022806
5.7642 | 345.8498 | 0.229 | -0.008 | -0.038 | 0.042254 | -0.037078 | 0.00041653 | 0.0084508 | -0.022045
5.7675 | 346.0474 | 0.198 | 0.015 | -0.076 | 0.011254 | -0.014078 | -0.037583 | 0.0022508 | -0.020987
5.7708 | 346.2451 | 0.305 | 0.038 | -0.031 | 0.11825 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.023651 | -0.018428
5.774 | 346.4427 | 0.145 | 0.046 | 0.046 | -0.041746 | 0.016922 | 0.084417 | -0.0083492 | -0.016916
5.7773 | 346.6403 | 0.206 | -0.023 | 0.008 | 0.019254 | -0.052078 | 0.046417 | 0.0038508 | -0.01736
5.7806 | 346.8379 | 0.16 | -0.008 | -0.046 | -0.026746 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.017508
5.7839 | 347.0356 | 0.191 | 0 | 0.008 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.046417 | 0.00085077 | -0.017953
5.7872 | 347.2332 | 0.153 | 0.076 | -0.107 | -0.033746 | 0.046922 | -0.068583 | -0.0067492 | -0.018536
5.7905 | 347.4308 | 0.229 | 0.038 | -0.038 | 0.042254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0084508 | -0.018368
5.7938 | 347.6285 | 0.214 | 0.084 | -0.069 | 0.027254 | 0.054922 | -0.030583 | 0.0054508 | -0.016994
5.7971 | 347.8261 | 0.16 | -0.038 | 0.031 | -0.026746 | -0.067078 | 0.069417 | -0.0053492 | -0.016984
5.8004 | 348.0237 | 0.198 | 0.015 | -0.031 | 0.011254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0022508 | -0.01729
5.8037 | 348.2213 | 0.244 | 0.046 | -0.053 | 0.057254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.011451 | -0.015936
5.807 | 348.419 | 0.153 | 0 | -0.031 | -0.033746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0067492 | -0.015472
5.8103 | 348.6166 | 0.32 | 0.008 | -0.069 | 0.13325 | -0.021078 | -0.030583 | 0.026651 | -0.013505
5.8136 | 348.8142 | 0.175 | 0.084 | -0.069 | -0.011746 | 0.054922 | -0.030583 | -0.0023492 | -0.011104
5.8169 | 349.0119 | 0.13 | 0.053 | -0.038 | -0.056746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.011349 | -0.012457
5.8202 | 349.2095 | 0.206 | 0.023 | -0.053 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.013198
5.8235 | 349.4071 | 0.175 | 0.008 | -0.053 | -0.011746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.01305
5.8267 | 349.6047 | 0.13 | -0.023 | -0.069 | -0.056746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.011349 | -0.014403
5.83 | 349.8024 | 0.168 | 0.046 | -0.076 | -0.018746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.0037492 | -0.015895
5.8333 | 350 | 0.183 | 0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.00074923 | -0.01634
5.8366 | 350.1976 | 0.206 | -0.015 | -0.053 | 0.019254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0038508 | -0.016033
5.8399 | 350.3953 | 0.13 | 0.092 | -0.038 | -0.056746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.011349 | -0.016774
5.8432 | 350.5929 | 0.198 | 0.008 | -0.053 | 0.011254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.017673
5.8465 | 350.7905 | 0.168 | -0.038 | -0.038 | -0.018746 | -0.067078 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.017821
5.8498 | 350.9881 | 0.244 | 0.061 | -0.031 | 0.057254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.011451 | -0.01706
5.8531 | 351.1858 | 0.221 | 0.038 | -0.015 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0068508 | -0.015252
5.8564 | 351.3834 | 0.145 | -0.008 | -0.015 | -0.041746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0083492 | -0.0154
5.8597 | 351.581 | 0.175 | 0 | -0.023 | -0.011746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0023492 | -0.016457
5.863 | 351.7787 | 0.137 | 0.046 | -0.061 | -0.049746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0099492 | -0.017672
5.8663 | 351.9763 | 0.175 | 0.015 | -0.008 | -0.011746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.018888
5.8696 | 352.1739 | 0.214 | 0.008 | -0.038 | 0.027254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0054508 | -0.018581
5.8729 | 352.3715 | 0.175 | 0.031 | -0.008 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0023492 | -0.018275
5.8762 | 352.5692 | 0.13 | 0.069 | -0.031 | -0.056746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.011349 | -0.019628
5.8794 | 352.7668 | 0.168 | -0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.02112
5.8827 | 352.9644 | 0.198 | -0.038 | 0.023 | 0.011254 | -0.067078 | 0.061417 | 0.0022508 | -0.021268
5.886 | 353.1621 | 0.122 | 0.015 | 0 | -0.064746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.012949 | -0.022326
5.8893 | 353.3597 | 0.137 | -0.053 | -0.031 | -0.049746 | -0.082078 | 0.0074165 | -0.0099492 | -0.024588
5.8926 | 353.5573 | 0.168 | 0.046 | -0.053 | -0.018746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.0037492 | -0.025942
5.8959 | 353.7549 | 0.221 | -0.031 | -0.092 | 0.034254 | -0.060078 | -0.053583 | 0.0068508 | -0.025635
5.8992 | 353.9526 | 0.221 | 0.008 | -0.061 | 0.034254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0068508 | -0.024281
5.9025 | 354.1502 | 0.198 | -0.031 | -0.107 | 0.011254 | -0.060078 | -0.068583 | 0.0022508 | -0.023382
5.9058 | 354.3478 | 0.198 | 0.038 | -0.053 | 0.011254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0022508 | -0.022937
5.9091 | 354.5455 | 0.252 | 0.114 | 0.008 | 0.065254 | 0.084922 | 0.046417 | 0.013051 | -0.021425
5.9124 | 354.7431 | 0.198 | 0.038 | -0.008 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.030417 | 0.0022508 | -0.019913
5.9157 | 354.9407 | 0.175 | 0.053 | -0.038 | -0.011746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.0023492 | -0.019923
5.919 | 355.1383 | 0.237 | 0.031 | -0.038 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.010051 | -0.019162
5.9223 | 355.336 | 0.168 | 0.053 | -0.061 | -0.018746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0037492 | -0.018539
5.9256 | 355.5336 | 0.183 | 0.053 | -0.015 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.023417 | -0.00074923 | -0.018984
5.9289 | 355.7312 | 0.198 | 0.061 | -0.015 | 0.011254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0022508 | -0.018835
5.9321 | 355.9289 | 0.198 | -0.031 | 0.038 | 0.011254 | -0.060078 | 0.076417 | 0.0022508 | -0.018391
5.9354 | 356.1265 | 0.237 | 0.008 | -0.015 | 0.050254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.010051 | -0.017175
5.9387 | 356.3241 | 0.237 | 0.099 | 0.038 | 0.050254 | 0.069922 | 0.076417 | 0.010051 | -0.015189
5.942 | 356.5217 | 0.153 | 0.092 | -0.038 | -0.033746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.0067492 | -0.014862
5.9453 | 356.7194 | 0.259 | 0.053 | -0.038 | 0.072254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.014451 | -0.014101
5.9486 | 356.917 | 0.206 | 0.023 | 0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.046417 | 0.0038508 | -0.012293
5.9519 | 357.1146 | 0.244 | 0 | -0.061 | 0.057254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.011451 | -0.010781
5.9552 | 357.3123 | 0.214 | -0.008 | -0.031 | 0.027254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0054508 | -0.0091109
5.9585 | 357.5099 | 0.168 | 0.046 | -0.038 | -0.018746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0037492 | -0.0089427
5.9618 | 357.7075 | 0.214 | 0.008 | -0.053 | 0.027254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0054508 | -0.0087746
5.9651 | 357.9051 | 0.168 | -0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.0037492 | -0.0086065
5.9684 | 358.1028 | 0.175 | 0.061 | -0.053 | -0.011746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0023492 | -0.0092091
5.9717 | 358.3004 | 0.282 | 0.015 | -0.046 | 0.095254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.019051 | -0.0075587
5.975 | 358.498 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0068508 | -0.0049993
5.9783 | 358.6957 | 0.183 | 0.061 | -0.023 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.015417 | -0.00074923 | -0.0043964
5.9816 | 358.8933 | 0.237 | 0.008 | -0.008 | 0.050254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.010051 | -0.0034772
5.9848 | 359.0909 | 0.206 | 0.061 | -0.046 | 0.019254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0038508 | -0.0021036
5.9881 | 359.2885 | 0.206 | 0.061 | 0 | 0.019254 | 0.031922 | 0.038417 | 0.0038508 | -0.0013425
5.9914 | 359.4862 | 0.183 | 0.069 | 0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.084417 | -0.00074923 | -0.0010361
5.9947 | 359.6838 | 0.252 | 0.031 | -0.061 | 0.065254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.013051 | 0.00017951
5.998 | 359.8814 | 0.221 | -0.008 | -0.031 | 0.034254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.0021461
6.0013 | 360.0791 | 0.221 | 0.084 | -0.023 | 0.034254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.0035
6.0046 | 360.2767 | 0.153 | 0 | -0.015 | -0.033746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.0067492 | 0.00351
6.0079 | 360.4743 | 0.214 | -0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.0033817
6.0112 | 360.6719 | 0.183 | 0 | -0.114 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.075583 | -0.00074923 | 0.0038463
6.0145 | 360.8696 | 0.153 | 0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.0031053
6.0178 | 361.0672 | 0.183 | 0.046 | 0.015 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.053417 | -0.00074923 | 0.0023644
6.0211 | 361.2648 | 0.259 | 0.076 | -0.023 | 0.072254 | 0.046922 | 0.015417 | 0.014451 | 0.0037183
6.0244 | 361.4625 | 0.13 | -0.046 | -0.008 | -0.056746 | -0.075078 | 0.030417 | -0.011349 | 0.0040248
6.0277 | 361.6601 | 0.168 | -0.031 | -0.008 | -0.018746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.0025328
6.031 | 361.8577 | 0.191 | 0.061 | -0.046 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.0022464
6.0343 | 362.0553 | 0.183 | 0.046 | -0.069 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.030583 | -0.00074923 | 0.0022564
6.0375 | 362.253 | 0.229 | 0.031 | -0.031 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.0030175
6.0408 | 362.4506 | 0.145 | 0.023 | -0.053 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0083492 | 0.0030275
6.0441 | 362.6482 | 0.198 | -0.023 | -0.046 | 0.011254 | -0.052078 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.0024249
6.0474 | 362.8458 | 0.122 | 0.076 | 0.008 | -0.064746 | 0.046922 | 0.046417 | -0.012949 | 0.0013677
6.0507 | 363.0435 | 0.16 | 0.023 | -0.046 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0053492 | -0.00044042
6.054 | 363.2411 | 0.229 | 0.023 | -0.092 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.053583 | 0.0084508 | -0.00013395
6.0573 | 363.4387 | 0.198 | 0.038 | -0.031 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.00092352
6.0606 | 363.6364 | 0.191 | 0.031 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.00085077 | 0.00123
6.0639 | 363.834 | 0.198 | 0.015 | 0.023 | 0.011254 | -0.014078 | 0.061417 | 0.0022508 | 0.0015365
6.0672 | 364.0316 | 0.252 | 0.015 | 0.015 | 0.065254 | -0.014078 | 0.053417 | 0.013051 | 0.0030485
6.0705 | 364.2292 | 0.229 | 0.053 | 0.008 | 0.042254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0084508 | 0.0051731
6.0738 | 364.4269 | 0.221 | 0.046 | -0.046 | 0.034254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.0066852
6.0771 | 364.6245 | 0.145 | 0.038 | -0.023 | -0.041746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0083492 | 0.0065371
6.0804 | 364.8221 | 0.122 | 0.046 | -0.061 | -0.064746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.012949 | 0.0044325
6.0837 | 365.0198 | 0.229 | 0.031 | -0.046 | 0.042254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0084508 | 0.003988
6.087 | 365.2174 | 0.206 | 0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.0052036
6.0903 | 365.415 | 0.237 | -0.023 | 0.008 | 0.050254 | -0.052078 | 0.046417 | 0.010051 | 0.0065772
6.0935 | 365.6126 | 0.221 | -0.023 | -0.084 | 0.034254 | -0.052078 | -0.045583 | 0.0068508 | 0.0082473
6.0968 | 365.8103 | 0.168 | 0.061 | -0.053 | -0.018746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.0085538
6.1001 | 366.0079 | 0.13 | -0.015 | -0.046 | -0.056746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.011349 | 0.0070619
6.1034 | 366.2055 | 0.221 | 0.031 | -0.038 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.0066174
6.1067 | 366.4032 | 0.16 | 0.038 | -0.046 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.0067657
6.11 | 366.6008 | 0.267 | 0.099 | -0.084 | 0.080254 | 0.069922 | -0.045583 | 0.016051 | 0.0078232
6.1133 | 366.7984 | 0.206 | 0.023 | -0.008 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.0097898
6.1166 | 366.996 | 0.183 | 0.076 | -0.031 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.010096
6.1199 | 367.1937 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.010106
6.1232 | 367.3913 | 0.137 | -0.053 | -0.053 | -0.049746 | -0.082078 | -0.014583 | -0.0099492 | 0.0092072
6.1265 | 367.5889 | 0.175 | 0.122 | -0.061 | -0.011746 | 0.092922 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.0079919
6.1298 | 367.7866 | 0.229 | 0.023 | -0.053 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0084508 | 0.0085949
6.1331 | 367.9842 | 0.175 | 0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.0091978
6.1364 | 368.1818 | 0.198 | 0.061 | 0.053 | 0.011254 | 0.031922 | 0.091417 | 0.0022508 | 0.0091881
6.1397 | 368.3794 | 0.206 | 0.069 | 0.008 | 0.019254 | 0.039922 | 0.046417 | 0.0038508 | 0.009791
6.143 | 368.5771 | 0.191 | -0.008 | 0.023 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.061417 | 0.00085077 | 0.010256
6.1462 | 368.7747 | 0.153 | 0.038 | -0.023 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.0096727
6.1495 | 368.9723 | 0.168 | 0.008 | 0.008 | -0.018746 | -0.021078 | 0.046417 | -0.0037492 | 0.0086353
6.1528 | 369.17 | 0.183 | 0.053 | -0.031 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.0081908
6.1561 | 369.3676 | 0.145 | 0.092 | -0.046 | -0.041746 | 0.062922 | -0.0075835 | -0.0083492 | 0.0072917
6.1594 | 369.5652 | 0.206 | 0.038 | -0.038 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.0068472
6.1627 | 369.7628 | 0.206 | 0.038 | -0.061 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.0076083
6.166 | 369.9605 | 0.198 | 0.023 | -0.023 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.0082112
6.1693 | 370.1581 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0054508 | 0.0089722
6.1726 | 370.3557 | 0.137 | -0.031 | -0.008 | -0.049746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0099492 | 0.0085277
6.1759 | 370.5534 | 0.145 | 0.031 | 0.023 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0083492 | 0.0067195
6.1792 | 370.751 | 0.122 | 0.046 | -0.015 | -0.064746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.012949 | 0.0046149
6.1825 | 370.9486 | 0.237 | 0.076 | -0.031 | 0.050254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.010051 | 0.0043285
6.1858 | 371.1462 | 0.183 | 0.031 | 0.008 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.00074923 | 0.0052477
6.1891 | 371.3439 | 0.229 | 0 | 0.015 | 0.042254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.0084508 | 0.0060087
6.1924 | 371.5415 | 0.328 | 0.053 | -0.038 | 0.14125 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.028251 | 0.0096353
6.1957 | 371.7391 | 0.16 | 0.008 | -0.015 | -0.026746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.011898
6.1989 | 371.9368 | 0.198 | 0.008 | -0.023 | 0.011254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.011592
6.2022 | 372.1344 | 0.183 | -0.023 | -0.061 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.011741
6.2055 | 372.332 | 0.206 | 0.008 | -0.015 | 0.019254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0038508 | 0.012047
6.2088 | 372.5296 | 0.198 | -0.031 | -0.038 | 0.011254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.0022508 | 0.01265
6.2121 | 372.7273 | 0.237 | -0.031 | -0.038 | 0.050254 | -0.060078 | 0.00041653 | 0.010051 | 0.013865
6.2154 | 372.9249 | 0.191 | 0.084 | 0.015 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.053417 | 0.00085077 | 0.014943
6.2187 | 373.1225 | 0.191 | -0.008 | -0.053 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.015111
6.222 | 373.3202 | 0.137 | 0.038 | 0.008 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0099492 | 0.014212
6.2253 | 373.5178 | 0.259 | 0.092 | -0.107 | 0.072254 | 0.062922 | -0.068583 | 0.014451 | 0.014657
6.2286 | 373.7154 | 0.153 | -0.008 | -0.107 | -0.033746 | -0.037078 | -0.068583 | -0.0067492 | 0.015418
6.2319 | 373.913 | 0.13 | 0.046 | -0.046 | -0.056746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.011349 | 0.013629
6.2352 | 374.1107 | 0.153 | -0.046 | -0.084 | -0.033746 | -0.075078 | -0.045583 | -0.0067492 | 0.011841
6.2385 | 374.3083 | 0.206 | 0.107 | -0.015 | 0.019254 | 0.077922 | 0.023417 | 0.0038508 | 0.011554
6.2418 | 374.5059 | 0.237 | -0.008 | -0.061 | 0.050254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.010051 | 0.012928
6.2451 | 374.7036 | 0.175 | -0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.013689
6.2484 | 374.9012 | 0.214 | 0 | -0.053 | 0.027254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0054508 | 0.013996
6.2516 | 375.0988 | 0.16 | 0.061 | -0.038 | -0.026746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.014006
6.2549 | 375.2964 | 0.175 | 0.061 | -0.038 | -0.011746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.013245
6.2582 | 375.4941 | 0.183 | 0.008 | -0.031 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.012939
6.2615 | 375.6917 | 0.206 | 0.015 | -0.023 | 0.019254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.013245
6.2648 | 375.8893 | 0.214 | 0.031 | 0 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0054508 | 0.014164
6.2681 | 376.087 | 0.221 | -0.031 | 0 | 0.034254 | -0.060078 | 0.038417 | 0.0068508 | 0.01538
6.2714 | 376.2846 | 0.206 | 0.084 | -0.015 | 0.019254 | 0.054922 | 0.023417 | 0.0038508 | 0.016437
6.2747 | 376.4822 | 0.191 | 0.008 | 0.008 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.046417 | 0.00085077 | 0.016902
6.278 | 376.6798 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.017663
6.2813 | 376.8775 | 0.122 | 0.053 | 0.015 | -0.064746 | 0.023922 | 0.053417 | -0.012949 | 0.01706
6.2846 | 377.0751 | 0.198 | 0.008 | -0.069 | 0.011254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0022508 | 0.016003
6.2879 | 377.2727 | 0.244 | 0.046 | -0.053 | 0.057254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.011451 | 0.017357
6.2912 | 377.4704 | 0.122 | 0 | -0.069 | -0.064746 | -0.029078 | -0.030583 | -0.012949 | 0.017209
6.2945 | 377.668 | 0.191 | -0.015 | -0.023 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.016014
6.2978 | 377.8656 | 0.145 | 0.031 | -0.046 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0083492 | 0.015273
6.3011 | 378.0632 | 0.13 | 0.038 | -0.015 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.011349 | 0.013326
6.3043 | 378.2609 | 0.221 | 0.053 | -0.053 | 0.034254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0068508 | 0.012882
6.3076 | 378.4585 | 0.183 | 0.038 | -0.053 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.013485
6.3109 | 378.6561 | 0.206 | 0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.013791
6.3142 | 378.8538 | 0.183 | 0 | 0 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.038417 | -0.00074923 | 0.014098
6.3175 | 379.0514 | 0.229 | -0.008 | 0.046 | 0.042254 | -0.037078 | 0.084417 | 0.0084508 | 0.014859
6.3208 | 379.249 | 0.259 | 0.023 | -0.015 | 0.072254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.014451 | 0.017122
6.3241 | 379.4466 | 0.168 | 0.046 | -0.015 | -0.018746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.018179
6.3274 | 379.6443 | 0.198 | 0.046 | 0.008 | 0.011254 | 0.016922 | 0.046417 | 0.0022508 | 0.018031
6.3307 | 379.8419 | 0.221 | 0.061 | -0.053 | 0.034254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0068508 | 0.01893
6.334 | 380.0395 | 0.198 | 0.046 | -0.046 | 0.011254 | 0.016922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.01983
6.3373 | 380.2372 | 0.206 | -0.038 | 0.053 | 0.019254 | -0.067078 | 0.091417 | 0.0038508 | 0.020433
6.3406 | 380.4348 | 0.191 | 0.031 | -0.076 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.00085077 | 0.020897
6.3439 | 380.6324 | 0.198 | 0.053 | -0.031 | 0.011254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.021204
6.3472 | 380.83 | 0.206 | 0.046 | -0.053 | 0.019254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.021807
6.3505 | 381.0277 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.02152
6.3538 | 381.2253 | 0.153 | -0.031 | -0.031 | -0.033746 | -0.060078 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.020186
6.357 | 381.4229 | 0.183 | 0.023 | 0.015 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.053417 | -0.00074923 | 0.019445
6.3603 | 381.6206 | 0.198 | -0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.019594
6.3636 | 381.8182 | 0.168 | -0.008 | -0.008 | -0.018746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.019446
6.3669 | 382.0158 | 0.191 | 0.008 | -0.069 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.019159
6.3702 | 382.2134 | 0.229 | 0.031 | -0.015 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0084508 | 0.020078
6.3735 | 382.4111 | 0.198 | 0 | 0 | 0.011254 | -0.029078 | 0.038417 | 0.0022508 | 0.021136
6.3768 | 382.6087 | 0.145 | -0.023 | -0.008 | -0.041746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0083492 | 0.020533
6.3801 | 382.8063 | 0.206 | 0 | -0.061 | 0.019254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.020089
6.3834 | 383.004 | 0.221 | -0.015 | -0.031 | 0.034254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.021146
6.3867 | 383.2016 | 0.107 | -0.015 | -0.031 | -0.079746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.015949 | 0.020247
6.39 | 383.3992 | 0.198 | 0.053 | 0.008 | 0.011254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0022508 | 0.018894
6.3933 | 383.5968 | 0.221 | 0.046 | -0.023 | 0.034254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.019793
6.3966 | 383.7945 | 0.191 | 0.076 | -0.023 | 0.0042539 | 0.046922 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.020554
6.3999 | 383.9921 | 0.175 | 0.015 | 0 | -0.011746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0023492 | 0.020406
6.4032 | 384.1897 | 0.16 | 0.069 | -0.046 | -0.026746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.019645
6.4065 | 384.3874 | 0.183 | 0.046 | -0.046 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.019042
6.4097 | 384.585 | 0.191 | -0.023 | -0.046 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.019053
6.413 | 384.7826 | 0.153 | 0.061 | -0.031 | -0.033746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.01847
6.4163 | 384.9802 | 0.153 | 0 | -0.069 | -0.033746 | -0.029078 | -0.030583 | -0.0067492 | 0.017136
6.4196 | 385.1779 | 0.183 | -0.015 | -0.053 | -0.0037461 | -0.044078 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.016395
6.4229 | 385.3755 | 0.153 | 0.023 | -0.031 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.015654
6.4262 | 385.5731 | 0.244 | 0 | -0.031 | 0.057254 | -0.029078 | 0.0074165 | 0.011451 | 0.016119
6.4295 | 385.7708 | 0.175 | 0.092 | -0.084 | -0.011746 | 0.062922 | -0.045583 | -0.0023492 | 0.017018
6.4328 | 385.9684 | 0.191 | 0.046 | -0.031 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.01687
6.4361 | 386.166 | 0.16 | 0.031 | -0.053 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.016425
6.4394 | 386.3636 | 0.206 | 0.076 | -0.061 | 0.019254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.016277
6.4427 | 386.5613 | 0.244 | 0.092 | 0.015 | 0.057254 | 0.062922 | 0.053417 | 0.011451 | 0.017789
6.446 | 386.7589 | 0.198 | 0.053 | -0.015 | 0.011254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.019143
6.4493 | 386.9565 | 0.275 | 0.008 | -0.008 | 0.088254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.017651 | 0.02111
6.4526 | 387.1542 | 0.229 | 0.015 | -0.023 | 0.042254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0084508 | 0.023689
6.4559 | 387.3518 | 0.191 | -0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.024608
6.4592 | 387.5494 | 0.198 | 0.046 | -0.023 | 0.011254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.024915
6.4625 | 387.747 | 0.16 | 0.015 | -0.061 | -0.026746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0053492 | 0.024608
6.4657 | 387.9447 | 0.122 | 0.046 | -0.053 | -0.064746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.012949 | 0.0228
6.469 | 388.1423 | 0.221 | 0.107 | 0 | 0.034254 | 0.077922 | 0.038417 | 0.0068508 | 0.022198
6.4723 | 388.3399 | 0.206 | 0.061 | -0.061 | 0.019254 | 0.031922 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.023255
6.4756 | 388.5375 | 0.145 | 0.008 | 0.061 | -0.041746 | -0.021078 | 0.099417 | -0.0083492 | 0.022811
6.4789 | 388.7352 | 0.237 | 0.076 | -0.046 | 0.050254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.010051 | 0.022979
6.4822 | 388.9328 | 0.168 | 0.069 | -0.008 | -0.018746 | 0.039922 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.023601
6.4855 | 389.1304 | 0.175 | -0.038 | 0.008 | -0.011746 | -0.067078 | 0.046417 | -0.0023492 | 0.022999
6.4888 | 389.3281 | 0.221 | 0.053 | -0.015 | 0.034254 | 0.023922 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.023444
6.4921 | 389.5257 | 0.198 | 0.092 | 0.023 | 0.011254 | 0.062922 | 0.061417 | 0.0022508 | 0.024343
6.4954 | 389.7233 | 0.175 | 0.069 | -0.053 | -0.011746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.024333
6.4987 | 389.9209 | 0.16 | 0.084 | 0.008 | -0.026746 | 0.054922 | 0.046417 | -0.0053492 | 0.023572
6.502 | 390.1186 | 0.221 | 0.046 | -0.038 | 0.034254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.023721
6.5053 | 390.3162 | 0.198 | 0.015 | 0.031 | 0.011254 | -0.014078 | 0.069417 | 0.0022508 | 0.02462
6.5086 | 390.5138 | 0.229 | 0.008 | -0.031 | 0.042254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.025678
6.5119 | 390.7115 | 0.244 | 0.038 | -0.015 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.011451 | 0.027644
6.5152 | 390.9091 | 0.198 | 0.084 | 0 | 0.011254 | 0.054922 | 0.038417 | 0.0022508 | 0.028998
6.5184 | 391.1067 | 0.191 | 0.061 | -0.084 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.045583 | 0.00085077 | 0.029305
6.5217 | 391.3043 | 0.237 | 0.031 | -0.046 | 0.050254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.010051 | 0.030382
6.525 | 391.502 | 0.16 | 0.023 | -0.031 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0053492 | 0.030846
6.5283 | 391.6996 | 0.221 | 0 | -0.023 | 0.034254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.030995
6.5316 | 391.8972 | 0.198 | 0.031 | 0 | 0.011254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0022508 | 0.031894
6.5349 | 392.0949 | 0.183 | 0.031 | 0 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.00074923 | 0.032043
6.5382 | 392.2925 | 0.221 | 0 | -0.069 | 0.034254 | -0.029078 | -0.030583 | 0.0068508 | 0.032645
6.5415 | 392.4901 | 0.153 | 0.008 | -0.061 | -0.033746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0067492 | 0.032655
6.5448 | 392.6877 | 0.206 | 0.076 | -0.061 | 0.019254 | 0.046922 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.032369
6.5481 | 392.8854 | 0.183 | 0.053 | -0.053 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.032676
6.5514 | 393.083 | 0.237 | 0.031 | -0.038 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.010051 | 0.033595
6.5547 | 393.2806 | 0.206 | 0.046 | -0.031 | 0.019254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0038508 | 0.034968
6.558 | 393.4783 | 0.122 | 0.084 | -0.038 | -0.064746 | 0.054922 | 0.00041653 | -0.012949 | 0.034069
6.5613 | 393.6759 | 0.267 | -0.015 | -0.092 | 0.080254 | -0.044078 | -0.053583 | 0.016051 | 0.034376
6.5646 | 393.8735 | 0.229 | 0.008 | -0.008 | 0.042254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0084508 | 0.036797
6.5679 | 394.0711 | 0.153 | 0 | 0.008 | -0.033746 | -0.029078 | 0.046417 | -0.0067492 | 0.036965
6.5711 | 394.2688 | 0.16 | 0.069 | -0.092 | -0.026746 | 0.039922 | -0.053583 | -0.0053492 | 0.03577
6.5744 | 394.4664 | 0.221 | 0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.035918
6.5777 | 394.664 | 0.16 | 0.008 | -0.023 | -0.026746 | -0.021078 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.036066
6.581 | 394.8617 | 0.214 | 0.031 | -0.061 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0054508 | 0.036076
6.5843 | 395.0593 | 0.214 | 0.008 | -0.015 | 0.027254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.037154
6.5876 | 395.2569 | 0.229 | -0.008 | -0.031 | 0.042254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.038527
6.5909 | 395.4545 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.039288
6.5942 | 395.6522 | 0.114 | -0.046 | 0.008 | -0.072746 | -0.075078 | 0.046417 | -0.014549 | 0.037777
6.5975 | 395.8498 | 0.145 | 0.084 | -0.069 | -0.041746 | 0.054922 | -0.030583 | -0.0083492 | 0.035514
6.6008 | 396.0474 | 0.214 | 0.008 | -0.061 | 0.027254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0054508 | 0.035227
6.6041 | 396.2451 | 0.183 | -0.015 | -0.084 | -0.0037461 | -0.044078 | -0.045583 | -0.00074923 | 0.035692
6.6074 | 396.4427 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.035386
6.6107 | 396.6403 | 0.198 | 0.023 | -0.031 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.035376
6.614 | 396.8379 | 0.237 | 0.038 | 0 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.010051 | 0.036592
6.6173 | 397.0356 | 0.298 | 0.023 | -0.046 | 0.11125 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.022251 | 0.039784
6.6206 | 397.2332 | 0.237 | 0 | -0.046 | 0.050254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.010051 | 0.042975
6.6238 | 397.4308 | 0.191 | 0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.044053
6.6271 | 397.6285 | 0.206 | 0.023 | -0.046 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.044517
6.6304 | 397.8261 | 0.206 | 0.015 | -0.069 | 0.019254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0038508 | 0.045278
6.6337 | 398.0237 | 0.175 | 0.015 | -0.015 | -0.011746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.045427
6.637 | 398.2213 | 0.153 | 0.046 | -0.061 | -0.033746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0067492 | 0.044528
6.6403 | 398.419 | 0.206 | 0.015 | -0.023 | 0.019254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.044241
6.6436 | 398.6166 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.044389
6.6469 | 398.8142 | 0.252 | 0 | -0.046 | 0.065254 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.013051 | 0.045447
6.6502 | 399.0119 | 0.198 | -0.053 | -0.053 | 0.011254 | -0.082078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.046959
6.6535 | 399.2095 | 0.244 | 0.023 | -0.008 | 0.057254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.011451 | 0.048313
6.6568 | 399.4071 | 0.084 | -0.015 | -0.076 | -0.10275 | -0.044078 | -0.037583 | -0.020549 | 0.047414
6.6601 | 399.6047 | 0.206 | 0.015 | -0.023 | 0.019254 | -0.014078 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.045764
6.6634 | 399.8024 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.0068508 | 0.046821
6.6667 | 400 | 0.084 | -0.046 | -0.061 | -0.10275 | -0.075078 | -0.022583 | -0.020549 | 0.045468
6.67 | 400.1976 | 0.221 | 0.038 | -0.061 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0068508 | 0.044114
6.6733 | 400.3953 | 0.206 | 0.031 | -0.038 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.045171
6.6765 | 400.5929 | 0.168 | 0 | -0.069 | -0.018746 | -0.029078 | -0.030583 | -0.0037492 | 0.045182
6.6798 | 400.7905 | 0.13 | 0.046 | -0.015 | -0.056746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.011349 | 0.04369
6.6831 | 400.9881 | 0.221 | 0.038 | -0.061 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0068508 | 0.043245
6.6864 | 401.1858 | 0.183 | -0.038 | -0.092 | -0.0037461 | -0.067078 | -0.053583 | -0.00074923 | 0.043848
6.6897 | 401.3834 | 0.175 | 0.053 | -0.031 | -0.011746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.043542
6.693 | 401.581 | 0.298 | 0.031 | -0.061 | 0.11125 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.022251 | 0.045508
6.6963 | 401.7787 | 0.183 | 0.046 | -0.015 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.023417 | -0.00074923 | 0.047633
6.6996 | 401.9763 | 0.237 | -0.015 | -0.053 | 0.050254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.010051 | 0.048552
6.7029 | 402.1739 | 0.229 | 0.046 | -0.008 | 0.042254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0084508 | 0.05038
6.7062 | 402.3715 | 0.206 | 0.031 | -0.107 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.0038508 | 0.051596
6.7095 | 402.5692 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.05131
6.7128 | 402.7668 | 0.206 | 0.031 | -0.031 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.0038508 | 0.051023
6.7161 | 402.9644 | 0.191 | 0 | -0.023 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.051488
6.7194 | 403.1621 | 0.122 | 0.015 | 0.008 | -0.064746 | -0.014078 | 0.046417 | -0.012949 | 0.050292
6.7227 | 403.3597 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0022508 | 0.049235
6.726 | 403.5573 | 0.198 | 0 | -0.053 | 0.011254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.04968
6.7292 | 403.7549 | 0.153 | 0.023 | -0.053 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0067492 | 0.049235
6.7325 | 403.9526 | 0.206 | 0.015 | 0.008 | 0.019254 | -0.014078 | 0.046417 | 0.0038508 | 0.048949
6.7358 | 404.1502 | 0.191 | 0.008 | -0.031 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.049414
6.7391 | 404.3478 | 0.153 | 0.038 | -0.023 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.048831
6.7424 | 404.5455 | 0.252 | 0.038 | -0.061 | 0.065254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.013051 | 0.049453
6.7457 | 404.7431 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.050669
6.749 | 404.9407 | 0.16 | 0.038 | -0.084 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0053492 | 0.050066
6.7523 | 405.1383 | 0.16 | 0.008 | -0.038 | -0.026746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.049009
6.7556 | 405.336 | 0.153 | -0.023 | -0.069 | -0.033746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.0067492 | 0.047814
6.7589 | 405.5336 | 0.267 | 0.061 | -0.023 | 0.080254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.016051 | 0.048733
6.7622 | 405.7312 | 0.191 | -0.023 | -0.031 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.050403
6.7655 | 405.9289 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.050255
6.7688 | 406.1265 | 0.16 | 0.031 | -0.038 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.049494
6.7721 | 406.3241 | 0.16 | 0.015 | -0.031 | -0.026746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0053492 | 0.048437
6.7754 | 406.5217 | 0.16 | 0.038 | -0.038 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.04738
6.7787 | 406.7194 | 0.191 | 0.046 | 0 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.038417 | 0.00085077 | 0.046935
6.7819 | 406.917 | 0.198 | 0.015 | -0.069 | 0.011254 | -0.014078 | -0.030583 | 0.0022508 | 0.047242
6.7852 | 407.1146 | 0.221 | 0.069 | -0.046 | 0.034254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.048141
6.7885 | 407.3123 | 0.244 | 0.023 | -0.061 | 0.057254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.011451 | 0.04995
6.7918 | 407.5099 | 0.183 | 0.038 | 0.038 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.076417 | -0.00074923 | 0.051007
6.7951 | 407.7075 | 0.237 | -0.015 | -0.008 | 0.050254 | -0.044078 | 0.030417 | 0.010051 | 0.051926
6.7984 | 407.9051 | 0.244 | 0.031 | -0.084 | 0.057254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.011451 | 0.054051
6.8017 | 408.1028 | 0.168 | -0.023 | -0.008 | -0.018746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.054812
6.805 | 408.3004 | 0.206 | 0.061 | -0.092 | 0.019254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.0038508 | 0.054822
6.8083 | 408.498 | 0.229 | -0.015 | 0 | 0.042254 | -0.044078 | 0.038417 | 0.0084508 | 0.056037
6.8116 | 408.6957 | 0.16 | -0.031 | -0.038 | -0.026746 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.056344
6.8149 | 408.8933 | 0.259 | -0.008 | -0.092 | 0.072254 | -0.037078 | -0.053583 | 0.014451 | 0.057243
6.8182 | 409.0909 | 0.237 | -0.023 | -0.023 | 0.050254 | -0.052078 | 0.015417 | 0.010051 | 0.059664
6.8215 | 409.2885 | 0.229 | 0.038 | -0.061 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.022583 | 0.0084508 | 0.061493
6.8248 | 409.4862 | 0.191 | 0.084 | -0.099 | 0.0042539 | 0.054922 | -0.060583 | 0.00085077 | 0.062412
6.8281 | 409.6838 | 0.168 | 0 | 0.061 | -0.018746 | -0.029078 | 0.099417 | -0.0037492 | 0.062125
6.8314 | 409.8814 | 0.183 | 0.008 | 0.023 | -0.0037461 | -0.021078 | 0.061417 | -0.00074923 | 0.061681
6.8347 | 410.0791 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.06094
6.8379 | 410.2767 | 0.168 | 0.053 | -0.008 | -0.018746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.059902
6.8412 | 410.4743 | 0.168 | 0.008 | -0.008 | -0.018746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.059161
6.8445 | 410.6719 | 0.183 | 0.023 | 0.015 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.053417 | -0.00074923 | 0.058717
6.8478 | 410.8696 | 0.153 | 0.015 | -0.069 | -0.033746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0067492 | 0.057976
6.8511 | 411.0672 | 0.221 | 0.084 | -0.008 | 0.034254 | 0.054922 | 0.030417 | 0.0068508 | 0.057986
6.8544 | 411.2648 | 0.168 | 0.046 | -0.046 | -0.018746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.058293
6.8577 | 411.4625 | 0.168 | 0.008 | -0.046 | -0.018746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.057552
6.861 | 411.6601 | 0.206 | -0.015 | 0 | 0.019254 | -0.044078 | 0.038417 | 0.0038508 | 0.057562
6.8643 | 411.8577 | 0.206 | 0.053 | -0.008 | 0.019254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.058323
6.8676 | 412.0553 | 0.16 | 0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.058175
6.8709 | 412.253 | 0.137 | 0.038 | -0.008 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.0099492 | 0.056663
6.8742 | 412.4506 | 0.214 | 0.031 | -0.053 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0054508 | 0.056218
6.8775 | 412.6482 | 0.191 | 0.008 | -0.084 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.045583 | 0.00085077 | 0.056841
6.8808 | 412.8458 | 0.153 | 0.114 | 0.076 | -0.033746 | 0.084922 | 0.11442 | -0.0067492 | 0.056258
6.8841 | 413.0435 | 0.282 | 0.038 | -0.015 | 0.095254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.019051 | 0.057474
6.8874 | 413.2411 | 0.206 | 0.069 | -0.023 | 0.019254 | 0.039922 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.059737
6.8906 | 413.4387 | 0.214 | 0.053 | -0.069 | 0.027254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.060656
6.8939 | 413.6364 | 0.183 | 0.038 | -0.076 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.00074923 | 0.06112
6.8972 | 413.834 | 0.16 | 0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0053492 | 0.060518
6.9005 | 414.0316 | 0.282 | 0.023 | -0.069 | 0.095254 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.019051 | 0.061872
6.9038 | 414.2292 | 0.221 | 0.046 | 0 | 0.034254 | 0.016922 | 0.038417 | 0.0068508 | 0.064431
6.9071 | 414.4269 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.064876
6.9104 | 414.6245 | 0.175 | 0.046 | -0.061 | -0.011746 | 0.016922 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.064412
6.9137 | 414.8221 | 0.191 | 0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.022583 | 0.00085077 | 0.064264
6.917 | 415.0198 | 0.221 | 0.061 | 0.023 | 0.034254 | 0.031922 | 0.061417 | 0.0068508 | 0.065025
6.9203 | 415.2174 | 0.229 | 0.107 | -0.023 | 0.042254 | 0.077922 | 0.015417 | 0.0084508 | 0.066537
6.9236 | 415.415 | 0.175 | 0.008 | -0.031 | -0.011746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.06714
6.9269 | 415.6126 | 0.137 | 0.061 | -0.023 | -0.049746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0099492 | 0.065924
6.9302 | 415.8103 | 0.183 | -0.038 | -0.031 | -0.0037461 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.064867
6.9335 | 416.0079 | 0.191 | 0.038 | -0.092 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.053583 | 0.00085077 | 0.064877
6.9368 | 416.2055 | 0.229 | -0.038 | -0.031 | 0.042254 | -0.067078 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.065796
6.9401 | 416.4032 | 0.221 | 0.015 | -0.084 | 0.034254 | -0.014078 | -0.045583 | 0.0068508 | 0.067308
6.9433 | 416.6008 | 0.237 | 0.008 | -0.015 | 0.050254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.010051 | 0.068978
6.9466 | 416.7984 | 0.076 | -0.008 | -0.023 | -0.11075 | -0.037078 | 0.015417 | -0.022149 | 0.067783
6.9499 | 416.996 | 0.214 | 0.023 | -0.053 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0054508 | 0.066133
6.9532 | 417.1937 | 0.145 | 0.031 | -0.092 | -0.041746 | 0.0019223 | -0.053583 | -0.0083492 | 0.065847
6.9565 | 417.3913 | 0.229 | -0.053 | -0.046 | 0.042254 | -0.082078 | -0.0075835 | 0.0084508 | 0.065857
6.9598 | 417.5889 | 0.114 | 0.076 | -0.053 | -0.072746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.014549 | 0.065254
6.9631 | 417.7866 | 0.237 | 0.031 | -0.023 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.010051 | 0.064809
6.9664 | 417.9842 | 0.175 | 0.061 | -0.023 | -0.011746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.06557
6.9697 | 418.1818 | 0.122 | 0.031 | -0.046 | -0.064746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.012949 | 0.064059
6.973 | 418.3794 | 0.221 | 0.069 | 0.023 | 0.034254 | 0.039922 | 0.061417 | 0.0068508 | 0.063456
6.9763 | 418.5771 | 0.191 | 0.023 | 0 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.00085077 | 0.064217
6.9796 | 418.7747 | 0.137 | 0.031 | -0.023 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0099492 | 0.063318
6.9829 | 418.9723 | 0.16 | 0.084 | -0.046 | -0.026746 | 0.054922 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.061806
6.9862 | 419.17 | 0.175 | -0.038 | -0.061 | -0.011746 | -0.067078 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.061046
6.9895 | 419.3676 | 0.214 | 0.031 | 0 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.0054508 | 0.061352
6.9928 | 419.5652 | 0.153 | 0.099 | -0.008 | -0.033746 | 0.069922 | 0.030417 | -0.0067492 | 0.061224
6.996 | 419.7628 | 0.198 | -0.008 | 0.015 | 0.011254 | -0.037078 | 0.053417 | 0.0022508 | 0.060779
6.9993 | 419.9605 | 0.221 | 0.038 | -0.046 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.061679
7.0026 | 420.1581 | 0.237 | 0.038 | -0.084 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.010051 | 0.063349
7.0059 | 420.3557 | 0.099 | 0 | -0.031 | -0.087746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.017549 | 0.062608
7.0092 | 420.5534 | 0.237 | 0.038 | 0.053 | 0.050254 | 0.0089223 | 0.091417 | 0.010051 | 0.061867
7.0125 | 420.751 | 0.137 | -0.015 | -0.061 | -0.049746 | -0.044078 | -0.022583 | -0.0099492 | 0.061877
7.0158 | 420.9486 | 0.198 | 0 | -0.107 | 0.011254 | -0.029078 | -0.068583 | 0.0022508 | 0.061116
7.0191 | 421.1462 | 0.214 | 0.038 | -0.084 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.045583 | 0.0054508 | 0.061877
7.0224 | 421.3439 | 0.145 | 0 | -0.038 | -0.041746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0083492 | 0.061591
7.0257 | 421.5415 | 0.191 | -0.038 | 0.015 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.053417 | 0.00085077 | 0.06085
7.029 | 421.7391 | 0.214 | 0.053 | -0.023 | 0.027254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0054508 | 0.061473
7.0323 | 421.9368 | 0.252 | 0.084 | -0.023 | 0.065254 | 0.054922 | 0.015417 | 0.013051 | 0.063301
7.0356 | 422.1344 | 0.191 | 0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.064674
7.0389 | 422.332 | 0.214 | 0.046 | -0.008 | 0.027254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0054508 | 0.065297
7.0422 | 422.5296 | 0.237 | 0.084 | -0.031 | 0.050254 | 0.054922 | 0.0074165 | 0.010051 | 0.066829
7.0455 | 422.7273 | 0.221 | 0.023 | 0.008 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.046417 | 0.0068508 | 0.068499
7.0487 | 422.9249 | 0.137 | 0.046 | -0.038 | -0.049746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0099492 | 0.068193
7.052 | 423.1225 | 0.191 | 0.046 | -0.069 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.067294
7.0553 | 423.3202 | 0.168 | -0.015 | -0.084 | -0.018746 | -0.044078 | -0.045583 | -0.0037492 | 0.067007
7.0586 | 423.5178 | 0.168 | 0.084 | -0.008 | -0.018746 | 0.054922 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.066266
7.0619 | 423.7154 | 0.183 | -0.008 | -0.023 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.065822
7.0652 | 423.913 | 0.198 | -0.008 | -0.031 | 0.011254 | -0.037078 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.06597
7.0685 | 424.1107 | 0.16 | 0.031 | -0.046 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.065664
7.0718 | 424.3083 | 0.107 | 0 | 0.046 | -0.079746 | -0.029078 | 0.084417 | -0.015949 | 0.06356
7.0751 | 424.5059 | 0.175 | -0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.061751
7.0784 | 424.7036 | 0.237 | 0.084 | 0.031 | 0.050254 | 0.054922 | 0.069417 | 0.010051 | 0.062512
7.0817 | 424.9012 | 0.252 | 0.046 | -0.023 | 0.065254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.013051 | 0.064795
7.085 | 425.0988 | 0.221 | 0.069 | -0.015 | 0.034254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.066762
7.0883 | 425.2964 | 0.137 | 0.031 | -0.031 | -0.049746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0099492 | 0.066456
7.0916 | 425.4941 | 0.145 | -0.023 | 0.038 | -0.041746 | -0.052078 | 0.076417 | -0.0083492 | 0.064647
7.0949 | 425.6917 | 0.206 | 0.046 | 0.015 | 0.019254 | 0.016922 | 0.053417 | 0.0038508 | 0.064203
7.0982 | 425.8893 | 0.16 | 0.023 | -0.076 | -0.026746 | -0.0060777 | -0.037583 | -0.0053492 | 0.064055
7.1014 | 426.087 | 0.214 | -0.015 | -0.046 | 0.027254 | -0.044078 | -0.0075835 | 0.0054508 | 0.064065
7.1047 | 426.2846 | 0.175 | 0.008 | -0.008 | -0.011746 | -0.021078 | 0.030417 | -0.0023492 | 0.064371
7.108 | 426.4822 | 0.183 | 0.023 | 0 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.038417 | -0.00074923 | 0.064065
7.1113 | 426.6798 | 0.237 | 0.008 | -0.031 | 0.050254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.010051 | 0.064984
7.1146 | 426.8775 | 0.168 | -0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.0037492 | 0.065607
7.1179 | 427.0751 | 0.175 | 0.015 | -0.061 | -0.011746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.065004
7.1212 | 427.2727 | 0.198 | 0.069 | -0.046 | 0.011254 | 0.039922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.064995
7.1245 | 427.4704 | 0.206 | 0.046 | -0.053 | 0.019254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.065598
7.1278 | 427.668 | 0.16 | 0.008 | 0.015 | -0.026746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0053492 | 0.06545
7.1311 | 427.8656 | 0.252 | 0.008 | -0.031 | 0.065254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.013051 | 0.066211
7.1344 | 428.0632 | 0.214 | 0.076 | -0.069 | 0.027254 | 0.046922 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.068039
7.1377 | 428.2609 | 0.198 | 0.092 | -0.015 | 0.011254 | 0.062922 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.0688
7.141 | 428.4585 | 0.267 | 0.061 | -0.114 | 0.080254 | 0.031922 | -0.075583 | 0.016051 | 0.070608
7.1443 | 428.6561 | 0.214 | 0.023 | -0.015 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.072733
7.1476 | 428.8538 | 0.229 | 0.099 | 0.023 | 0.042254 | 0.069922 | 0.061417 | 0.0084508 | 0.074107
7.1509 | 429.0514 | 0.145 | -0.023 | -0.053 | -0.041746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0083492 | 0.074117
7.1542 | 429.249 | 0.099 | -0.008 | -0.031 | -0.087746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.017549 | 0.071557
7.1574 | 429.4466 | 0.206 | 0.053 | -0.061 | 0.019254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.070204
7.1607 | 429.6443 | 0.175 | 0.076 | 0 | -0.011746 | 0.046922 | 0.038417 | -0.0023492 | 0.070352
7.164 | 429.8419 | 0.137 | -0.023 | -0.053 | -0.049746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0099492 | 0.069137
7.1673 | 430.0395 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.067922
7.1706 | 430.2372 | 0.183 | 0.053 | 0.015 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.053417 | -0.00074923 | 0.067616
7.1739 | 430.4348 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.067309
7.1772 | 430.6324 | 0.16 | 0.023 | 0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0053492 | 0.066549
7.1805 | 430.83 | 0.137 | 0.076 | -0.023 | -0.049746 | 0.046922 | 0.015417 | -0.0099492 | 0.065037
7.1838 | 431.0277 | 0.221 | 0.069 | -0.038 | 0.034254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.064731
7.1871 | 431.2253 | 0.206 | 0.038 | 0 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0038508 | 0.065788
7.1904 | 431.4229 | 0.206 | 0.031 | -0.046 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.066549
7.1937 | 431.6206 | 0.214 | 0.008 | 0 | 0.027254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0054508 | 0.067468
7.197 | 431.8182 | 0.122 | 0 | -0.031 | -0.064746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.066727
7.2003 | 432.0158 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.065374
7.2036 | 432.2134 | 0.168 | 0.023 | -0.061 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.064929
7.2069 | 432.4111 | 0.183 | 0 | -0.008 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.030417 | -0.00074923 | 0.064485
7.2101 | 432.6087 | 0.214 | 0.031 | -0.015 | 0.027254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.064949
7.2134 | 432.8063 | 0.183 | 0.015 | -0.076 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.037583 | -0.00074923 | 0.065414
7.2167 | 433.004 | 0.175 | -0.023 | -0.015 | -0.011746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.065108
7.22 | 433.2016 | 0.252 | 0.038 | -0.023 | 0.065254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.013051 | 0.066165
7.2233 | 433.3992 | 0.191 | 0.008 | -0.038 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.067539
7.2266 | 433.5968 | 0.168 | -0.015 | 0.038 | -0.018746 | -0.044078 | 0.076417 | -0.0037492 | 0.067253
7.2299 | 433.7945 | 0.206 | 0.046 | -0.092 | 0.019254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.0038508 | 0.067263
7.2332 | 433.9921 | 0.259 | 0.069 | -0.008 | 0.072254 | 0.039922 | 0.030417 | 0.014451 | 0.069071
7.2365 | 434.1897 | 0.168 | 0.038 | 0 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0037492 | 0.070128
7.2398 | 434.3874 | 0.168 | 0.069 | -0.092 | -0.018746 | 0.039922 | -0.053583 | -0.0037492 | 0.069388
7.2431 | 434.585 | 0.252 | 0.031 | -0.046 | 0.065254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.013051 | 0.070307
7.2464 | 434.7826 | 0.13 | 0.069 | -0.076 | -0.056746 | 0.039922 | -0.037583 | -0.011349 | 0.070475
7.2497 | 434.9802 | 0.221 | 0.084 | -0.015 | 0.034254 | 0.054922 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.07003
7.253 | 435.1779 | 0.175 | 0.023 | -0.099 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.060583 | -0.0023492 | 0.070475
7.2563 | 435.3755 | 0.183 | 0.053 | -0.031 | -0.0037461 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.070169
7.2596 | 435.5731 | 0.175 | 0.038 | -0.023 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.069863
7.2628 | 435.7708 | 0.137 | -0.008 | -0.031 | -0.049746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0099492 | 0.068647
7.2661 | 435.9684 | 0.198 | 0 | 0.038 | 0.011254 | -0.029078 | 0.076417 | 0.0022508 | 0.067887
7.2694 | 436.166 | 0.237 | 0.053 | -0.008 | 0.050254 | 0.023922 | 0.030417 | 0.010051 | 0.069102
7.2727 | 436.3636 | 0.168 | 0.031 | 0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.061417 | -0.0037492 | 0.069725
7.276 | 436.5613 | 0.259 | 0.031 | -0.061 | 0.072254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.014451 | 0.070782
7.2793 | 436.7589 | 0.137 | 0.069 | -0.038 | -0.049746 | 0.039922 | 0.00041653 | -0.0099492 | 0.071227
7.2826 | 436.9565 | 0.221 | 0 | -0.038 | 0.034254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.070921
7.2859 | 437.1542 | 0.122 | 0.031 | -0.015 | -0.064746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.012949 | 0.070319
7.2892 | 437.3518 | 0.183 | 0.038 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.068965
7.2925 | 437.5494 | 0.191 | 0.069 | -0.061 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.022583 | 0.00085077 | 0.068975
7.2958 | 437.747 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0054508 | 0.069598
7.2991 | 437.9447 | 0.198 | 0.008 | -0.008 | 0.011254 | -0.021078 | 0.030417 | 0.0022508 | 0.070359
7.3024 | 438.1423 | 0.237 | 0.069 | -0.092 | 0.050254 | 0.039922 | -0.053583 | 0.010051 | 0.071574
7.3057 | 438.3399 | 0.214 | 0.046 | -0.031 | 0.027254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0054508 | 0.073106
7.309 | 438.5375 | 0.183 | 0.015 | 0.023 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.061417 | -0.00074923 | 0.073571
7.3123 | 438.7352 | 0.16 | 0.031 | -0.038 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.072968
7.3155 | 438.9328 | 0.198 | 0.031 | -0.092 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0022508 | 0.072662
7.3188 | 439.1304 | 0.214 | 0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.073423
7.3221 | 439.3281 | 0.275 | 0.023 | 0 | 0.088254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.017651 | 0.075706
7.3254 | 439.5257 | 0.244 | 0.038 | -0.023 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.011451 | 0.078581
7.3287 | 439.7233 | 0.214 | 0.069 | -0.061 | 0.027254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0054508 | 0.080251
7.332 | 439.9209 | 0.153 | -0.023 | 0 | -0.033746 | -0.052078 | 0.038417 | -0.0067492 | 0.080123
7.3353 | 440.1186 | 0.168 | 0.023 | -0.084 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0037492 | 0.079086
7.3386 | 440.3162 | 0.175 | -0.031 | 0.008 | -0.011746 | -0.060078 | 0.046417 | -0.0023492 | 0.078483
7.3419 | 440.5138 | 0.214 | 0.023 | -0.076 | 0.027254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0054508 | 0.078789
7.3452 | 440.7115 | 0.13 | 0.038 | 0.008 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.011349 | 0.078207
7.3485 | 440.9091 | 0.153 | 0.008 | -0.061 | -0.033746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0067492 | 0.076418
7.3518 | 441.1067 | 0.229 | 0.076 | -0.092 | 0.042254 | 0.046922 | -0.053583 | 0.0084508 | 0.076586
7.3551 | 441.3043 | 0.244 | -0.008 | -0.046 | 0.057254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.011451 | 0.078553
7.3584 | 441.502 | 0.198 | 0.061 | -0.046 | 0.011254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.079907
7.3617 | 441.6996 | 0.16 | 0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.079601
7.365 | 441.8972 | 0.221 | 0.015 | -0.031 | 0.034254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.079749
7.3682 | 442.0949 | 0.221 | 0.046 | -0.015 | 0.034254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.081103
7.3715 | 442.2925 | 0.206 | 0.015 | -0.061 | 0.019254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.08216
7.3748 | 442.4901 | 0.214 | 0.038 | 0.015 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.053417 | 0.0054508 | 0.08308
7.3781 | 442.6877 | 0.183 | 0.015 | -0.069 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.030583 | -0.00074923 | 0.083544
7.3814 | 442.8854 | 0.16 | -0.008 | -0.069 | -0.026746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0053492 | 0.082942
7.3847 | 443.083 | 0.191 | 0.046 | -0.092 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.053583 | 0.00085077 | 0.082497
7.388 | 443.2806 | 0.16 | -0.015 | -0.008 | -0.026746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.082052
7.3913 | 443.4783 | 0.191 | 0.038 | -0.046 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.081608
7.3946 | 443.6759 | 0.175 | 0.053 | -0.053 | -0.011746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.08146
7.3979 | 443.8735 | 0.259 | 0.061 | -0.053 | 0.072254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.014451 | 0.082656
7.4012 | 444.0711 | 0.237 | 0.069 | -0.015 | 0.050254 | 0.039922 | 0.023417 | 0.010051 | 0.085077
7.4045 | 444.2688 | 0.076 | 0.076 | -0.053 | -0.11075 | 0.046922 | -0.014583 | -0.022149 | 0.083881
7.4078 | 444.4664 | 0.229 | 0.031 | -0.023 | 0.042254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0084508 | 0.082528
7.4111 | 444.664 | 0.198 | 0.053 | 0.008 | 0.011254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0022508 | 0.083585
7.4144 | 444.8617 | 0.168 | 0.031 | -0.031 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.083437
7.4177 | 445.0593 | 0.183 | 0.046 | -0.015 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.023417 | -0.00074923 | 0.082993
7.4209 | 445.2569 | 0.122 | 0.053 | -0.13 | -0.064746 | 0.023922 | -0.091583 | -0.012949 | 0.081639
7.4242 | 445.4545 | 0.183 | 0.069 | -0.015 | -0.0037461 | 0.039922 | 0.023417 | -0.00074923 | 0.080285
7.4275 | 445.6522 | 0.153 | 0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.079544
7.4308 | 445.8498 | 0.145 | 0.023 | 0.015 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.053417 | -0.0083492 | 0.078053
7.4341 | 446.0474 | 0.175 | 0.084 | -0.008 | -0.011746 | 0.054922 | 0.030417 | -0.0023492 | 0.076995
7.4374 | 446.2451 | 0.16 | -0.015 | 0.023 | -0.026746 | -0.044078 | 0.061417 | -0.0053492 | 0.076235
7.4407 | 446.4427 | 0.16 | 0.008 | -0.122 | -0.026746 | -0.021078 | -0.083583 | -0.0053492 | 0.075177
7.444 | 446.6403 | 0.16 | 0.015 | -0.038 | -0.026746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.07412
7.4473 | 446.8379 | 0.168 | 0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.073221
7.4506 | 447.0356 | 0.122 | 0.015 | -0.031 | -0.064746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.071571
7.4539 | 447.2332 | 0.137 | 0.023 | -0.046 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0099492 | 0.069309
7.4572 | 447.4308 | 0.198 | 0.038 | -0.015 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.068548
7.4605 | 447.6285 | 0.214 | 0.053 | 0 | 0.027254 | 0.023922 | 0.038417 | 0.0054508 | 0.069309
7.4638 | 447.8261 | 0.183 | 0.038 | -0.015 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.00074923 | 0.069773
7.4671 | 448.0237 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.069625
7.4704 | 448.2213 | 0.214 | -0.015 | -0.046 | 0.027254 | -0.044078 | -0.0075835 | 0.0054508 | 0.07009
7.4736 | 448.419 | 0.175 | 0.038 | -0.069 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0023492 | 0.070396
7.4769 | 448.6166 | 0.175 | -0.031 | -0.076 | -0.011746 | -0.060078 | -0.037583 | -0.0023492 | 0.069932
7.4802 | 448.8142 | 0.206 | 0.046 | -0.023 | 0.019254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.07008
7.4835 | 449.0119 | 0.107 | -0.008 | -0.038 | -0.079746 | -0.037078 | 0.00041653 | -0.015949 | 0.068885
7.4868 | 449.2095 | 0.16 | 0.084 | -0.023 | -0.026746 | 0.054922 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.06678
7.4901 | 449.4071 | 0.221 | 0.008 | -0.069 | 0.034254 | -0.021078 | -0.030583 | 0.0068508 | 0.066929
7.4934 | 449.6047 | 0.16 | -0.008 | -0.053 | -0.026746 | -0.037078 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.067077
7.4967 | 449.8024 | 0.122 | 0.053 | -0.069 | -0.064746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.012949 | 0.065269
7.5 | 450 | 0.175 | 0.023 | -0.084 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.045583 | -0.0023492 | 0.063757
7.5033 | 450.1976 | 0.198 | 0.046 | 0.023 | 0.011254 | 0.016922 | 0.061417 | 0.0022508 | 0.063748
7.5066 | 450.3953 | 0.183 | 0.031 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.00074923 | 0.063896
7.5099 | 450.5929 | 0.252 | 0.008 | 0 | 0.065254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.013051 | 0.065112
7.5132 | 450.7905 | 0.114 | 0.053 | -0.076 | -0.072746 | 0.023922 | -0.037583 | -0.014549 | 0.064963
7.5165 | 450.9881 | 0.259 | 0.092 | -0.046 | 0.072254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.014451 | 0.064954
7.5198 | 451.1858 | 0.168 | 0.015 | 0.031 | -0.018746 | -0.014078 | 0.069417 | -0.0037492 | 0.066011
7.5231 | 451.3834 | 0.221 | 0.046 | -0.069 | 0.034254 | 0.016922 | -0.030583 | 0.0068508 | 0.066318
7.5264 | 451.581 | 0.191 | 0.038 | -0.015 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.00085077 | 0.067079
7.5296 | 451.7787 | 0.13 | 0 | -0.061 | -0.056746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.011349 | 0.066041
7.5329 | 451.9763 | 0.153 | 0.031 | -0.046 | -0.033746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.064253
7.5362 | 452.1739 | 0.175 | 0 | -0.061 | -0.011746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.063354
7.5395 | 452.3715 | 0.229 | 0.023 | -0.023 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0084508 | 0.063957
7.5428 | 452.5692 | 0.114 | -0.015 | -0.046 | -0.072746 | -0.044078 | -0.0075835 | -0.014549 | 0.063354
7.5461 | 452.7668 | 0.259 | 0.031 | -0.023 | 0.072254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.014451 | 0.063344
7.5494 | 452.9644 | 0.175 | 0.031 | -0.061 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.06454
7.5527 | 453.1621 | 0.244 | 0.092 | -0.015 | 0.057254 | 0.062922 | 0.023417 | 0.011451 | 0.06544
7.556 | 453.3597 | 0.191 | 0.053 | -0.069 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.066655
7.5593 | 453.5573 | 0.229 | 0 | -0.076 | 0.042254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.0084508 | 0.067574
7.5626 | 453.7549 | 0.214 | 0.046 | -0.038 | 0.027254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.068948
7.5659 | 453.9526 | 0.168 | 0.015 | -0.084 | -0.018746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0037492 | 0.069116
7.5692 | 454.1502 | 0.175 | 0.031 | -0.046 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.068513
7.5725 | 454.3478 | 0.221 | 0.008 | -0.023 | 0.034254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.068958
7.5758 | 454.5455 | 0.214 | 0 | 0.008 | 0.027254 | -0.029078 | 0.046417 | 0.0054508 | 0.070174
7.5791 | 454.7431 | 0.183 | 0.038 | -0.061 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.070638
7.5823 | 454.9407 | 0.191 | 0.038 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.070648
7.5856 | 455.1383 | 0.168 | 0.008 | -0.031 | -0.018746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.070362
7.5889 | 455.336 | 0.206 | -0.008 | -0.061 | 0.019254 | -0.037078 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.070372
7.5922 | 455.5336 | 0.183 | 0.038 | 0 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.00074923 | 0.070679
7.5955 | 455.7312 | 0.198 | 0.076 | -0.031 | 0.011254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.070827
7.5988 | 455.9289 | 0.137 | 0.008 | 0.015 | -0.049746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0099492 | 0.070066
7.6021 | 456.1265 | 0.175 | -0.008 | 0 | -0.011746 | -0.037078 | 0.038417 | -0.0023492 | 0.068851
7.6054 | 456.3241 | 0.183 | 0.023 | -0.092 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.00074923 | 0.068545
7.6087 | 456.5217 | 0.175 | 0.092 | -0.061 | -0.011746 | 0.062922 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.068239
7.612 | 456.7194 | 0.221 | -0.008 | -0.015 | 0.034254 | -0.037078 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.068683
7.6153 | 456.917 | 0.198 | -0.008 | 0.031 | 0.011254 | -0.037078 | 0.069417 | 0.0022508 | 0.069583
7.6186 | 457.1146 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.069138
7.6219 | 457.3123 | 0.252 | 0.053 | -0.084 | 0.065254 | 0.023922 | -0.045583 | 0.013051 | 0.069761
7.6252 | 457.5099 | 0.214 | 0.023 | -0.038 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.071589
7.6285 | 457.7075 | 0.229 | -0.015 | 0 | 0.042254 | -0.044078 | 0.038417 | 0.0084508 | 0.072963
7.6318 | 457.9051 | 0.221 | 0.015 | -0.038 | 0.034254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.074475
7.635 | 458.1028 | 0.191 | -0.008 | -0.023 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.075236
7.6383 | 458.3004 | 0.153 | 0.046 | -0.015 | -0.033746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.0067492 | 0.074653
7.6416 | 458.498 | 0.153 | 0.092 | -0.069 | -0.033746 | 0.062922 | -0.030583 | -0.0067492 | 0.073319
7.6449 | 458.6957 | 0.183 | 0.023 | -0.061 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.072578
7.6482 | 458.8933 | 0.229 | 0.008 | -0.061 | 0.042254 | -0.021078 | -0.022583 | 0.0084508 | 0.073339
7.6515 | 459.0909 | 0.16 | 0.038 | 0 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.038417 | -0.0053492 | 0.073646
7.6548 | 459.2885 | 0.153 | 0.053 | -0.008 | -0.033746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0067492 | 0.07245
7.6581 | 459.4862 | 0.168 | 0.076 | -0.038 | -0.018746 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.0037492 | 0.071413
7.6614 | 459.6838 | 0.122 | 0.107 | -0.023 | -0.064746 | 0.077922 | 0.015417 | -0.012949 | 0.069763
7.6647 | 459.8814 | 0.175 | 0.023 | -0.008 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0023492 | 0.068251
7.668 | 460.0791 | 0.122 | 0.031 | -0.046 | -0.064746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.012949 | 0.066739
7.6713 | 460.2767 | 0.153 | 0.053 | -0.031 | -0.033746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.064793
7.6746 | 460.4743 | 0.214 | -0.023 | -0.038 | 0.027254 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.064665
7.6779 | 460.6719 | 0.153 | 0.031 | -0.023 | -0.033746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.064536
7.6812 | 460.8696 | 0.175 | 0.038 | -0.031 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.063637
7.6845 | 461.0672 | 0.168 | -0.008 | -0.015 | -0.018746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.063035
7.6877 | 461.2648 | 0.175 | -0.023 | -0.008 | -0.011746 | -0.052078 | 0.030417 | -0.0023492 | 0.062432
7.691 | 461.4625 | 0.122 | 0.038 | -0.031 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.06092
7.6943 | 461.6601 | 0.206 | 0.069 | -0.008 | 0.019254 | 0.039922 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.060021
7.6976 | 461.8577 | 0.13 | 0.015 | -0.061 | -0.056746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.011349 | 0.05928
7.7009 | 462.0553 | 0.168 | 0.015 | -0.061 | -0.018746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.057788
7.7042 | 462.253 | 0.153 | 0.046 | -0.038 | -0.033746 | 0.016922 | 0.00041653 | -0.0067492 | 0.056751
7.7075 | 462.4506 | 0.252 | 0.031 | -0.031 | 0.065254 | 0.0019223 | 0.0074165 | 0.013051 | 0.057374
7.7108 | 462.6482 | 0.198 | -0.061 | -0.015 | 0.011254 | -0.090078 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.058886
7.7141 | 462.8458 | 0.183 | 0.076 | -0.038 | -0.0037461 | 0.046922 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.059034
7.7174 | 463.0435 | 0.107 | 0.015 | -0.053 | -0.079746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.015949 | 0.057384
7.7207 | 463.2411 | 0.137 | -0.008 | -0.061 | -0.049746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0099492 | 0.054825
7.724 | 463.4387 | 0.16 | 0.015 | -0.061 | -0.026746 | -0.014078 | -0.022583 | -0.0053492 | 0.053313
7.7273 | 463.6364 | 0.221 | 0.053 | -0.031 | 0.034254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.053462
7.7306 | 463.834 | 0.259 | 0.023 | -0.015 | 0.072254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.014451 | 0.055566
7.7339 | 464.0316 | 0.16 | 0.076 | -0.084 | -0.026746 | 0.046922 | -0.045583 | -0.0053492 | 0.056466
7.7372 | 464.2292 | 0.252 | 0.092 | -0.053 | 0.065254 | 0.062922 | -0.014583 | 0.013051 | 0.057227
7.7404 | 464.4269 | 0.244 | 0.053 | -0.053 | 0.057254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.011451 | 0.059648
7.7437 | 464.6245 | 0.168 | 0.053 | -0.008 | -0.018746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.060409
7.747 | 464.8221 | 0.168 | 0.023 | -0.046 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.059668
7.7503 | 465.0198 | 0.206 | 0.076 | -0.015 | 0.019254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.0038508 | 0.059678
7.7536 | 465.2174 | 0.191 | 0.046 | 0 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.038417 | 0.00085077 | 0.060143
7.7569 | 465.415 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.059995
7.7602 | 465.6126 | 0.191 | 0.031 | -0.107 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.00085077 | 0.059846
7.7635 | 465.8103 | 0.16 | 0.038 | -0.015 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.059402
7.7668 | 466.0079 | 0.183 | 0.107 | -0.008 | -0.0037461 | 0.077922 | 0.030417 | -0.00074923 | 0.058799
7.7701 | 466.2055 | 0.183 | 0.046 | -0.023 | -0.0037461 | 0.016922 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.058651
7.7734 | 466.4032 | 0.153 | 0.053 | -0.015 | -0.033746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0067492 | 0.05791
7.7767 | 466.6008 | 0.145 | 0.031 | 0 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.038417 | -0.0083492 | 0.056418
7.78 | 466.7984 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.055223
7.7833 | 466.996 | 0.168 | 0.015 | 0 | -0.018746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0037492 | 0.054482
7.7866 | 467.1937 | 0.122 | 0.061 | 0 | -0.064746 | 0.031922 | 0.038417 | -0.012949 | 0.052832
7.7899 | 467.3913 | 0.168 | 0.076 | -0.023 | -0.018746 | 0.046922 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.051182
7.7931 | 467.5889 | 0.145 | 0.015 | -0.076 | -0.041746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0083492 | 0.049986
7.7964 | 467.7866 | 0.16 | -0.008 | -0.031 | -0.026746 | -0.037078 | 0.0074165 | -0.0053492 | 0.048633
7.7997 | 467.9842 | 0.198 | 0.092 | -0.046 | 0.011254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.048327
7.803 | 468.1818 | 0.214 | 0 | -0.015 | 0.027254 | -0.029078 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.049088
7.8063 | 468.3794 | 0.191 | 0.008 | 0.015 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.053417 | 0.00085077 | 0.04971
7.8096 | 468.5771 | 0.191 | 0.053 | -0.015 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.023417 | 0.00085077 | 0.049878
7.8129 | 468.7747 | 0.198 | 0.084 | -0.076 | 0.011254 | 0.054922 | -0.037583 | 0.0022508 | 0.050185
7.8162 | 468.9723 | 0.153 | 0.008 | -0.038 | -0.033746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0067492 | 0.04974
7.8195 | 469.17 | 0.114 | 0.008 | -0.053 | -0.072746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.014549 | 0.047636
7.8228 | 469.3676 | 0.183 | 0.061 | -0.023 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.046124
7.8261 | 469.5652 | 0.122 | 0.038 | -0.015 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.012949 | 0.04477
7.8294 | 469.7628 | 0.16 | 0.038 | -0.069 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0053492 | 0.042962
7.8327 | 469.9605 | 0.183 | -0.023 | -0.061 | -0.0037461 | -0.052078 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.04236
7.836 | 470.1581 | 0.153 | 0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.014078 | -0.037583 | -0.0067492 | 0.041619
7.8393 | 470.3557 | 0.198 | 0.053 | -0.107 | 0.011254 | 0.023922 | -0.068583 | 0.0022508 | 0.041174
7.8426 | 470.5534 | 0.137 | 0.023 | -0.061 | -0.049746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0099492 | 0.040414
7.8458 | 470.751 | 0.16 | 0.046 | -0.023 | -0.026746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.038902
7.8491 | 470.9486 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.037845
7.8524 | 471.1462 | 0.13 | -0.008 | -0.023 | -0.056746 | -0.037078 | 0.015417 | -0.011349 | 0.036195
7.8557 | 471.3439 | 0.183 | 0.084 | -0.015 | -0.0037461 | 0.054922 | 0.023417 | -0.00074923 | 0.034999
7.859 | 471.5415 | 0.153 | 0.061 | -0.038 | -0.033746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0067492 | 0.034258
7.8623 | 471.7391 | 0.137 | 0.092 | -0.099 | -0.049746 | 0.062922 | -0.060583 | -0.0099492 | 0.032608
7.8656 | 471.9368 | 0.168 | 0.061 | -0.023 | -0.018746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.031255
7.8689 | 472.1344 | 0.214 | 0.076 | 0.015 | 0.027254 | 0.046922 | 0.053417 | 0.0054508 | 0.031423
7.8722 | 472.332 | 0.198 | -0.015 | -0.031 | 0.011254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.032184
7.8755 | 472.5296 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.032332
7.8788 | 472.7273 | 0.229 | 0 | -0.023 | 0.042254 | -0.029078 | 0.015417 | 0.0084508 | 0.033093
7.8821 | 472.9249 | 0.153 | 0.038 | -0.061 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0067492 | 0.033261
7.8854 | 473.1225 | 0.13 | 0.015 | -0.038 | -0.056746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.011349 | 0.031473
7.8887 | 473.3202 | 0.206 | 0.038 | -0.023 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.030732
7.892 | 473.5178 | 0.191 | 0.069 | 0.008 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.046417 | 0.00085077 | 0.031196
7.8953 | 473.7154 | 0.244 | 0.046 | -0.023 | 0.057254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.011451 | 0.032412
7.8986 | 473.913 | 0.191 | -0.038 | -0.069 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.033628
7.9018 | 474.1107 | 0.16 | 0.023 | -0.015 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.033183
7.9051 | 474.3083 | 0.16 | 0.031 | -0.046 | -0.026746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.032126
7.9084 | 474.5059 | 0.198 | 0.031 | -0.061 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.022583 | 0.0022508 | 0.03182
7.9117 | 474.7036 | 0.122 | -0.038 | -0.107 | -0.064746 | -0.067078 | -0.068583 | -0.012949 | 0.030763
7.915 | 474.9012 | 0.267 | 0.023 | 0 | 0.080254 | -0.0060777 | 0.038417 | 0.016051 | 0.031069
7.9183 | 475.0988 | 0.168 | 0.092 | -0.061 | -0.018746 | 0.062922 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.032285
7.9216 | 475.2964 | 0.252 | 0 | -0.061 | 0.065254 | -0.029078 | -0.022583 | 0.013051 | 0.033204
7.9249 | 475.4941 | 0.198 | 0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.034716
7.9282 | 475.6917 | 0.183 | 0.015 | -0.023 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.034864
7.9315 | 475.8893 | 0.168 | 0.038 | -0.061 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.03442
7.9348 | 476.087 | 0.259 | 0.046 | -0.061 | 0.072254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.014451 | 0.035477
7.9381 | 476.2846 | 0.198 | -0.031 | -0.084 | 0.011254 | -0.060078 | -0.045583 | 0.0022508 | 0.037127
7.9414 | 476.4822 | 0.191 | 0.031 | -0.008 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.037434
7.9447 | 476.6798 | 0.13 | 0 | -0.092 | -0.056746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.011349 | 0.036397
7.948 | 476.8775 | 0.252 | 0.015 | -0.015 | 0.065254 | -0.014078 | 0.023417 | 0.013051 | 0.036565
7.9513 | 477.0751 | 0.16 | 0.084 | -0.069 | -0.026746 | 0.054922 | -0.030583 | -0.0053492 | 0.037326
7.9545 | 477.2727 | 0.175 | 0.076 | -0.031 | -0.011746 | 0.046922 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.036565
7.9578 | 477.4704 | 0.237 | -0.008 | 0 | 0.050254 | -0.037078 | 0.038417 | 0.010051 | 0.037326
7.9611 | 477.668 | 0.221 | 0.046 | -0.061 | 0.034254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0068508 | 0.038996
7.9644 | 477.8656 | 0.122 | 0.038 | -0.008 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.012949 | 0.038393
7.9677 | 478.0632 | 0.229 | 0.076 | -0.069 | 0.042254 | 0.046922 | -0.030583 | 0.0084508 | 0.037949
7.971 | 478.2609 | 0.282 | 0 | 0 | 0.095254 | -0.029078 | 0.038417 | 0.019051 | 0.040667
7.9743 | 478.4585 | 0.252 | 0.023 | -0.031 | 0.065254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.013051 | 0.043839
7.9776 | 478.6561 | 0.198 | 0.038 | -0.023 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.045351
7.9809 | 478.8538 | 0.221 | 0.061 | 0 | 0.034254 | 0.031922 | 0.038417 | 0.0068508 | 0.04625
7.9842 | 479.0514 | 0.191 | 0.076 | 0.008 | 0.0042539 | 0.046922 | 0.046417 | 0.00085077 | 0.047011
7.9875 | 479.249 | 0.198 | 0.076 | -0.046 | 0.011254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.047317
7.9908 | 479.4466 | 0.168 | 0.038 | -0.061 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.047169
7.9941 | 479.6443 | 0.244 | 0.023 | -0.053 | 0.057254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.011451 | 0.04793
7.9974 | 479.8419 | 0.114 | -0.031 | -0.13 | -0.072746 | -0.060078 | -0.091583 | -0.014549 | 0.047624
8.0007 | 480.0395 | 0.206 | 0.015 | 0 | 0.019254 | -0.014078 | 0.038417 | 0.0038508 | 0.046567
8.004 | 480.2372 | 0.206 | 0.023 | -0.046 | 0.019254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.047328
8.0072 | 480.4348 | 0.168 | -0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.047338
8.0105 | 480.6324 | 0.13 | 0.038 | -0.008 | -0.056746 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.011349 | 0.045846
8.0138 | 480.83 | 0.16 | 0.053 | -0.008 | -0.026746 | 0.023922 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.044196
8.0171 | 481.0277 | 0.183 | -0.008 | -0.015 | -0.0037461 | -0.037078 | 0.023417 | -0.00074923 | 0.043594
8.0204 | 481.2253 | 0.175 | 0 | -0.038 | -0.011746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.043287
8.0237 | 481.4229 | 0.145 | 0.023 | -0.031 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0083492 | 0.04223
8.027 | 481.6206 | 0.191 | 0.069 | -0.053 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.041489
8.0303 | 481.8182 | 0.252 | 0.008 | 0.038 | 0.065254 | -0.021078 | 0.076417 | 0.013051 | 0.042863
8.0336 | 482.0158 | 0.137 | 0.069 | -0.046 | -0.049746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0099492 | 0.043169
8.0369 | 482.2134 | 0.122 | 0.061 | -0.053 | -0.064746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.012949 | 0.040907
8.0402 | 482.4111 | 0.13 | 0 | -0.053 | -0.056746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.011349 | 0.038506
8.0435 | 482.6087 | 0.237 | 0.069 | -0.053 | 0.050254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.010051 | 0.038377
8.0468 | 482.8063 | 0.206 | 0.015 | -0.038 | 0.019254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.039751
8.0501 | 483.004 | 0.13 | -0.031 | 0 | -0.056746 | -0.060078 | 0.038417 | -0.011349 | 0.03901
8.0534 | 483.2016 | 0.229 | 0.13 | -0.038 | 0.042254 | 0.10092 | 0.00041653 | 0.0084508 | 0.038724
8.0567 | 483.3992 | 0.244 | 0.053 | -0.099 | 0.057254 | 0.023922 | -0.060583 | 0.011451 | 0.04069
8.0599 | 483.5968 | 0.168 | 0.023 | 0.031 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.069417 | -0.0037492 | 0.041451
8.0632 | 483.7945 | 0.183 | 0 | 0 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.038417 | -0.00074923 | 0.041007
8.0665 | 483.9921 | 0.168 | 0.046 | -0.023 | -0.018746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.040562
8.0698 | 484.1897 | 0.191 | 0.023 | -0.023 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.040276
8.0731 | 484.3874 | 0.183 | 0.015 | -0.031 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.040286
8.0764 | 484.585 | 0.122 | 0.008 | -0.038 | -0.064746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.012949 | 0.038932
8.0797 | 484.7826 | 0.13 | 0.023 | -0.038 | -0.056746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.011349 | 0.036531
8.083 | 484.9802 | 0.206 | 0.053 | -0.13 | 0.019254 | 0.023922 | -0.091583 | 0.0038508 | 0.03579
8.0863 | 485.1779 | 0.191 | -0.038 | -0.023 | 0.0042539 | -0.067078 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.036255
8.0896 | 485.3755 | 0.206 | 0.122 | -0.023 | 0.019254 | 0.092922 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.036719
8.0929 | 485.5731 | 0.221 | 0.031 | -0.038 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.037777
8.0962 | 485.7708 | 0.237 | 0 | 0.015 | 0.050254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.010051 | 0.039447
8.0995 | 485.9684 | 0.16 | 0.122 | 0.023 | -0.026746 | 0.092922 | 0.061417 | -0.0053492 | 0.039912
8.1028 | 486.166 | 0.191 | 0.084 | 0 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.038417 | 0.00085077 | 0.039467
8.1061 | 486.3636 | 0.229 | 0.053 | -0.053 | 0.042254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0084508 | 0.040386
8.1094 | 486.5613 | 0.122 | 0.061 | 0.015 | -0.064746 | 0.031922 | 0.053417 | -0.012949 | 0.039942
8.1126 | 486.7589 | 0.183 | 0.084 | -0.023 | -0.0037461 | 0.054922 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.038588
8.1159 | 486.9565 | 0.168 | 0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0037492 | 0.038144
8.1192 | 487.1542 | 0.153 | -0.008 | -0.099 | -0.033746 | -0.037078 | -0.060583 | -0.0067492 | 0.037106
8.1225 | 487.3518 | 0.16 | -0.008 | -0.008 | -0.026746 | -0.037078 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.035911
8.1258 | 487.5494 | 0.206 | 0.038 | -0.076 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.0038508 | 0.035763
8.1291 | 487.747 | 0.206 | 0.061 | -0.076 | 0.019254 | 0.031922 | -0.037583 | 0.0038508 | 0.036524
8.1324 | 487.9447 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.036988
8.1357 | 488.1423 | 0.191 | 0.053 | -0.061 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.022583 | 0.00085077 | 0.037156
8.139 | 488.3399 | 0.206 | 0.008 | 0 | 0.019254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0038508 | 0.037621
8.1423 | 488.5375 | 0.183 | 0.069 | -0.069 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.030583 | -0.00074923 | 0.037927
8.1456 | 488.7352 | 0.267 | 0.061 | -0.092 | 0.080254 | 0.031922 | -0.053583 | 0.016051 | 0.039439
8.1489 | 488.9328 | 0.16 | -0.015 | -0.069 | -0.026746 | -0.044078 | -0.030583 | -0.0053492 | 0.040497
8.1522 | 489.1304 | 0.145 | 0.023 | -0.046 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0083492 | 0.039143
8.1555 | 489.3281 | 0.214 | 0.031 | -0.092 | 0.027254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0054508 | 0.038857
8.1588 | 489.5257 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.039321
8.1621 | 489.7233 | 0.229 | 0.053 | -0.053 | 0.042254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0084508 | 0.040083
8.1653 | 489.9209 | 0.107 | -0.015 | -0.015 | -0.079746 | -0.044078 | 0.023417 | -0.015949 | 0.039342
8.1686 | 490.1186 | 0.153 | 0 | -0.046 | -0.033746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.037099
8.1719 | 490.3162 | 0.114 | -0.023 | -0.015 | -0.072746 | -0.052078 | 0.023417 | -0.014549 | 0.034994
8.1752 | 490.5138 | 0.145 | -0.031 | -0.084 | -0.041746 | -0.060078 | -0.045583 | -0.0083492 | 0.032731
8.1785 | 490.7115 | 0.191 | -0.008 | -0.076 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.037583 | 0.00085077 | 0.03199
8.1818 | 490.9091 | 0.206 | 0.046 | -0.023 | 0.019254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.032455
8.1851 | 491.1067 | 0.16 | -0.031 | -0.023 | -0.026746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.032307
8.1884 | 491.3043 | 0.198 | -0.023 | -0.015 | 0.011254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.032001
8.1917 | 491.502 | 0.168 | -0.061 | -0.053 | -0.018746 | -0.090078 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.031853
8.195 | 491.6996 | 0.175 | 0.031 | -0.099 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.060583 | -0.0023492 | 0.03125
8.1983 | 491.8972 | 0.191 | 0.008 | -0.076 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.037583 | 0.00085077 | 0.031102
8.2016 | 492.0949 | 0.099 | 0.061 | -0.038 | -0.087746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.017549 | 0.029452
8.2049 | 492.2925 | 0.198 | 0.031 | -0.069 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.0022508 | 0.02794
8.2082 | 492.4901 | 0.183 | 0.053 | -0.076 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.037583 | -0.00074923 | 0.028089
8.2115 | 492.6877 | 0.229 | 0.023 | -0.061 | 0.042254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0084508 | 0.02885
8.2148 | 492.8854 | 0.252 | 0.053 | -0.023 | 0.065254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.013051 | 0.030974
8.2181 | 493.083 | 0.16 | 0.061 | -0.061 | -0.026746 | 0.031922 | -0.022583 | -0.0053492 | 0.031735
8.2213 | 493.2806 | 0.168 | 0.038 | -0.031 | -0.018746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.030836
8.2246 | 493.4783 | 0.221 | 0.046 | -0.092 | 0.034254 | 0.016922 | -0.053583 | 0.0068508 | 0.031143
8.2279 | 493.6759 | 0.153 | -0.038 | -0.023 | -0.033746 | -0.067078 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.031153
8.2312 | 493.8735 | 0.198 | 0.008 | -0.015 | 0.011254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.030708
8.2345 | 494.0711 | 0.191 | 0.061 | -0.076 | 0.0042539 | 0.031922 | -0.037583 | 0.00085077 | 0.031015
8.2378 | 494.2688 | 0.137 | 0.084 | 0 | -0.049746 | 0.054922 | 0.038417 | -0.0099492 | 0.030116
8.2411 | 494.4664 | 0.198 | -0.015 | -0.015 | 0.011254 | -0.044078 | 0.023417 | 0.0022508 | 0.029355
8.2444 | 494.664 | 0.237 | 0.023 | -0.031 | 0.050254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.010051 | 0.030571
8.2477 | 494.8617 | 0.191 | -0.008 | -0.053 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.031648
8.251 | 495.0593 | 0.221 | 0.092 | -0.038 | 0.034254 | 0.062922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.032409
8.2543 | 495.2569 | 0.206 | 0.015 | -0.031 | 0.019254 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.0038508 | 0.033466
8.2576 | 495.4545 | 0.145 | 0.031 | 0.008 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0083492 | 0.033022
8.2609 | 495.6522 | 0.214 | 0.053 | -0.069 | 0.027254 | 0.023922 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.032735
8.2642 | 495.8498 | 0.183 | -0.046 | -0.069 | -0.0037461 | -0.075078 | -0.030583 | -0.00074923 | 0.0332
8.2675 | 496.0474 | 0.168 | 0.008 | -0.076 | -0.018746 | -0.021078 | -0.037583 | -0.0037492 | 0.032755
8.2708 | 496.2451 | 0.145 | 0.031 | 0.008 | -0.041746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.0083492 | 0.03156
8.274 | 496.4427 | 0.221 | 0.023 | -0.046 | 0.034254 | -0.0060777 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.031412
8.2773 | 496.6403 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.0068508 | 0.032766
8.2806 | 496.8379 | 0.191 | 0.008 | -0.008 | 0.0042539 | -0.021078 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.033527
8.2839 | 497.0356 | 0.168 | 0.008 | -0.092 | -0.018746 | -0.021078 | -0.053583 | -0.0037492 | 0.03324
8.2872 | 497.2332 | 0.298 | 0 | -0.038 | 0.11125 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.022251 | 0.035069
8.2905 | 497.4308 | 0.221 | 0.038 | -0.046 | 0.034254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.037944
8.2938 | 497.6285 | 0.175 | -0.038 | 0.046 | -0.011746 | -0.067078 | 0.084417 | -0.0023492 | 0.038389
8.2971 | 497.8261 | 0.183 | -0.092 | -0.046 | -0.0037461 | -0.12108 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.038083
8.3004 | 498.0237 | 0.237 | 0.061 | 0.008 | 0.050254 | 0.031922 | 0.046417 | 0.010051 | 0.039002
8.3037 | 498.2213 | 0.175 | 0.015 | -0.031 | -0.011746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.039763
8.307 | 498.419 | 0.13 | 0.023 | -0.015 | -0.056746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.011349 | 0.038409
8.3103 | 498.6166 | 0.183 | 0.092 | -0.031 | -0.0037461 | 0.062922 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.037214
8.3136 | 498.8142 | 0.191 | 0.053 | -0.008 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.037224
8.3169 | 499.0119 | 0.175 | 0.053 | -0.046 | -0.011746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.037076
8.3202 | 499.2095 | 0.153 | 0.076 | -0.099 | -0.033746 | 0.046922 | -0.060583 | -0.0067492 | 0.036177
8.3235 | 499.4071 | 0.183 | 0 | -0.008 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.030417 | -0.00074923 | 0.035436
8.3267 | 499.6047 | 0.214 | -0.023 | -0.069 | 0.027254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.0359
8.33 | 499.8024 | 0.206 | 0.099 | -0.038 | 0.019254 | 0.069922 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.03682
8.3333 | 500 | 0.183 | 0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.037126
8.3366 | 500.1976 | 0.175 | 0.023 | -0.046 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.03682
8.3399 | 500.3953 | 0.214 | 0.076 | -0.038 | 0.027254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.037126
8.3432 | 500.5929 | 0.168 | 0.031 | -0.046 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.037294
8.3465 | 500.7905 | 0.114 | 0.046 | -0.023 | -0.072746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.014549 | 0.035486
8.3498 | 500.9881 | 0.206 | -0.031 | -0.031 | 0.019254 | -0.060078 | 0.0074165 | 0.0038508 | 0.034429
8.3531 | 501.1858 | 0.183 | 0.099 | 0 | -0.0037461 | 0.069922 | 0.038417 | -0.00074923 | 0.034736
8.3564 | 501.3834 | 0.214 | 0.038 | -0.038 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.0352
8.3597 | 501.581 | 0.191 | 0.046 | -0.061 | 0.0042539 | 0.016922 | -0.022583 | 0.00085077 | 0.035823
8.363 | 501.7787 | 0.16 | 0.076 | -0.053 | -0.026746 | 0.046922 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.035378
8.3663 | 501.9763 | 0.168 | 0.031 | -0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.034479
8.3696 | 502.1739 | 0.175 | -0.046 | -0.038 | -0.011746 | -0.075078 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.033877
8.3729 | 502.3715 | 0.175 | 0.015 | 0.046 | -0.011746 | -0.014078 | 0.084417 | -0.0023492 | 0.033412
8.3762 | 502.5692 | 0.175 | 0.13 | -0.023 | -0.011746 | 0.10092 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.032948
8.3794 | 502.7668 | 0.175 | 0.038 | -0.015 | -0.011746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.032484
8.3827 | 502.9644 | 0.16 | 0.053 | -0.015 | -0.026746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.031723
8.386 | 503.1621 | 0.229 | -0.023 | -0.015 | 0.042254 | -0.052078 | 0.023417 | 0.0084508 | 0.03203
8.3893 | 503.3597 | 0.221 | 0.069 | -0.038 | 0.034254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.033542
8.3926 | 503.5573 | 0.16 | 0 | -0.015 | -0.026746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.03369
8.3959 | 503.7549 | 0.145 | 0.046 | -0.031 | -0.041746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0083492 | 0.032336
8.3992 | 503.9526 | 0.244 | 0.038 | -0.053 | 0.057254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.011451 | 0.032643
8.4025 | 504.1502 | 0.183 | 0.122 | 0.038 | -0.0037461 | 0.092922 | 0.076417 | -0.00074923 | 0.0337
8.4058 | 504.3478 | 0.16 | 0.061 | -0.023 | -0.026746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.033098
8.4091 | 504.5455 | 0.191 | 0.092 | -0.015 | 0.0042539 | 0.062922 | 0.023417 | 0.00085077 | 0.032653
8.4124 | 504.7431 | 0.191 | 0 | -0.008 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.032821
8.4157 | 504.9407 | 0.183 | 0.008 | -0.053 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.032831
8.419 | 505.1383 | 0.191 | -0.015 | -0.069 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.032841
8.4223 | 505.336 | 0.206 | 0.046 | -0.114 | 0.019254 | 0.016922 | -0.075583 | 0.0038508 | 0.033306
8.4256 | 505.5336 | 0.175 | 0.023 | -0.061 | -0.011746 | -0.0060777 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.033454
8.4289 | 505.7312 | 0.183 | -0.023 | -0.031 | -0.0037461 | -0.052078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.033148
8.4321 | 505.9289 | 0.168 | 0.008 | -0.038 | -0.018746 | -0.021078 | 0.00041653 | -0.0037492 | 0.032704
8.4354 | 506.1265 | 0.214 | 0.069 | -0.053 | 0.027254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0054508 | 0.032872
8.4387 | 506.3241 | 0.191 | -0.008 | -0.061 | 0.0042539 | -0.037078 | -0.022583 | 0.00085077 | 0.033495
8.442 | 506.5217 | 0.237 | 0.031 | 0 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.038417 | 0.010051 | 0.034572
8.4453 | 506.7194 | 0.175 | 0.008 | -0.053 | -0.011746 | -0.021078 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.035333
8.4486 | 506.917 | 0.221 | -0.015 | -0.038 | 0.034254 | -0.044078 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.035778
8.4519 | 507.1146 | 0.175 | 0.053 | 0.015 | -0.011746 | 0.023922 | 0.053417 | -0.0023492 | 0.036222
8.4552 | 507.3123 | 0.221 | 0.046 | -0.031 | 0.034254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.036667
8.4585 | 507.5099 | 0.221 | 0.023 | -0.061 | 0.034254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.0068508 | 0.038021
8.4618 | 507.7075 | 0.168 | 0.053 | -0.053 | -0.018746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.038328
8.4651 | 507.9051 | 0.13 | -0.031 | -0.046 | -0.056746 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.011349 | 0.036836
8.4684 | 508.1028 | 0.198 | 0.061 | -0.076 | 0.011254 | 0.031922 | -0.037583 | 0.0022508 | 0.035937
8.4717 | 508.3004 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.036085
8.475 | 508.498 | 0.168 | 0.046 | -0.084 | -0.018746 | 0.016922 | -0.045583 | -0.0037492 | 0.035641
8.4783 | 508.6957 | 0.175 | 0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.035038
8.4816 | 508.8933 | 0.267 | 0.008 | -0.076 | 0.080254 | -0.021078 | -0.037583 | 0.016051 | 0.036392
8.4848 | 509.0909 | 0.221 | 0.046 | -0.023 | 0.034254 | 0.016922 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.038655
8.4881 | 509.2885 | 0.206 | -0.023 | 0.046 | 0.019254 | -0.052078 | 0.084417 | 0.0038508 | 0.039712
8.4914 | 509.4862 | 0.107 | 0.023 | -0.053 | -0.079746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.015949 | 0.038517
8.4947 | 509.6838 | 0.183 | 0.038 | -0.008 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.030417 | -0.00074923 | 0.036867
8.498 | 509.8814 | 0.13 | 0.099 | -0.046 | -0.056746 | 0.069922 | -0.0075835 | -0.011349 | 0.035671
8.5013 | 510.0791 | 0.153 | -0.084 | -0.038 | -0.033746 | -0.11308 | 0.00041653 | -0.0067492 | 0.033883
8.5046 | 510.2767 | 0.137 | 0.061 | -0.053 | -0.049746 | 0.031922 | -0.014583 | -0.0099492 | 0.032233
8.5079 | 510.4743 | 0.16 | 0.038 | -0.061 | -0.026746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.0053492 | 0.030721
8.5112 | 510.6719 | 0.153 | 0.046 | -0.023 | -0.033746 | 0.016922 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.029526
8.5145 | 510.8696 | 0.107 | 0.084 | -0.015 | -0.079746 | 0.054922 | 0.023417 | -0.015949 | 0.027283
8.5178 | 511.0672 | 0.175 | 0 | 0.008 | -0.011746 | -0.029078 | 0.046417 | -0.0023492 | 0.025475
8.5211 | 511.2648 | 0.206 | 0.076 | 0.023 | 0.019254 | 0.046922 | 0.061417 | 0.0038508 | 0.025623
8.5244 | 511.4625 | 0.13 | -0.031 | -0.008 | -0.056746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.011349 | 0.024882
8.5277 | 511.6601 | 0.13 | 0.046 | -0.031 | -0.056746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.011349 | 0.022639
8.531 | 511.8577 | 0.237 | 0.061 | -0.023 | 0.050254 | 0.031922 | 0.015417 | 0.010051 | 0.022511
8.5343 | 512.0553 | 0.145 | 0.038 | -0.084 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.045583 | -0.0083492 | 0.022679
8.5375 | 512.253 | 0.145 | 0.023 | 0.008 | -0.041746 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.0083492 | 0.021029
8.5408 | 512.4506 | 0.229 | 0.061 | -0.053 | 0.042254 | 0.031922 | -0.014583 | 0.0084508 | 0.021039
8.5441 | 512.6482 | 0.168 | 0 | 0.015 | -0.018746 | -0.029078 | 0.053417 | -0.0037492 | 0.021503
8.5474 | 512.8458 | 0.183 | 0.038 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.021059
8.5507 | 513.0435 | 0.16 | -0.038 | -0.023 | -0.026746 | -0.067078 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.020456
8.554 | 513.2411 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.020012
8.5573 | 513.4387 | 0.206 | 0.076 | -0.008 | 0.019254 | 0.046922 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.020476
8.5606 | 513.6364 | 0.221 | -0.031 | 0.008 | 0.034254 | -0.060078 | 0.046417 | 0.0068508 | 0.021534
8.5639 | 513.834 | 0.221 | 0.038 | -0.015 | 0.034254 | 0.0089223 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.022888
8.5672 | 514.0316 | 0.168 | 0.023 | -0.015 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.023194
8.5705 | 514.2292 | 0.221 | 0.031 | -0.023 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.023501
8.5738 | 514.4269 | 0.198 | -0.061 | -0.038 | 0.011254 | -0.090078 | 0.00041653 | 0.0022508 | 0.0244
8.5771 | 514.6245 | 0.191 | 0 | -0.008 | 0.0042539 | -0.029078 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.024707
8.5804 | 514.8221 | 0.275 | 0.023 | -0.084 | 0.088254 | -0.0060777 | -0.045583 | 0.017651 | 0.026535
8.5837 | 515.0198 | 0.214 | 0.023 | -0.031 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.0074165 | 0.0054508 | 0.028817
8.587 | 515.2174 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.029124
8.5903 | 515.415 | 0.191 | 0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.028976
8.5935 | 515.6126 | 0.214 | 0.069 | -0.069 | 0.027254 | 0.039922 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.029599
8.5968 | 515.8103 | 0.16 | 0.015 | 0.023 | -0.026746 | -0.014078 | 0.061417 | -0.0053492 | 0.029609
8.6001 | 516.0079 | 0.122 | 0.053 | -0.061 | -0.064746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.012949 | 0.0278
8.6034 | 516.2055 | 0.221 | 0.046 | 0.046 | 0.034254 | 0.016922 | 0.084417 | 0.0068508 | 0.027198
8.6067 | 516.4032 | 0.214 | 0.061 | -0.015 | 0.027254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.028413
8.61 | 516.6008 | 0.198 | -0.023 | -0.084 | 0.011254 | -0.052078 | -0.045583 | 0.0022508 | 0.029174
8.6133 | 516.7984 | 0.244 | 0.076 | -0.031 | 0.057254 | 0.046922 | 0.0074165 | 0.011451 | 0.030528
8.6166 | 516.996 | 0.198 | 0 | -0.114 | 0.011254 | -0.029078 | -0.075583 | 0.0022508 | 0.031882
8.6199 | 517.1937 | 0.206 | 0.107 | -0.053 | 0.019254 | 0.077922 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.032485
8.6232 | 517.3913 | 0.175 | -0.008 | -0.069 | -0.011746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.0023492 | 0.032634
8.6265 | 517.5889 | 0.183 | 0.084 | -0.107 | -0.0037461 | 0.054922 | -0.068583 | -0.00074923 | 0.032327
8.6298 | 517.7866 | 0.214 | 0.023 | -0.008 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0054508 | 0.032792
8.6331 | 517.9842 | 0.191 | 0.092 | -0.046 | 0.0042539 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.033415
8.6364 | 518.1818 | 0.229 | -0.008 | 0.008 | 0.042254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.0084508 | 0.034334
8.6397 | 518.3794 | 0.244 | 0.008 | -0.053 | 0.057254 | -0.021078 | -0.014583 | 0.011451 | 0.0363
8.643 | 518.5771 | 0.145 | 0.015 | -0.008 | -0.041746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0083492 | 0.036607
8.6462 | 518.7747 | 0.16 | 0.031 | -0.008 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.035253
8.6495 | 518.9723 | 0.114 | 0.092 | -0.084 | -0.072746 | 0.062922 | -0.045583 | -0.014549 | 0.033287
8.6528 | 519.17 | 0.198 | 0.053 | -0.031 | 0.011254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.032072
8.6561 | 519.3676 | 0.198 | 0.031 | -0.107 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.068583 | 0.0022508 | 0.032517
8.6594 | 519.5652 | 0.153 | 0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.0060777 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.032072
8.6627 | 519.7628 | 0.16 | 0.053 | 0.031 | -0.026746 | 0.023922 | 0.069417 | -0.0053492 | 0.030876
8.666 | 519.9605 | 0.153 | 0.046 | -0.031 | -0.033746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.029681
8.6693 | 520.1581 | 0.137 | 0.038 | -0.076 | -0.049746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0099492 | 0.028031
8.6726 | 520.3557 | 0.275 | 0.076 | -0.015 | 0.088254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.017651 | 0.028792
8.6759 | 520.5534 | 0.16 | -0.031 | -0.046 | -0.026746 | -0.060078 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.030008
8.6792 | 520.751 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.029108
8.6825 | 520.9486 | 0.206 | 0.046 | -0.053 | 0.019254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.029119
8.6858 | 521.1462 | 0.198 | 0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0022508 | 0.029721
8.6891 | 521.3439 | 0.206 | -0.023 | -0.099 | 0.019254 | -0.052078 | -0.060583 | 0.0038508 | 0.030324
8.6924 | 521.5415 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.030789
8.6957 | 521.7391 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.030957
8.6989 | 521.9368 | 0.198 | 0.031 | -0.092 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.053583 | 0.0022508 | 0.031264
8.7022 | 522.1344 | 0.244 | 0.046 | -0.015 | 0.057254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.011451 | 0.032617
8.7055 | 522.332 | 0.198 | 0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0022508 | 0.033971
8.7088 | 522.5296 | 0.183 | 0.023 | 0.008 | -0.0037461 | -0.0060777 | 0.046417 | -0.00074923 | 0.03412
8.7121 | 522.7273 | 0.13 | 0.114 | -0.084 | -0.056746 | 0.084922 | -0.045583 | -0.011349 | 0.032924
8.7154 | 522.9249 | 0.191 | -0.038 | -0.053 | 0.0042539 | -0.067078 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.031887
8.7187 | 523.1225 | 0.183 | 0.023 | -0.092 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.053583 | -0.00074923 | 0.031897
8.722 | 523.3202 | 0.198 | 0.053 | 0.008 | 0.011254 | 0.023922 | 0.046417 | 0.0022508 | 0.032045
8.7253 | 523.5178 | 0.191 | -0.015 | -0.008 | 0.0042539 | -0.044078 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.032352
8.7286 | 523.7154 | 0.183 | 0.099 | -0.061 | -0.0037461 | 0.069922 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.032362
8.7319 | 523.913 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.032056
8.7352 | 524.1107 | 0.153 | 0.053 | -0.092 | -0.033746 | 0.023922 | -0.053583 | -0.0067492 | 0.031157
8.7385 | 524.3083 | 0.198 | 0.053 | -0.061 | 0.011254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0022508 | 0.030712
8.7418 | 524.5059 | 0.153 | -0.015 | -0.076 | -0.033746 | -0.044078 | -0.037583 | -0.0067492 | 0.030268
8.7451 | 524.7036 | 0.198 | 0.038 | 0.023 | 0.011254 | 0.0089223 | 0.061417 | 0.0022508 | 0.029823
8.7484 | 524.9012 | 0.137 | 0.015 | -0.015 | -0.049746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0099492 | 0.029062
8.7516 | 525.0988 | 0.275 | 0.031 | -0.069 | 0.088254 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.017651 | 0.029823
8.7549 | 525.2964 | 0.153 | 0.008 | 0 | -0.033746 | -0.021078 | 0.038417 | -0.0067492 | 0.030901
8.7582 | 525.4941 | 0.145 | -0.008 | -0.092 | -0.041746 | -0.037078 | -0.053583 | -0.0083492 | 0.029409
8.7615 | 525.6917 | 0.206 | -0.008 | -0.023 | 0.019254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.028964
8.7648 | 525.8893 | 0.153 | 0.023 | -0.015 | -0.033746 | -0.0060777 | 0.023417 | -0.0067492 | 0.028678
8.7681 | 526.087 | 0.244 | 0.084 | -0.015 | 0.057254 | 0.054922 | 0.023417 | 0.011451 | 0.029142
8.7714 | 526.2846 | 0.191 | 0.038 | -0.076 | 0.0042539 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.00085077 | 0.030358
8.7747 | 526.4822 | 0.16 | 0.046 | -0.031 | -0.026746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0053492 | 0.029913
8.778 | 526.6798 | 0.183 | -0.015 | 0.015 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.053417 | -0.00074923 | 0.029311
8.7813 | 526.8775 | 0.168 | -0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.028866
8.7846 | 527.0751 | 0.175 | 0.023 | -0.031 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.028264
8.7879 | 527.2727 | 0.214 | 0.053 | -0.031 | 0.027254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.0054508 | 0.02857
8.7912 | 527.4704 | 0.191 | 0.031 | -0.069 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.029193
8.7945 | 527.668 | 0.229 | 0.069 | -0.061 | 0.042254 | 0.039922 | -0.022583 | 0.0084508 | 0.030112
8.7978 | 527.8656 | 0.259 | -0.038 | -0.084 | 0.072254 | -0.067078 | -0.045583 | 0.014451 | 0.032375
8.8011 | 528.0632 | 0.175 | 0.008 | 0.015 | -0.011746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0023492 | 0.033571
8.8043 | 528.2609 | 0.191 | 0.053 | 0 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.038417 | 0.00085077 | 0.033423
8.8076 | 528.4585 | 0.206 | 0.069 | 0.023 | 0.019254 | 0.039922 | 0.061417 | 0.0038508 | 0.033887
8.8109 | 528.6561 | 0.191 | 0.015 | -0.031 | 0.0042539 | -0.014078 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.034352
8.8142 | 528.8538 | 0.191 | 0.015 | -0.046 | 0.0042539 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.03452
8.8175 | 529.0514 | 0.168 | -0.008 | -0.015 | -0.018746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.034233
8.8208 | 529.249 | 0.16 | 0.061 | -0.038 | -0.026746 | 0.031922 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.033334
8.8241 | 529.4466 | 0.221 | -0.015 | -0.031 | 0.034254 | -0.044078 | 0.0074165 | 0.0068508 | 0.033483
8.8274 | 529.6443 | 0.175 | 0.046 | -0.076 | -0.011746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.0023492 | 0.033928
8.8307 | 529.8419 | 0.229 | 0.046 | -0.015 | 0.042254 | 0.016922 | 0.023417 | 0.0084508 | 0.034531
8.834 | 530.0395 | 0.259 | -0.008 | -0.069 | 0.072254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.014451 | 0.036794
8.8373 | 530.2372 | 0.214 | 0.023 | -0.008 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.0054508 | 0.03876
8.8406 | 530.4348 | 0.175 | 0.061 | -0.084 | -0.011746 | 0.031922 | -0.045583 | -0.0023492 | 0.039067
8.8439 | 530.6324 | 0.175 | -0.046 | -0.092 | -0.011746 | -0.075078 | -0.053583 | -0.0023492 | 0.038602
8.8472 | 530.83 | 0.221 | 0.023 | -0.053 | 0.034254 | -0.0060777 | -0.014583 | 0.0068508 | 0.039047
8.8505 | 531.0277 | 0.16 | 0.008 | -0.084 | -0.026746 | -0.021078 | -0.045583 | -0.0053492 | 0.039195
8.8538 | 531.2253 | 0.237 | 0.038 | -0.107 | 0.050254 | 0.0089223 | -0.068583 | 0.010051 | 0.03966
8.857 | 531.4229 | 0.229 | -0.008 | -0.084 | 0.042254 | -0.037078 | -0.045583 | 0.0084508 | 0.041488
8.8603 | 531.6206 | 0.16 | 0.084 | 0.023 | -0.026746 | 0.054922 | 0.061417 | -0.0053492 | 0.041795
8.8636 | 531.8182 | 0.206 | 0 | 0.015 | 0.019254 | -0.029078 | 0.053417 | 0.0038508 | 0.041647
8.8669 | 532.0158 | 0.206 | 0.031 | -0.053 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.042408
8.8702 | 532.2134 | 0.168 | -0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.044078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.042418
8.8735 | 532.4111 | 0.229 | 0.061 | -0.031 | 0.042254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.042882
8.8768 | 532.6087 | 0.183 | 0.031 | -0.069 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.00074923 | 0.043643
8.8801 | 532.8063 | 0.237 | 0.015 | -0.053 | 0.050254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.010051 | 0.044562
8.8834 | 533.004 | 0.221 | 0.069 | -0.084 | 0.034254 | 0.039922 | -0.045583 | 0.0068508 | 0.046233
8.8867 | 533.2016 | 0.198 | 0.053 | -0.023 | 0.011254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.047132
8.89 | 533.3992 | 0.206 | 0.038 | -0.046 | 0.019254 | 0.0089223 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.047735
8.8933 | 533.5968 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0037492 | 0.047745
8.8966 | 533.7945 | 0.198 | 0.107 | -0.031 | 0.011254 | 0.077922 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.047597
8.8999 | 533.9921 | 0.153 | -0.023 | -0.053 | -0.033746 | -0.052078 | -0.014583 | -0.0067492 | 0.047152
8.9032 | 534.1897 | 0.214 | 0.053 | -0.092 | 0.027254 | 0.023922 | -0.053583 | 0.0054508 | 0.047024
8.9065 | 534.3874 | 0.175 | 0.008 | -0.114 | -0.011746 | -0.021078 | -0.075583 | -0.0023492 | 0.04733
8.9097 | 534.585 | 0.13 | 0.015 | -0.038 | -0.056746 | -0.014078 | 0.00041653 | -0.011349 | 0.045977
8.913 | 534.7826 | 0.145 | -0.023 | -0.069 | -0.041746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.0083492 | 0.04403
8.9163 | 534.9802 | 0.237 | 0.114 | -0.031 | 0.050254 | 0.084922 | 0.0074165 | 0.010051 | 0.044199
8.9196 | 535.1779 | 0.221 | 0.053 | -0.038 | 0.034254 | 0.023922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.045869
8.9229 | 535.3755 | 0.198 | -0.023 | -0.092 | 0.011254 | -0.052078 | -0.053583 | 0.0022508 | 0.046768
8.9262 | 535.5731 | 0.183 | 0.023 | -0.069 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.030583 | -0.00074923 | 0.046916
8.9295 | 535.7708 | 0.214 | 0.061 | -0.015 | 0.027254 | 0.031922 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.047381
8.9328 | 535.9684 | 0.275 | 0 | -0.076 | 0.088254 | -0.029078 | -0.037583 | 0.017651 | 0.049664
8.9361 | 536.166 | 0.13 | 0.092 | -0.038 | -0.056746 | 0.062922 | 0.00041653 | -0.011349 | 0.050286
8.9394 | 536.3636 | 0.153 | 0.038 | -0.046 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.048498
8.9427 | 536.5613 | 0.214 | 0.099 | -0.046 | 0.027254 | 0.069922 | -0.0075835 | 0.0054508 | 0.04837
8.946 | 536.7589 | 0.137 | -0.015 | -0.023 | -0.049746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0099492 | 0.047925
8.9493 | 536.9565 | 0.267 | -0.046 | -0.046 | 0.080254 | -0.075078 | -0.0075835 | 0.016051 | 0.048528
8.9526 | 537.1542 | 0.183 | 0 | -0.053 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.05004
8.9559 | 537.3518 | 0.175 | 0.008 | -0.015 | -0.011746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.049734
8.9592 | 537.5494 | 0.206 | 0.031 | -0.023 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.0038508 | 0.049882
8.9625 | 537.747 | 0.206 | 0.046 | -0.031 | 0.019254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0038508 | 0.050643
8.9657 | 537.9447 | 0.183 | 0.023 | -0.099 | -0.0037461 | -0.0060777 | -0.060583 | -0.00074923 | 0.05095
8.969 | 538.1423 | 0.259 | 0.023 | -0.008 | 0.072254 | -0.0060777 | 0.030417 | 0.014451 | 0.052304
8.9723 | 538.3399 | 0.198 | -0.053 | -0.061 | 0.011254 | -0.082078 | -0.022583 | 0.0022508 | 0.053954
8.9756 | 538.5375 | 0.183 | 0.031 | -0.031 | -0.0037461 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.054102
8.9789 | 538.7352 | 0.275 | 0.008 | -0.015 | 0.088254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.017651 | 0.055773
8.9822 | 538.9328 | 0.214 | 0.092 | -0.046 | 0.027254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.0054508 | 0.058055
8.9855 | 539.1304 | 0.206 | 0.069 | -0.053 | 0.019254 | 0.039922 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.058974
8.9888 | 539.3281 | 0.198 | 0.008 | -0.046 | 0.011254 | -0.021078 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.059577
8.9921 | 539.5257 | 0.191 | 0.069 | 0 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.038417 | 0.00085077 | 0.059884
8.9954 | 539.7233 | 0.237 | 0.092 | -0.046 | 0.050254 | 0.062922 | -0.0075835 | 0.010051 | 0.060961
8.9987 | 539.9209 | 0.153 | 0.092 | -0.061 | -0.033746 | 0.062922 | -0.022583 | -0.0067492 | 0.061287
9.002 | 540.1186 | 0.183 | 0.069 | -0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.060546
9.0053 | 540.3162 | 0.122 | 0.008 | 0.008 | -0.064746 | -0.021078 | 0.046417 | -0.012949 | 0.059193
9.0086 | 540.5138 | 0.252 | 0 | -0.084 | 0.065254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.013051 | 0.059203
9.0119 | 540.7115 | 0.099 | 0.008 | 0.046 | -0.087746 | -0.021078 | 0.084417 | -0.017549 | 0.058758
9.0152 | 540.9091 | 0.16 | 0.061 | -0.092 | -0.026746 | 0.031922 | -0.053583 | -0.0053492 | 0.056496
9.0184 | 541.1067 | 0.275 | -0.053 | -0.061 | 0.088254 | -0.082078 | -0.022583 | 0.017651 | 0.057711
9.0217 | 541.3043 | 0.191 | 0.076 | -0.038 | 0.0042539 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.059539
9.025 | 541.502 | 0.168 | 0.061 | -0.031 | -0.018746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.059253
9.0283 | 541.6996 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0022508 | 0.059105
9.0316 | 541.8972 | 0.229 | -0.038 | -0.061 | 0.042254 | -0.067078 | -0.022583 | 0.0084508 | 0.060162
9.0349 | 542.0949 | 0.267 | -0.008 | -0.107 | 0.080254 | -0.037078 | -0.068583 | 0.016051 | 0.062583
9.0382 | 542.2925 | 0.122 | 0.031 | -0.114 | -0.064746 | 0.0019223 | -0.075583 | -0.012949 | 0.06289
9.0415 | 542.4901 | 0.13 | -0.008 | -0.076 | -0.056746 | -0.037078 | -0.037583 | -0.011349 | 0.060489
9.0448 | 542.6877 | 0.153 | 0.061 | -0.023 | -0.033746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.058701
9.0481 | 542.8854 | 0.168 | 0.023 | -0.053 | -0.018746 | -0.0060777 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.057663
9.0514 | 543.083 | 0.122 | 0.015 | -0.031 | -0.064746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.056013
9.0547 | 543.2806 | 0.191 | -0.015 | -0.061 | 0.0042539 | -0.044078 | -0.022583 | 0.00085077 | 0.054818
9.058 | 543.4783 | 0.244 | 0 | -0.015 | 0.057254 | -0.029078 | 0.023417 | 0.011451 | 0.056033
9.0613 | 543.6759 | 0.122 | 0.092 | -0.031 | -0.064746 | 0.062922 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.055885
9.0646 | 543.8735 | 0.168 | 0.023 | -0.031 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.054235
9.0679 | 544.0711 | 0.221 | -0.023 | -0.053 | 0.034254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0068508 | 0.054542
9.0711 | 544.2688 | 0.114 | 0.038 | -0.061 | -0.072746 | 0.0089223 | -0.022583 | -0.014549 | 0.053781
9.0744 | 544.4664 | 0.153 | -0.015 | -0.031 | -0.033746 | -0.044078 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.051676
9.0777 | 544.664 | 0.198 | 0.053 | -0.061 | 0.011254 | 0.023922 | -0.022583 | 0.0022508 | 0.051232
9.081 | 544.8617 | 0.191 | 0.031 | -0.023 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.051538
9.0843 | 545.0593 | 0.137 | 0.038 | 0.038 | -0.049746 | 0.0089223 | 0.076417 | -0.0099492 | 0.050639
9.0876 | 545.2569 | 0.175 | 0.038 | -0.046 | -0.011746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.049424
9.0909 | 545.4545 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.049276
9.0942 | 545.6522 | 0.137 | 0.076 | -0.015 | -0.049746 | 0.046922 | 0.023417 | -0.0099492 | 0.048377
9.0975 | 545.8498 | 0.252 | 0.031 | -0.084 | 0.065254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.013051 | 0.048683
9.1008 | 546.0474 | 0.206 | 0.008 | 0 | 0.019254 | -0.021078 | 0.038417 | 0.0038508 | 0.050353
9.1041 | 546.2451 | 0.137 | 0 | -0.046 | -0.049746 | -0.029078 | -0.0075835 | -0.0099492 | 0.049751
9.1074 | 546.4427 | 0.221 | -0.008 | 0.023 | 0.034254 | -0.037078 | 0.061417 | 0.0068508 | 0.049445
9.1107 | 546.6403 | 0.183 | 0.015 | -0.031 | -0.0037461 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.00074923 | 0.050047
9.114 | 546.8379 | 0.107 | 0.038 | -0.015 | -0.079746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.015949 | 0.048397
9.1173 | 547.0356 | 0.237 | 0.031 | -0.015 | 0.050254 | 0.0019223 | 0.023417 | 0.010051 | 0.047815
9.1206 | 547.2332 | 0.198 | 0.046 | -0.053 | 0.011254 | 0.016922 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.04903
9.1238 | 547.4308 | 0.214 | 0.038 | -0.038 | 0.027254 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.049791
9.1271 | 547.6285 | 0.191 | 0.084 | 0.008 | 0.0042539 | 0.054922 | 0.046417 | 0.00085077 | 0.050414
9.1304 | 547.8261 | 0.16 | 0.046 | -0.076 | -0.026746 | 0.016922 | -0.037583 | -0.0053492 | 0.049969
9.1337 | 548.0237 | 0.221 | -0.008 | -0.046 | 0.034254 | -0.037078 | -0.0075835 | 0.0068508 | 0.050118
9.137 | 548.2213 | 0.16 | 0.084 | -0.023 | -0.026746 | 0.054922 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.050266
9.1403 | 548.419 | 0.168 | 0.069 | -0.008 | -0.018746 | 0.039922 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.049367
9.1436 | 548.6166 | 0.175 | -0.031 | -0.076 | -0.011746 | -0.060078 | -0.037583 | -0.0023492 | 0.048764
9.1469 | 548.8142 | 0.137 | 0 | -0.023 | -0.049746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.0099492 | 0.047549
9.1502 | 549.0119 | 0.175 | 0.015 | -0.053 | -0.011746 | -0.014078 | -0.014583 | -0.0023492 | 0.046334
9.1535 | 549.2095 | 0.153 | 0.069 | -0.023 | -0.033746 | 0.039922 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.045435
9.1568 | 549.4071 | 0.16 | 0.031 | 0.031 | -0.026746 | 0.0019223 | 0.069417 | -0.0053492 | 0.044239
9.1601 | 549.6047 | 0.206 | 0.015 | -0.046 | 0.019254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.044091
9.1634 | 549.8024 | 0.206 | 0.114 | -0.053 | 0.019254 | 0.084922 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.044852
9.1667 | 550 | 0.168 | 0.092 | -0.015 | -0.018746 | 0.062922 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.044862
9.17 | 550.1976 | 0.175 | 0.023 | 0.038 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.076417 | -0.0023492 | 0.04426
9.1733 | 550.3953 | 0.137 | 0 | -0.031 | -0.049746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0099492 | 0.043044
9.1765 | 550.5929 | 0.214 | 0 | -0.069 | 0.027254 | -0.029078 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.0426
9.1798 | 550.7905 | 0.122 | 0.015 | -0.031 | -0.064746 | -0.014078 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.041859
9.1831 | 550.9881 | 0.13 | 0.008 | -0.084 | -0.056746 | -0.021078 | -0.045583 | -0.011349 | 0.039458
9.1864 | 551.1858 | 0.16 | 0 | -0.038 | -0.026746 | -0.029078 | 0.00041653 | -0.0053492 | 0.037808
9.1897 | 551.3834 | 0.198 | 0.023 | -0.076 | 0.011254 | -0.0060777 | -0.037583 | 0.0022508 | 0.037502
9.193 | 551.581 | 0.168 | 0.114 | -0.084 | -0.018746 | 0.084922 | -0.045583 | -0.0037492 | 0.037354
9.1963 | 551.7787 | 0.145 | 0.008 | -0.015 | -0.041746 | -0.021078 | 0.023417 | -0.0083492 | 0.036158
9.1996 | 551.9763 | 0.198 | -0.023 | -0.053 | 0.011254 | -0.052078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.035556
9.2029 | 552.1739 | 0.16 | 0.061 | -0.046 | -0.026746 | 0.031922 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.035249
9.2062 | 552.3715 | 0.206 | 0.008 | -0.038 | 0.019254 | -0.021078 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.035101
9.2095 | 552.5692 | 0.191 | -0.008 | -0.008 | 0.0042539 | -0.037078 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.035566
9.2128 | 552.7668 | 0.229 | 0.038 | -0.099 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.060583 | 0.0084508 | 0.036485
9.2161 | 552.9644 | 0.206 | 0.092 | -0.061 | 0.019254 | 0.062922 | -0.022583 | 0.0038508 | 0.037701
9.2194 | 553.1621 | 0.16 | -0.031 | -0.008 | -0.026746 | -0.060078 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.037553
9.2227 | 553.3597 | 0.175 | 0.092 | 0 | -0.011746 | 0.062922 | 0.038417 | -0.0023492 | 0.036792
9.226 | 553.5573 | 0.244 | 0.069 | -0.038 | 0.057254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.011451 | 0.037691
9.2292 | 553.7549 | 0.168 | 0.008 | -0.031 | -0.018746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.038452
9.2325 | 553.9526 | 0.198 | 0.092 | -0.076 | 0.011254 | 0.062922 | -0.037583 | 0.0022508 | 0.038304
9.2358 | 554.1502 | 0.244 | 0 | -0.038 | 0.057254 | -0.029078 | 0.00041653 | 0.011451 | 0.039658
9.2391 | 554.3478 | 0.237 | 0.008 | -0.031 | 0.050254 | -0.021078 | 0.0074165 | 0.010051 | 0.041783
9.2424 | 554.5455 | 0.221 | -0.008 | 0.008 | 0.034254 | -0.037078 | 0.046417 | 0.0068508 | 0.043453
9.2457 | 554.7431 | 0.191 | -0.053 | -0.046 | 0.0042539 | -0.082078 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.044214
9.249 | 554.9407 | 0.145 | 0.114 | -0.061 | -0.041746 | 0.084922 | -0.022583 | -0.0083492 | 0.043473
9.2523 | 555.1383 | 0.244 | 0.015 | -0.053 | 0.057254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.011451 | 0.043779
9.2556 | 555.336 | 0.221 | 0.015 | -0.053 | 0.034254 | -0.014078 | -0.014583 | 0.0068508 | 0.045588
9.2589 | 555.5336 | 0.267 | -0.023 | -0.038 | 0.080254 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.016051 | 0.047851
9.2622 | 555.7312 | 0.259 | -0.038 | -0.084 | 0.072254 | -0.067078 | -0.045583 | 0.014451 | 0.050865
9.2655 | 555.9289 | 0.114 | 0.046 | -0.015 | -0.072746 | 0.016922 | 0.023417 | -0.014549 | 0.050855
9.2688 | 556.1265 | 0.175 | 0.008 | 0.023 | -0.011746 | -0.021078 | 0.061417 | -0.0023492 | 0.049185
9.2721 | 556.3241 | 0.229 | 0.061 | 0.031 | 0.042254 | 0.031922 | 0.069417 | 0.0084508 | 0.049788
9.2754 | 556.5217 | 0.122 | 0.038 | -0.015 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.023417 | -0.012949 | 0.049344
9.2787 | 556.7194 | 0.214 | 0.038 | -0.053 | 0.027254 | 0.0089223 | -0.014583 | 0.0054508 | 0.048603
9.2819 | 556.917 | 0.16 | 0.015 | -0.084 | -0.026746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0053492 | 0.048613
9.2852 | 557.1146 | 0.237 | 0.008 | -0.015 | 0.050254 | -0.021078 | 0.023417 | 0.010051 | 0.049077
9.2885 | 557.3123 | 0.206 | -0.031 | -0.015 | 0.019254 | -0.060078 | 0.023417 | 0.0038508 | 0.050451
9.2918 | 557.5099 | 0.229 | 0.031 | -0.046 | 0.042254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0084508 | 0.051667
9.2951 | 557.7075 | 0.183 | 0 | -0.023 | -0.0037461 | -0.029078 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.052428
9.2984 | 557.9051 | 0.092 | 0.031 | -0.069 | -0.094746 | 0.0019223 | -0.030583 | -0.018949 | 0.050481
9.3017 | 558.1028 | 0.206 | 0.031 | 0.008 | 0.019254 | 0.0019223 | 0.046417 | 0.0038508 | 0.048989
9.305 | 558.3004 | 0.221 | -0.023 | -0.069 | 0.034254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.0068508 | 0.050047
9.3083 | 558.498 | 0.153 | 0.053 | -0.046 | -0.033746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.050057
9.3116 | 558.6957 | 0.206 | -0.031 | -0.008 | 0.019254 | -0.060078 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.04977
9.3149 | 558.8933 | 0.145 | 0.076 | -0.046 | -0.041746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0083492 | 0.049326
9.3182 | 559.0909 | 0.16 | 0.069 | -0.031 | -0.026746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0053492 | 0.047972
9.3215 | 559.2885 | 0.206 | 0.046 | -0.008 | 0.019254 | 0.016922 | 0.030417 | 0.0038508 | 0.047824
9.3248 | 559.4862 | 0.237 | 0 | -0.099 | 0.050254 | -0.029078 | -0.060583 | 0.010051 | 0.049198
9.3281 | 559.6838 | 0.183 | 0 | -0.084 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.045583 | -0.00074923 | 0.050117
9.3314 | 559.8814 | 0.237 | 0.046 | 0.023 | 0.050254 | 0.016922 | 0.061417 | 0.010051 | 0.051036
9.3347 | 560.0791 | 0.175 | 0.031 | -0.015 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.023417 | -0.0023492 | 0.051797
9.3379 | 560.2767 | 0.168 | 0.031 | -0.023 | -0.018746 | 0.0019223 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.051194
9.3412 | 560.4743 | 0.16 | 0 | -0.053 | -0.026746 | -0.029078 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.050295
9.3445 | 560.6719 | 0.099 | 0.069 | -0.008 | -0.087746 | 0.039922 | 0.030417 | -0.017549 | 0.048033
9.3478 | 560.8696 | 0.175 | -0.015 | -0.023 | -0.011746 | -0.044078 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.046066
9.3511 | 561.0672 | 0.198 | 0.076 | -0.046 | 0.011254 | 0.046922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.046057
9.3544 | 561.2648 | 0.252 | 0.046 | -0.076 | 0.065254 | 0.016922 | -0.037583 | 0.013051 | 0.047569
9.3577 | 561.4625 | 0.13 | -0.008 | -0.015 | -0.056746 | -0.037078 | 0.023417 | -0.011349 | 0.047737
9.361 | 561.6601 | 0.168 | -0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.046245
9.3643 | 561.8577 | 0.191 | -0.023 | -0.038 | 0.0042539 | -0.052078 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.045958
9.3676 | 562.0553 | 0.206 | 0.069 | -0.069 | 0.019254 | 0.039922 | -0.030583 | 0.0038508 | 0.046423
9.3709 | 562.253 | 0.137 | 0.053 | -0.046 | -0.049746 | 0.023922 | -0.0075835 | -0.0099492 | 0.04582
9.3742 | 562.4506 | 0.122 | 0.069 | -0.053 | -0.064746 | 0.039922 | -0.014583 | -0.012949 | 0.043558
9.3775 | 562.6482 | 0.206 | -0.008 | -0.053 | 0.019254 | -0.037078 | -0.014583 | 0.0038508 | 0.042659
9.3808 | 562.8458 | 0.16 | 0.114 | -0.015 | -0.026746 | 0.084922 | 0.023417 | -0.0053492 | 0.042511
9.3841 | 563.0435 | 0.168 | 0.076 | -0.046 | -0.018746 | 0.046922 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.041612
9.3874 | 563.2411 | 0.168 | 0.015 | -0.008 | -0.018746 | -0.014078 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.040871
9.3906 | 563.4387 | 0.114 | 0.046 | 0.008 | -0.072746 | 0.016922 | 0.046417 | -0.014549 | 0.039062
9.3939 | 563.6364 | 0.122 | -0.031 | -0.023 | -0.064746 | -0.060078 | 0.015417 | -0.012949 | 0.036345
9.3972 | 563.834 | 0.145 | 0.069 | -0.031 | -0.041746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.0083492 | 0.034241
9.4005 | 564.0316 | 0.13 | 0.031 | 0.008 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.046417 | -0.011349 | 0.032294
9.4038 | 564.2292 | 0.153 | 0.061 | -0.023 | -0.033746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.030506
9.4071 | 564.4269 | 0.305 | 0.023 | 0.023 | 0.11825 | -0.0060777 | 0.061417 | 0.023651 | 0.032176
9.4104 | 564.6245 | 0.175 | 0.023 | -0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.034281
9.4137 | 564.8221 | 0.191 | 0.069 | -0.069 | 0.0042539 | 0.039922 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.034133
9.417 | 565.0198 | 0.168 | -0.038 | -0.031 | -0.018746 | -0.067078 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.033846
9.4203 | 565.2174 | 0.16 | 0.046 | -0.107 | -0.026746 | 0.016922 | -0.068583 | -0.0053492 | 0.032947
9.4236 | 565.415 | 0.221 | 0.061 | -0.076 | 0.034254 | 0.031922 | -0.037583 | 0.0068508 | 0.033096
9.4269 | 565.6126 | 0.16 | -0.008 | -0.061 | -0.026746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.0053492 | 0.033244
9.4302 | 565.8103 | 0.168 | 0.046 | -0.008 | -0.018746 | 0.016922 | 0.030417 | -0.0037492 | 0.032345
9.4335 | 566.0079 | 0.183 | 0.046 | -0.053 | -0.0037461 | 0.016922 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.0319
9.4368 | 566.2055 | 0.214 | 0.023 | -0.023 | 0.027254 | -0.0060777 | 0.015417 | 0.0054508 | 0.032365
9.4401 | 566.4032 | 0.168 | 0.031 | -0.046 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.032533
9.4433 | 566.6008 | 0.168 | 0.038 | -0.069 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.030583 | -0.0037492 | 0.031792
9.4466 | 566.7984 | 0.175 | 0.008 | -0.069 | -0.011746 | -0.021078 | -0.030583 | -0.0023492 | 0.03119
9.4499 | 566.996 | 0.114 | -0.008 | -0.053 | -0.072746 | -0.037078 | -0.014583 | -0.014549 | 0.02952
9.4532 | 567.1937 | 0.214 | 0.069 | -0.038 | 0.027254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.028621
9.4565 | 567.3913 | 0.145 | 0.023 | -0.107 | -0.041746 | -0.0060777 | -0.068583 | -0.0083492 | 0.028334
9.4598 | 567.5889 | 0.221 | -0.015 | -0.084 | 0.034254 | -0.044078 | -0.045583 | 0.0068508 | 0.028186
9.4631 | 567.7866 | 0.244 | -0.031 | 0 | 0.057254 | -0.060078 | 0.038417 | 0.011451 | 0.029995
9.4664 | 567.9842 | 0.198 | 0.023 | -0.038 | 0.011254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0022508 | 0.031349
9.4697 | 568.1818 | 0.191 | -0.023 | -0.069 | 0.0042539 | -0.052078 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.031655
9.473 | 568.3794 | 0.168 | -0.015 | -0.053 | -0.018746 | -0.044078 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.031369
9.4763 | 568.5771 | 0.175 | 0.069 | -0.046 | -0.011746 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.030766
9.4796 | 568.7747 | 0.183 | 0.031 | -0.046 | -0.0037461 | 0.0019223 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.03046
9.4829 | 568.9723 | 0.206 | 0 | -0.084 | 0.019254 | -0.029078 | -0.045583 | 0.0038508 | 0.030766
9.4862 | 569.17 | 0.198 | 0.008 | -0.023 | 0.011254 | -0.021078 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.031369
9.4895 | 569.3676 | 0.168 | 0.053 | -0.015 | -0.018746 | 0.023922 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.031221
9.4928 | 569.5652 | 0.237 | 0.076 | -0.038 | 0.050254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.010051 | 0.031844
9.496 | 569.7628 | 0.198 | 0.069 | 0.031 | 0.011254 | 0.039922 | 0.069417 | 0.0022508 | 0.033059
9.4993 | 569.9605 | 0.168 | 0.008 | 0.015 | -0.018746 | -0.021078 | 0.053417 | -0.0037492 | 0.032911
9.5026 | 570.1581 | 0.16 | 0.015 | -0.084 | -0.026746 | -0.014078 | -0.045583 | -0.0053492 | 0.032012
9.5059 | 570.3557 | 0.214 | -0.023 | -0.099 | 0.027254 | -0.052078 | -0.060583 | 0.0054508 | 0.032022
9.5092 | 570.5534 | 0.145 | 0.107 | -0.053 | -0.041746 | 0.077922 | -0.014583 | -0.0083492 | 0.031736
9.5125 | 570.751 | 0.145 | 0 | -0.107 | -0.041746 | -0.029078 | -0.068583 | -0.0083492 | 0.030086
9.5158 | 570.9486 | 0.198 | 0.046 | -0.061 | 0.011254 | 0.016922 | -0.022583 | 0.0022508 | 0.029483
9.5191 | 571.1462 | 0.198 | 0.046 | -0.031 | 0.011254 | 0.016922 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.029928
9.5224 | 571.3439 | 0.13 | 0.031 | 0.015 | -0.056746 | 0.0019223 | 0.053417 | -0.011349 | 0.029029
9.5257 | 571.5415 | 0.153 | 0.046 | -0.046 | -0.033746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.027241
9.529 | 571.7391 | 0.221 | 0.069 | -0.038 | 0.034254 | 0.039922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.027251
9.5323 | 571.9368 | 0.183 | 0.038 | -0.023 | -0.0037461 | 0.0089223 | 0.015417 | -0.00074923 | 0.027854
9.5356 | 572.1344 | 0.16 | 0.099 | -0.053 | -0.026746 | 0.069922 | -0.014583 | -0.0053492 | 0.027251
9.5389 | 572.332 | 0.244 | 0.038 | 0.031 | 0.057254 | 0.0089223 | 0.069417 | 0.011451 | 0.027854
9.5422 | 572.5296 | 0.214 | 0.046 | -0.038 | 0.027254 | 0.016922 | 0.00041653 | 0.0054508 | 0.029524
9.5455 | 572.7273 | 0.221 | 0.023 | -0.015 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.023417 | 0.0068508 | 0.03074
9.5487 | 572.9249 | 0.198 | 0.061 | -0.031 | 0.011254 | 0.031922 | 0.0074165 | 0.0022508 | 0.031639
9.552 | 573.1225 | 0.229 | 0.069 | -0.076 | 0.042254 | 0.039922 | -0.037583 | 0.0084508 | 0.032696
9.5553 | 573.3202 | 0.13 | 0.031 | -0.061 | -0.056746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.011349 | 0.03241
9.5586 | 573.5178 | 0.183 | 0 | -0.076 | -0.0037461 | -0.029078 | -0.037583 | -0.00074923 | 0.031215
9.5619 | 573.7154 | 0.198 | 0.053 | -0.053 | 0.011254 | 0.023922 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.031363
9.5652 | 573.913 | 0.137 | 0.015 | -0.069 | -0.049746 | -0.014078 | -0.030583 | -0.0099492 | 0.030602
9.5685 | 574.1107 | 0.252 | 0.023 | -0.061 | 0.065254 | -0.0060777 | -0.022583 | 0.013051 | 0.030909
9.5718 | 574.3083 | 0.221 | 0.076 | -0.023 | 0.034254 | 0.046922 | 0.015417 | 0.0068508 | 0.032875
9.5751 | 574.5059 | 0.275 | 0.031 | -0.076 | 0.088254 | 0.0019223 | -0.037583 | 0.017651 | 0.035296
9.5784 | 574.7036 | 0.122 | 0.069 | -0.031 | -0.064746 | 0.039922 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.035761
9.5817 | 574.9012 | 0.114 | 0 | -0.023 | -0.072746 | -0.029078 | 0.015417 | -0.014549 | 0.033044
9.585 | 575.0988 | 0.252 | 0.061 | -0.038 | 0.065254 | 0.031922 | 0.00041653 | 0.013051 | 0.032896
9.5883 | 575.2964 | 0.168 | 0.069 | 0.015 | -0.018746 | 0.039922 | 0.053417 | -0.0037492 | 0.033815
9.5916 | 575.4941 | 0.137 | -0.061 | -0.069 | -0.049746 | -0.090078 | -0.030583 | -0.0099492 | 0.032461
9.5949 | 575.6917 | 0.214 | 0 | -0.008 | 0.027254 | -0.029078 | 0.030417 | 0.0054508 | 0.032017
9.5982 | 575.8893 | 0.183 | -0.015 | -0.038 | -0.0037461 | -0.044078 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.032481
9.6014 | 576.087 | 0.183 | 0.069 | -0.046 | -0.0037461 | 0.039922 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.032333
9.6047 | 576.2846 | 0.16 | 0.038 | 0.008 | -0.026746 | 0.0089223 | 0.046417 | -0.0053492 | 0.031731
9.608 | 576.4822 | 0.191 | 0.038 | -0.031 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.031286
9.6113 | 576.6798 | 0.168 | -0.023 | -0.046 | -0.018746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0037492 | 0.031
9.6146 | 576.8775 | 0.198 | -0.015 | -0.053 | 0.011254 | -0.044078 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.030852
9.6179 | 577.0751 | 0.221 | 0.023 | -0.038 | 0.034254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.031751
9.6212 | 577.2727 | 0.16 | 0.015 | 0 | -0.026746 | -0.014078 | 0.038417 | -0.0053492 | 0.031899
9.6245 | 577.4704 | 0.16 | 0.023 | -0.008 | -0.026746 | -0.0060777 | 0.030417 | -0.0053492 | 0.030842
9.6278 | 577.668 | 0.175 | 0.015 | 0.031 | -0.011746 | -0.014078 | 0.069417 | -0.0023492 | 0.030081
9.6311 | 577.8656 | 0.168 | 0.015 | -0.015 | -0.018746 | -0.014078 | 0.023417 | -0.0037492 | 0.029479
9.6344 | 578.0632 | 0.175 | 0.076 | -0.008 | -0.011746 | 0.046922 | 0.030417 | -0.0023492 | 0.028876
9.6377 | 578.2609 | 0.191 | 0.031 | -0.053 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.028728
9.641 | 578.4585 | 0.175 | 0.053 | -0.069 | -0.011746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0023492 | 0.02858
9.6443 | 578.6561 | 0.229 | 0.038 | -0.076 | 0.042254 | 0.0089223 | -0.037583 | 0.0084508 | 0.029183
9.6476 | 578.8538 | 0.168 | 0 | 0.053 | -0.018746 | -0.029078 | 0.091417 | -0.0037492 | 0.029648
9.6509 | 579.0514 | 0.198 | 0.084 | -0.046 | 0.011254 | 0.054922 | -0.0075835 | 0.0022508 | 0.029499
9.6542 | 579.249 | 0.175 | 0.053 | -0.069 | -0.011746 | 0.023922 | -0.030583 | -0.0023492 | 0.02949
9.6574 | 579.4466 | 0.206 | 0.046 | 0.053 | 0.019254 | 0.016922 | 0.091417 | 0.0038508 | 0.029638
9.6607 | 579.6443 | 0.267 | 0.061 | -0.084 | 0.080254 | 0.031922 | -0.045583 | 0.016051 | 0.031605
9.664 | 579.8419 | 0.214 | 0.015 | -0.015 | 0.027254 | -0.014078 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.033729
9.6673 | 580.0395 | 0.191 | 0.031 | -0.046 | 0.0042539 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.034352
9.6706 | 580.2372 | 0.168 | 0.053 | -0.061 | -0.018746 | 0.023922 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.034066
9.6739 | 580.4348 | 0.183 | -0.008 | -0.053 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.033621
9.6772 | 580.6324 | 0.237 | -0.008 | -0.023 | 0.050254 | -0.037078 | 0.015417 | 0.010051 | 0.03454
9.6805 | 580.83 | 0.168 | 0.053 | -0.023 | -0.018746 | 0.023922 | 0.015417 | -0.0037492 | 0.035163
9.6838 | 581.0277 | 0.153 | 0.038 | -0.053 | -0.033746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0067492 | 0.034125
9.6871 | 581.2253 | 0.214 | 0.084 | -0.008 | 0.027254 | 0.054922 | 0.030417 | 0.0054508 | 0.033997
9.6904 | 581.4229 | 0.206 | 0.023 | -0.038 | 0.019254 | -0.0060777 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.034916
9.6937 | 581.6206 | 0.191 | 0.053 | -0.031 | 0.0042539 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.00085077 | 0.035381
9.697 | 581.8182 | 0.122 | 0.038 | -0.031 | -0.064746 | 0.0089223 | 0.0074165 | -0.012949 | 0.034185
9.7003 | 582.0158 | 0.084 | 0.038 | -0.053 | -0.10275 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.020549 | 0.030875
9.7036 | 582.2134 | 0.214 | 0.076 | -0.015 | 0.027254 | 0.046922 | 0.023417 | 0.0054508 | 0.029383
9.7069 | 582.4111 | 0.259 | 0 | -0.053 | 0.072254 | -0.029078 | -0.014583 | 0.014451 | 0.03135
9.7101 | 582.6087 | 0.229 | -0.061 | -0.008 | 0.042254 | -0.090078 | 0.030417 | 0.0084508 | 0.033613
9.7134 | 582.8063 | 0.099 | 0.023 | -0.023 | -0.087746 | -0.0060777 | 0.015417 | -0.017549 | 0.032714
9.7167 | 583.004 | 0.16 | 0.015 | -0.046 | -0.026746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0053492 | 0.030451
9.72 | 583.2016 | 0.145 | 0.038 | -0.046 | -0.041746 | 0.0089223 | -0.0075835 | -0.0083492 | 0.029098
9.7233 | 583.3992 | 0.206 | 0.038 | 0 | 0.019254 | 0.0089223 | 0.038417 | 0.0038508 | 0.028653
9.7266 | 583.5968 | 0.221 | 0.031 | -0.008 | 0.034254 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.0068508 | 0.02971
9.7299 | 583.7945 | 0.175 | 0.061 | -0.031 | -0.011746 | 0.031922 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.030155
9.7332 | 583.9921 | 0.122 | 0 | -0.015 | -0.064746 | -0.029078 | 0.023417 | -0.012949 | 0.028644
9.7365 | 584.1897 | 0.16 | -0.061 | -0.023 | -0.026746 | -0.090078 | 0.015417 | -0.0053492 | 0.026835
9.7398 | 584.3874 | 0.16 | 0 | -0.061 | -0.026746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0053492 | 0.025778
9.7431 | 584.585 | 0.122 | 0.053 | -0.038 | -0.064746 | 0.023922 | 0.00041653 | -0.012949 | 0.02397
9.7464 | 584.7826 | 0.168 | 0.038 | -0.053 | -0.018746 | 0.0089223 | -0.014583 | -0.0037492 | 0.02232
9.7497 | 584.9802 | 0.122 | 0.046 | -0.053 | -0.064746 | 0.016922 | -0.014583 | -0.012949 | 0.02067
9.753 | 585.1779 | 0.183 | 0.008 | -0.092 | -0.0037461 | -0.021078 | -0.053583 | -0.00074923 | 0.019316
9.7563 | 585.3755 | 0.153 | -0.038 | -0.092 | -0.033746 | -0.067078 | -0.053583 | -0.0067492 | 0.018575
9.7596 | 585.5731 | 0.175 | 0.023 | 0.023 | -0.011746 | -0.0060777 | 0.061417 | -0.0023492 | 0.017676
9.7628 | 585.7708 | 0.244 | 0.107 | -0.053 | 0.057254 | 0.077922 | -0.014583 | 0.011451 | 0.018576
9.7661 | 585.9684 | 0.107 | 0.031 | -0.053 | -0.079746 | 0.0019223 | -0.014583 | -0.015949 | 0.018131
9.7694 | 586.166 | 0.198 | 0.015 | -0.038 | 0.011254 | -0.014078 | 0.00041653 | 0.0022508 | 0.016778
9.7727 | 586.3636 | 0.107 | -0.069 | -0.031 | -0.079746 | -0.098078 | 0.0074165 | -0.015949 | 0.015424
9.776 | 586.5613 | 0.206 | 0.031 | -0.084 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.045583 | 0.0038508 | 0.014229
9.7793 | 586.7589 | 0.084 | -0.015 | 0.015 | -0.10275 | -0.044078 | 0.053417 | -0.020549 | 0.012579
9.7826 | 586.9565 | 0.153 | 0.061 | -0.023 | -0.033746 | 0.031922 | 0.015417 | -0.0067492 | 0.0098811
9.7859 | 587.1542 | 0.29 | 0.023 | 0.023 | 0.10325 | -0.0060777 | 0.061417 | 0.020651 | 0.011255
9.7892 | 587.3518 | 0.259 | 0.069 | 0.008 | 0.072254 | 0.039922 | 0.046417 | 0.014451 | 0.014723
9.7925 | 587.5494 | 0.214 | 0.015 | -0.061 | 0.027254 | -0.014078 | -0.022583 | 0.0054508 | 0.01669
9.7958 | 587.747 | 0.168 | 0 | -0.092 | -0.018746 | -0.029078 | -0.053583 | -0.0037492 | 0.016858
9.7991 | 587.9447 | 0.221 | 0.076 | -0.038 | 0.034254 | 0.046922 | 0.00041653 | 0.0068508 | 0.017164
9.8024 | 588.1423 | 0.153 | 0.008 | -0.031 | -0.033746 | -0.021078 | 0.0074165 | -0.0067492 | 0.017174
9.8057 | 588.3399 | 0.191 | 0.046 | -0.023 | 0.0042539 | 0.016922 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.016592
9.809 | 588.5375 | 0.175 | 0.099 | -0.023 | -0.011746 | 0.069922 | 0.015417 | -0.0023492 | 0.016444
9.8123 | 588.7352 | 0.114 | 0.023 | -0.031 | -0.072746 | -0.0060777 | 0.0074165 | -0.014549 | 0.014774
9.8155 | 588.9328 | 0.191 | 0.061 | -0.015 | 0.0042539 | 0.031922 | 0.023417 | 0.00085077 | 0.01342
9.8188 | 589.1304 | 0.145 | 0.046 | -0.031 | -0.041746 | 0.016922 | 0.0074165 | -0.0083492 | 0.012679
9.8221 | 589.3281 | 0.198 | 0.053 | -0.023 | 0.011254 | 0.023922 | 0.015417 | 0.0022508 | 0.012077
9.8254 | 589.5257 | 0.175 | 0.031 | -0.031 | -0.011746 | 0.0019223 | 0.0074165 | -0.0023492 | 0.012067
9.8287 | 589.7233 | 0.191 | 0.031 | -0.023 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.011919
9.832 | 589.9209 | 0.221 | -0.053 | -0.122 | 0.034254 | -0.082078 | -0.083583 | 0.0068508 | 0.01268
9.8353 | 590.1186 | 0.153 | -0.008 | -0.046 | -0.033746 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.01269
9.8386 | 590.3162 | 0.252 | 0.053 | -0.031 | 0.065254 | 0.023922 | 0.0074165 | 0.013051 | 0.013313
9.8419 | 590.5138 | 0.183 | 0.061 | 0.015 | -0.0037461 | 0.031922 | 0.053417 | -0.00074923 | 0.014528
9.8452 | 590.7115 | 0.183 | 0.053 | -0.053 | -0.0037461 | 0.023922 | -0.014583 | -0.00074923 | 0.01438
9.8485 | 590.9091 | 0.191 | 0.023 | -0.069 | 0.0042539 | -0.0060777 | -0.030583 | 0.00085077 | 0.01439
9.8518 | 591.1067 | 0.13 | 0.008 | -0.046 | -0.056746 | -0.021078 | -0.0075835 | -0.011349 | 0.013353
9.8551 | 591.3043 | 0.191 | 0.031 | -0.008 | 0.0042539 | 0.0019223 | 0.030417 | 0.00085077 | 0.012315
9.8584 | 591.502 | 0.191 | 0.053 | -0.076 | 0.0042539 | 0.023922 | -0.037583 | 0.00085077 | 0.012483
9.8617 | 591.6996 | 0.191 | 0.069 | -0.023 | 0.0042539 | 0.039922 | 0.015417 | 0.00085077 | 0.012652
9.865 | 591.8972 | 0.183 | 0.015 | -0.107 | -0.0037461 | -0.014078 | -0.068583 | -0.00074923 | 0.012662
9.8682 | 592.0949 | 0.191 | 0.038 | -0.038 | 0.0042539 | 0.0089223 | 0.00041653 | 0.00085077 | 0.012672
9.8715 | 592.2925 | 0.229 | 0.023 | 0.015 | 0.042254 | -0.0060777 | 0.053417 | 0.0084508 | 0.013591
9.8748 | 592.4901 | 0.229 | -0.038 | -0.031 | 0.042254 | -0.067078 | 0.0074165 | 0.0084508 | 0.015261
9.8781 | 592.6877 | 0.198 | 0.031 | -0.053 | 0.011254 | 0.0019223 | -0.014583 | 0.0022508 | 0.016318
9.8814 | 592.8854 | 0.183 | 0.099 | 0.008 | -0.0037461 | 0.069922 | 0.046417 | -0.00074923 | 0.016467
9.8847 | 593.083 | 0.206 | 0.061 | 0.008 | 0.019254 | 0.031922 | 0.046417 | 0.0038508 | 0.016773
9.888 | 593.2806 | 0.137 | 0.038 | -0.076 | -0.049746 | 0.0089223 | -0.037583 | -0.0099492 | 0.016171
9.8913 | 593.4783 | 0.168 | 0.008 | -0.061 | -0.018746 | -0.021078 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.014817
9.8946 | 593.6759 | 0.191 | 0 | -0.046 | 0.0042539 | -0.029078 | -0.0075835 | 0.00085077 | 0.014531
9.8979 | 593.8735 | 0.252 | 0.061 | -0.046 | 0.065254 | 0.031922 | -0.0075835 | 0.013051 | 0.015904
9.9012 | 594.0711 | 0.214 | -0.008 | 0.023 | 0.027254 | -0.037078 | 0.061417 | 0.0054508 | 0.017732
9.9045 | 594.2688 | 0.183 | -0.031 | -0.061 | -0.0037461 | -0.060078 | -0.022583 | -0.00074923 | 0.018197
9.9078 | 594.4664 | 0.153 | -0.023 | -0.046 | -0.033746 | -0.052078 | -0.0075835 | -0.0067492 | 0.017456
9.9111 | 594.664 | 0.153 | 0.038 | -0.038 | -0.033746 | 0.0089223 | 0.00041653 | -0.0067492 | 0.016122
9.9144 | 594.8617 | 0.175 | 0 | -0.061 | -0.011746 | -0.029078 | -0.022583 | -0.0023492 | 0.015223
9.9177 | 595.0593 | 0.175 | 0.046 | -0.046 | -0.011746 | 0.016922 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.014759
9.9209 | 595.2569 | 0.13 | -0.008 | -0.069 | -0.056746 | -0.037078 | -0.030583 | -0.011349 | 0.013405
9.9242 | 595.4545 | 0.191 | 0.008 | -0.053 | 0.0042539 | -0.021078 | -0.014583 | 0.00085077 | 0.012368
9.9275 | 595.6522 | 0.168 | 0.023 | 0.038 | -0.018746 | -0.0060777 | 0.076417 | -0.0037492 | 0.012081
9.9308 | 595.8498 | 0.214 | -0.008 | -0.069 | 0.027254 | -0.037078 | -0.030583 | 0.0054508 | 0.01225
9.9341 | 596.0474 | 0.145 | -0.023 | 0 | -0.041746 | -0.052078 | 0.038417 | -0.0083492 | 0.011963
9.9374 | 596.2451 | 0.084 | 0.107 | -0.053 | -0.10275 | 0.077922 | -0.014583 | -0.020549 | 0.0091076
9.9407 | 596.4427 | 0.237 | -0.038 | -0.046 | 0.050254 | -0.067078 | -0.0075835 | 0.010051 | 0.0080702
9.944 | 596.6403 | 0.175 | 0.015 | -0.046 | -0.011746 | -0.014078 | -0.0075835 | -0.0023492 | 0.0088312
9.9473 | 596.8379 | 0.244 | 0.015 | -0.046 | 0.057254 | -0.014078 | -0.0075835 | 0.011451 | 0.0097306
9.9506 | 597.0356 | 0.175 | -0.023 | -0.038 | -0.011746 | -0.052078 | 0.00041653 | -0.0023492 | 0.01063
9.9539 | 597.2332 | 0.107 | -0.008 | -0.061 | -0.079746 | -0.037078 | -0.022583 | -0.015949 | 0.0088218
9.9572 | 597.4308 | 0.206 | -0.023 | -0.069 | 0.019254 | -0.052078 | -0.030583 | 0.0038508 | 0.0076263
9.9605 | 597.6285 | 0.13 | 0.053 | -0.053 | -0.056746 | 0.023922 | -0.014583 | -0.011349 | 0.0068854
9.9638 | 597.8261 | 0.168 | 0.031 | -0.061 | -0.018746 | 0.0019223 | -0.022583 | -0.0037492 | 0.0053934
9.9671 | 598.0237 | 0.206 | 0.031 | -0.046 | 0.019254 | 0.0019223 | -0.0075835 | 0.0038508 | 0.0054035
9.9704 | 598.2213 | 0.168 | 0 | 0.023 | -0.018746 | -0.029078 | 0.061417 | -0.0037492 | 0.0054135
9.9736 | 598.419 | 0.137 | 0 | -0.031 | -0.049746 | -0.029078 | 0.0074165 | -0.0099492 | 0.0040599
9.9769 | 598.6166 | 0.175 | 0.031 | -0.084 | -0.011746 | 0.0019223 | -0.045583 | -0.0023492 | 0.0028446
9.9802 | 598.8142 | 0.206 | 0.099 | -0.038 | 0.019254 | 0.069922 | 0.00041653 | 0.0038508 | 0.002993
9.9835 | 599.0119 | 0.183 | -0.008 | -0.046 | -0.0037461 | -0.037078 | -0.0075835 | -0.00074923 | 0.0032995
9.9868 | 599.2095 | 0.168 | 0.053 | -0.031 | -0.018746 | 0.023922 | 0.0074165 | -0.0037492 | 0.002855
9.9901 | 599.4071 | 0.191 | -0.061 | 0.008 | 0.0042539 | -0.090078 | 0.046417 | 0.00085077 | 0.0025686
9.9934 | 599.6047 | 0.114 | -0.023 | -0.069 | -0.072746 | -0.052078 | -0.030583 | -0.014549 | 0.001215
9.9967 | 599.8024 | 0.198 | -0.031 | -0.046 | 0.011254 | -0.060078 | -0.0075835 | 0.0022508 | -3.0585e-07
10 | 600 | 0.183 | -0.031 | -0.038 | -0.0037461 | -0.060078 | 0.00041653 | -0.00074923 | 0.00014807